## Página1
ANEXO I-A
Pregão SRP 30/2021 - Aquisição de Equipamentos
LISTAGEM DE ITENS
|  |  |  | ORGÃO GERENCIADOR LANAGRO-SP |  |  | DEMANDA TOTAL CONSOLIDADA
|  |  |  | CAMPINAS / JUNDIAI | CAMPINAS | JUNDIAÍ | ÓRGÃOS GERENCIADOR E PARTICIPANTE
ITENS | DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | PEDIDO MÍNIMO | PEDIDO MÁXIMO | PEDIDO MÁXIMO | REQUISIÇÃO MINIMA | QUANTIDADE TOTAL MÁXIMA | VALOR MÁXIMO UNITÁRIO (R$) | VALOR MÁXIMO TOTAL (R$)
1 | MICROCENTRIFUGA DE BANCADA PROGRAMÁVEL; CONTROLE DIGITAL MICROPROCESSADO; INDICAÇÃO DA VELOCIDADE CONFIGURADA E ATUAL; SELEÇÃO DE VELOCIDADE EM RPM E FORÇA-G; PROGRAMAÇÃO RÁPIDA E SIMPLES DOS VALORES DE TEMPO, VELOCIDADE; NO MÍNIMO POSSUIR TEMPORIZADOR DE 50 S ATÉ 59 MIN OU MODO CONTÍNUO; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO EM CASO DE DESBALANCEAMENTO DO ROTOR; TRAVA AUTOMÁTICA DA TAMPA COM O MOTOR EM FUNCIONAMENTO; CÂMARA INTERNA EM AÇO INOX. BAIXO NÍVEL DE RUÍDO MESMO EM ROTAÇÃO MÁXIMA; SINAL SONORO PARA AVISO DO FIM DE OPERAÇÃO; DIMENSÕES APROXIMADAS (LXAXP): 35 X 35 X 42 CM; PESO APROXIMADO: 30 KG; VOLTAGEM: 230V/ 50-60 HZ; PRODUZIDO EM CONFORMIDADE COM IEC 61010; INCLUINDO ROTOR DE ÂNGULO FIXO DE ALTA VELOCIDADE COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 40 TUBOS DE 1.5 / 2.0 ML;CAPAZ DE NO MÍNIMO ATINGIR VELOCIDADE DE 14.000 RPM COMO O ROTOR SOLICITADO; CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO DA ROTAÇÃO EM LABORATÓRIO ACREDITADO RBC, COM ROTOR ÂNGULO FIXO SOLICITADO A 12.000 RPM, A CALIBRAÇÃO DEVE SER REALIZADA NO LOCAL DE INSTALAÇÃO, O EQUIPAMENTO DEVERÁ ATENDER AO SEGUINTE CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO NA CALIBRAÇÃO: O ERRO MAIS INCERTEZA DEVE SER INFERIOR OU IGUAL À 170 RPM; COMPROVAR NA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA QUE O EQUIPAMENTO OFERTADO TEM ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO BRASIL, COM GARANTIA DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE INSTALAÇÃO, MANUAL DE INSTRUÇÕES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERMANENTE; O FORNECEDOR SE RESPONSABILIZARÁ PELA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO E TREINAMENTO DOS TÉCNICOS. 1 UNIDADE. | 442223 | UNIDADE | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 26877.82 | 26877.82
2 | TERMÔMETRO DE SUPERFÍCIE (CONTATO), COM TERMOPAR CRUZADO, ADEQUADO PARA MEDIÇÕES EM SUPERFÍCIES IRREGULARES, FAIXA DE MEDIÇÃO: -50 A +350°C (POR UM CURTO PERÍODO ATÉ +500°C), EXATIDÃO: ±(1°C + 1% DO VM), RESOLUÇÃO: 0,1°C, TEMPO DE REAÇÃO T90: T99 = 5S, TIPO DE BATERIA: 3 AAA MICRO BATERIAS, DURABILIDADE: 1000H, TIPO DE DISPLAY: LCD, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0 A +40°C, GARANTIA DE 2 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO DIRETO COM O FORNECEDOR, CALIBRAÇÃO RBC NOS PONTOS 0º C, 5º C, 8º C, 15º C, 25º C, 30º C, ERRO MÁXIMO PERMITIDO 1º C, CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO FABRICANTE. | 25860 | UNIDADE | 1 | 4 | 4 | 1 | 8 | 1670 | 13360
3 | SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA E PRESSÃO DE AUTOCLAVES, ESTUFAS E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES (ETE) COMPOSTO POR: 1 - MÓDULO QUE PODE SER OPERADO COMO UNIDADE AUTÔNOMA, COM SOFTWARE PRÓPRIO PREFERENCIALMENTE EM IDIOMA PORTUGUÊS BRASILEIRO PARA ARMAZENAMENTO DE DADOS, COM TELA TOUCH. O DISPLAY DEVE MOSTRAR AUTOMATICAMENTE A VERIFICAÇÃO DE TODOS OS CANAIS ATIVOS (MÍNIMO DE 16, EXPANSÍVEL PARA MÍNIMO DE 40 CANAIS), INDICANDO TEMPERATURA, PRESSÃO E F0 DE CADA CANAL. TAMBÉM DEVE MOSTRAR ESTATÍSTICAS EM TEMPO REAL E GRÁFICO COM HISTÓRICO DAS VERIFICAÇÕES. DEVE PERMITIR INTEGRAÇÃO COM OUTROS EQUIPAMENTOS DE OUTRAS MARCAS (FORNOS E PADRÕES). PREFERENCIALMENTE DEVE POSSIBILITAR A UTILIZAÇÃO CONCOMITANTE DE SENSORES SEM CABOS (PARA USO FUTURO, SEM A NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE OUTRO MÓDULO), PERMITE GERAÇÃO DE RELATÓRIO EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS DA NBR ISO 17665-1 E 2, NBR ISO 15883 E NFX15-140 COM RECURSO PARA INCLUSÃO DE FOTOS/ ESQUEMA DE DISTRIBUIÇÃO DOS SENSORES. RESOLUÇÃO: 0,01°C, PRECISÃO MÁXIMA DE +/- 0,1°C PARA TERMOPARES TIPO T, FAIXA DE MEDIÇÃO (MÍNIMA OU MAIS AMPLA): -90°C A 400°C. PREFERENCIALMENTE COM SISTEMA DE ROTULAÇÃO AUTOMÁTICA DE TERMOPAR ATRAVÉS DE RECONHECIMENTO DE CHIP (SEM NECESSIDADE DE ROTULAR MANUALMENTE). COMPATÍVEL COM TERMOPARES TIPO T, J, K, E, B, R, N, S. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO PARA PROBLEMAS DE FABRICAÇÃO.2 – PADRÃO DE TEMPERATURA METROLÓGICO TIPO BLOCO SECO, FAIXA DE OPERAÇÃO DE -25ºC ATÉ 140ºC (OU MAIS AMPLA), COMPATÍVEL COM MÓDULO PARA VALIDAÇÃO DE TEMPERATURA E PRESSÃO (ITEM 1). ESTABILIDADE TÉRMICA ±0.005ºC. DISPLAY LCD DE ALTA VISUALIZAÇÃO COM EXATIDÃO MÁXIMA DE ±0.2ºC. FORNECIDO COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO. FORNECIDO COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO NAS TEMPERATURAS: -25ºC, 0ºC, 50ºC, 100ºC E 140ºC.3- SENSOR PADRÃO DE TEMPERATURA – FAIXA DE -50 A 150°C (OU MAIS AMPLO), INCERTEZA DE +/- 0.02 °C, COM CONEXÃO DIRETA USB, FORNECIDO COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO.4 - ACESSÓRIOS: 300 METROS DE ROLO DE CABO TERMOPAR; KIT FAZER PONTA DE TEFLON EM TERMOPAR (60 PONTAS); FLANGE DE BORRACHA PARA PASSAGEM DE SENSORES DE TEMPERATURA E PRESSÃO; TRANSDUTOR DE PRESSÃO DIGITAL COM FAIXA DE TRABALHO 0 A 4 BAR (OU FAIXA MAIS AMPLA) E PRECISÃO DE 6MBAR COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO; MATRIZES, CONECTORES, CABOS E DEMAIS ACESSÓRIOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS DE ACORDO COM O FABRICANTE.5 – GUIA COM PROTOCOLOS DE VALIDAÇÃO IQ (QUALIFICAÇÃO DE INSTALAÇÃO) E OQ (QUALIFICAÇÃO OPERACIONAL) DO SISTEMA.6 - DEVE ESTAR INCLUIDO O TREINAMENTO NO USO DOS EQUIPAMENTOS.REFERÊNCIA: SISTEMA E-VAL PRO EVP ELLAB COM FORNO 9170 - FLUKE OU SUPERIOR. | 129178 | UNIDADE | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 457322.42 | 457322.42
4 | CABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA CLASSE II A1 COM ÁREA DE TRABALHO CLASSIFICADA COMO ISO CLASSE 5 DE ACORDO COM NBR ISO 14644-1 E PROJETADA DE ACORDO COM A NORMA NSF-49 (USA). A CABINE DEVE TRABALHAR COM 70% DE RECIRCULAÇÃO SENDO QUE 30% DO AR DEVE SER EXAURIDO APÓS PASSAR POR FILTRO HEPA. O EQUIPAMENTO DEVE SER CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO PINTADO COM TINTA À BASE DE POLIURETANO. MESA DE TRABALHO CONSTRUÍDA EM CHAPA DE AÇO INOX COM ACABAMENTO ESCOVADO GRANA 120 E DIVIDIDA EM BANDEJAS PARA FACILITAR A LIMPEZA E A DESINFECÇÃO. MOTOVENTILADORES DE INSUFLAMENTO E EXAUSTÃO EQUIPADOS COM PROTEÇÃO TÉRMICA. JANELA FRONTAL TIPO BASCULANTE, CONFECCIONADA EM VIDRO TEMPERADO DE MÁXIMA VISIBILIDADE. ÁREA DE ACESSO À SUPERFÍCIE DE TRABALHO COM ALTURA DE 200 MM. ILUMINAÇÃO COM LÂMPADAS FLUORESCENTES INTERNAS AO EQUIPAMENTO. INSUFLAMENTO E EXAUSTÃO: FILTROS HEPA, CLASSE H14 DE ACORDO COM EN 1822, COM EFICIÊNCIA DE 99,995% PARA PARTÍCULAS MAIORES QUE 0,3 ΜM E COM DIMENSÕES CONFORME PADRÃO INTERNACIONAL. TELA DE PROTEÇÃO EM ALUMÍNIO PARA PROTEÇÃO DO FILTRO HEPA DE INSUFLAMENTO LOCALIZADO NO TETO DA ÁREA DE TRABALHO. BASE DE APOIO CONSTRUÍDA EM AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO PINTADO COM TINTA À BASE DE POLIURETANO, DOTADA DE RODÍZIOS GIRATÓRIOS COM FREIO. NÍVEL DE RUÍDO ABAIXO DE 70 DBA. PLUGUE PARA TOMADA PADRÃO 3 PINOS/10A /220V. PAINEL ELETRÔNICO DE ACIONAMENTO TOUCHSCREEN CONTENDO: TELA COLORIDA DE 4,3 POLEGADAS TOUCHSCREEN, BOTÕES DE ACIONAMENTO NA PRÓPRIA TELA, INDICADOR VISUAL PARA SATURAÇÃO DOS FILTROS HEPA, CONTROLE ELETRÔNICO DA VELOCIDADE, TIMER LIGA/DESLIGA DA CABINE, HORÍMETROS PARA FUNCIONAMENTO DA CABINE E LÂMPADA GERMICIDA, ALARMES SONOROS E AVISOS PARA SEGURANÇA DO USUÁRIO, DATA E HORA, DATA DA ÚLTIMA CERTIFICAÇÃO AUTORIZADA E HISTÓRICO DE REGISTROS E OCORRÊNCIAS. DIMENSÕES EXTERNAS MÁXIMAS (AXLXP): 2.175 MM X 965 MM X 750 MM. DIMENSÕES INTERNAS MÍNIMAS (AXLXP): 580 MM X 905 MM X 600 MM. O FORNECEDOR DEVERÁ REALIZAR A CERTIFICAÇÃO DA CABINE IN LOCO. É IMPRESCINDÍVEL QUE AS DIMENSÕES EXTERNAS NÃO EXCEDAM AS DESCRITAS, UMA VEZ QUE HÁ LIMITAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA MOBILIDADE E INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO. O TAMANHO DO EQUIPAMENTO DEVE PERMITIR SUA PASSAGEM POR PORTAS COM, NO MÁXIMO, 80 CM DE LARGURA. O FORNECEDOR SERÁ RESPONSÁVEL PELO INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DOS ANALISTAS. REFERÊNCIA: CABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA CLASSE II TIPO A1, MODELO BIOSAFE 09 A1, MARCA VECO OU SUPERIOR. | 452875 | UNIDADE | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 25521 | 25521
5 | ESTABILIZADOR COM REGULADOR DE TENSÃO, 1500 W, BIVOLT/115 V, REGULAÇÃO AUTOMÁTICA DE VOLTAGEM (AVR), ESTABILIZA TENSÃO MESMO EM REDES ELÉTRICAS COM TENSÃO MUITO ALTA OU MUITO BAIXA, FILTRO DE RUÍDOS ATENUA RUÍDOS EMI/RFI, QUE PODEM CAUSAR MAU FUNCIONAMENTO E TRAVAMENTOS DOS EQUIPAMENTOS PROTEGIDOS, PROTEÇÃO CONTRA SOBREAQUECIMENTO, PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA, PROTEÇÃO CONTRA SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO, LED INDICATORS, QUANTIDADE DE TOMADAS DE SAÍDA: MÍNIMO 6. - ESTILO DE TOMADA: NBR14136, FREQUÊNCIA DE ENTRADA: 60 HZ, TIPO DE CONEXÃO DE ENTRADA: NBR 14136, DIMENSÕES MÁXIMAS DE ALTURA: 180MM , 18.0CM, DIMENSÕES MÁXIMAS DE LARGURA: 167MM , 16.7CM, DIMENSÕES MÁXIMAS DE PROFUNDIDADE: 285MM , 28.5CM, APROVAÇÕES INMETRO E GARANTIA PADRÃO: 1 ANO A CONTAR DA DATA DE INSTALAÇÃO, REPARO OU SUBSTITUIÇÃO. | 129178 | UNIDADE | 1 | 20 | 10 | 1 | 30 | 659.9 | 19797
6 | INCUBADORA DE CULTURA DE CÉLULAS DE CO2, CERCA DE 200 LITROS, EMPILHÁVEL, SUPERFÍCIE INTERNA DE AÇO INOXIDÁVEL E BORDAS ARREDONDADAS, PORTA INTERNA DE VIDRO TEMPERADO COM FECHO, JAQUETA DE ÁGUA OU AR PARA AMBIENTE COM TEMPERATURA DE ALTA PRECISÃO, FAIXA DE TEMPERATURA: + 5ºC ACIMA DA TEMPERATURA AMBIENTE ATÉ + 55ºC, CONTROLE DE SENSIBILIDADE DA TEMPERATURA: 0.1º C, ESTABILIDADE DA TEMPERATURA: 0.1ºC, UNIFORMIDADE DA TEMPERATURA: 0.2ºC, FAIXA DE CONTROLE DE CO2: 0% Á 20%, ESTABILIDADE DE CO2: 0.1%, UMIDADE RELATIVA: 95% A 37ºC, SENSOR DE NÍVEL DE ÁGUA NA BANDEJA DE UMIDADE EM AÇO INOX, ALARME VISUAL E SONORO PARA INTERRUPÇÃO DE ENERGIA; DESVIO DE TEMPERATURA. SENSOR DE CO2 TIPO CONDUTIVIDADE TÉRMICA COM GARANTIA CONTRA DEFEITOS DURANTE 02 ANOS. ACESSÓRIOS: DEVE ACOMPANHAR PELO MENOS 03 PRATELEIRAS REMOVÍVEIS PERFURADAS EM AÇO INOX, 1 KIT EXTRA PARA SUBSTITUIR FILTROS, INCLUI HEPA, INLINE, OU LÃMPADA UV, REGULADOR DO CILÍNDRO DE CO2, BASE COM RODÍZIOS PARA A INCUBADORA. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: 770 X 709 X 889 MM. O FORNECEDOR SE RESPONSABILIZARÁ PELA INSTALAÇÃO E QUALIFICAÇÃO TÉRMICA PARA A TEMPERATURA A SER DEFINIDA PELO LFDA-SP EM PELO MENOS 9 PONTOS, POR UM PERÍODO DE 2 HORAS E INTERVALO DE 20 SEGUNDOS, COM EMISSÃO DE RELATÓRIO RBC, APÓS INSTALAÇÃO, GARANTINDO SEU PLENO FUNCIONAMENTO, E TREINAMENTO DOS TÉCNICOS. NECESSÁRIO TER SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERMANENTE NO BRASIL. MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS OU INGLÊS. MODELO/MARCA DE REFERÊNCIA: MCO-20AIC/PANASONIC OU SUPERIOR. | 449715 | UNIDADE | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 70000 | 140000
7 | CAPELA QUÍMICA DE EXAUSTÃO DE GASES, PARA USO EM LABORATÓRIO, QUE SEJA ADEQUADA PARA A MANIPULAÇÃO DE ÁCIDOS E BASES FORTES E SOLVENTES ORGÂNICOS. DEVE ATENDER A NORMA EN 14175 – REQUIREMENTS FOR FUME CUPBOARDS (REQUISITOS PARA CAPELAS DE EXAUSTÃO). DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1200X800X2500MM (LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA). ALTURA INTERNA LIVRE MÍNIMA DE APROXIMADAMENTE 125CM. DEVE APRESENTAR ESTRUTURA DO GABINETE DE ALTA RESISTÊNCIA PODENDO SER CONSTRUÍDA SOBRE CONJUNTO DE QUADROS EM AÇO CARBONO COM PAINÉIS LATERAIS DE FECHAMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO, OU EM MADEIRA DE LEI COMPENSADA LAMINADA DO TIPO NAVAL OU AINDA EM MDF, SENDO EM TODAS AS OPÇÕES REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO. CORPO INTERNO, COM CHICANAS DEFLETORAS PARA ORIENTAÇÃO DO FLUXO DE TIRAGEM DE AR, SENDO UMA ANGULAR E OUTRA PLANA. O MATERIAL UTILIZADO NA FABRICAÇÃO DO CORPO INTERNO DA CAPELA E DAS CHICANAS DEVE SER ALTAMENTE RESISTENTE À ÁCIDOS E BASES FORTES E SOLVENTES ORGÂNICOS, NÃO SENDO ACEITAS CAPELAS CONSTITUÍDAS INTERNAMENTE EM AÇO INOX OU LAMINADO MELAMÍNICO. O GABINETE INFERIOR DEVERÁ POSSUIR EXAUSTÃO POSSIBILIDADE DE PURGA PROGRAMADA POR TEMPORIZADOR, INTERLIGADA AO SISTEMA DE EXTRAÇÃO DO MÓDULO SUPERIOR. O GABINETE INFERIOR DEVERÁ AINDA SER MÓVEL E POSSUIR RODÍZIOS E SER COMPOSTO DE NO MÍNIMO DUAS PORTAS E UMA PRATELEIRA, PARA ARMAZENAMENTO DE REAGENTES QUÍMICOS; CONSTRUÍDO NOS MESMOS MATERIAIS DESCRITOS ACIMA PARA O GABINETE DA CAPELA, REVESTIDO INTERNAMENTE EM POLIPROPILENO DE 4MM ESPESSURA OU LAMINADO MELAMÍNICO E EXTERNAMENTE EM LAMINADO MELAMÍNICO. O TAMANHO DO GABINETE INFERIOR DEVE SER COMPATÍVEL COM A PARTE INFERIOR DA CAPELA DE EXAUSTÃO. TAMPO CONSTRUÍDO EM CERÂMICA ANTIÁCIDA, REJUNTADA COM MASSA ANTICORROSIVA. DEVE APRESENTAR BORDA FRONTAL PARA RETENÇÃO DE LÍQUIDOS E UM BOJO EM POLIPROPILENO OU FIBRA DE VIDRO COM VÁLVULA SIFONADA EM POLIPROPILENO PARA DESCARTE DE LÍQUIDOS. GUILHOTINA FRONTAL EM VIDRO INCOLOR TEMPERADO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 6MM, DEVE POSSUIR ABERTURA VERTICAL COM ABERTURA MÍNIMA DE 75CM E PODERÁ APRESENTAR TAMBÉM ABERTURA HORIZONTAL EM CONJUNTO COM A ABERTURA VERTICAL (MAS NÃO APENAS ABERTURA HORIZONTAL E ATENDENDO À ABERTURA VERTICAL MÍNIMA DE 75CM). A GUILHOTINA DEVE SER PROVIDA DE SISTEMA DE CONTRAPESOS C/ CABOS DE AÇO REVESTIDOS EM PVC, SILICONE OU MATERIAL SIMILAR PARA PREVENIR A CORROSÃO E PUXADOR EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304. A ABERTURA DA GUILHOTINA DEVE PERMITIR PARADA EM QUALQUER POSIÇÃO, PORÉM DEVERÁ HAVER MARCAÇÕES SOBRE A ALTURA OPERACIONAL MÁXIMA DA MESMA. A GUILHOTINA DEVERÁ POSSUIR UM SISTEMA QUE PREVINA A SUA QUEDA NO CASO DE ROMPIMENTO OU MAU FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE CONTRAPESOS. SISTEMA DE EXAUSTÃO: CURVAS E TUBULAÇÃO EM PVC INDUSTRIAL DIÂMETRO MÍNIMO DE 200MM. DEVERÁ SER PREVISTO DUTO EM PVC PARA INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE EXAUSTÃO DE APROXIMADAMENTE 6000MM. O SISTEMA DE EXAUSTÃO DEVERÁ SER CAPAZ DE PRODUZIR UMA VELOCIDADE MÉDIA MÍNIMA DE 0,40 M/S COM A GUILHOTINA NA ABERTURA OPERACIONAL DE 500 MM E SER APROVADO NOS TESTES DE FLUXO DE AR E TESTE DE FUMAÇA DESCRITOS ABAIXO. DEVE SER PREVISTA NO EQUIPAMENTO ABERTURA(S) QUE POSSIBILITE(M) ACESSO PARA MANUTENÇÃO DE TODA A PARTE ELÉTRICA E MECÂNICA DO EQUIPAMENTO. UTILIDADES: DEVERÃO IMPRETERIVELMENTE POSSUIR IDENTIFICAÇÃO NO ESPAÇO DE TRABALHO E NO COMANDO. O PAINEL FRONTAL DEVE APRESENTAR: DUAS TOMADAS DE 20A, SENDO UMA DE 110V E UMA DE 220V, CONFORME O PADRÃO ATUAL BRASILEIRO (NORMA ABNT NBR 14136:2002); INTERRUPTOR PARA LIGAR E DESLIGAR OS EXAUSTORES E A LUZ INTERNA DA CAPELA; MONITOR DE FLUXO DE AR, COM TELA DE LCD, QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO E O CONTROLE DA VELOCIDADE DE EXAUSTÃO; SISTEMA DE ALARME AJUSTÁVEL, VISUAL E SONORO PARA APONTAR CONDIÇÃO DE FALHA NA EXAUSTÃO OU REDUÇÃO DO FLUXO DE AR; BOTÃO DE PARADA DE EMERGÊNCIA; VÁLVULA DE GÁS INTERNA COM O REGISTRO DE COMANDO NO PAINEL FRONTAL; PONTO DE ÁGUA INTERNO COM O REGISTRO DE COMANDO NO PAINEL FRONTAL E BOJO PARA DESCARTE COM LIGAÇÕES CORRESPONDENTES NO SISTEMA HIDRÁULICO E DE ESGOTO NO LOCAL DE INSTALAÇÃO. DEVE APRESENTAR UM SISTEMA DE CONTROLE AUTOMÁTICO DE VELOCIDADE DO EXAUSTOR, AUMENTANDO OU REDUZINDO O FLUXO DE AR, CONFORME A ALTURA DE USO DA GUILHOTINA, PARA GARANTIR A OPERAÇÃO NA VELOCIDADE CORRETA, MANTENDO A SEGURANÇA DO OPERADOR E A ECONOMIZA DE ENERGIA. DEVE PERMITIR ATIVAR OU DESATIVAR A PURGA E PERMITIR A PROGRAMAÇÃO DE PURGA APÓS O DESLIGAMENTO DA CAPELA. DEVE APRESENTAR LUMINÁRIAS A PROVA DE GASES E VAPORES. DEVE APRESENTAR SISTEMA DE TRATAMENTO DO AR COM ELEMENTO FILTRANTE SUBSTITUÍVEL E DEVE VIR ACOMPANHADA DE TRÊS REFIS DO FILTRO PARA TROCAS. DEVE SER INSTALADA NO LOCAL INDICADO PELO LFDA-SP. O FORNECEDOR DEVERÁ SE RESPONSABILIZAR POR TODO O MATERIAL E FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA A INSTALAÇÃO DAS CAPELAS, PODENDO EXECUTAR VISITA TÉCNICA PRÉVIA À INSTALAÇÃO MEDIANTE AGENDAMENTO, PARA AVALIAÇÃO DO LOCAL. AO LFDA-SP CABERÁ O PREPARO DO LOCAL DE INSTALAÇÃO, DOS PONTOS DE GÁS, ELÉTRICA, HIDRÁULICA E ESGOTO. APÓS A INSTALAÇÃO NO LOCAL, O FORNECEDOR DEVERÁ EMITIR OU CONTRATAR O SERVIÇO PARA EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO, CONFORME A NORMA ASHRAE 110-2016, ATESTANDO OS SEGUINTES CRITÉRIOS DAS CAPELAS DE EXAUSTÃO INSTALADAS: - MEDIÇÃO DO FLUXO DE AR (VAZÃO DE AR): PARÂMETRO MÍNIMO DE 0,40M/S NA ABERTURA DE TRABALHO OU ABERTURA OPERACIONAL DE (500 MM); - TESTE E VERIFICAÇÃO DO MONITOR DE VAZÃO DE AR E DO SISTEMA DE ALARMES; - TESTE DE FUMAÇA E ESTANQUEIDADE - PARÂMETRO DE ACEITAÇÃO: A FUMAÇA DEVE SER COMPLETAMENTE EXAURIDA SEM APRESENTAR TURBILHONAMENTO NA FACE DA CAPELA E NÃO DEVE HAVER VAZAMENTOS PARA O LABORATÓRIO; - TESTE DE LUMINOSIDADE: COM RESULTADO NÃO INFERIOR A 300 LUX; - TESTE DE RUÍDO - PARÂMETRO DE ACEITAÇÃO MÁXIMO NA FACE DA CAPELA 75DB; - INSPEÇÃO DO SISTEMA DE EXAUSTÃO (DUTOS, ENCAMINHAMENTO E MOTOR); - INSPEÇÃO ELÉTRICA E INSPEÇÃO MECÂNICA. A ACEITAÇÃO DA CAPELA DE EXAUSTÃO FICARÁ CONDICIONADA, ALÉM DAS DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, AO ATENDIMENTO AOS PARÂMETROS ACIMA. DEVERÁ VIR ACOMPANHADA DA TOMADA ADEQUADA PARA O SEU CORRETO FUNCIONAMENTO. DEVE APRESENTAR GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO A CONTAR DA DATA DA INSTALAÇÃO NO LFDA-SP. DEVE POSSUIR ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO BRASIL. DEVE VIR ACOMPANHADA DAS DEMAIS PEÇAS, CASO SEJAM NECESSÁRIAS, PARA O ADEQUADO USO DA CAPELA NA ROTINA LABORATORIAL E MANUAL DE INSTRUÇÕES. MODELO DE REFERÊNCIA: MODELO ECO-DCRI12CF, MARCA DESIGNLAB OU SUPERIOR. | 430288 | UNIDADE | 1 | 5 | 0 | 1 | 5 | 63143.83 | 315719.15
8 | COMPRESSOR DE AR DE ACORDO COM CLASSE 0 DA ISO 8573, COM TEOR DE ÓLEO < 0,01 MG/M³ E PONTO DE ORVALHO INFERIOR A -70°C, MECANISMO DE PARAFUSO LIVRE DE ÓLEO, VAZÃO MÍNIMA DE 20 LITROS / MINUTO (1,2 M³ / HORA) E PRESSÃO MÍNIMA DE 350 KPA (50 PSIG). CASO O SISTEMA OFERTADO EXIJA APARELHOS DE SECAGEM E FILTRAÇÃO PARA ATINGIR A QUALIDADE DE AR EXIGIDA, OS MESMOS DEVERÃO ESTAR INCLUSOS NA PROPOSTA, BEM COMO TODOS OS CONSUMÍVEIS NECESSÁRIOS PARA A OPERAÇÃO POR 2 ANOS, CONSIDERANDO UM USO MÉDIO DE 30 HORAS SEMANAIS. O FORNECEDOR DO EQUIPAMENTO DEVERÁ SE RESPONSABILIZAR PELA INSTALAÇÃO DO MESMO NO LABORATÓRIO, INCLUINDO TODOS OS EVENTUAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA A COMPLETA OPERAÇÃO DO SISTEMA. NECESSÁRIO COMPROVAR NA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA QUE O EQUIPAMENTO OFERTADO POSSUI ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO BRASIL. DEVE APRESENTAR GARANTIA DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE INSTALAÇÃO NO LFDA-SP. CASO DO EQUIPAMENTO NÃO APRESENTE TOMADA COMPATÍVEL COM PADRÃO NBR 14136, DEVERÁ SER FORNECIDA TOMADA COMPATÍVEL COM O PLUGUE DO EQUIPAMENTO. DEVE VIR ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUÇÕES. MODELO DE REFERÊNCIA: COMPRESSOR ATLAS COPCO SF 1 SKID P 100 230/1/60 TM 270L, ACOMPANHADO DO SECADOR CD 1+ E DO FILTRO PD 12 G1/2” OU SUPERIOR. | 129178 | UNIDADE | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 87564.98 | 87564.98
9 | ANALISADOR DE NITROGÊNIO POR DUMAS, COM AMOSTRADOR AUTOMÁTICO COM NO MÍNIMO 60 POSIÇÕES, LIMITE DE DETECÇÃO DE 0,003 MG N ABSOLUTO, OU MENOR, E TEMPO DE ANÁLISE PRÓXIMO A 5 MINUTOS POR AMOSTRA. DEVE ACOMPANHAR ACESSÓRIO PARA ENCAPSULAMENTO DAS AMOSTRAS NAS FOLHAS DE ESTANHO. O FORNECEDOR DO EQUIPAMENTO SE RESPONSABILIZARÁ PELA INSTALAÇÃO OU PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA A INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE GASES SEMI-AUTOMÁTICA, QUE DEVE POSSIBILITAR A CONEXÃO SIMULTÂNEA DE DOIS CILINDROS, COM TROCA AUTOMÁTICA ENTRE CILINDROS E SINALIZAÇÃO AO ANALISTA QUANTO À NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO VAZIO; DEVEM ESTAR INCLUÍDAS NA INSTALAÇÃO DA CENTRAL DE GASES TAMBÉM TODAS AS LINHAS DE GASES NECESSÁRIAS PARA O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO, INCLUINDO TUBULAÇÕES E REGULADORES DE PRESSÃO (CILINDROS DE GASES NÃO INCLUSOS), CONSIDERANDO QUE OS CILINDROS ESTARÃO A APROXIMADAMENTE 5 METROS DO LOCAL DE INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO. DEVE SER REALIZADA A INSTALAÇÃO COMPLETA DO EQUIPAMENTO, INCLUINDO A SUA LIGAÇÃO ÀS LINHAS DE GASES E REALIZAÇÃO DE TODOS OS AJUSTES NECESSÁRIOS, INCLUSIVE DE SOFTWARE, PARA SUA OPERAÇÃO ADEQUADA EM ROTINA, DEVENDO SER EMITIDO AO FINAL DO PROCESSO UM RELATÓRIO ATESTANDO A CONFORMIDADE DO SISTEMA PARA USO EM ROTINA. O FORNECEDOR DEVERÁ SE RESPONSABILIZAR POR TODO O MATERIAL E FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA A INSTALAÇÃO. DEVE VIR ACOMPANHADO DE KIT DE CONSUMÍVEIS SUFICIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE 3000 ANÁLISES; KIT COM TODOS OS ACESSÓRIOS CUJA TROCA SEJA NECESSÁRIA OU RECOMENDADA ANTES DE 3000 ANÁLISES OU 2 ANOS; COMPUTADOR COM SOFTWARE DE CONTROLE DO EQUIPAMENTO INSTALADO E HARDWARE COMPATÍVEL COM AS NECESSIDADES DO SOFTWARE. DEVE SER FORNECIDO TREINAMENTO OPERACIONAL PARA A EQUIPE DE TÉCNICOS DO LABORATÓRIO, CONTEMPLANDO NO MÍNIMO 30 HORAS DE TREINAMENTO PARA NO MÍNIMO 5 ANALISTAS, INCLUINDO TREINAMENTO PRÁTICO COM ANÁLISE DE AMOSTRAS FORNECIDAS PELO LABORATÓRIO. O EQUIPAMENTO DEVE APRESENTAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO BRASIL. DEVE APRESENTAR GARANTIA DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE INSTALAÇÃO. A CENTRAL DE GASES INSTALADA EM CONJUNTO COM O EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR GARANTIA MÍNIMA DE 6 MESES APÓS A INSTALAÇÃO. CASO O EQUIPAMENTO NÃO APRESENTE TOMADA COMPATÍVEL COM PADRÃO NBR 14136, DEVERÁ SER FORNECIDA JUNTO AO EQUIPAMENTO A TOMADA COMPATÍVEL COM O PLUGUE DO MESMO E MANUAL DE INSTRUÇÕES. OS FORNECEDORES INTERESSADOS SÃO INCENTIVADOS A FAZER UMA VISITA TÉCNICA, MEDIANTE AGENDAMENTO PRÉVIO, PRÉVIA AO LOCAL DE INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO PARA MELHOR PRECIFICAR A INSTALAÇÃO DAS TUBULAÇÕES DE GASES E SEUS REGULADORES DE PRESSÃO. MODELO DE REFERÊNCIA: FOSS DUMATEC 8000, GERHARDT DUMATHERM PRO E VELP NDA 701 OU SUPERIOR. | 129178 | UNIDADE | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 527682.48 | 527682.48
10 | BANHO MARIA DIGITAL PARA USO LABORATORIAL, COM CAPACIDADE INTERNA DA CUBA ENTRE 9 E 11 LITROS. DEVE APRESENTAR CONTROLADOR MICROPROCESSADO DIGITAL DA TEMPERATURA, COM DISPLAY DE 4 DÍGITOS COM RESOLUÇÃO DE 0,1°C E PRECISÃO MÍNIMA DE 0,2°C, COM INDICAÇÃO DA TEMPERATURA DE PROCESSO, TEMPERATURA SELECIONADA/ PONTO DE AJUSTE E TEMPORIZADOR. DEVE PERMITIR O AJUSTE DO TEMPORIZADOR DE 1 A NO MÍNIMO 720 MINUTOS COM AJUSTE DE 1 EM 1 MINUTO. FAIXA DE TEMPERATURA 5°C ACIMA DA TEMPERATURA AMBIENTE A 100°C. DEVE APRESENTAR SISTEMA DE AQUECIMENTO ATRAVÉS DE RESISTÊNCIA TUBULAR DE 1000 W, BLINDADA EM AÇO INOX, DE FÁCIL SUBSTITUIÇÃO. DEVE APRESENTAR GABINETE EM POLICARBONATO OU OUTRO MATERIAL DE RESISTÊNCIA EQUIVALENTE, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E CUBA INTERNA EM AÇO INOX AISI 304, POLIDO, SEM EMENDAS OU SOLDAS. DEVE VIR ACOMPANHADO DE GRADE INTERNA PARA PROTEÇÃO DA RESISTÊNCIA EM AÇO INOX AISI 304 E TAMPA PINGADEIRA REMOVÍVEL EM AÇO INOX AISI 304. DEVE SER MONTADO SOB PÉS DE BORRACHA. DEVE VIR ACOMPANHADO DE CABO DE ALIMENTAÇÃO COM PLUG QUE ATENDA AO PADRÃO ATUAL BRASILEIRO (NORMA ABNT NBR 14136:2002) OU DEVE SER ENTREGUE PELO FORNECEDOR JUNTO DO EQUIPAMENTO A TOMADA ADEQUADA PARA SEU FUNCIONAMENTO. DIMENSÕES INTERNAS APROXIMADAS DA CUBA (LXPXA) DE 300 X 240 X 150 MM. DIMENSÃO EXTERNA APROXIMADA (LXPXA) DE 330 X 270 X 270 MM. ALIMENTAÇÃO EM REDE DE 220V, 50/60 HZ, POTÊNCIA MÍNIMA DE 1000 W. DEVE APRESENTAR GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO A CONTAR DA DATA DA ENTREGA NO LFDA-SP. DEVE VIR ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUÇÕES. O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO BRASIL. MODELO DE REFERÊNCIA: NT 245 OU NT 248 COM TAMPA PINGADEIRA DE AÇO INOX AISI 304, MARCA NOVA TÉCNICA OU SUPERIOR. | 440817 | UNIDADE | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2578.19 | 5156.38
11 | CENTRÍFUGA DE BANCADA, MICROPROCESSADA COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 4 FRASCOS DE 290 ML. VELOCIDADE MÁXIMA DE NO MÍNIMO 15.000 RPM COM INCREMENTOS DE 10RPM. FORÇA CENTRÍFUGA MÁXIMA DE NO MÍNIMO 24.400 XG, COM INCREMENTOS DE 10XG. MOTOR POR INDUÇÃO MAGNÉTICA COM FREQUÊNCIA CONTROLADA, LIVRE DE ESCOVAS E DE MANUTENÇÃO. PROTEÇÃO CONTRA DESBALANCEAMENTO. TAMPA COM TRAVA AUTOMÁTICA DURANTE O CICLO DE CENTRIFUGAÇÃO. DISPOSITIVO PARA ABERTURA DA TAMPA EM CASO DE EMERGÊNCIA. RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO DE ROTORES. PROTEÇÃO CONTRA GOTEJAMENTO DA TAMPA E CONTRA SUPERAQUECIMENTO DO MOTOR E CÂMARA DE CENTRIFUGAÇÃO. CÂMARA DE CENTRIFUGAÇÃO EM AÇO INOX. TAMPA DA CENTRÍFUGA COM VISOR PARA MEDIÇÃO COM TACÔMETRO. OPÇÕES PARA CONTROLE DE TEMPO ATRAVÉS DO TIMER PROGRAMÁVEL DE 1 SEGUNDO ATÉ 99 H, 59 MIN E 59 SEG, OPÇÃO PARA CORRIDA CONTÍNUA E TECLA PARA CICLOS CURTOS DE CENTRIFUGAÇÃO. DEVE ACOMODAR PELO MENOS 8 TIPOS DIFERENTES DE ROTORES, INTERCAMBIÁVEIS. OPÇÃO DE ROTORES COM TAMPAS DE PROTEÇÃO BIOLÓGICA, QUE EVITAM A FORMAÇÃO DE AEROSSÓIS DENTRO DA CÂMARA DE CENTRIFUGAÇÃO, PERMITINDO O MANUSEIO DE AMOSTRAS DE RISCO BIOLÓGICO. OPÇÃO PARA CONTAGEM DO TEMPO DE CENTRIFUGAÇÃO AO INICIAR A CICLAGEM OU QUANDO ATINGIR A VELOCIDADE MÁXIMA. MEMÓRIA PARA 98 PROGRAMAS DE CENTRIFUGAÇÃO COMPLETOS COM RECALL. PAINEL DIGITAL FRONTAL PARA VISUALIZAÇÃO DOS PARÂMETROS DE CENTRIFUGAÇÃO DE VELOCIDADE EM RPM, FORÇA CENTRÍFUGA RELATIVA EM G, RAIO DO ROTOR, TEMPO DE CENTRIFUGAÇÃO, RAMPAS DE ACELERAÇÃO E DESACELERAÇÃO, E NÚMERO DE PROGRAMAS DE CENTRIFUGAÇÃO. DEVE PERMITIR QUE O PARÂMETRO DE CENTRIFUGAÇÃO SELECIONADO FIQUE MEMORIZADO MESMO QUE A CENTRÍFUGA SEJA DESLIGADA. DEVE PERMITIR ALTERAÇÃO DOS PARÂMETROS DE CENTRIFUGAÇÃO DURANTE A CORRIDA DO CICLO. TAXAS DE TEMPO PARA ACELERAÇÃO E DESACELERAÇÃO EFETUADAS EM NÍVEIS DE 1- 9. TAXA DE DESACELERAÇÃO COM FREIO E SEM FREIO. NA OPÇÃO SEM FREIO, DEVE SER POSSÍVEL AJUSTAR A VELOCIDADE ONDE O FREIO SERÁ DESATIVADO, REGULÁVEL DE 50RPM ATÉ VELOCIDADE MÁXIMA DO ROTOR EM INCREMENTOS DE 10RPM. DIMENSÕES APROXIMADAS DE: 418 X 457 X 600 MM (ALTURA X COMPRIMENTO X PROFUNDIDADE). VOLTAGEM DE 220V OU BI-VOLT. DEVE VIR ACOMPANHADO DE ROTOR TIPO SWING-OUT COM 4 POSIÇÕES, VELOCIDADE MÁXIMA DE NO MÍNIMO 5.000 RPM E FORÇA CENTRÍFUGA MÁXIMA DE NO MÍNIMO 4.863 XG. QUATRO CAÇAPAS EM METAL PARA FRASCOS ATÉ 290ML COM TAMPAS DE PROTEÇÃO BIOLÓGICA TRANSPARENTE EM POLIAMIDA QUE INCLUI VEDAÇÃO EM BORRACHA PARA CONTENÇÃO DE AEROSSÓIS SENDO ADEQUADA PARA A MANIPULAÇÃO DE MATERIAL DE RISCO BIOLÓGICO. QUATRO ADAPTADORES COM CAPACIDADE DE 9 TUBOS DE 15ML DE FUNDO CÔNICO POR ADAPTADOR, PORTANTO, CAPACIDADE TOTAL DE 36 TUBOS DE 15 ML DE FUNDO CÔNICO NO ROTOR. QUATRO ADAPTADORES COM CAPACIDADE DE 4 TUBOS DE 50ML DE FUNDO CÔNICO POR ADAPTADOR, PORTANTO, CAPACIDADE TOTAL DE 16 TUBOS DE 50 ML DE FUNDO CÔNICO NO ROTOR. RAIO DO ROTOR DE 174MM COM O USO DOS ADAPTADORES PARA TUBOS DE 15ML E 50ML DE FUNDO CÔNICO. REFERÊNCIA: HETTICH, MODELO ROTINA 380 OU SUPERIOR. O EQUIPAMENTO DEVE SER FORNECIDO COM 1000 TUBOS FALCON DE 15ML COM TAMPA E 1000 TUBOS FALCON DE 50ML COM TAMPA. | 411575 | UNIDADE | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 56306.32 | 56306.32
12 | FORNO MUFLA, COM CHAMINÉ PARA VENTILAÇÃO E SAÍDA DOS GASES E VAPORES DE QUEIMA, PORTA COM ABERTURA VERTICAL COM CHAVE DE PROTEÇÃO LIGA / DESLIGA E COM ACIONAMENTO ELÉTRICO, COM BANDEJA REFRATÁRIA PARA SUPORTAR OS CADINHOS, PRATELEIRA PARA DIVIDIR A CAVIDADE INTERNA E AUMENTAR A CAPACIDADE, FUNCIONAMENTO EM 200/250 VOLTS, 60 HERTZ E 4600 WATTS. DIMENSÕES APROXIMADAS DESEJADAS: CÂMARA INTERNA DE 25 CENTÍMETROS DE ALTURA, 36 CENTÍMETROS DE LARGURA E 50 CENTÍMETROS DE PROFUNDIDADE; CÂMARA EXTERNA DE 55 CENTÍMETROS DE ALTURA, 61 CENTÍMETROS DE LARGURA E 50 CENTÍMETROS DE PROFUNDIDADE. COM CONTROLE TOTAL POR MICROPROCESSADOR, COM CONTROLE DE VELOCIDADE DE AQUECIMENTO, LEITURA DIGITAL, TEMPERATURA PROGRAMÁVEL DE 50 A 1100 GRAUS CELCIUS, PRECISÃO DE MAIS OU MENOS 3 GRAUS CELCIUS, RAMPA DE 30 GRAUS CELCIUS POR MINUTO, COM REGISTRADOR/INDICADOR E SENSOR DE TEMPERATURA CALIBRADO POR LABORATORIO RBC NAS TEMPERATURAS 550, 700 E 800 GRAUS CELCIUS E COM MELHOR CAPACIDADE DE MEDIÇÃO MINIMA DE 0,5 GRAUS CELCIUS. COM CERTIFICADO DE COMPROVAÇÃO. A INSTALAÇÃO COMPLETA E O TREINAMENTO PARA A MANIPULAÇÃO DO EQUIPAMENTO SÃO DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA FORNECEDORA DO EQUIPAMENTO. DEVEM SER INCLUÍDOS OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, TREINAMENTO OPERACIONAL E QUALIFICAÇÃO TÉRMICA POR LABORATÓRIO PERTENCENTE À REDE BRASILEIRA DE CALIBRAÇÃO (RBC) COM MELHOR CAPACIDADE DE MEDIÇÃO DE MAIS OU MENOS 8 GRAUS CELCIUS PARA OS PONTOS DE 550, 700 E 800 GRAUS CELCIUS COM UMA HORA PARA CADA PONTO, SENDO O ERRO MÁXIMO ACEITÁVEL DE MAIS OU MENOS 25 GRAUS CELCIUS. EMITIR O CERTIFICADO RBC/INMETRO CONFORME SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO ESPECIFICADO. ACEITE DO PRODUTO MEDIANTE AVALIAÇÃO E APROVAÇÃO DA UNIDADE REQUISISTANTE. | 414753 | UNIDADE | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 53700 | 53700
13 | BANHO-MARIA DE 8 BOCAS COM TANQUE EM AÇO INOX 304 SEM SOLDAS, COM CANTOS ARREDONDADOS; RESISTÊNCIA TUBULAR BLINDADA; FAIXA DE TRABALHO ENTRE 10°C ACIMA DA TEMPERATURA AMBIENTE ATÉ 110°C; CONTROLADOR DE TEMPERATURA MICROCONTROLADO COM DUPLO DISPLAY MULTI CONFIGURÁVEL, AUTO SINTONIA E PID; SENSOR TIPO PT 100; NÍVEL CONSTANTE; TAMPA INOX REMOVÍVEL; ANÉIS DE REDUÇÃO EM AÇO INOX EM 3 TAMANHOS: DIÂMETRO 104 MM, DIÂMETRO 75 MM E DIÂMETRO 45 MM; ACOMPANHA ANÉIS DE REDUÇÃO, TAMPA E MANUAL DE INSTRUÇÕES; CABO DE FORÇA COM DUPLA ISOLAÇÃO E PLUGUE DE TRÊS PINOS, DÓIS FASES E UM TERRA, ATENDENDO A NOVA NORMA ABNT NBR 14136; ALIMENTAÇÃO EM REDE DE 220V . DIMENSÃO EXTERNA APROXIMADA 44X70X28 CM. MODELO DE REFERÊNCIA: 9911, MARCA GENERALMED OU SUPERIOR. | 439736 | UNIDADE | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2430.5 | 4861
14 | BALANÇA ANALÍTICA COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CARGA MÁXIMA 220 G, RESOLUÇÃO DE 0,1 MG (QUATRO CASAS DECIMAIS), REPETIBILIDADE 0,05 MG, LINEARIDADE DE +/- 0,2MG OU MENOR, TEMPO DE ESTABILIZAÇÃO MÁXIMO DE 2 SEGUNDOS, PESO MÍNIMO (TÍPICO USP) 82 MG; VOLTAGEM DE 100 A 240 V 50/60 HZ. DEVE POSSUIR AJUSTE INTERNO AUTOMÁTICO COM PESO INTERNO QUE É ACIONADO APÓS O AQUECIMENTO DO EQUIPAMENTO E QUANDO HÁ MUDANÇA NAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS QUE POSSAM AFETAR A MEDIÇÃO (TEMPERATURA) OU EM UM PERÍODO DE TEMPO PREDEFINIDO. DEVE POSSUIR DISPLAY COM TELA SENSÍVEL AO TOQUE, DO TIPO TOUCHSCREEN. SENSORES PARA OPERAÇÕES DE TARAR, ZERAR, ENVIO DE DADOS, ABERTURA DAS PORTAS AUTOMATICAMENTE, ENTRE OUTROS; TERMINAL DESTACÁVEL A CÂMARA DE PESAGEM; SISTEMA DE PRATO DE PESAGEM SUSPENSO RETANGULAR TIPO GRELHA EM AÇO INOX, REDUZINDO O TEMPO DE ESTABILIZAÇÃO DAS PESAGENS E FACILITANDO A LIMPEZA; PROTETOR DE VENTO DE VIDRO DE FÁCIL DESMONTAGEM FACILITANDO A LIMPEZA; ABERTURA AUTOMÁTICA DAS PORTAS DA CÂMARA DE PESAGEM; CÉLULA DE CARGA POR COMPENSAÇÃO DE FORÇA ELETROMAGNÉTICA CONSTRUÍDA SEPARADA DA PARTE ELETRÔNICA, COM PROTEÇÃO À SOBRECARGAS; INTERFACE RS232 INCORPORADA E POSSIBILIDADE DE INSTALAÇÃO DE UMA SEGUNDA OPÇÃO (BLUETOOTH, ETHERNET, E OUTRAS); AJUSTE INTERNO PROGRAMÁVEL POR TEMPERATURA OU TEMPO; FUNÇÕES INTERNAS: CONTAGEM DE PEÇAS, DENSIDADE, ESTATÍSTICA, FORMULAÇÃO E TOTALIZAÇÃO, FATOR DE PESAGEM CUSTOMIZADO; PESAGEM PERCENTUAL, PESAGEM DIFERENCIAL, VERIFICAÇÃO DE PIPETA, APLICAÇÃO TITULAÇÃO; DISPOSITIVO PARA PESAR POR BAIXO DA BALANÇA; CAPA PARA DISPLAY PARA PROTEÇÃO A AGENTES QUÍMICOS; INDICADOR DE NÍVEL DIGITAL NO VISOR DA BALANÇA E INDICADOR DE NÍVEL FÍSICO, EM CASO DA BALANÇA ESTAR DESNIVELADA, SOARÁ UM AVISO SONORO; TECLADO QWERT; DETECTOR DE ESTÁTICA EM AMOSTRAS FAZENDO PARTE DO HARDWARE DA BALANÇA COM A ANTENA LOCALIZADA NO COLETOR DE AMOSTRAS. COMPROVAR NA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA QUE O EQUIPAMENTO OFERTADO TEM ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO BRASIL, COM GARANTIA DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE INSTALAÇÃO, MANUAL DE INSTRUÇÕES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERMANENTE. O FORNECEDOR DEVERÁ SER RESPONSÁVEL PELA INSTALAÇÃO E PELA CALIBRAÇÃO RBC NO LOCAL DE INSTALAÇÃO DA BALANÇA PARA OS PONTOS 0,5G; 10G; 50G; 100G; 200G.O EQUIPAMENTO DEVERÁ ATENDER AO SEGUINTE CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO NA CALIBRAÇÃO: O ERRO MAIS INCERTEZA DA BALANÇA DEVE SER INFERIOR OU IGUAL À 0,0010G PARA OS PONTOS DE 0,5G; 10G; 0,0030G PARA O PONTO DE 50G; 0,0050 PARA O PONTO DE 100G; E 0,0100 PARA O PONTO DE 200G. MODELO DE REFERÊNCIA: BALANÇA METTLER TOLEDO XPR204 OU SUPERIOR. | 455296 | UNIDADE | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 13740.14 | 27480.28
15 | CABINE DE BIOSSEGURANÇA CLASSE II A2; TAMPO EM AÇO INOXIDÁVEL COM CANTOS ARREDONDADOS, JANELA FRONTAL COM ABERTURA TOTAL PARA COLOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DENTRO DA CABINE, INCLINAÇÃO DE 10° PARA MELHOR ERGONOMIA DE TRABALHO, ABERTURA DESLIZANTE VERTICAL E SISTEMA DE TRAVAMENTO; ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA EPÓXI ANTIMICROBIANA GARANTINDO MÁXIMA PROTEÇÃO PARA O PRODUTO CONTRA POSSÍVEIS PARTÍCULAS EXTERNAS CONTAMINANTES E TAMBÉM DE CONTAMINAÇÕES CRUZADAS; EM CONFORMIDADE COM A NORMA EUROPeIA EN12469: 2000 (NSF49), CADA CABINE DEVE SER INDIVIDUALMENTE TESTADA E CERTIFICADA; - NO MÍNIMO FILTRO HEPA H14 COM EFICIÊNCIA 99.999% OU DE FILTRAGEM SUPERIOR; COM CONTROLE INTELIGENTE MICROPROCESSADO PARA TODAS AS FUNÇÕES - MOSTRADOR LCD DE FÁCIL LEITURA; - QUALQUER ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DO EQUIPAMENTO ACIONA O ALARME VISUAL; - BAIXA MANUTENÇÃO COM COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA DE FLUXO DE AR, REDUÇÃO DE RUÍDO E VIBRAÇÕES, CONTADOR DE HORAS DE UTILIZAÇÃO; - DIMENSÃO EXTERNA MÁXIMA (SEM A BASE): 1050 X 760 X 1400 MM (LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA SEM A BASE); - DIMENSÃO INTERNA MÍNIMA: 915 X 580 X 570MM (L X P X A); - SISTEMA ELÉTRICO 110 V / 60 HZ - VELOCIDADES MÉDIAS DE FLUXO DE AR: ENTRADA 0,45M/S - EMISSÃO DE RUÍDO <62 DBA (NSF49) E <59DBA (EN12469); - CONTROLE DA LUZ UV: TER SEU TEMPO DE FUNCIONAMENTO PROGRAMADO, FUNCIONAR SOMENTE COM A JANELA FRONTAL FECHADA, DESLIGANDO AUTOMATICAMENTE COM SUA ABERTURA; INCLUSO: EQUIPAMENTO COM 02 TOMADAS ELÉTRICAS (110 V), SUPORTE COM RODÍZIOS, FILTROS DE REPOSIÇÃO E LÂMPADA UV EXTRA. O FORNECEDOR SE RESPONSABILIZARÁ PELA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO, INCLUINDO ACESSÓRIOS QUE SEJAM NECESSÁRIOS, GARANTINDO SEU PLENO FUNCIONAMENTO, E TREINAMENTO DOS TÉCNICOS; NECESSÁRIO TER SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERMANENTE NO BRASIL. INCLUSO: INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO, TREINAMENTO DE USO E MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS OU INGLÊS. APOS INSTALAÇÃO REALIZAR CERTIFICAÇÃO NO LOCAL SEGUNDO A ISO 14644/RDC-17/IEST 002.3/NBR 15767 OU EQUIVALENTE. O EQUIPAMENTO E TODOS OS SEUS ACESSÓRIOS DEVEM TER ORIGEM DE FABRICAÇÃO EM LINHA DE PRODUÇÃO, GARANTINDO QUE SEJAM ESTANDARDIZADOS E MAIS PRECISOS, GARANTINDO TAMBÉM QUE ACESSORIOS POSTERIORMENTE ADQUIRIDOS FUNCIONEM PERFEITAMENTE. MARCA E MODELO DE REFERÊNCIA: ESCO AIRSTREAM – AC2-3S9, SIMILAR OU SUPERIOR. | 359354 | UNIDADE | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 60000 | 120000
16 | "INCUBADORA COM CIRCULAÇÃO DE AR; CONTROLE POR MICROPROCESSADOR; CAPACIDADE: 520 L; ESPAÇO ÚTIL VALIDADO 351 L OU SUPERIOR; FAIXA DE TEMPERATURA: AMBIENTE ATÉ 65°C; PRECISÃO DE TEMPERATURA: 0,1°C; UNIFORMIDADE DE TEMPERATURA A +37°C: ±0,2°C; FLUTUAÇÃO DE TEMPERATURA A +37°C: ±0,1°C; MANUTENÇÃO DA TEMPERATURA PROGRAMADA MESMO QUANDO HOUVER 1°C DE DIFERENÇA COM A TEMPERATURA AMBIENTE; PARTE INTERNA EM AÇO INOXIDÁVEL; 3 PRATELEIRAS EM AÇO INOXIDÁVEL; COM PORTA DE VIDRO DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO EM UMA ABERTURA DE ÂNGULO DE ATÉ 90°; TEMPO DE RECUPERAÇÃO DE TEMPERATURA APÓS A PORTA TER SIDO ABERTA ≤ 5,5 MINUTOS; DIMENSÕES EXTERNAS LxPxA: 710 X 825 X 1990 MM; INTERFACE RS 485 E RS 422; COM RODAS PARA DESLOCAMENTO E PÉS PARA FIXAÇÃO, COM PAINEL DE CONTROLE E TELA SENSÍVEL AO TOQUE QUE PERMITE AJUSTE DA PROGRAMAÇÃO SEMANAL DE TEMPERATURA; COM ALARMES VISUAIS E ACÚSTICOS; COM CASQUILHO PARA INSERÇÃO DE DISPOSITIVOS DE MEDIÇÃO EXTERNOS, MECANISMO DE TRAVAMENTO DE PORTA E PAINEL DE CONTROLE SIMULTÂNEO; CABO DE FORÇA COM PLUGUE DE TRÊS PINOS, NO PADRÃO BRASILEIRO; VOLTAGEM: 220 - 240V, 50/60HZ; BAIXO RUÍDO DE < 42 DB (A); BAIXO CONSUMO DE ENERGIA (0,06 KWH A +37°C); NECESSÁRIO TER SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA PERMANENTE NO BRASIL; O FORNECEDOR SE RESPONSABILIZARÁ PELA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO, GARANTINDO SEU PLENO FUNCIONAMENTO, E TREINAMENTO DOS TÉCNICOS. CONTROLADOR DE TEMPERATURA COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO RBC PARA O PONTO A SER DEFINIDO PELO LFDA-SP. QUALIFICAÇÃO TÉRMICA PARA A TEMPERATURA A SER DEFINIDA PELO LFDA-SP EM PELO MENOS 9 PONTOS, POR UM PERÍODO DE 2 HORAS E INTERVALO DE 20 SEGUNDOS, COM EMISSÃO DE RELATÓRIO RBC, APÓS INSTALAÇÃO. ACOMPANHAR MANUAL EM PORTUGUÊS OU INGLÊS. REFERÊNCIA MODELO 600 MARCA HETTCUBE" OU SUPERIOR. | 467000 | UNIDADE | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 70557.92 | 141115.84
17 | AUTOCLAVE HORIZONTAL: CAPACIDADE APROXIMADA DE 600 LITROS; PORTA ÚNICA TIPO GUILHOTINA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 OU SUPERIOR; CÂMARA INTERNA CONSTRUÍDA COM CHAPAS DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 316 L OU SUPERIOR, COM PROJETO DE UM DRENO, RESISTENTE À TEMPERATURA, CAPAZ DE EVACUAR A VAZÃO MÁXIMA DE ÁGUA, AR E VAPOR CONDENSADO, SENDO FIXADO NO PONTO MAIS PROFUNDO DA CÂMARA INTERNA. DEVE POSSUIR PONTO DE ENTRADA (DIÂMETRO APROXIMADO DE 1”) PARA SENSORES ADICIONAIS PARA TOMADA DE TEMPERATURA E VALIDAÇÃO/QUALIFICAÇÃO TÉRMICA. A QUEBRA DE VÁCUO DEVE SER REALIZADA POR MEIO DE UM FILTRO BACTERIOLÓGICO; CÂMARA EXTERNA CONSTRUÍDA COM CHAPAS SOLDADAS EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 OU SUPERIOR. O CONJUNTO DA CÂMARA EXTERNA ISOLADO TERMICAMENTE ATRAVÉS DE UMA JAQUETA/MANTA DE FIBRA CERÂMICA OU ATRAVÉS DE CAMADAS DE LÃ DE ROCHA ALUMINIZADA, E REVESTIMENTO EXTERNO COM CHAPAS GALVANIZADAS E/OU AÇO INOXIDÁVEL QUE DIMINUI A PERDA DE CALOR E A IRRADIAÇÃO PARA O MEIO EXTERNO;A CÂMARA EXTERNA DEVE SER PROTEGIDA POR UMA VÁLVULA DE SEGURANÇA (PARA ALÍVIO IMEDIATO), AJUSTADA E LACRADA, CASO A PRESSÃO ULTRAPASSE O LIMITE MÁXIMO DE TRABALHO; GABINETE FORMADO POR CONJUNTO DE CHAPARIAS DE FECHAMENTO, CONSTRUÍDOS A PARTIR DE CHAPAS DE AÇO INOXIDÁVEL, COM ACABAMENTO ESCOVADO; CONJUNTO MONTADO SOBRE RODÍZIOS PARA MOVIMENTAÇÃO NO LOCAL DE INSTALAÇÃO E SISTEMA DE PÉS NIVELADORES PARA APOIO AO SOLO; GERADOR ELÉTRICO DE VAPOR (INCORPORADO) CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL PROJETADO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS NR-13 E NBR 11816:2003; SISTEMA DE PURIFICAÇÃO DE ÁGUA POR OSMOSE REVERSA E RESERVATÓRIO COMPATÍVEIS, PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO; SISTEMA DE PRÉ-VÁCUO, VÁCUO E SECAGEM PROGRAMÁVEL; SISTEMA DE CONTROLE PRÉ-CONFIGURADO COM PELO MENOS 10 CICLOS, SENDO ALGUNS DE DIAGNÓSTICOS, TAIS COMO BOWIE & DICK E LEAK TEST, TODOS, TOTALMENTE CONFIGURÁVEIS DE ACORDO COM NECESSIDADE DO CLIENTE; TODAS AS FASES DO CICLO FACILMENTE CONFIGURADAS, COM OS VALORES MÍNIMOS E MÁXIMOS PERMITIDOS INFORMADOS NO MOMENTO DA CONFIGURAÇÃO DE CADA PARÂMETRO. O SISTEMA NÃO DEVE PERMITIR A ALTERAÇÃO DOS PARÂMETROS DO CICLO UMA VEZ INICIADO O PROCESSO. A FAIXA DE TEMPERATURA DOS CICLOS DEVE SER DE APROXIMADAMENTE 100°C A 134°C; COMANDO DO EQUIPAMENTO COM SISTEMA DE INDICAÇÃO DE FALHAS, QUE POSSUI ALARMES VISUAIS E SONOROS QUE, EM CASO DOS VALORES DOS PARÂMETROS DO EQUIPAMENTO ESTIVEREM FORA DO LIMITE ESPECIFICADO, SERÃO ACIONADOS E TAMBÉM CASO OCORRA UMA FALHA DOS SUPRIMENTOS SUFICIENTE PARA IMPEDIR O ALCANCE DAS VARIÁVEIS SELECIONADAS; TODO CONTROLE DO SISTEMA FEITO DE MODO AUTOMÁTICO, TAIS COMO O NÍVEL DE ÁGUA, A PRESSÃO DAS CÂMARAS EXTERNA E INTERNA, O CONTROLE DE ELIMINAÇÃO DE CONDENSADO, O CONTROLE DO SISTEMA DE PORTAS E O CONTROLE DE TEMPERATURA; CONTROLE PRECISO DE TEMPERATURA E PRESSÃO; SISTEMA DE RESFRIAMENTO RÁPIDO; CONTROLADOR MICROPROCESSADO OU CLP; FORNECIMENTO DE SOFTWARES, LICENÇAS DESENVOLVEDOR, BACKUPS E SENHAS DOS PROJETOS DO CLP E IHM COM ACESSO TOTAL LIBERADO PARA EQUIPE DE MANUTENÇÃO DO LFDA-SP, FORNECIMENTO DE DOCUMENTAÇÃO E DIAGRAMAS DE COMANDO EM PORTUGUÊS, INTERFACE DE COMUNICAÇÃO COM IMPRESSORA E OUTROS OPCIONAIS DE REGISTRO DE DADOS; IMPRESSORA MATRICIAL OU TÉRMICA PARA REGISTRO DOS DADOS PROGRAMADOS DO CICLO E DE CADA FASE EM EXECUÇÃO. O INTERVALO DE IMPRESSÃO PODE SER PROGRAMADO ATRAVÉS DA IHM; A IMPRESSORA DEVERÁ IMPRIMIR, NO MÍNIMO, OS DADOS DOS CICLOS REALIZADOS TAIS COMO, TEMPERATURA, PRESSÃO, TEMPOS E LOTES; SEGURANÇA: VÁLVULA DE SEGURANÇA COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DO APARELHO EM CASO DE PRESSÃO EXCESSIVA; TRAVAMENTO DA PORTA QUANDO A CÂMARA ESTIVER PRESSURIZADA E O NÍVEL DE TEMPERATURA ESTIVER ACIMA DO LIMITE DE SEGURANÇA; SISTEMA DE CONTROLE DE TEMPERATURA ATRAVÉS DE SENSOR; NECESSÁRIO SER CONSTRUÍDA COM BASE NAS NORMAS ASME E ABNT, NBR 11.816, ATENDER À NORMA REGULAMENTADORA NR 13 E TER SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERMANENTE NO BRASIL; MANUAL DO USUÁRIO EM PORTUGUÊS (INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO); ACESSÓRIOS: 2 CARRINHOS INTERNOS FABRICADOS EM AÇO INOXIDÁVEL; 1 CARRO DE TRANSPORTE COM RODÍZIOS PRÓPRIOS; 6 CESTOS E SUPORTE DE CESTOS; 12 (DOZE) ROLOS DE PAPEL PARA IMPRESSORA E 03 (TRÊS) FILTROS BACTERIOLÓGICOS COMPATÍVEIS COM O EQUIPAMENTO. NECESSÁRIO TER SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERMANENTE NO BRASIL. TRANSPORTE E INSTALAÇÃO: O FORNECEDOR SE RESPONSABILIZARÁ PELA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO, INCLUINDO O TRANSPORTE, DESCARREGAMENTO, DEPOSIÇÃO DO EQUIPAMENTO NO LOCAL DE USO DENTRO DO LABORATÓRIO; QUALIFICAÇÃO TÉRMICA: O FORNECEDOR DEVERÁ SE RESPONSABILIZAR PELA QUALIFICAÇÃO TÉRMICA DO EQUIPAMENTO COM PELO MENOS 4 TIPOS DE CARGA (INCLUINDO FORNECIMENTO DOS INDICADORES BIOLÓGICOS E QUÍMICOS NECESSÁRIOS); O FORNECEDOR DEVERÁ ENVIAR PREVIAMENTE OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO E TESTES PARA POSTERIORMENTE AGENDAR A ENTREGA E INSTALAÇÃO; TREINAMENTO: A EMPRESA DEVERÁ FORNECER TREINAMENTO PARA A UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO PARA OS COLABORADORES DO LFDA-SP EM DATA E HORA A SEREM AGENDADOS; 01 ANO DE GARANTIA PARA PEÇAS E SERVIÇOS A PARTIR DA DATA DE INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO NO LABORATÓRIO. MEDIDAS APROXIMADAS: MEDIDAS EXTERNAS: 1295 X 1895 X 1860 MM. CÂMARA INTERNA: 630 X 630 X 1530 (600 LITROS). CONEXÕES ELÉTRICAS: 50/60 HZ, TRIFÁSICA, 220 VOLTS. O EQUIPAMENTO DEVERÁ ESTAR ACOMPANHADO DE MANUAL EM PORTUGUÊS OU INGLÊS. MODELO DE REFERÊNCIA: AC 600- MARCA ORTOSÍNTESE OU SUPERIOR. | 389660 | UNIDADE | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 277384.58 | 554769.16
18 | SISTEMA DE ELETROFORESE CAPILAR AUTOMATIZADO PARA ANÁLISE DE FRAGMENTOS DE DNA E RNA, DE ALTA RESOLUÇÃO (PERMITA NO MÍNIMO ATÉ 3-5 BP PARA FRAGMENTOS MENORES QUE 0,5 KB). O SISTEMA DEVE EXECUTAR A SEPARAÇÃO TOTALMENTE AUTOMATIZADA DE FRAGMENTOS DE DNA / PESO MOLECULAR, REALIZANDO NO MÍNIMO 12 AMOSTRAS POR VEZ (12 CAPILARES), E PROCESSAR NO MÍNIMO 96 AMOSTRAS SEM INTERVENÇÃO DO USUÁRIO. EQUIPAMENTO DE BANCADA. PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO COM A EMISSÃO DE LUZ COLETORES MICRO-ÓPTICOS QUE SE PRENDEM A CAPILARES DENTRO DOS CARTUCHOS DE GEL. AS MOLÉCULAS DE ÁCIDO NUCLÉICO SÃO SEPARADAS POR TAMANHO APLICANDO UMA CORRENTE AO CAPILAR CHEIO DE GEL E DETECTADAS À MEDIDA QUE MIGRAM EM DIREÇÃO AO TERMINAL CARREGADO POSITIVAMENTE. OS DADOS DO SINAL PASSAM POR UM FOTOMULTIPLICADOR PARA PROCESSAMENTO EM SOFTWARE, QUE APRESENTA COMO SAÍDA ELETROFEROGRAMA E IMAGEM DE GEL. DEVE POSSUIR ALTA SENSIBILIDADE DE DETECÇÃO PARA RETORNAR RESULTADOS ROBUSTOS, MESMO COM BAIXAS CONCENTRAÇÕES DE ÁCIDO NUCLEICO. TODOS OS COMPONENTES DO SISTEMA DEVEM TRABALHAR EM CONJUNTO PARA APLICAÇÃO EM BIOLOGIA MOLECULAR, INCLUINDO GENOTIPAGEM BACTERIANA. INCLUSO COMPUTADOR TOTALMENTE COMPATÍVEL COM O SISTEMA. O COMPUTADOR DEVE SER FORNECIDO COM SOFTWARE INSTALADO. FORNECER LICENÇA DA ÚLTIMA VERSÃO DO SOFTWARE. O SOFTWARE DEVE SER DE FÁCIL UTILIZAÇÃO GARANTINDO UMA ANÁLISE EFETIVA. DEVE POSSIBILITAR GERENCIAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO DE DADOS ADEQUADOS PARA LABORATÓRIO ACREDITADO NA ISO 17025/2017, QUE GARANTAM RASTREABILIDADE E SEGURANÇA (EX. SISTEMA FECHADO COM CONTROLE DE ACESSO; REGISTROS ELETRÔNICOS PROTEGIDOS CONTRA NOVAS MODIFICAÇÕES APÓS ARMAZENAMENTO; AUDITORIA). POSSIBILITE EXIBIÇÃO DOS RESULTADOS COMO UMA IMAGEM SEMELHANTE A GEL, BEM COMO ELETROFEROGRAMA. POSSIBILITE CÁLCULO PRECISO DOS TAMANHOS DE DNA E ANÁLISES ALTAMENTE REPRODUZÍVEIS. POSSIBILITE A EXPORTAÇÃO DE VÁRIOS TIPOS DE RELATÓRIOS. INCLUIR KIT COM CARTUCHO (COM CHAVE), TAMPÕES, MARCADORES E TUBOS. OS CARTUCHOS DEVEM SER REUTILIZÁVEIS E PRONTOS PARA USO E DE FÁCIL TROCA. PARA ANÁLISE DE DNA COM RESOLUÇÃO DE PELO MENOS 50PB, PARA DETECÇÃO DE BANDAS NA FAIXA DE 15 BP – 5 KB, COM TEMPO DE EXECUÇÃO DA ANÁLISE INFERIOR A 10MIN E QUE POSSIBILITE REALIZAR NO MÍNIMO 2400 ANÁLISES. O CARTUCHO DEVE SER IDENTIFICADO PELO EQUIPAMENTO DE MANEIRA A GARANTIR QUALIDADE E RASTREABILIDADE DO USO. OS TAMPÕES E MARCADORES DE ALINHAMENTO DEVEM PERMANECER ESTAVEIS NA BANDEJA DO EQUIPAMENTO, PODENDO SER USADOS MESES E APLICADOS EM NO MÍNIMO 500 AMOSTRAS SEM NECESSIDADES DE SUBSTITUIÇÃO. DEVEM SER INCLUSOS INSUMOS SUFICIENTES PARA REALIZAÇÃO DE 2400 ANÁLISES, CARTUCHO, CILINDROS DE NITROGENIO E MARCADORES (MARCADOR DE ALINHAMENTO E MARCADOR DE DNA (COM NO MÍNIMO 11 FRAGMENTOS)) SUFICIENTES PARA REALIZAR O NUMERO TOTAL DE ANÁLISES. O FORNECEDOR SERÁ RESPONSÁVEL PELA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO E TREINAMENTO DOS ANALISTAS, ASSIM COMO PELO FORNECIMENTO DE TODOS OS ACESSÓRIOS E SOFTWARES NECESSÁRIOS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. COMPROVAR NA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA QUE O EQUIPAMENTO OFERTADO TEM SUPORTE TÉCNICO-CIENTÍFICO AUTORIZADA PERMANENTE NO BRASIL, COM GARANTIA DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 MESES, EM PEÇAS E MÃO-DE-OBRA, A CONTAR DA DATA DE INSTALAÇÃO, MANUAL DE INSTRUÇÕES. MARCA E MODELO DE REFERÊNCIA: QIAGEN - QIAXCEL ADVANCED (CÓDIGO 9001941) OU SUPERIOR. | 420386 | UNIDADE | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 293023.76 | 293023.76
19 | TERMOCICLADOR PARA APLICAÇÃO DE REAÇÃO EM CADEIA DA POLIMERASE (PCR). PCR DE PONTO FINAL RÁPIDO E DE ALTO DESEMPENHO. CONEXÃO USB A PARA EXPORTAÇÃO DE RESULTADOS; DIMENSÕES MÁXIMAS DO EQUIPAMENTO: 300 MM X 480 MM; CAPACIDADE PARA 96 TUBOS DE 0,2ML, TIRAS DE TUBO DE 0,2 ML OU PLACAS DE 96 REAÇÕES; TELA SENSÍVEL AO TOQUE PARA REALIZAR AS PROGRAMAÇÕES E COMANDOS, COM NO MÍNIMO 5,7’; SOFTWARE INTERNO ACOPLADO COM FERRAMENTA PARA DESENHO DE PROTOCOLOS OTIMIZANDO TEMPO E RESULTADOS; PROGRAMAÇÃO DE VÁRIAS ETAPAS, POSSIBILITANDO EDIÇÃO RÁPIDA DE TODOS OS PARÂMETROS PARA CADA ETAPA DO PROGRAMA; MEMÓRIA INTERNA COM CAPACIDADE TOTAL DE NO MÍNIMO 200 PROGRAMAS; TAMPA DE ALTO DESEMPENHO COM AMPLA FAIXA DE TEMPERATURA PROGRAMÁVEL (POSSIBILITE NO MÍNIMO ESCOLHA DE 40 °C A 110 °C); REINÍCIO AUTOMÁTICO APÓS FALHA DE ENERGIA; AMPLA FAIXA DE TEMPERATURA (FAIXA DE 4 °C A 99 °C, OU MAIS AMPLA); PRECISÃO DE CONTROLE IGUAL ± 0,5 °C OU MAIS PRECISO; ALTA UNIFORMIDADE DE TEMPERATURA EM TODO O BLOCO (≤ ± 0,5 °C). MÓDULOS TÉRMICOS BASEADOS NO SISTEMA PELTIER; BLOCO SELADO PARA EVITAR QUE A CONDENSAÇÃO ENTRE EM CONTATO COM OS ELEMENTOS PELTIER OU COM OUTROS COMPONENTES ELETRÔNICOS. AMPLA FAIXA DE TEMPERATURA DO GRADIENTE (FAIXA DE 30 °C A 99 °C, OU MAIS AMPLA); TAXAS DE RAMPA AJUSTÁVEIS, ALTAS TAXAS DE RESFRIAMENTO E AQUECIMENTO (3,3 °C / SE 4 °C / S RESPECTIVAMENTE, OU SUPERIOR); CALIBRAÇÃO RBC A SER REALIZADA NO LOCAL DE INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO, NOS PARÂMETROS: PARÂMETROS DE TEMPERATURA (ESTABILIDADE / UNIFORMIDADE) 3 PONTOS (53ºC, 70ºC E 95ºC) E CALIBRAÇÃO DE SENSOR 3 PONTOS (53ºC, 70ºC E 95ºC). O EQUIPAMENTO DEVERÁ ATENDER AO SEGUINTE CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO NA CALIBRAÇÃO: O ERRO MAIS INCERTEZA DEVE SER INFERIOR OU IGUAL À 0,8 ºC. PESO MÁXIMO 15KG; VOLTAGEM 230 VOLT, 50/60 HZ. COMPROVAR NA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA QUE O EQUIPAMENTO OFERTADO TEM ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO BRASIL, COM GARANTIA DE FABRICAÇÃO (PEÇAS E MÃO DE OBRA) MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE INSTALAÇÃO, MANUAL DE INSTRUÇÕES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERMANENTE. MARCA E MODELO DE REFERÊNCIA: BIO-RAD, T100 OU SUPERIOR. | 412451 | UNIDADE | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30835.39 | 30835.39
20 | AGITADOR PARA TUBOS TIPO VORTEX. SISTEMA DE APOIO PÉS COM VENTOSAS, QUE PREVINEM A MOVIMENTAÇÃO DURANTE O USO; PLATAFORMA CÔNICA OU CÔNICA E PLANA, QUE PERMITA O ENCAIXE TANTO DE TUBOS E MICROTUBOS DE CENTRIFUGAÇÃO COMO DE FRASCOS DE DIÂMETRO APROXIMADO DE 32 MM. PERMITE O CONTROLE DA VELOCIDADE, PARA AJUSTE DE ACORDO COM O VOLUME E VISCOSIDADE DO MATERIAL A SER HOMOGENEIZADO; VELOCIDADE MÁXIMA DE PELO MENOS 2500 RPM; TIPO DE MOVIMENTO: ORBITAL. TAMANHO APROXIMADO: L 130MM P 155 MM A 155 MM; NÍVEL DE RUÍDO BAIXO; MOTOR QUE GARANTA O PLENO FUNCIONAMENTO POR LONGOS PERIODO DE AGITAÇÃO. DOIS MODOS DE FUNCIONAMENTO: PULSO (EQUIPAMENTO FUNCIONA AUTOMATICAMENTE SEMPRE QUE O TUBO FOR PRESSIONADO SOBRE A SUPERFÍCIE DE AGITAÇÃO) E CONTÍNUO (EQUIPAMENTO FUNCIONA SEM A NECESSIDADE DE PRESSÃO); ESTRUTURA EXTERNA ALTA DURABILIDADE E LIVRE DE CORROSÃO VOLTAGEM: PREFERENCIALMEMTE BIVOLT (220V/110V), CASO NÃO SEJA BIVOLT É NECESSÁRIA VOLTAGEM 220V; COMPROVAR NA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA QUE O EQUIPAMENTO OFERTADO TEM ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO BRASIL, COM GARANTIA DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE INSTALAÇÃO, MANUAL DE INSTRUÇÕES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERMANENTE. MODELOS DE REFERÊNCIA: VX-200 (MARCA LABNET); AP-56 (MARCA PHOENIX LUFERCO) OU SUPERIOR. | 413069 | UNIDADE | 1 | 4 | 4 | 1 | 8 | 2500 | 20000
21 | MESA AGITADORA ORBITAL PLANA, CAPACIDADE DE CARGA SOB AGITAÇÃO DE ATÉ 15 KG. FAIXA DE VELOCIDADE CONTINUAMENTE AJUSTÁVEL DE 0 A NO MÍNIMO 300 RPM; DISPLAY DIGITAL DE VELOCIDADE LED DE 7 SEGMENTOS; CRONÔMETRO; USB INTEGRADO E INTERFACE RS 232; DIMENSÕES APROXIMADAS: 500 X 590 X 120MM; MODO DE OPERAÇÃO: TEMPORIZADOR E OPERAÇÃO CONTÍNUA; PESO MÁXIMO DO EQUIPAMENTO: 30KG; VOLTAGEM 230 VOLT, 50/60 HZ. DEVE VIR INCLUSO: CABO DE ALIMENTAÇÃO; PLATAFORMA UNIVERSAL PARA VÁRIOS TIPOS DE FRASCOS (INCLUINDO OBRIGATORIAMENTE FRASCOS DE 250 ML), COM ROLOS DE FIXAÇÃO QUE PERMITAM AJUSTE DE DOIS NÍVEIS; COMPROVAR NA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA QUE O EQUIPAMENTO OFERTADO TEM ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO BRASIL, COM GARANTIA DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE INSTALAÇÃO, MANUAL DE INSTRUÇÕES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERMANENTE. MARCA E MODELO DE REFERÊNCIA: IKA KS 501 OU SUPERIOR. | 433654 | UNIDADE | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 41046 | 41046
22 | NO-BREAK: COM POTENCIA DE 2.0 KVA - O EQUIPAMENTO DEVE CONTER AS SEQUINTES CARACTERISCAS TÉCNICAS: (ALIMENTAÇÃO DE ENTRADA) TENSÃO 110/ 220 VAC AJUSTAVEL OU BIVOLT, FREQUENCIA (60/50 Hz), (SAIDA DO NO-BREAK) TENSÃO DE SAIDA AJUSTAVEL 110/220V, FREQUENCIA DE 60/50 Hz, DISTORÇÃO ARMONICA MENOR QUE 1%. BATERIAS SELADAS VDC 12V 7.2 AMPER/H. DEVE CONTAR DISJUNTORES SEPARADOS UM PARA AS BATERIAS E OUTRO PARA REDE. PELO MENOS 06 TOMADAS PADRAO NOVO. AUTONOMIA EM POTENCIA MAXIMA DE USO DE PELO MENOS 5 MIN, ESTABILIZADOR INTERNO E COM FILTRO DE LINHA.FATOR DE POTENCIA MINIMO DE 0,7. | 325954 | UNIDADE | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5268.39 | 10536.78
23 | NO-BREAK: COM POTENCIA DE 3.0 KVA OU SUPERIOR - O EQUIPAMENTO DEVE CONTER AS SEQUINTES CARACTERISCAS TÉCNICAS: (ALIMENTAÇÃO DE ENTRADA) TENSÃO 110/ 220 VAC AJUSTAVEL OU BIVOLT, FREQUENCIA (60/50 Hz) / (SAIDA DO NO-BREAK) TENSÃO DE SAIDA AJUSTAVEL 110/220V, FREQUENCIA DE 60/50 Hz, DISTORÇÃO ARMONICA MENOR QUE 1%. BATERIAS SELADAS VDC 12V 7.2 AMPER/H. DEVE CONTAR DISJUNTORES SEPARADOS UM PARA AS BATERIAS E OUTRO PARA REDE. 06 TOMADAS PADRAO NOVO. AUTONOMIA COM POTENCIA MAXIMA DE USO DE PELO MENOS 5 MIN, ESTABILIZADOR INTERNO E COM FILTRO DE LINHA.FATOR DE POTENCIA MINIMO DE 0,7. | 296659 | UNIDADE | 1 | 5 | 0 | 1 | 5 | 9776.66 | 48883.3
24 | NO-BREAK: COM POTENCIA DE 5.0 KVA - O EQUIPAMENTO DEVE CONTER AS SEQUINTES CARACTERISCAS TÉCNICAS: (ALIMENTAÇÃO DE ENTRADA) TENSÃO 110/ 220 VAC AJUSTAVEL OU BIVOLT, FREQUENCIA (60/50 Hz), (SAIDA DO NO-BREAK) TENSÃO DE SAIDA AJUSTAVEL 110/220V, FREQUENCIA DE 60/50 Hz, DISTORÇÃO ARMONICA MENOR QUE 1%. BATERIAS SELADAS VDC 12V 7.2 AMPER/H. DEVE CONTAR DISJUNTORES SEPARADOS UM PARA AS BATERIAS E OUTRO PARA REDE. PELO MENOS 06 TOMADAS PADRAO NOVO. AUTONOMIA EM POTENCIA MAXIMA DE USO DE PELO MENOS 5 MIN, ESTABILIZADOR INTERNO E COM FILTRO DE LINHA.FATOR DE POTENCIA MINIMO DE 0,7. | 330458 | UNIDADE | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 9882.37 | 39529.48
25 | NO BREAK 30 KVA - TRIFÁSICO ( ENTRADA 220 V E SAÍDA 220 V) : ON LINE - DUPLA CONVERSÃO - SENOIDAL PURA; POTÊNCIA: 30 KVA;TENSÃO DE ENTRADA: 200V/208V/220/380/400/415V TRIFÁSICO (CONFIGURÁVEL);TENSÃO DE SAÍDA: 200V/208V/220/380/400/415V TRIFÁSICO (CONFIGURÁVEL);REGULAÇÃO DE TENSÃO SAÍDA: ±1%;BY-PASS MANUAL E AUTOMÁTICO COM SUPRESSOR DE SURTO; PROTEÇÕES E ALERTAS SONOROS (CONFIGURÁVEIS) => EMERGENCY POWER OFF (DESLIGAMENTO DE EMERGÊNCIA);CONTRA SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO DA REDE ELÉTRICA E SAÍDA UPS;CONTRA SOBREAQUECIMENTO;CONTRA SOBRECARGA;CONTRA DESCARGA TOTAL DAS BATERIAS; ALERTA SOBRETENSÃO NO BARRAMENTO CC ; CONTRA DISTORÇÃO HARMÔNICA DA REDE ELÉTRICA ;CONTRA CURTO-CIRCUITO ; FILTRO DE RÚIDO EMI/RFI ; ALERTA BY-PASS AUTOMÁTICO ; COMUNICAÇÃO => CONTATO SECO; PORTA SERIAL SNMP RJ-45 (OPCIONAL); RS-232/RS-485; POSSIBILIDADE DE ACESSO REMOTO VIA 3G/4G (OPCIONAL); ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS => GABINETE EM ESTRUTURA METÁLICA DE ALTA RESISTÊNCIA COM TRATAMENTO TÉRMICO ANTICORROSIVO ; PINTURA EM EPÓXI DE ALTA RESISTÊNCIA ; COMPOSTO POR PAINÉIS REMOVÍVEIS SUPERIOR E LATERAIS (PARA MANUTENÇÃO) ; COMPOSTO DE RODÍZIOS DE MOVIMENTAÇÃO ; VENTILAÇÃO FORÇADA CONTROLADA 13/04/2021 ;GRAU DE IP-21 ADEQUADO PARA INSTALAÇÕES ABRIGADAS ; PLACAS COM SISTEMA (PLUG-IN). | 321238 | UNIDADE | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 76047.56 | 152095.12
26 | CAPELA DE EXAUSTÃO (DIMENSÕES 150X80X267CM) COM LAVADOR DE GASES INTERNO EM AÇO GALVANIZADO REVESTIDO POR PINTURA ELETROSTÁTICA PARA MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS COMPOSTOS POR: - CORPO EXTERNO COMPOSTO POR FACES LATERAIS COM CANTOS CHANFRADOS, TRAVESSAS DE TRAVAMENTO E PAINEL FRONTAL EM AÇO GALVANIZADO E FECHAMENTO SUPERIOR CONTENDO UMA PORTA DE INSPEÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE LUMINÁRIA E DUTOS, CONFECCIONADA EM FIBRA DE VIDRO PROVIDA DE DOBRADIÇAS E AMORTECEDORES PARA ABERTURA BASCULANTE; - TAMPO REFORÇADO, FABRICADO COMPENSADO NAVAL EM LÂMINAS DE MADEIRA DE LEI FIXADAS POR COLA BISFENÓLICA E PROTEGIDAS POR RESINA FUNGICIDA REVESTIDA POR CERÂMICA ANTIÁCIDA COM REJUNTES EM RESINA ESPECIAL A BASE DE EPÓXI, COM BORDA FRONTAL EM FIBRA DE VIDRO ELEVADA PARA RETENÇÃO DE LÍQUIDOS; - MÓDULO INFERIOR, FABRICADO EM COMPENSADO DE VIROLA NAVAL, REVESTIDA INTERNAMENTE E EXTERNAMENTE COM LAMINADO TEXTURIZADO, CONTENDO: TRÊS PORTAS COM BORDAS EM ABS DE ALTA RESISTÊNCIA COM ACABAMENTO RETO COM PUXADOR EM ALUMÍNIO TIPO “G” E DOBRADIÇAS EM AÇO COM REGULAGEM DE PRUMO, PERMITINDO ABERTURA DE 90°; BASE DO GABINETE, FABRICADO EM COMPENSADO DE VIROLA NAVAL COM ALTURA DE 11CM, REVESTIDA EM LAMINADO. - PAINEL FRONTAL PARA LOCAÇÃO DE COMANDOS EM AÇO GALVANIZADO, ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA TX, CONTENDO PAINEL DE CONTROLE DO SISTEMA DE EXAUSTÃO EM AÇO POSSUINDO BOTOEIRA DE ACIONAMENTO DA EXAUSTÃO, INTERRUPTOR PARA LUMINÁRIA; 02 TOMADAS IP44 220V 20A; - CORPO INTERNO (BOX DE CAPTAÇÃO), FABRICADO EM FIBRA DE VIDRO, POSSUINDO: CORPO COM FACES LATERAIS, POSTERIOR E SUPERIOR, SENDO ESTA ANGULAR COM RASGO PARA FIXAÇÃO DE LUMINÁRIA; DEFLETORAS PARA ORIENTAÇÃO DO FLUXO DE TIRAGEM, UMA SUPERIOR ANGULAR E OUTRA INFERIOR PLANA; LUMINÁRIA PROVIDA DE VIDRO DE SEGURANÇA, EQUIPADA COM DUAS LÂMPADAS DE LED 9W, NÃO HAVENDO CONTANTO ENTRE AMBIENTE DE GASES E PARTE ELÉTRICA. - JANELA GUILHOTINA COM FOLHA DE VIDRO TEMPERADO COM 8MM DE ESPESSURA, E PUXADOR EM ALUMÍNIO NATURAL, CANALETAS E GUIAS EM PVC RÍGIDO INDUSTRIAL, E SISTEMA DE CONTRAPESO COM CABO DE AÇO PLASTIFICADO E ROLDANAS INDUSTRIAIS. - LAVADOR DE GASES INTERNO INSTALADO NA PARTE EXTERNA DO BOX CONTENDO: CÂMARA DE ENTRADA DE GASES; ZONA DE ENCHIMENTO PARA LAVAGEM DOS GASES COMPOSTA COM ANÉIS PALL RING DIÂMETRO 1½” (POLEGADA); SUPORTE EM TELA DE NYLON PARA FIXAÇÕES DOS ANÉIS; 2 (DUAS) ETAPAS DE DUCHAS, COMPOSTA POR 04 DUCHAS INDEPENDENTES, REVESTIDAS COM RESINA BISFENÓLICA; VELOCIDADE DE LAVAGEM 2,2M/S; - SISTEMA DE EXAUSTÃO COM LAVAGENS DE GASES, COMPOSTO DE: PAINEL DE COMANDO, COM LÂMPADA DE SINALIZAÇÃO; INVERSOR DE FREQUÊNCIA; 6,00M DE TUBULAÇÃO EM PVC INDUSTRIAL DE 25CM DE DIÂMETRO; 3,00PEÇAS DE CURVA 90º EM FIBERGLASS DE 25CM DE DIÂMETRO; 2,00 PEÇAS DE CURVA 45º EM FIBERGLASS DE 25CM DE DIÂMETRO; PONTEIRA TIPO “UNHA” EM PVC INDUSTRIAL DE 25CM DE DIÂMETRO; EXAUSTOR CENTRÍFUGO COM CARACOL, FABRICADO EM FIBRA DE VIDRO, ROTOR TIPO “LIMIT LOAD” COM PÁS CURVADAS PARA TRÁS, CONSTRUÍDO EM Z-AMID, COM BALANÇO ESTÁTICO E DINÂMICO. ACOPLAMENTO DIRETO DO MOTOR ELÉTRICO AO ROTOR; VAZÃO DE 27 M³/MIN, PRESSÃO DE 54 MMCA, ROTAÇÃO DE1.750 RPM; MOTOR: 1 HP, 4 PÓLOS, 220/380V, TRIFÁSICO, BLINDADO. - BOMBA D’ÁGUA INSTALADA NO GABINETE INFERIOR COMPOSTO DE: COMANDO DE ACIONAMENTO NO PAINEL FRONTAL COM BOTOEIRA E CAIXA DE SEGURANÇA COM PAINEL DE COMANDO E RELÊ TÉRMICO E LÂMPADA DE SINALIZAÇÃO; TANQUE RESERVATÓRIO PARA ÁGUA, POSSUINDO BÓIA E NÍVEL; BOMBA D ́ÁGUA, COM ESTÁGIO DE LAVAGEM; VAZÃO DE 10M³/H; ALTURA MANOMÉTRICA DE 15MMCA; MOTOR TRIFÁSICO 220/380V; ROTAÇÃO 3500 RPM. - A CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DA CAPELA DEVEM ATENDER ÀS NORMAS: NFPA 45 – STANDARD ON FIRE PROTECTION FOR LABORATORIES USING CHEMICALS; BS 7258 – PART 01,02,03,04 – LABORATORY FUME CUPBOARDS; Z 316.5 – FUME HOODS AND ASSOCIATED EXAUST SYSTEMS; ANSI/ASHARE 110 – METHOD OF TESTING PERFORMANCE OF LABORATORY FUME HOLDS; ANSI/AIHA Z9.5 – AMERICAN NATIONAL STANDARD FOR LABORATORY VENTILATION; EN 14.175, PART 1, 2, 3 E 4; OSAH 29 CFR 1910 – OCCUPATONAL SAFETY ANDE HEALTH ADMINISTRATION; DIN 12923/12324 – DEUTSCHES INSTITUT FUR NORMUNG; ABNT NBR 5410- NR10 ELÉTRICA; NR 15 – ATIVIDADES E OPERAÇÕES INSALUBRES; NR 17 – ERGONOMIA. O FORNECEDOR É O RESPONSÁVEL PELA INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DOS ANALISTAS. DEVE ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES. - APÓS A INSTALAÇÃO, O FORNECEDOR DEVE APRESENTAR UM LAUDO DE CERTIFICAÇÃO DA CAPELA, EMITIDO POR EMPRESA CERTIFICADA PARA ESSA FINALIDADE, CONFIRMANDO QUE O EQUIPAMENTO INSTALADO ESTÁ DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS, COMO VELOCIDADE FRONTAL, VAZÃO DA EXAUSTÃO E SENTIDO DO FLUXO. - REFERÊNCIA: PROJLAB MODELO PJAG/LG-150.DE EXAUSTÃO (DIMENSÕES 150X80X267CM) COM LAVADOR DE GASES INTERNO EM AÇO GALVANIZADO REVESTIDO POR PINTURA ELETROSTÁTICA PARA MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS COMPOSTOS POR: - CORPO EXTERNO COMPOSTO POR FACES LATERAIS COM CANTOS CHANFRADOS, TRAVESSAS DE TRAVAMENTO E PAINEL FRONTAL EM AÇO GALVANIZADO E FECHAMENTO SUPERIOR CONTENDO UMA PORTA DE INSPEÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE LUMINÁRIA E DUTOS, CONFECCIONADA EM FIBRA DE VIDRO PROVIDA DE DOBRADIÇAS E AMORTECEDORES PARA ABERTURA BASCULANTE; - TAMPO REFORÇADO, FABRICADO COMPENSADO NAVAL EM LÂMINAS DE MADEIRA DE LEI FIXADAS POR COLA BISFENÓLICA E PROTEGIDAS POR RESINA FUNGICIDA REVESTIDA POR CERÂMICA ANTIÁCIDA COM REJUNTES EM RESINA ESPECIAL A BASE DE EPÓXI, COM BORDA FRONTAL EM FIBRA DE VIDRO ELEVADA PARA RETENÇÃO DE LÍQUIDOS; - MÓDULO INFERIOR, FABRICADO EM COMPENSADO DE VIROLA NAVAL, REVESTIDA INTERNAMENTE E EXTERNAMENTE COM LAMINADO TEXTURIZADO, CONTENDO: TRÊS PORTAS COM BORDAS EM ABS DE ALTA RESISTÊNCIA COM ACABAMENTO RETO COM PUXADOR EM ALUMÍNIO TIPO “G” E DOBRADIÇAS EM AÇO COM REGULAGEM DE PRUMO, PERMITINDO ABERTURA DE 90°; BASE DO GABINETE, FABRICADO EM COMPENSADO DE VIROLA NAVAL COM ALTURA DE 11CM, REVESTIDA EM LAMINADO. - PAINEL FRONTAL PARA LOCAÇÃO DE COMANDOS EM AÇO GALVANIZADO, ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA TX, CONTENDO PAINEL DE CONTROLE DO SISTEMA DE EXAUSTÃO EM AÇO POSSUINDO BOTOEIRA DE ACIONAMENTO DA EXAUSTÃO, INTERRUPTOR PARA LUMINÁRIA; 02 TOMADAS IP44 220V 20A; - CORPO INTERNO (BOX DE CAPTAÇÃO), FABRICADO EM FIBRA DE VIDRO, POSSUINDO: CORPO COM FACES LATERAIS, POSTERIOR E SUPERIOR, SENDO ESTA ANGULAR COM RASGO PARA FIXAÇÃO DE LUMINÁRIA; DEFLETORAS PARA ORIENTAÇÃO DO FLUXO DE TIRAGEM, UMA SUPERIOR ANGULAR E OUTRA INFERIOR PLANA; LUMINÁRIA PROVIDA DE VIDRO DE SEGURANÇA, EQUIPADA COM DUAS LÂMPADAS DE LED 9W, NÃO HAVENDO CONTANTO ENTRE AMBIENTE DE GASES E PARTE ELÉTRICA. - JANELA GUILHOTINA COM FOLHA DE VIDRO TEMPERADO COM 8MM DE ESPESSURA, E PUXADOR EM ALUMÍNIO NATURAL, CANALETAS E GUIAS EM PVC RÍGIDO INDUSTRIAL, E SISTEMA DE CONTRAPESO COM CABO DE AÇO PLASTIFICADO E ROLDANAS INDUSTRIAIS. - LAVADOR DE GASES INTERNO INSTALADO NA PARTE EXTERNA DO BOX CONTENDO: CÂMARA DE ENTRADA DE GASES; ZONA DE ENCHIMENTO PARA LAVAGEM DOS GASES COMPOSTA COM ANÉIS PALL RING DIÂMETRO 1½” (POLEGADA); SUPORTE EM TELA DE NYLON PARA FIXAÇÕES DOS ANÉIS; 2 (DUAS) ETAPAS DE DUCHAS, COMPOSTA POR 04 DUCHAS INDEPENDENTES, REVESTIDAS COM RESINA BISFENÓLICA; VELOCIDADE DE LAVAGEM 2,2M/S; - SISTEMA DE EXAUSTÃO COM LAVAGENS DE GASES, COMPOSTO DE: PAINEL DE COMANDO, COM LÂMPADA DE SINALIZAÇÃO; INVERSOR DE FREQUÊNCIA; 6,00M DE TUBULAÇÃO EM PVC INDUSTRIAL DE 25CM DE DIÂMETRO; 3,00PEÇAS DE CURVA 90º EM FIBERGLASS DE 25CM DE DIÂMETRO; 2,00 PEÇAS DE CURVA 45º EM FIBERGLASS DE 25CM DE DIÂMETRO; PONTEIRA TIPO “UNHA” EM PVC INDUSTRIAL DE 25CM DE DIÂMETRO; EXAUSTOR CENTRÍFUGO COM CARACOL, FABRICADO EM FIBRA DE VIDRO, ROTOR TIPO “LIMIT LOAD” COM PÁS CURVADAS PARA TRÁS, CONSTRUÍDO EM Z-AMID, COM BALANÇO ESTÁTICO E DINÂMICO. ACOPLAMENTO DIRETO DO MOTOR ELÉTRICO AO ROTOR; VAZÃO DE 27 M³/MIN, PRESSÃO DE 54 MMCA, ROTAÇÃO DE1.750 RPM; MOTOR: 1 HP, 4 PÓLOS, 220/380V, TRIFÁSICO, BLINDADO. - BOMBA D’ÁGUA INSTALADA NO GABINETE INFERIOR COMPOSTO DE: COMANDO DE ACIONAMENTO NO PAINEL FRONTAL COM BOTOEIRA E CAIXA DE SEGURANÇA COM PAINEL DE COMANDO E RELÊ TÉRMICO E LÂMPADA DE SINALIZAÇÃO; TANQUE RESERVATÓRIO PARA ÁGUA, POSSUINDO BÓIA E NÍVEL; BOMBA D ́ÁGUA, COM ESTÁGIO DE LAVAGEM; VAZÃO DE 10M³/H; ALTURA MANOMÉTRICA DE 15MMCA; MOTOR TRIFÁSICO 220/380V; ROTAÇÃO 3500 RPM. - A CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DA CAPELA DEVEM ATENDER ÀS NORMAS: NFPA 45 – STANDARD ON FIRE PROTECTION FOR LABORATORIES USING CHEMICALS; BS 7258 – PART 01,02,03,04 – LABORATORY FUME CUPBOARDS; Z 316.5 – FUME HOODS AND ASSOCIATED EXAUST SYSTEMS; ANSI/ASHARE 110 – METHOD OF TESTING PERFORMANCE OF LABORATORY FUME HOLDS; ANSI/AIHA Z9.5 – AMERICAN NATIONAL STANDARD FOR LABORATORY VENTILATION; EN 14.175, PART 1, 2, 3 E 4; OSAH 29 CFR 1910 – OCCUPATONAL SAFETY ANDE HEALTH ADMINISTRATION; DIN 12923/12324 – DEUTSCHES INSTITUT FUR NORMUNG; ABNT NBR 5410- NR10 ELÉTRICA; NR 15 – ATIVIDADES E OPERAÇÕES INSALUBRES; NR 17 – ERGONOMIA. O FORNECEDOR É O RESPONSÁVEL PELA INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DOS ANALISTAS. DEVE ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES. - APÓS A INSTALAÇÃO, O FORNECEDOR DEVE APRESENTAR UM LAUDO DE CERTIFICAÇÃO DA CAPELA, EMITIDO POR EMPRESA CERTIFICADA PARA ESSA FINALIDADE, CONFIRMANDO QUE O EQUIPAMENTO INSTALADO ESTÁ DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS, COMO VELOCIDADE FRONTAL, VAZÃO DA EXAUSTÃO E SENTIDO DO FLUXO. - REFERÊNCIA: PROJLAB MODELO PJAG/LG-150 OU SUPERIOR. | 428031 | UNIDADE | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 61400 | 61400
27 | EQUIPAMENTO VERTICAL DE ULTRA BAIXA TEMPERATURA, DESENVOLVIDO ESPECIFICAMENTE PARA O ARMAZENAMENTO CIENTÍFICO. CAPACIDADE PARA ARMAZENAMENTO DE 590 LITROS ÚTEIS. SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO TIPO CASCATA POR DOIS COMPRESSORES COM RESERVA DE CAPACIDADE DE 3024 BTU PARA RÁPIDA RECUPERAÇÃO DE TEMPERATURA. COMPRESSOR HERMÉTICO DE BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. UNIDADE FRIGORÍFICA COM CONDENSAÇÃO A AR FORÇADO, REFRIGERANTE ECOLÓGICO LIVRE DE CFC. ACESSO FRONTAL AO FILTRO DE CONDENSAÇÃO. ISOLAMENTO TÉRMICO COM 150 MM DE ESPESSURA EM POLIURETANO INJETADO, LIVRE DE CFC. GABINETE EXTERNO EM AÇO TRATADO E ESMALTADO A ALTA TEMPERATURA COM PINTURA DE ALTA RESISTÊNCIA. PORTA COM GAVETA DUPLA OU TRIPLA NOS QUATRO LADOS, COM LINHA DE AR QUENTE NAS EXTREMIDADES IMPEDINDO A FORMAÇÃO DE GELO, FECHO DE SEGURANÇA COM TRAVAMENTO POR CHAVE INDEPENDENTE. VÁLVULA DE ALÍVIO DE PRESSÃO. CÂMARA INTERNA EM AÇO INOXIDÁVEL, EQUIPADO COM CINCO PRATELEIRAS REMOVÍVEIS EM AÇO INOXIDÁVEL E CONTRA PORTAS INTERNAS EM AÇO INOX. EQUIPADO COM RODÍZIOS COM FREIOS. PAINEL FRONTAL AO NÍVEL DOS OLHOS COM COMANDO ELETRÔNICO DIGITAL MICROPROCESSADO DUPLO, PROGRAMÁVEL COM TECLAS TIPO MEMBRANA. DISPLAY EM LCD APRESENTANDO SIMULTANEAMENTE VISUALIZAÇÃO DAS TEMPERATURAS DE MOMENTO, MÁXIMA E MÍNIMA, DESCRIÇÃO DE EVENTOS E NÍVEL DE CARGA DA BATERIA. SISTEMA DE PORTA USB / PEN DRIVE PARA EMISSÃO DE RELATÓRIOS COM REGISTRO DA TEMPERATURA, ALARMES E EVENTOS. INDICAÇÃO DE TEMPERATURA DIGITAL PRÉ-AJUSTADA EM -86ºC VARIÁVEL EM 0,1ºC SENDO CONFIGURÁVEL PELO USUÁRIO ENTRE -50°C E -86 ºC. SINALIZADOR LUMINOSO DE EQUIPAMENTO ENERGIZADO, DE REFRIGERAÇÃO EM RECUPERAÇÃO E DE IDENTIFICAÇÃO DE COMPRESSORES EM USO (1° E 2° ESTÁGIOS). ALARME VISUAL E SONORO DOTADO DE BATERIA RECARREGÁVEL PARA REGISTROS DE MÁXIMA E MÍNIMA TEMPERATURA, FALTA DE ENERGIA, LIMPEZA DO FILTRO, PORTA ABERTA E AUSÊNCIA DE PEN DRIVE DIRETAMENTE NO PAINEL. ALERTA INDICATIVO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO EQUIPAMENTO, NO DISPLAY, AJUSTÁVEL PELO USUÁRIO.SILENCIADOR DO ALARME SONORO, DE APENAS UM TOQUE, COM TEMPO PROGRAMÁVEL PELO USUÁRIO. ACESSO DO USUÁRIO AO AJUSTE DE PARÂMETROS ATRAVÉS DE SENHA DIRETAMENTE NO DISPLAY. SISTEMA DE REDUNDÂNCIA ELÉTRICO / ELETRÔNICO GARANTINDO PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. SISTEMA DE BACKUP DE ALIMENTAÇÃO PARA A REDE DE COMANDO ELETRÔNICO E SISTEMAS DE ALARMES PARA MONITORAMENTO NA FALTA DE ENERGIA. PONTO DE LIGAÇÃO EXTERNO PARA ALARME REMOTO. SISTEMA DE AUTO CHECK DAS FUNÇÕES ELETRÔNICAS PROGRAMADAS. CHAVE GERAL DE ENERGIA. EQUIPAMENTO DISPONÍVEL EM 220 VOLTS, 50/60 HZ. MANUAL DO PROPRIETÁRIO EM PORTUGUÊS. PRODUTO CONFIGURÁVEL EM 3 LÍNGUAS (PORTUGUÊS, INGLÊS E ESPANHOL), DIRETAMENTE NO DISPLAY, DE FÁCIL ESCOLHA PELO USUÁRIO. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO DE QUALIDADE ISO. SISTEMA DE TRAVAMENTO DA PORTA ATRAVÉS DE CHAVE GARANTINDO SEGURANÇA DE ACESSO AO PRODUTO ARMAZENADO. CERTIFICADO ACREDITADO DO PAINEL DE COMANDO E CONTROLE, ATESTANDO QUE A TEMPERATURA APRESENTADA ESTÁ CORRETA. EMITIDO CONFORME REDE BRASILEIRA DE CALIBRAÇÃO – INMETRO. SISTEMA DE COMANDO COM DISPLAY ÚNICO LOCALIZADO NA PARTE SUPERIOR FRONTAL COM FUNDO ILUMINADO MULTI SENSORES. APRESENTA SIMULTANEAMENTE AS TEMPERATURAS DE MOMENTO, MÁXIMA, MÍNIMA E DESCRIÇÃO DE ALARMES E EVENTOS. MEMÓRIA INTERNA COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO MÍNIMO DE 1 ANO. DE PREFERÊNCIA COM SAÍDA USB. SOFTWARE INCLUSO DE COMANDO E CONTROLE UNIVERSAL CAPAZ DE GERENCIAR O EQUIPAMENTO À DISTÂNCIA, GERAR RELATÓRIOS E GRÁFICOS. ENCAMINHA MENSAGENS DE ALARMES E ALERTAS VIA E-MAIL PARA TODOS OS USUÁRIOS CADASTRADOS E SELECIONADOS. SISTEMA QUE REALIZA LIGAÇÃO TELEFÔNICA PARA 9 NÚMEROS TELEFÔNICOS PRÉPROGRAMADOS EM CASO DE FALTA DE ENERGIA E/OU VARIAÇÃO PARA MAIS OU PARA MENOS DOS PARÂMETROS AJUSTADOS. MEDIDAS EXTERNAS APROXIMADAS: ALTURA 210,00 CM; LARGURA 100,00 CM; PROFUND. 108,00 CM. CIF - INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E SEGURO INCLUSOS. | 328555 | UNIDADE | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 56400 | 169200
28 | EQUIPAMENTO DE TRANSFERÊNCIA DE LÍQUIDOS ABERTO, 112X81X112CM, COM 8 CANAIS DE PIPETAGEM INDEPENDENTES, 0.5-1000uL, PIPETAGEM COM SISTEMA LÍQUIDO CONTROLADO POR SERINGAS, DETECÇÃO DE LÍQUIDO E GRIPPER ROTACIONAL 360o. DECK CONFIGURÁVEL COM 25 POSIÇÕES, CONTENDO DESCARTE E LAVAGEM DAS PONTEIRAS. CONJUNTO DE LUZ DE LEDS COM DIFERENRES CORES QUE INDICAM O STATUS DE FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. O EQUIPAMENTO DEVE PERMITIR O USO DE AGITADOR, PLACA PELTIER COM VARIAÇÃO DE TEMPERATURA (AQUECIMENTO E RESFRIAMENTO) E PELTIER COM AGITADOR, E LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS (ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS). COMPATÍVEL COM DIFERENTES MARCAS DE TUBOS E PLACAS DE 96 POÇOS, DEEP-WELL. COM A POSSIBILIDADE DEDETECÇÃO AUTOMÁTICO DO NIVEL DO LÍIQUIDO COM A UTILIZAÇÃO DE PONTEIRAS CONDUTIVAS.CÂMERA LATERAL DE MONITORAMENTO REMOTO E CHECAGEM DO DECK, GRAVAÇÃO DAS IMAGENS QUANDO OCORREM ERROS. SOFTWARE PROGRAMÁVEL PELO USUÁRIO POSSIBILITANDO MODIFICAÇÕES DO MÉTODO E INTEGRAÇÃO COM LEITORA DE MICROPLACA TECAN SUNRISE, ALÉM DA CAPACIDADE DE POSTERIOR INTEGRAÇÃO COM OUTROS EQUIPAMENTOS COMO LAVADORA DE MICROPLACA, TERMOCICLADOR, CENTRÍFUGA E CITROMETRIA DE FLUXO. POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DE FILTRO HEPA. SOFTWARE PARA INTEGRAÇÃO E GERAÇÃO DE DADOS. O CONTROLE E INTERFACE DO SISTEMA DE PIPETAGEM COM A ESTAÇÃO DE TRABALHO (PC) DEVE SER FEITA ATRAVÉS DE CABO E O SISTEMA DEVE SER CAPAZ DE CONTROLAR, MONITORAR E GERENCIAR TODAS AS FUNCIONALIDADES DO PIPETADOR ATRAVÉS DE UM PC CONECTADO. DEVE ACOMPANHAR SOFTWARE PARA TOTAL CONTROLE DO EQUIPAMENTO COM OPERAÇÃO EM AMBIENTE WINDOWS XP, VISTA, 7 OU 10 E UM (1) COMPUTADOR COM AS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS PARA CONTROLE DO EQUIPAMENTO. ALÉM DO FORNECIMENTO DO EQUIPAMENTO DEVE SER INCLUSA A INSTALAÇÃO E TREINAMENTO OPERACIONAL DOS USUÁRIOS, GARANTIA DE 1 ANO APÓS A INSTALAÇÃO. O SISTEMA DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DOS SEGUINTES ACESSÓRIOS: RACK COM 24 POSIÇÕES PARA TUBOS DE MICROCENTRÍFUGA DE 10, 12 E 13MM PARA SER UTILIZADO NO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO; ADAPTADOR DE 11MM DE DIÂMETRO PARA TUBOS DE MICROCENTRÍFUGA DE 1,5ML. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER ENTREGUE COM CONSUMÍVEIS ESPECÍFICOS (PONTEIRAS DE 1025 MICROLITROS, 230 MICROLITROS e 50 MICROLITROS) SUFICIENTES PARA PIPETAGEM DE 6 PLACAS DE 96 POÇOS POR DIA (TOTALIZANDO 576 AMOSTRAS) DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES. REFERÊNCIA: SISTEMA DE AUTOMAÇÃO PARA MANUSEIO DE LÍQUIDOS MODELO BIOMEK I5 SPAN-8 COM ENCLOSURE, MARCA BECKMAN COULTER OU SUPERIOR. | 435765 | UNIDADE | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3695308 | 3695308
29 | CENTRÍFUGA DE BANCADA PARA NO MÍNIMO 2 TUBOS DE 15 ML. MODELO COMPACTO. VELOCIDADE MÁXIMA: 5000 RPM / FORÇA CENTRÍFUGA MÁXIMA DE 30.130 x g. VISOR LCD. DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE DESEQUILÍBRIO. PAINEL DIGITAL COM LEITURA DE VELOCIDADE, TEMPO OU FORÇA CENTRÍFUGA. TAMPA COM TRAVA ELETRÔNICA MOTORIZADA. POSSIBILIDADE DE ARMAZENAMENTO PELO MENOS 1 PROGRAMAS DE ROTINA. RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO DE ROTOR COM LIMITAÇÃO DE RPM DE ACORDO COM O ROTOR UTILIZADO. CAÇAPAS. DIMENSÕES MÍNIMAS (L x C x A): 31 X 27 X 21 CM. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 110 OU 220 V/ 50-60 HZ (OU BIVOLT). COM 2 ANOS DE GARANTIA. TEMPORIZADOR: DE NO MÍNIMO 15 MINUTOS COM MODO CONTÍNUO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER ENTREGUE COM O SEGUINTE ROTOR: K14-4004 (PARA 12 TUBOS 15ML). REFERÊNCIA: CENTRÍFUGA K14-4000PRP, MARCA KASVI OU SUPERIOR. | 418925 | UNIDADE | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5194.6 | 5194.6
30 | ESTUFA DE ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM DE BANCADA. ESTRUTURA EXTERNA EM AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ESTRUTURA INTERNA EM AÇO INOX. COM CIRCULAÇÃO MECÂNICA DE AR. VOLUME INTERNO MÍNIMO DE 300 LITROS. COM CONTROLADOR DE TEMPERATURA MICROPROCESSADO E RESOLUÇÃO DE 0,1°C. TEMPERATURA DE TRABALHO: 10° ACIMA DA TEMPERATURA AMBIENTE A 200°C OU FAIXA MAIS AMPLA. EQUIPAMENTO DEVE CONTER, NO MÍNIMO, DUAS PRATELEIRAS, ALIMENTAÇÃO: 115 E/OU 230 V. REFERÊNCIA: MARCONI MA033 OU SUPERIOR. | 420388 | UNIDADE | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10228.22 | 10228.22
31 | REFRIGERADOR PARA LABORATÓRIO DE AMPLA CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO, COM CAPACIDADE EFETIVA MÍNIMA DE 680 LITROS, DIMENSÕES INTERNAS DE APROXIMADAMENTE 650 MM DE LARGURA X 710 MM DE PROFUNDIDADE X 1500 MM DE ALTURA E DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS DE 770 MM DE LARGURA X 907 MM DE PROFUNDIDADE X 1955 MM DE ALTURA,ACABAMENTO INTERNO E EXTERNO EM ACRÍLICO EM AÇO ZINCADO, PORTA COM PAINEL DUPLO DE VIDRO, FECHO AUTOMÁTICO, ISOLAMENTO EM ESPUMA RÍGIDA DE POLIURETANO LIVRE DE CFC, COM NO MÍNIMO 4 PRATELEIRAS/GAVETAS EM AÇO COM CAPACIDADE INDIVIDUAL DE SUPORTE DE ATÉ 50 KG POR GAVETA. REFERÊNCIA: PANASONIC MPR722 OU SUPERIOR. | 461009 | UNIDADE | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 65980 | 65980
32 | DISTRIBUIDOR AUTOMÁTICO DE MEIOS DE CULTURA PARA PLACAS DE PETRI DE 90 MM. VOLUME DE DISTRIBUIÇÃO DE 1 A 30 ML OU FAIXA MAIS AMPLA, COM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E BOMBA PERISTÁLTICA, SOFTWARE COM IDIOMA EM PORTUGUÊS OU INGLÊS, COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE, NO MÍNIMO, 5 PROGRAMAS. O EQUIPAMENTO DEVE REGISTRAR AS OPERAÇÕES PARA PERMITIR SUA RASTREABILIDADE E POSSUIR SISTEMA DE DETECÇÃO DE PLACAS DEFEITUOSAS. DEVE EXISTIR CONEXÃO PARA BOMBA EXTERNA. DIMENSÕES MÁXIMAS: ALTURA=1000 MM, LARGURA=1000 MM, PROFUNDIDADE=700MM. ALIMENTAÇÃO: 115/230 V REFERENCIA SISTEMA BIOMERIEUX APS ONE OU SUPERIOR. | 467690 | UNIDADE | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 224148 | 224148
33 | SISTEMA LC-MS/MS TIPO TRIPLO QUADRUPOLO (LC-MS/MS TQ): SISTEMA DE CROMATOGRAFIA LIQUIDA DE ULTRA EFICIÊNCIA (UHPLC) ACOPLADO A ESPECTRÔMETRO DE MASSAS TRIPLO QUADRUPOLO DE ALTA SENSIBILIDADE E SELETIVIDADE. O CROMATÓGRAFO LÍQUIDO PROJETADO PARA TRABALHAR NA ESCALA DE ULTRA DESEMPENHO, UTILIZANDO COLUNAS DE FASE ESTACIONÁRIA COM PARTÍCULAS < 2µM (DIÂMETRO INTERNO) E SER COMPATÍVEL COM FASES MÓVEIS QUE ESTEJAM NO MÍNIMO DENTRO DA FAIXA DE PH ENTRE 1,0 A NO MÍNIMO 9,0. DEVE APRESENTAR MECANISMO DE DUPLO PISTÃO SUPORTANDO GRADIENTE BINÁRIO COM MISTURA DE ALTA PRESSÃO. DEVE SUPORTAR PRESSÕES DE NO MÍNIMO ATÉ 18000 PSI, POSSIBILITAR VAZÃO DE FASE MÓVEL DE ATÉ NO MÍNIMO 2 ML/MIN COM PRECISÃO DE FLUXO ≤ 0,075% RSD. A VÁLVULA DEVE TER ATIVAÇÃO ELETRÔNICA PARA GARANTIR OPERAÇÃO SEM BOLHAS DE AR, MESMO COM SOLVENTES VOLÁTEIS. DEVE POSSUIR VÁLVULA DE PURGA PARA TROCA DE SOLVENTES, DEGASEIFICADOR INTEGRADO E LAVAGEM DOS SELOS DAS BOMBAS DE FORMA AUTOMÁTICA E PROGRAMÁVEL. O AMOSTRADOR AUTOMÁTICO DEVE TER CAPACIDADE MÍNIMA DE NO MÍNIMO 90 FRASCOS DE 1,5 ML OU 2 ML, DEVE PERMITIR VOLUMES DE INJEÇÃO NA FAIXA MÍNIMA DE 0,1 A 50 µL, DEVE APRESENTAR PRECISÃO DO VOLUME DE INJEÇÃO ≤ 0,30% RSD PARA INJEÇÕES DE 10 µL. A CONTAMINAÇÃO CRUZADA DE AMOSTRAS DEVE SER IGUAL OU INFERIOR A 0,0015%. DEVE POSSUIR SISTEMA DE LAVAGEM DO DISPOSITIVO DE INJEÇÃO E SENSOR DE VAZAMENTO DE LÍQUIDOS. O AMOSTRADOR AUTOMÁTICO DEVE PERMITIR CONTROLE DE TEMPERATURA DE 4 A 40°C. O COMPARTIMENTO DE COLUNAS DEVE TER CAPACIDADE PARA COLUNAS DE ATÉ 4 MM DE DIÂMETRO E ATÉ 150 MM DE COMPRIMENTO (INCLUINDO A PRE-COLUNA) E PERMITIR CONTROLE DE TEMPERATURA DE NO MÍNIMO 80°C COM PRECISÃO DE ±0,1°C. O ESPECTRÔMETRO DE MASSAS DEVE SER DO TIPO TANDEM QUADRUPOLO, O SISTEMA DE TRANSFERÊNCIA OU GUIA DE ÍONS, ANTERIOR AO Q1, NÃO DEVE SER DO TIPO CAPILAR OU DISPOSITIVO SIMILAR E/OU QUE EXIJA SUBSTITUIÇÃO COM FREQUÊNCIA IGUAL OU INFERIOR À TRÊS ANOS, CONSIDERANDO USO FREQUENTE EM ROTINA COM INJEÇÃO DE EXTRATOS OBTIDOS POR MÉTODOS DE PREPARO DE AMOSTRAS/EXTRAÇÃO SIMPLIFICADOS COMO QUECHERS OU SIMILARES (EXTRATOS COM ALTA CARGA ORGÂNICA). O SISTEMA DEVE CONTER UMA FONTE DE ÍONS API (IONIZAÇÃO A PRESSÃO ATMOSFÉRICA) COM ARRANJO DE GEOMETRIA ORTOGONAL, SONDA DE INJEÇÃO DE ESI (IONIZAÇÃO POR ELETROSPRAY) E APCI (IONIZAÇÃO QUÍMICA A PRESSÃO ATMOSFÉRICA) QUE OPERE NOS MODOS POSITIVO E NEGATIVO, AS SONDAS DEVEM SER INTERCAMBIÁVEIS SEM A NECESSIDADE DE FERRAMENTAS OU QUEBRA DE VÁCUO E QUE SEJAM RECONHECIDAS ELETRONICAMENTE PELO SOFTWARE PARA ADEQUAÇÃO DOS PARÂMETROS DA FONTE DE ACORDO COM O MODO DE IONIZAÇÃO A SER UTILIZADO. A FONTE DEVE PERMITIR O TRABALHO A UMA VAZÃO DE ATÉ, NO MÍNIMO, 2 ML/MIN E ALCANÇAR TEMPERATURAS DE NO MÍNIMO ATÉ 500ºC TANTO EM MODO ESI COMO APCI. O EQUIPAMENTO DEVE PERMITIR ANÁLISE DE MASSA DE 5 A NO MÍNIMO 1200 M/Z E PERMITIR UMA ESTABILIDADE DE MEDIDA DE MASSA COM VARIAÇÃO MÁXIMA DE 0,1 DA EM UM PERÍODO DE 24 HORAS. DEVE APRESENTAR DETECTOR MULTIPLICADOR DE ELÉTRONS OU FOTOMULTIPLICADORA E DINODO DE ALTA ENERGIA PERMITINDO ANÁLISES QUE COMPREENDEM UMA FAIXA DINÂMICA MÍNIMA DE 6 ORDENS DE GRANDEZA. DEVE APRESENTAR UMA VELOCIDADE DE VARREDURA DE NO MÍNIMO 12.000 DA/S E VELOCIDADE DE TROCA DE POLARIDADE (POSITIVO/NEGATIVO) EM MODO MRM MENOR OU IGUAL A 15 MS. DEVE APRESENTAR DWELL TIME MÍNIMO DE 1 MS E APRESENTAR ALTA SENSIBILIDADE EXIBINDO UMA RELAÇÃO SINAL/RUÍDO PICO A PICO IGUAL OU SUPERIOR A 500.000:1 PARA 1 PG DE RESERPINA, INJETADO NA COLUNA EM MODO POSITIVO (ESI) E SINAL/RUÍDO PICO A PICO EM MODO NEGATIVO (ESI) IGUAL OU SUPERIOR A 500.000:1 PARA 1PG DE CLORANFENICOL. EM APCI DEVE APRESENTAR ALTA SENSIBILIDADE EXIBINDO UMA RELAÇÃO SINAL/RUÍDO PICO A PICO IGUAL OU SUPERIOR A 300:1 PARA 1 PG DE 17-Α-PROGESTERONA OU 100.000:1 PARA 10 PG DE RESERPINA, INJETADO EM COLUNA EM MODO POSITIVO. DEVE APRESENTAR EXATIDÃO DE MASSA IGUAL OU INFERIOR A 0,3 DA EM TODA A FAIXA DE MASSA. DEVE PERMITIR EXPERIMENTOS DE ESCANEAMENTO DE MASSAS DOS TIPOS Q1 MS, Q3 MS, MONITORAMENTO DE ÍONS PRODUTOS, MONITORAMENTO DE ÍONS PRECURSORES, MONITORAMENTO DE PERDAS NEUTRAS, MRM. DEVE APRESENTAR CELA DE COLISÃO PARA FRAGMENTAÇÃO MS/MS DE ALTA EFICIÊNCIA. O SISTEMA DE VÁCUO DEVE SER COMPOSTO DE BOMBA TURBO MOLECULAR E BOMBAS MECÂNICAS, A FIM DE GARANTIR ALTO VÁCUO. O EQUIPAMENTO DEVE VIR ACOMPANHADO DE TODOS OS ACESSÓRIOS MÍNIMOS NECESSÁRIOS PARA SEU FUNCIONAMENTO, TAIS COMO: EQUIPAMENTO GERADOR DE NITROGÊNIO, QUE FORNEÇA NITROGÊNIO A PARTIR DE AR COMPRIMIDO, COMPOSTO POR COMPRESSORES DE AR COM CAPACIDADE SUPRIR A NECESSIDADE DO ESPECTRÔMETRO DE MASSAS E DE MANTÊ-LO EM PLENO FUNCIONAMENTO MESMO COM CARGA MÁXIMA DE TRABALHO, DENTRO DAS ESPECIFICAÇÕES NECESSÁRIAS DE PUREZA, FLUXO E TEORES MÁXIMOS DE IMPUREZAS CONFORME ESPECIFICAÇÃO EXIGIDA PELO FABRICANTE. DEVE VIR ACOMPANHADO DE UM COMPUTADOR E DUAS LICENÇAS DA ÚLTIMA VERSÃO DO SOFTWARE DE PROCESSAMENTO DE DADOS. O “HARDWARE” DO COMPUTADOR DEVE SER COMPATÍVEL COM O SISTEMA OFERTADO. O SOFTWARE DEVE COMPREENDER DE UM ÚNICO SISTEMA QUE PERMITA O CONTROLE DE TODOS OS MÓDULOS QUE COMPÕEM O SISTEMA LC-MS/MS. DEVE SER COMPATÍVEL COM O SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10; DEVE POSSUIR MÉTODOS DE AJUSTE DA CURVA DE CALIBRAÇÃO (P.EX. LINEAR, QUADRÁTICO, ETC.); DEVE POSSUIR INTERFACE GRÁFICA COM O USUÁRIO, PERMITINDO ACESSO RÁPIDO A TODAS AS FUNÇÕES DO EQUIPAMENTO, VISUALIZAÇÃO DA CONFIGURAÇÃO DO EQUIPAMENTO, AMOSTRAS POSICIONADAS NO INJETOR AUTOMÁTICO, VISUALIZAÇÕES DOS SET POINTS DO EQUIPAMENTO, BARRA DE FERRAMENTAS E DE STATUS DO EQUIPAMENTO; DEVE PERMITIR QUE OS RESULTADOS PROCESSADOS SEJAM ARMAZENADOS EM FORMATO EXCEL PARA FACILITAR A EXPORTAÇÃO PARA SISTEMAS LIMS; DEVE PERMITIR QUE OS DADOS ADQUIRIDOS PELO SISTEMA OFERTADO SEJAM PROCESSADOS EM MAIS DE UMA ESTAÇÃO DE TRABALHO; O EQUIPAMENTO DEVE SER ENTREGUE COM NOBREAK COM POTÊNCIA RECOMENDADA PELO FABRICANTE E AUTONOMIA MÍNIMA DE 15 MINUTOS. O EQUIPAMENTO, SEUS ACESSÓRIOS E PERIFÉRICOS DEVERÃO SER FORNECIDOS COM MANUAIS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, ORIGINAIS EM PORTUGUÊS E/OU INGLÊS, EM CÓPIA IMPRESSA E/OU DIGITAL EM MÍDIA CONHECIDA (CD, DVD, FLASH-DRIVE, ETC). A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ ENVIAR ANTECIPADAMENTE A DOCUMENTAÇÃO GUIA DE PRÉ-INSTALAÇÃO, CONTEMPLANDO DETALHADAMENTE TODAS AS INFORMAÇÕES DA INFRAESTRUTURA E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO. DEVERÁ TAMBÉM EXECUTAR O SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO, INCLUINDO TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS A MONTAGEM, INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO. A INSTALAÇÃO DEVERÁ SER EFETUADA PELA EMPRESA, POR PROFISSIONAL QUALIFICADO, RESPONSABILIZANDO-SE TECNICAMENTE PELO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO, PERIFÉRICOS E ACESSÓRIOS ADQUIRIDOS. AO FINAL DO ATO DA INSTALAÇÃO, DEVERÁ REALIZAR TESTES DE DESEMPENHO, SIMULAÇÕES DE FUNCIONAMENTO E DE EMERGÊNCIAS, TESTES DE ALARMES EM CONDIÇÕES CRÍTICAS, ATESTANDO O PERFEITO FUNCIONAMENTO E COMPATIBILIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS SOLICITADAS. AO TÉRMINO DOS TESTES, DEVERÁ EMITIR UM RELATÓRIO COMPLETO DAS OCORRÊNCIAS PARA ANÁLISE E APROVAÇÃO DO CONTRATANTE E UM CERTIFICADO DE CONFORMIDADE TÉCNICA/QUALIFICAÇÃO. A CONTAR DO MOMENTO DA FINALIZAÇÃO DA INSTALAÇÃO, A EMPRESA DEVERÁ FORNECER GARANTIA DE TODO O SISTEMA POR UM PERÍODO DE 3 ANOS (36 MESES), INCLUINDO UMA MANUTENÇÃO PREVENTIVA ANUAL, MÃO DE OBRA, PEÇAS E PARTES DE TODO O SISTEMA. PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES E QUALIFICAÇÕES, O FORNECEDOR DEVERÁ APRESENTAR OS CERTIFICADOS DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA DO PESSOAL QUE EXECUTARÁ OS SERVIÇOS, EMITIDA PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO. A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ OFERECER TREINAMENTO OPERACIONAL COM CARGA MÍNIMA DE 64 HORAS (OPERACIONAL/FAMILIARIZAÇÃO + APLICAÇÃO), DISTRIBUÍDAS EM PERÍODOS DE 8 HORAS/DIA, PARA ATÉ 7 PESSOAS A ESCOLHA DO LABORATÓRIO. A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ FORNECER JUNTAMENTE COM O SISTEMA 04 (QUATRO) COLUNAS CROMATOGRÁFICAS SENDO: I) 02 (DUAS) COM FASE ESTACIONÁRIA TIPO “POLAR ENDCAPPED C18” OU EQUIVALENTE. II) 02 (DUAS) COM FASE ESTACIONÁRIA TIPO “DOUBLE ENDCAPPED C18” COM SÍLICA SUPERFICIALMENTE POROSA OU EQUIVALENTE. AS COLUNAS DEVEM VIR ACOMPANHADAS DE COLUNAS DE GUARDA E HOLDERS COMPATÍVEIS COM AS MESMAS. MODELOS DE REFERÊNCIA: XEVO TQ-XS (WATERS) E TRIPLE QUAD 5500 (SCIEX) OU SUPERIOR. | 431111 | UNIDADE | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3296315.55 | 3296315.55
34 | CENTRÍFUGA PARA TUBOS DE CHÃO, REFRIGERADA, MICROPROCESSADA. VELOCIDADE MÁXIMA DE NO MÍNIMO 4500 RPM COM ROTOR ATRAVÉS DE MOTOR POR INDUÇÃO, LIVRE DE ESCOVAS E MANUTENÇÃO. FORÇA CENTRÍFUGA MÁXIMA (FCR) DE NO MÍNIMO 18.000 X G. COM CONTROLE DE TEMPERATURA DE -20 °C A 40 °C COM INCREMENTO DE 1 °C. COM TEMPORIZADOR COM ENTRADA DE NO MÍNIMO 10 SEGUNDOS. COM PAINEL DIGITAL PARA VISUALIZAÇÃO DOS PARÂMETROS DE OPERAÇÃO E CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE NO MÍNIMO 50 PROGRAMAS DE CENTRIFUGAÇÃO QUE DEVEM PERMANECER NA MEMÓRIA MESMO DEPOIS DO DESLIGAMENTO DA CENTRÍFUGA. COM PELO MENOS 15 PERFIS DE ACELERAÇÃO E DESACELERAÇÃO. COM JANELA NA TAMPA DA CENTRÍFUGA PARA VISUALIZAÇÃO EXTERNA DA VELOCIDADE DE CENTRIFUGAÇÃO E TRAVAMENTO AUTOMÁTICO DA TAMPA DURANTE A CORRIDA. COM MONITOR AUTOMÁTICO DE BALANCEAMENTO COM INTERRUPÇÃO AUTOMÁTICA DA CENTRIFUGAÇÃO E CÂMARA DE CENTRIFUGAÇÃO EM AÇO INOX. COM ROTOR ACOMODANDO NO MÍNIMO 4 CAÇAPAS COM MOVIMENTO DE 90 GRAUS E ADAPTADORES PARA UMA CAPACIDADE TOTAL DO ROTOR DE NO MÍNIMO 100 TUBOS TIPO FALCON DE 15 ML E NO MÍNIMO 40 TUBOS TIPO FALCON DE 50 ML. A CENTRÍFUGA DEVE VIR ACOMPANHADA DE TODOS OS ROTORES E ADAPTADORES ESPECÍFICOS PARA AS CAPACIDADE DE FRASCOS 15 ML E 50 ML. A PROPOSTA DEVE EVIDENCIAR QUE O EQUIPAMENTO OFERTADO TEM ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO BRASIL. DEVE INCLUIR INSTALAÇÃO, TREINAMENTO OPERACIONAL E UM (01) ANO DE GARANTIA A CONTAR DA DATA DE INSTALAÇÃO. REFERÊNCIA HETTICH ROTIXA 500RS E SIGMA 8KS OU SUPERIOR. | 419763 | UNIDADE | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 213234 | 213234
35 | CROMATÓGRAFO LÍQUIDO PROJETADO PARA TRABALHAR UTILIZANDO COLUNAS DE FASE ESTACIONÁRIA COM PARTÍCULAS < 2µM (DIÂMETRO INTERNO) E SER COMPATÍVEL COM FASES MÓVEIS QUE ESTEJAM NO MÍNIMO DENTRO DA FAIXA DE PH ENTRE 1,0 A 12,0. DEVE APRESENTAR MECANISMO DE DUPLO PISTÃO SUPORTANDO GRADIENTE QUATERNÁRIO COM MISTURA DE BAIXA PRESSÃO. DEVE SUPORTAR PRESSÕES DE ATÉ, NO MÍNIMO, 9000 PSI, POSSIBILITAR VAZÃO DE FASE MÓVEL DE NO MÍNIMO 0,2 ML/MIN COM PRECISÃO DE FLUXO ≤ 0,05% RSD. A VÁLVULA DEVE TER ATIVAÇÃO ELETRÔNICA PARA GARANTIR OPERAÇÃO SEM BOLHAS DE AR, MESMO COM SOLVENTES VOLÁTEIS. DEVE POSSUIR VÁLVULA DE PURGA PARA TROCA DE SOLVENTES, DEGASEIFICADOR INTEGRADO E LAVAGEM DOS SELOS DAS BOMBAS DE FORMA AUTOMÁTICA E PROGRAMÁVEL. COM RACK PARA SOLVENTES COM CAPACIDADE DE ATÉ 8 FRASCOS DE 1L. O AMOSTRADOR AUTOMÁTICO DEVE TER CAPACIDADE MÍNIMA DE ATÉ, NO MÍNIMO, 120 VIALS DE 1,8 ML OU 2 ML, DEVE PERMITIR VOLUMES DE INJEÇÃO NA FAIXA MÍNIMA DE 0,01 A 100 uL, DEVE APRESENTAR PRECISÃO DO VOLUME DE INJEÇÃO ≤ 0,25% RSD PARA INJEÇÕES DE 5 uL. A CONTAMINAÇÃO CRUZADA DE AMOSTRAS DEVE SER IGUAL OU INFERIOR A 0,004%. DEVE POSSUIR SISTEMA DE LAVAGEM DO DISPOSITIVO DE INJEÇÃO E SENSOR DE VAZAMENTO DE LÍQUIDOS. O AMOSTRADOR AUTOMÁTICO DEVE PERMITIR CONTROLE DE TEMPERATURA DE 4 A 45°C COM PRECISÃO DE MAIS OU MENOS 0,2 °C NA TEMPERARTURA DE 10 °C. O COMPARTIMENTO DE COLUNAS DEVE TER CAPACIDADE PARA COLUNAS DE ATÉ 300 MM DE COMPRIMENTO (INCLUINDO A PRE-COLUNA) E PERMITIR CONTROLE DE TEMPERATURA NO MÍNIMO NA FAIXA DE 5 °C A 80°C COM PRECISÃO DE MAIS OU MENOS 0,5°C. O CROMATÓGRAFO DEVE SER PLENAMENTE COMPATÍVEL COM O ESPECTRÔMETRO DE MASSAS Q-EXACTIVE E SEUS SOFTWARE DE CONTROLE ATENDENDO O RECOMEDADO PELO FABRICANTE. DEVE ACOMPANHAR 04 (QUATRO) COLUNAS CROMATOGRÁFICAS SENDO: I) 02 (DUAS) COM FASE ESTACIONÁRIA TIPO “POLAR ENDCAPPED C18” OU EQUIVALENTE. II) 02 (DUAS) COM FASE ESTACIONÁRIA C18 COM SÍLICA SUPERFICIALMENTE POROSA OU EQUIVALENTE. AS COLUNAS DEVEM VIR ACOMPANHADAS DE COLUNAS DE GUARDA E HOLDERS COMPATÍVEIS COM AS MESMAS. A PROPOSTA DEVE EVIDENCIAR QUE O EQUIPAMENTO OFERTADO TEM ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO BRASIL. DEVE INCLUIR INSTALAÇÃO, TREINAMENTO OPERACIONAL DE NO MÍNIMO 08 HORAS, QUALIFICAÇÃO E DEMOSNTRAÇÃO DE PLENA COMPATIBILIDADE COM O EQUIPAMENTO Q-EXACTIVE E UM (01) ANO DE GARANTIA A CONTAR DA DATA DE INSTALAÇÃO. MODELO DE REFERÊNCIA: DIONEX ULTIMATE 3000 SD OU SUPERIOR. | 456820 | UNIDADE | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 313176.89 | 313176.89
36 | CABINE DE BIOSSEGURANÇA CLASSE II A2; TAMPO EM AÇO INOXIDÁVEL COM CANTOS ARREDONDADOS, JANELA FRONTAL COM ABERTURA TOTAL PARA COLOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DENTRO DA CABINE, INCLINAÇÃO DE 10° PARA MELHOR ERGONOMIA DE TRABALHO, ABERTURA DESLIZANTE VERTICAL E SISTEMA DE TRAVAMENTO; ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA EPÓXI ANTIMICROBIANA GARANTINDO MÁXIMA PROTEÇÃO PARA O PRODUTO CONTRA POSSÍVEIS PARTÍCULAS EXTERNAS CONTAMINANTES E TAMBÉM DE CONTAMINAÇÕES CRUZADAS; EM CONFORMIDADE COM A NORMA EUROPEIA EN12469: 2000 (NSF49), CADA CABINE DEVE SER INDIVIDUALMENTE TESTADA E CERTIFICADA; - NO MÍNIMO FILTRO HEPA H14 COM EFICIÊNCIA 99.999% OU DE FILTRAGEM SUPERIOR; COM CONTROLE INTELIGENTE MICROPROCESSADO PARA TODAS AS FUNÇÕES - MOSTRADOR LCD DE FÁCIL LEITURA; - QUALQUER ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DO EQUIPAMENTO ACIONA O ALARME VISUAL; - BAIXA MANUTENÇÃO COM COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA DE FLUXO DE AR, REDUÇÃO DE RUÍDO E VIBRAÇÕES, CONTADOR DE HORAS DE UTILIZAÇÃO; - DIMENSÃO EXTERNA COM A BASE: 1340 X 800 X 2111 MM (LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA COM A BASE); - DIMENSÃO INTERNA MÍNIMA: 1270 X 545 X 670MM (L X P X A); - SISTEMA ELÉTRICO 220 V / 60 HZ - VELOCIDADES MÉDIAS DE FLUXO DE AR: ENTRADA 0,45M/S - EMISSÃO DE RUÍDO <62 DBA (NSF49) E <59DBA (EN12469); - CONTROLE DA LUZ UV: TER SEU TEMPO DE FUNCIONAMENTO PROGRAMADO, FUNCIONAR SOMENTE COM A JANELA FRONTAL FECHADA, DESLIGANDO AUTOMATICAMENTE COM SUA ABERTURA; INCLUSO: SUPORTE COM RODÍZIOS (BASE), FILTROS DE REPOSIÇÃO E LÂMPADA UV EXTRA. O FORNECEDOR SE RESPONSABILIZARÁ PELA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO, INCLUINDO ACESSÓRIOS QUE SEJAM NECESSÁRIOS, GARANTINDO SEU PLENO FUNCIONAMENTO, E TREINAMENTO DOS TÉCNICOS; NECESSÁRIO TER SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERMANENTE NO BRASIL. INCLUSO: INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO, TREINAMENTO DE USO E MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS OU INGLÊS. APOS INSTALAÇÃO REALIZAR CERTIFICAÇÃO NO LOCAL SEGUNDO A ISO 14644/RDC-17/IEST 002.3/NBR 15767 OU EQUIVALENTE. O EQUIPAMENTO E TODOS OS SEUS ACESSÓRIOS DEVEM TER ORIGEM DE FABRICAÇÃO EM LINHA DE PRODUÇÃO, GARANTINDO QUE SEJAM ESTANDARDIZADOS E MAIS PRECISOS, GARANTINDO TAMBÉM QUE ACESSORIOS POSTERIORMENTE ADQUIRIDOS FUNCIONEM PERFEITAMENTE. MARCA E MODELO DE REFERÊNCIA: ESCO AIRSTREAM – AC2-4S3 OU SUPERIOR. | 452875 | UNIDADE | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 30610 | 61220
37 | BALANÇA ELETRÔNICA SEMI-ANALÍTICA 3200G, COM CALIBRAÇÃO RBC, ALTO DESEMPENHO, FÁCIL OPERAÇÃO E LEITURA PRECISA. CARACTERÍSTICAS: ESTRTURA EXTERNA EM ABS, ALTA ESTABILIDADE, PRATO QUADRADO, CORPO COMPACTO, DISPLAY ANALÓGICO. INFORMAÇÕES TÉCNICAS: CAPACIDADE DE CERCA DE 3200G, LEITURA 0,01G REPETIVIDADE (DESVIO PADRÃO) 0,01G LINEARIDADE 0,003G TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 5-40 °C. DIMENSÕES APROXIMADAS: PRATO 160 X 124 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 170 X 240 X 75 (L X P X A) MM , 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES. FONTE DE ALIMENTAÇÃO. BIVOLT AUTOMÁTICO: 12 VDC/1A. COMPROVAR NA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA QUE O EQUIPAMENTO OFERTADO TEM ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO BRASIL, COM GARANTIA DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE INSTALAÇÃO, MANUAL DE INSTRUÇÕES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERMANENTE. DEVERÁ SER REALIZADA A CALIBRAÇÃO RBC NO LOCAL DE INSTALAÇÃO DA BALANÇA EM 4 PONTOS A SEREM DEFINIDOS NO MOMENTO DA ENTREGA. MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA: SHIMADZU/REFERÊNCIA SHIBL3200H OU SUPERIOR. | 439723 | UNIDADE | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 23715.81 | 47431.62
38 | TERMÔMETRO DIGITAL DE CONTATO PORTÁTIL DE ALTA PRECISÃO E RESPOSTA INSTANTÂNEA, SENSOR TIPO LÂMINA SOBRE SISTEMA DE MOLAS ARTICULÁVEIS, DISPLAY DE LCD (CRISTAL LÍQUIDO) , PRECISÃO NA FAIXA DE -70,0 A +199,9°C = 0,5°C E PRECISÃO NA FAIXA DE 200°C A 1250°C = 0,25% DA LEITURA + 1°C. ALIMENTAÇÃO: 1 BATERIA COMUM DE 9V COM DURAÇÃO SUPERIOR À 100 HORAS DE USO CONTÍNUO (INCLUSA). ACOMPANHADO DE CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO RBC EM 03 (TRÊS) PONTOS A DEFINIR. | 25860 | UNIDADE | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 3214.5 | 12858
39 | HOMOGENEIZADOR PERISTÁLTICO COM VELOCIDADE DE HOMOGENEIZAÇÃO AJUSTÁVEL, COM CAPACIDADE DE MISTURA DE AMOSTRA EM SACOS DE ATÉ 3500 ML, GABINETE EM AÇO INOXIDÁVEL, COM PORTA DE VIDRO E PÁS DESMONTÁVEIS DE AÇO INOXIDÁVEL, CÂMARA DE MISTURA HERMÉTICA, PROTEÇÃO DO MOTOR E DA MÁQUINA COM INTERRUPTOR DE CORRENTE, SEM ACESSO À CÂMARA DURANTE A OPERAÇÃO, PORTA ATIVADA NO INÍCIO/FIM, COM TIMER AJUSTÁVEL PARA 10 S. A 59 MIN OU CONTÍNUO. CABO DE FORÇA COM PLUGUE DE TRÊS PINOS, NO PADRÃO BRASILEIRO. NECESSÁRIO TER SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERMANENTE NO BRASIL, O EQUIPAMENTO DEVERÁ ESTAR ACOMPANHADO DE MANUAL EM PORTUGUÊS OU INGLÊS E O FORNECEDOR SE RESPONSABILIZARÁ PELA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO, GARANTINDO SEU PLENO FUNCIONAMENTO E O TREINAMENTO DOS TÉCNICOS PARA A UTILIZAÇÃO DO MESMO. MODELO DE REFERÊNCIA: JUMBO MIX 3500 - MARCA INTERSCIENCE OU SUPERIOR. | 442086 | UNIDADE | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 152255 | 152255
40 | ISOLADOR PARA PINTOS. CARACTERÍSTICAS: CONFECCIONADO EM PVC, ALUMÍNIO NAVAL, POLICARBONATO E BASE EM AÇO INOX. DEVE POSSUIR PAINEL PARA EXAUSTÃO DE AR E TRABALHAR COM PRESSÃO EXCLUSIVAMENTE NEGATIVA. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CORPO CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO NAVAL E PVC, COMEDOURO INTERNO EM AÇO INOX, LÂMPADA INTERNA DE AQUECIMENTO, BEBEDOUROS INTERNOS DE PLÁSTICO, PISOS EM AÇO INOX, COLETOR DE FEZES EM POLIPROPILENO, TAMPA COM TRAVAS E VEDAÇÃO DE SILICONE, AS LUVAS PARA MANEJO FEITAS EM VINISAN, COM CORTINA PROTETORA DE LUVAS PARA QUE OS PINTINHOS NÃO ENTREM NAS LUVAS, CAIXA INTERNA EM PVC, PORTO DE PASSAGEM SECO COM 400 MM EM PVC, CHASSIS E BASE EM AÇO INOX, PAINEL EM ALUMÍNIO NAVAL COM PINTURA EM EPÓXI, FILTROS PARA EXAUSTÃO DE AR HEPA E ENTRADA DE AR PASSIVA HEPA. DIMENSÕES MÁXIMAS: 1123 MM C X 829 MM P X 2000 MM A. A EMPRESA DEVE SE RESPONSABILIZAR PELA ENTREGA, A INSTALAÇÃO, CERTIFICAÇÃO, TREINAMENTO DOS TÉCNICOS DO LFDA NO SEU USO, GARANTINDO O SEU PLENO FUNCIONAMENTO, GARANTIA DE PELO MENOS UM ANO, E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO BRASIL. MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA: ALESCO CÓD. 3245 OU SUPERIOR. ISOLADOR PARA PINTOS. | 130249 | UNIDADE | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 83300 | 333200
41 | BOMBA DE SERINGA PARA INFUSÃO PROGRAMÁVEL, COM CAPACIDADE PARA UMA SERINGA DE NO MÍNIMO 0,5 UL ATÉ NO MÍNIMO 60 ML, COM UMA FAIXA DE FLUXO DE INFUSÃO DE NO MÍNIMO 1,5 pL/MIN ATÉ NO MÍNIMO 50 ML/MIN. COM PRECISÃO DE VOLUME DE MAIS OU MENOS 0,5% E REPRODUTIBILIDADE DE MAIS OU MENOS 0,05%. COM TELA DE CONTROLE PARA PERMITIR PROGRAMAÇÃO E OPERAÇÃO DO APARELHO SEM A NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE UM COMPUTADOR. COM POSSIBILIDADE DE INFUSÃO EM FLUXO CONTÍNUO. CLAMP PARA SERINGA SEGURO COM UM CONTROLADOR FIRME. PARA CALIBRAÇÃO DE ESPECTRÔMETRO DE MASSAS (USO NÃO-MÉDICO). REFERÊNCIA HAVARD APPARATUS - PUMP ELITE 11 OU SUPERIOR | 473720 | UNIDADE | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 23096 | 23096
42 | AUTOCLAVE AUTOMÁTICA HORIZONTAL – 2 PORTAS COM BRAÇOS CONCÊNTRICOS, INTERTRAVAMENTO AUTOMÁTICO DAS PORTAS, PARA BARREIRA SANITÁRIA COM ÁREA EXTERNA (NB3), GERADOR DE VAPOR ELÉTRICO INCORPORADO AO EQUIPAMENTO; SISTEMA DE PRÉ-VÁCUO, VÁCUO E SECAGEM PROGRAMÁVEL; GABINETE COM REVESTIMENTO EXTERNO EM CHAPA DE AÇO INOX, CÂMARA INTERNA E EXTERNA CONSTRUÍDAS EM AÇO INOXIDÁVEL COM ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO; CICLOS PRÉ-PROGRAMADOS; CONTROLADOR MICROPROCESSADO OU CLP; FORNECIMENTO DE SOFTWARES, LICENÇAS DESENVOLVEDOR, BACK’UPS E SENHAS DOS PROJETOS DO CLP E IHM COM ACESSO TOTAL LIBERADO PARA EQUIPE DE MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DE DOCUMENTAÇÃO E DIAGRAMAS DE COMANDO EM PORTUGUÊS, INTERFACE DE COMUNICAÇÃO COM IMPRESSORA E OUTROS OPCIONAIS DE REGISTRO DE DADOS; IMPRESSORA; FUNCIONAMENTO ELÉTRICO; CONTROLE PRECISO DE TEMPERATURA E PRESSÃO; SISTEMA DE RESFRIAMENTO RÁPIDO. SEGURANÇA: VÁVULA DE SEGURANÇA COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DO APARELHO EM CASO DE PRESSÃO EXCESSIVA; TRAVAMENTO DA PORTA QUANDO A CÂMARA ESTIVER PRESSURIZADA E O NÍVEL DE TEMPERATURA ESTIVER ACIMA DO LIMITE DE SEGURANÇA; SISTEMA DE CONTROLE DE TEMPERATURA ATRAVÉS DE SENSOR; TEMPERATURA DE TRABALHO DE 100°C A 134°C; TEMPO DE ESTERILIZAÇÃO DE 180 MINUTOS OU MAIS, EM SEUS CICLOS DE TRABALHO ; CESTOS E SUPORTE DE CESTOS; CONEXÕES ELÉTRICAS: 50/60 HZ, TRIFÁSICA, 220 VOLTS. NECESSÁRIO SER CONSTRUÍDA COM BASE NAS NORMAS ASME E ABNT, NBR 11.816, ATENDER À NORMA REGULAMENTADORA NR 13 E TER SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERMANENTE NO BRASIL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÃO.O FORNECEDOR SE RESPONSABILIZARÁ PELA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO, INCLUINDO O TRANSPORTE, DESCARREGAMENTO, DEPOSIÇÃO DO EQUIPAMENTO NO LOCAL DE USO DENTRO DO LABORATÓRIO, TREINAMENTO DOS TÉCNICOS NO SEU USO E QUALIFICAÇÃO TÉRMICA DO EQUIPAMENTO (A QUALIFICAÇÃO DEVE SER PREVISTA PARA PELO MENOS 4 TIPOS DE CARGAS, EM 3 REPETIÇÕES NAS DUAS TEMPERATURAS PREVISTAS PARA ESTERILIZAÇÃO 121°C E 134°C). O FORNECEDOR DEVERÁ ENVIAR PREVIAMENTE OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO E TESTES PARA POSTERIORMENTE AGENDAR A ENTREGA E INSTALAÇÃO. MEDIDAS APROXIMADAS: MEDIDAS EXTERNAS: 1150 x 1850 x 1420 MM CÂMARA INTERNA: 460 x 660 x 1390 (ENTRE 400 A 500 LITROS). | 440296 | UNIDADE | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 328439.79 | 656879.58
43 | CATALISADOR ATIVO PARA ELIMINAÇÃO DO VAPOR DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO QUANDO NÃO PODE SER UTILIZADO EXAUSTÃO PARA ATMOSFERA. CAPAZ DE TRANSFORMAR O H2O2 EM OXIGÊNIO E ÁGUA. POSSUI FILTRO HEPA 14 INTERNO. CONTEMPLA BLOWER INTERNO PARA ASPIRAÇÃO DO VAPOR COM VAZÃO AJUSTÁVEL DE ATÉ 150M³/H. PARA APLICAÇÃO EM CABINES DE SEGURANÇA BIOLÓGICA SEM EXAUSTÃO EXTERNA PESO: 30 KG DIMENSÕES: 350X440X420 MM. MODELO PABIO004 080001 - FORNECEDOR: PARTITEC OU SUPERIOR. | 129178 | UNIDADE | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 54000 | 54000
44 | DETECTOR DE GASES COM SENSOR ELETROQUÍMICO PARA BAIXA DE CONCENTRAÇÃO H2O2, UTILIZADO PARA MONITORAMENTO DO AMBIENTE EXTERNO QUE ESTÁ SENDO DESCONTAMINADO. ESCALA – 0 A 20PPM CONTEMPLA – BATERIA RECARREGÁVEL E CARREGADOR DE BATERIAS EXTERNO. REFERÊNCIA: MARCA DRAGER, MODELO XAM5100 OU SUPERIOR. | 67326 | UNIDADE | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12094.6 | 12094.6

## DOCUMENTAÇÃO LFDAS
ÓRGÃO | DOC NO SEI COM A QUANTIDADE MÍN E MÁX
LFDA GO | 10991443
LFDA PA | 10993153