## Slide 1
Café Online com a Gerência de Produtos para Diagnóstico in vitro discute estratégias para minimizar exigências técnicas em processos e petições
Gerência-Geral de Tecnologia em Produtos para Saúde - GGTPS
Gerência-Geral de Conhecimento, Inovação e Pesquisa - GGCIP
Realização:
Agência Nacional de Vigilância Sanitária
Perguntas e Respostas

## Slide 2
Perguntas e Respostas
Pergunta: Qual a legislação de referência para estudos de estabilidade de produtos para diagnóstico in vitro?
Resposta: Não existe uma legislação específica no âmbito da ANVISA para a condução de estudos de estabilidade de produtos para Diagnóstico in vitro. Os estudos devem demonstrar, de maneira robusta, que os componentes utilizados no ensaio mantém sua performance dentro dos limites de especificação pré-determinados, durante todo prazo de validade atribuído ao produto, quando armazenado nas condições estabelecidas. Dentre as diversas referências que podem ser utilizadas para delineamento de um plano ou protocolo de estudo de estabilidade, citamos a Norma ISO 23640 - In vitro diagnostic medical devices -- Evaluation of stability of in vitro diagnostic reagents e o Guia EP25-A – Evaluation of Stability of In Vitro Diagnostic Reagents, Publicado pelo “Clinical and Laboratory Standards Institute”. Conforme disposto na RDC 36/2015, estudos de estabilidade realizados para definição de prazo de validade devem ser realizados em 3 lotes, independentemente de tratar-se de estudo acelerado ou de longa duração. Se no ato do registro for presentado estudo de estabilidade acelerado, necessariamente deverá ser apresentado o de longa duração no ato da revalidação do mesmo. É aceita a realização de estudo em apenas um lote no caso de estudo de estabilidade em uso e de transporte.

## Slide 3
Perguntas e Respostas
Pergunta: Para fins de Certificado de BPF de produtos IVD, existe definição de etapas críticas para fins de inspeção da ANVISA? Pode-se considerar Fabricante o local onde o produto se tornou um produto IVD pronto para comercialização?
Resposta: Os locais ou unidades fabris passíveis de inspeção e certificação para fins de registro devem ser definidos observando as orientações contidas na NOTA TÉCNICA Nº 02/2009-GGTPS/ANVISA.
Pergunta: Posso encaminhar documentação em Inglês? Em quais casos há a obrigatoriedade do envio em Português?
Resposta: Sim, as regras atuais de protocolo na ANVISA permitem que os documentos técnicos requeridos possam ser apresentados em Inglês ou Espanhol, além do Português. Excetuam-se a esta regra os dados de rotulagem e instrução de uso dos produtos para diagnóstico in vitro, que deverão ser obrigatoriamente apresentados em língua Portuguesa, nos termos dos Artigos 34 e 35 da RDC 36/15, bem como o documento legal e autorização de comercialização emitido pelo fabricante estrangeiro, conforme inciso V do Art. 20 da RDC 36/15, que deve ter o original acompanhado de tradução juramentada para a língua portuguesa.

## Slide 4
Pergunta: Alguma informação em especial é necessária quando o registro ou cadastro em família é solicitado inicialmente com um produto somente? Como será a apresentação comercial quando for família?
Resposta: Quando a empresa optar por registro em família com apenas um produto, deverá informar em qual família da IN nº 03/15 o produto está sendo enquadrado e destacar que a petição inicial é de apenas um produto. Deve-se também incluir o no início do campo intitulado “Nome comercial do produto (ou da Família)” de forma a identificar o grupo de produtos que fará parte do processo, por exemplo, “Família de Analisadores Automáticos para XXX”; “Família de tubos para coleta de amostra XXX”, etc. Há campo específico no formulário do peticionamento eletrônico para a inclusão dos componentes da família, que correspondem a cada produto para o qual deve ser informado o nome comercial, a apresentação comercial/modelo do instrumento e a composição/partes e acessórios de instrumentos.
Pergunta: Para família "mesma indicação, mesma composição, mesmo fabricante, com nomes comerciais diferentes", variação de concentração é considerado composição diferente?
Resposta: Sim. A composição de um produto é tudo aquilo que faz parte da sua fórmula incluindo a matéria prima e suas concentrações. A família do inciso IX do Art. 12 da IN nº 03/2015, só admite a inserção de produtos que difiram quanto ao nome comercial
Perguntas e Respostas

## Slide 5
Pergunta: Como avaliar a relação risco x benefício no processo de gerenciamento de risco?
Resposta: O que se espera do gerenciamento de risco no decorrer do ciclo de vida de um produto é a identificação, avaliação e aplicação sistemática de medidas de controle às fontes potenciais de situações de perigo relacionadas à utilização de um dado produto, de forma que o benefício do seu uso se justifique por uma relação amplamente favorável, quando avaliado frente ao risco residual determinado. A norma técnica internacional ISO 14971 é sugerida como referência para obtenção de maiores informações acerca do tema.
Pergunta: No dossiê técnico, qual o número de amostras/testes mínimos para os estudos de desempenho?
Resposta: O número de amostras/testes realizados irá variar de acordo com a ferramenta de análise estatística a ser empregada para análise dos dados do estudo. De maneira geral, quanto maior a amostragem, maior será a confiabilidade dos resultados obtidos, desta forma, este número deverá ser minimamente suficiente para permitir um adequado tratamento estatístico dos dados e obtenção de resultados dentro de um intervalo de confiança estabelecido.
Perguntas e Respostas

## Slide 6
Pergunta: Nos casos de alterações em produtos registrados antes da RDC 36/15, deve-se encaminhar o dossiê completo?
Resposta: Não, Somente as informações referentes às alterações pleiteadas deverão ser encaminhadas, porém, já nos moldes requeridos pela RDC 36/15.
Pergunta: Quando a versão do manual está informada no registro/cadastro, e o manual do instrumento sofre uma alteração de layout que não interfere da composição, intenção de uso, etc., devemos peticionar alteração de cadastro/registro?
Resposta: Não. Somente alterações relevantes para uso correto e seguro do produto, como indicação, composição, informações de desempenho, valores de referência, riscos e alertas, etc,. requerem petição de alteração.
Pergunta: Mudanças no número de catálogo devem ser relatadas na alteração de registro?
Resposta: Nos casos em que o número de catálogo consta no modelo ou apresentação publicada em DOU, sim. Caso o número de catálogo esteja referenciado somente no dossiê técnico, não se faz necessário o pedido de alteração.
Perguntas e Respostas

## Slide 7
Pergunta: Quando há transferência de titularidade, deve-se entrar com petição de alteração de instruções de uso?
Resposta: Não. Finalizado o processo de transferência de titularidade do produto junto à ANVISA, a respectiva informação poderá ser atualizada na instrução de uso sem necessidade de peticionamento de alteração. Os produtos com a informação obsoleta poderão ser comercializados normalmente dentro do prazo determinado no regulamento específico que trata de transferência de titularidade.
Pergunta: Quando da verificação de alertas sanitários cuja ação de campo do fabricante demanda inserção de interferentes ou ainda, restrição de uso num produto, isso demanda alteração do registro ou mera comunicação ao cliente?
Resposta: Por tratar-se de mudança relevante, relacionada a aspectos de performance e uso correto do produto, a mesma demandará, em adição às ações de campo pertinentes, o peticionamento de alteração do registro ou cadastro para atualização do dossiê técnico e instrução de uso do produto
Perguntas e Respostas

## Slide 8
Pergunta: Quando o fabricante alterar somente a cidade, permanecendo no mesmo país, devo peticionar alteração?
Resposta: Sim.
Pergunta: No caso do fabricante (local de fabricação) ser também o fabricante legal, como deve ser submetida uma alteração nesta empresa? Uma alteração de local de fabrico, uma alteração de fabricante legal ou duas petições?
Resposta: As alterações deverão ser realizadas por meio de petições distintas.
Pergunta: O que se espera na informação de rastreabilidade metrológica?
Resposta: Sempre que o desempenho do produto depender do uso de controles e calibradores, devem ser providas informações acerca da rastreabilidade dos valores atribuídos a calibradores e controles aos padrões de referências utilizados para sua determinação.
Perguntas e Respostas

## Slide 9
Pergunta: O que se espera na informação de desempenho clínico?
Resposta: Conforme descrito no Manual para Regularização de Produtos para Diagnóstico In Vitro na ANVISA, o desempenho clínico é a avaliação realizada para estabelecer ou confirmar uma associação entre o analito e a condição clínica ou estado fisiológico do indivíduo. O envio do estudo contendo resumo geral das evidencias clínicas, incluindo sensibilidade e especificidade clínica se faz necessário a ensaios diagnósticos inovadores e podem ser suportados por literatura, sempre que existente. Maiores informações poderão ser obtidas no referido Manual, que pode ser obtido por meio da ferramenta de busca no portal da Agência.
Pergunta: É necessário continuar enviando mídia eletrônica em todos os processos?
Resposta: Sim. O envio de documentação em mídia eletrônica se faz necessário sempre que indicado no checklist de documentos de instrução. Para tanto, deverão ser observadas as orientações contidas na RDC nº 86/2016.
Perguntas e Respostas

## Slide 10
Pergunta: Ao alterar a composição do produto é necessário o estudo com três ou apenas um lote?
Resposta: Dependerá da natureza do componente que está sendo alterado e do impacto da alteração nas condições validadas para o produto. É sugerido que tal avaliação seja realizada dentro dos preceitos de controle de projeto e que análise de risco seja considerada. Em linhas gerais, a verificação do impacto de mudanças menores com estudos em apenas um lote é aceita.
Pergunta: Para alterar o estado físico dos reagentes deve ser realizado o peticionamento de alteração (líquido para liofilizado)?
Resposta: Sim. Por tratar-se de alteração de projeto significativa, novos estudo de performance deverão ser realizados no produto de maneira a comprovar a manutenção de sua estabilidade e desempenho.
Perguntas e Respostas

## Slide 11
Pergunta: No caso de registro de produto para diagnóstico in vitro (classe III ou IV), faz-se necessário juntar o pedido de CBPF ao mesmo tempo? Ou teria de esperar a publicação do CBPF para depois peticionar o novo registro?
Resposta: Nestas situações, o registro poderá ser solicitado juntando-se o protocolo do pedido de certificação em BPF, contudo, o deferimento da petição de registro ficará condicionado à concessão do certificado de BPF por meio de sua publicação em DOU, conforme previsto na RDC nº 15/14. No caso de dúvidas acerca dos prazos vigentes para concessão de BPF, é sugerido que seja formulada consulta à área competente por meio dos canais de atendimento disponibilizados pela Agência.
Perguntas e Respostas