## Calibrador de Dose (Curiômetro)
Planilha Síntese dos Teste de Medicina Nuclear (Calibrador de Dose)
Serviço:
Avaliador:
Contato:
| APLIC | TESTE | Tolerância | Periodicidade | Medida/Avaliação | Resultado (C/NC)
1 | G | Repetitividade | 5% | Diário
2 | G | Zero ajuste | - | Diário
3 | G | Radiação de fundo (Reprodutibilidade) | 20% | Diário
4 | F | Alta voltagem (Reprodutibilidade) | 1% | Diário
5 | G | Exatidão | 10% | Semestral
6 | G | Reprodutibilidade | 5% | Semestral
7 | G | Linearidade | 10% | Semestral
8 | G | Geometria | - | Anual
Documento: 10.5
Versão: 1.2
Data: 09/12/2022

## Câmara de Cintilação (SPECT)
Planilha Síntese dos Teste de Medicina Nuclear (Câmara de Cintilação/SPECT)
Serviço:
Avaliador:
Contato:
| APLIC | TESTE | Tolerância | Nível de Restrição (NR) | Medida/Avaliação | Resultado (C/NC)
1 | G | Inspeção visual da integridade física do sistema | - | Diário
2 | G | Uniformidade intrínseca ou extrínseca para baixa densidade de contagem (a depender) | - | Diário
3 | G | Radiação de fundo da sala de exame | - | Diário
4 | F | Centralização e largura da janela energética para cada radionuclídeo | - | Diário
5 | G | Uniformidade intrínseca ou extrínseca para alta densidade de contagem(a depender) | - | Mensal
6 | G | Resolução e linearidade espacial planas | - | Mensal
7 | G | Centro de rotação da câmara SPECT | - | Mensal
8 | G | Resolução energética | - | Semestral
9 | G | Resolução espacial para fontes multi-energéticas | - | Semestral
10 | G | Co registro espacial de imagens para fontes multi-energéticas | - | Semestral
11 | G | Sensibilidade | - | Semestral
12 | G | Taxa máxima de contagem | - | Semestral
13 | F | Verificação de defeitos na angulação dos furos de todos os colimadores | - | Semestral
14 | F | Velocidade da mesa de exame do equipamento na varredura de corpo total | - | Semestral
15 | G | Uniformidade de campo integral e diferencial, se o equipamento dispuser dessa função, do sistema para todosos colimadores em uso | - | Semestral
16 | G | Desempenho geral da câmara SPECT | - | Semestral
Documento: 10.5
Versão: 1.2 Data: 09/12/2022

## PET-CT
Planilha Síntese dos Teste de Medicina Nuclear (PET/CT)
Serviço:
Avaliador:
Contato:
| APLIC | TESTE | Tolerância | Nível de Restrição (NR) | Medida/Avaliação | Resultado (C/NC)
1 | G | Inspeção visual da integridade física do sistema | - | Diário
2 | G | Verificação da sensibilidade relativa por linha de resposta | - | Diário
3 | G | Verificação da calibração do sistema | - | Mensal
4 | F | Teste de sensibilidade e a calibração do sistema | - | trimestral
5 | G | Resolução energética | - | Semestral
6 | G | Resolução espacial nas direções transversal e axial | - | Semestral
7 | G | Variação da sensibilidade de detecção com o volume | - | Semestral
8 | G | Uniformidade | - | Anual
9 | G | Largura da janela de coincidência temporal | - | Anual
10 | G | Espessura de corte | - | Anual
11 | G | Taxa de contagem, também conhecido como Noise Equivalent Countrate | - | Anual
12 | G | Desempenho geral com simulador específico | - | Anual
13 | F | Partes mecânicas do equipamento | - | Anual
14 | F | Normalização e de ganho dos fotomultiplicadores | - | Segundo Fabricante
15 | G | Teste de Fusão da imagem para PET/CT | - | Segundo Fabricante
Documento: 10.4
Versão: 1.2
Data: 09/12/2022