## Planilha Síntese dos Teste
Planilha Síntese dos Teste de Controle de Qualidade de Radiografia Médica
Serviço:
Avaliador:
Contato:
| APLIC | TESTE | Tolerância | Nível de Restrição (NR) | Medida/Avaliação | Resultado (C/NC/NR)
1 | G | Exatidão do indicador da distância foco-receptor | ≤ 5% | -
2 | G | Exatidão do indicador de campo luminoso | ≤ 2% da DFR | > 4%
3 | G | Alinhamento do eixo central do feixe | ≤ 3° | > 5°
4 | F | Alinhamento de grade | Sem artefato, Lâminas aparentes ou não uniformidade da imagem | Não possui grade
5 | G | Integridade dos chassis e cassetes | Integros | -
6 | G | Valores representativos de dose | Anexo da IN 90 | -
7 | G | Exatidão do indicador da tensão do tubo | ≤ 10% | > 20%
8 | G | Reprodutibilidade da tensão do tubo | ≤ 5% | > 10%
9 | G | Exatidão do tempo de exposição | ≤ 10% | > 30%
10 | G | Reprodutibilidade do tempo de exposição | ≤ 10% | > 20%
11 | G | Reprodutibilidade do Kerma no ar | ≤ 10% | > 20%
12 | G | Linearidade do Kerma no ar com o produto corrente tempo | ≤ 20% | > 40%
13 | F | Reprodutibilidade do controle automático de exposição (CAE) | ≤ 10% | > 20%
14 | F | Compensação do CAE para diferentes espessuras | ≤ 20% | > 40%
15 | G | Rendimento do tubo | 30 ≤ R (µGy/mAs) ≤ 65 | R < 20 µGy/mAs ou R > 80 µGy/mAs
16 | G | Camada Semirredutora (CSR) | Anexo III da IN 90 | < 20% do Anexo III
17 | G | Resolução espacial | ≥ 2,5 pl/mm | < 1,5 pl/mm
18 | C | Contato tela filme | Sem perda de uniformidade | -
19 | G | Artefatos na imagem | Imagem sem artefatos | -
20 | C | Vedação da câmara escura | Sem entrada de luz | Velando filme
21 | CR/DR | Uniformidade da imagem | ≤ 10% | > 20%
22 | CR | Diferença de sensibilidade entre as placas de fósforo de mesmo tamanho | ≤ 20% | > 40%
23 | CR/DR | Exatidão do indicador de dose do detector | ≤ 20% | > 40%
24 | CR/DR | Distorção geométrica | ≤ 2% | > 4%
25 | CR/DR | Efetividade do ciclo de apagamento | Ausência de imagem residual | -
26 | C | Luminância do negatoscópio para diagnóstico/laudo | ≥ 170 cd/m² | -
27 | CR/DR | Luminância dos monitores para diagnóstico/laudo | ≥ 1500 cd/m² | -
28 | G | Uniformidade da Luminância dos monitores e negatoscópios para diagnóstico ou laudo | ≤ 30% | -
29 | G | Iluminância da sala de laudos | ≤ 50 lx | -
30 | G | Integridade dos acessórios e EPI´s | Íntegros | -
31 | G | Qualidade da imagem | Artigo 12 IN 90/21 | Artigo 12 IN 90/21
32 | G | Levantamento Radiométrico - área livre | ≤ 0,5 mSv/Ano | > 1 mSv/Ano
|  | Levantamento Radiométrico - área controlada | ≤ 5,0 mSv/Ano | > 10 mSv/Ano
33 | G | Radiação de fuga do cabeçote | ≤ 1 mGy/h à 1m | > 2 mGy/h à 1m
Documento: 9.5
Versão: 1.2
Data 09/12/2022