## Anexo A
Nome do Anexo: Anexo A
Título do Anexo: Problema com o dispositivo médico
Número de lançamento: 2026
Descrição do anexo:Termos/códigos para descrever problemas (mau funcionamento, deterioração da função, falha) de dispositivos médicos que ocorreram em contextos pré ou pós-comercialização (por exemplo, estudos clínicos, avaliação clínica ou vigilância pós-comercialização)
Instruções do anexo: Estes termos permitem captar os problemas encontrados ao nível do(s) dispositivo(s) através de linguagem observacional, sem ainda descrever possíveis razões ou causas para os problemas ou falhas observadas. O Anexo A fornece uma lista abrangente de termos e códigos de problemas de dispositivos médicos. É reconhecido que nem todas as jurisdições podem querer codificar a níveis tão detalhados. A estrutura hierárquica permitirá que as jurisdições escolham o nível de codificação a utilizar. Os termos e definições do IMDRF originais usam a ortografia norte-americana.
Data de aprovação do anexo: Janeiro/2026
LEGENDA
VERMELHO: Código novo ou modificado
CINZA E TACHADO: Código retirado
Termo de Nível 1 | Termo de Nível 2 | Termo de Nível 3 | Código | Definição | Non-IMDRF Code | Status | Descrição de status | Hierarquia de código
Problema de interação paciente-dispositivo |  |  | A01 | Problema relacionado à interação entre o paciente e o dispositivo. | MedDRA:10092649:Patient-device interaction issue |  |  | A01
| Incompatibilidade paciente-dispositivo |  | A0101 | Problema associado à interação entre a fisiologia ou anatomia do paciente e o dispositivo que afeta o paciente e/ou o dispositivo. | MedDRA:10092649:Patient-device interaction issue |  |  | A01¦A0101
|  | Biocompatibilidade | A010101 | Problema associado a efeitos locais ou sistêmicos indesejáveis devido à exposição a materiais de dispositivos médicos ou lixiviados desses materiais por um paciente que possui um implante ou está recebendo tratamento com um dispositivo feito a partir deles. |  |  |  | A01¦A0101¦A010101
|  | O dispositivo parece acionar a rejeição | A010102 | O dispositivo parece provocar uma resposta indesejada no paciente à presença de um dispositivo implantado ou invasivo, sem falha inerente do dispositivo, por exemplo encapsulamento fibroso, ou inflamação do tecido em torno do dispositivo, ou extrusão do dispositivo. |  |  |  | A01¦A0101¦A010102
|  | Inadequação do formato e/ou tamanho do dispositivo | A010103 | O tamanho físico e/ou formato do dispositivo era inadequado em relação à anatomia do paciente. |  |  |  | A01¦A0101¦A010103
| Problema de Osseointegração |  | A0102 | Problema associado à interligação entre o tecido ósseo e o dispositivo implantado. | MedDRA:10092654:Device osseointegration issue |  |  | A01¦A0102
|  | Falha na Osseointegração | A010201 | Problema associado à falha em ver a ancoragem direta de um implante pela formação de tecido ósseo ao redor do implante sem o crescimento de tecido fibroso na interface osso-implante. |  |  |  | A01¦A0102¦A010201
|  | Perda de Osseointegração | A010202 | Problema associado à integração enfraquecida do dispositivo na interface osso-implante devido à perda de tecido fibroso e/ou ósseo e levando ao comprometimento da ancoragem do dispositivo. Ou seja, afrouxamento/lise |  |  |  | A01¦A0102¦A010202
| Afrouxamento do implante não relacionado ao crescimento ósseo |  | A0103 | Problema associado à perda de ancoragem direta de um dispositivo implantado ao longo do tempo ou devido a uma lesão. | MedDRA:10076364:Device loosening | Modificado | Alteração editorial no termo para o Número de Versão 2026. Veja o item nº 212 do Registro de Alterações. | A01¦A0103
| Migração ou Expulsão de Dispositivo |  | A0104 | Problema com um dispositivo implantado ou invasivo movendo-se dentro do corpo ou sendo completamente expelido do corpo. | MedDRA:10012588:Device migration |  |  | A01¦A0104
|  | Expulsão | A010401 | Problema com a totalidade ou parte de um dispositivo implantado ou invasivo sendo completamente expelido do local pretendido dentro do corpo. |  |  |  | A01¦A0104¦A010401
|  | Migração | A010402 | Problema com a totalidade ou parte de um dispositivo implantado ou invasivo movendo-se do local pretendido dentro do corpo. |  |  |  | A01¦A0104¦A010402
| Falta de efeito |  | A0105 | Problemas associados a um produto com menos eficácia do que o esperado. Nenhuma outra avaria foi identificada. | MedDRA:10059875:Device ineffective |  | O termo foi adicionado em 27 de janeiro de 2022. Para obter detalhes, consulte o comentário nº 23 do Registro de alterações (número de versão 2022). | A01¦A0105
| Estenose do dispositivo |  | A0106 | Problema associado ao estreitamento ou obstrução do dispositivo (por exemplo, próteses de válvulas cardíacas, stents, etc.). | MedDRA:10092650:Device stenosis |  | O termo foi adicionado em 27 de janeiro de 2022. Para obter detalhes, consulte o comentário nº 148, 176 do Registro de alterações (número de versão 2022). | A01¦A0106
| Subsidência do implante |  | A0107 | Problema relacionado ao assentamento ou colapso do osso adjacente a um dispositivo implantado, na direção da força de carga. | MedDRA:10074802:Implant subsidence | Modificado | Termo adicionado para a Versão Número 2024. Veja o nº 44 do Registro de Alterações. Alteração editorial ao termo para a Versão Número 2026. Veja o nº 213 do Registro de Alterações. | A01¦A0107
Problema de fabricação, embalagem ou envio |  |  | A02 | Problema associado a quaisquer desvios das especificações documentadas do dispositivo relacionadas à não conformidade durante a fabricação com o projeto de um item ou com processos especificados de fabricação, embalagem ou envio (problema fora da caixa). | MedDRA:10083763:Device issue prior to use |  |  | A02
| Problema de qualidade do produto |  | A0201 | Problema associado a uma característica inerente do dispositivo que não é satisfatória conforme especificado ou entregue. | MedDRA:10069327:Product quality issue |  |  | A02¦A0201
|  | Sem corte | A020101 | Problema associado a um dispositivo que não é tão afiado quanto pretendido ou esperado. |  | Modificado |  | A02¦A0201¦A020101
|  | Dispositivo fora do padrão | A020102 | Problema associado ao dispositivo que não atende às especificações ou requisitos para os quais foi fabricado (ex. materiais, peças, processo de fabricação). |  |  |  | A02¦A0201¦A020102
| Componente defeituoso |  | A0202 | Problema associado a um componente do dispositivo que apresenta falhas de desvios dimensionais superiores aos aceitáveis para o uso pretendido. |  |  | Termo aposentado para o Número de Versão 2025. Use A020102 - Dispositivo Não Padrão ou outros códigos que descrevam o defeito específico com o componente. Consulte o item 1 do Registro de Solicitações de Alteração | A02¦A0202
| Dispositivo com defeito |  | A0203 | Problema associado a falhas ou desvios dimensionais superiores aos aceitáveis para o uso pretendido do dispositivo. |  |  | Termo aposentado para o Número de Versão 2025. Use A020102 - Dispositivo Não Padrão ou outros códigos que descrevam o defeito específico com o componente. Consulte o item 1 do Registro de Solicitações de Alteração | A02¦A0203
| Dispositivo danificado antes do uso |  | A0204 | Problema associado a danos na embalagem ou no transporte antes do uso do dispositivo. |  |  | Termo aposentado para o Número de Versão 2025. Use A0207 - Dispositivo Não Padrão ou outros códigos que descrevam o defeito específico com o componente. Consulte o item 106 do Registro de Solicitações de Alteração | A02¦A0204
| Problema de embalagem |  | A0205 | Problema associado aos materiais utilizados para construir a carcaça ou invólucro exterior do dispositivo. | MedDRA:10069405:Product packaging issue | Modificado |  | A02¦A0205
|  | Difícil de abrir ou remover material de embalagem | A020501 | Problema associado à dificuldade de operação do dispositivo pelos usuários, especificamente no que se refere à abertura ou remoção do invólucro externo. |  | Modificado | Definição modificada para o Número de Lançamento 2026. Consulte o nº 41 do Registro de Solicitações de Alteração | A02¦A0205¦A020501
|  | Embalagem incompleta ou faltando | A020502 | Problema associado à não conformidade com as especificações do dispositivo devido à embalagem incompleta ou faltante que pode comprometer o funcionamento do dispositivo conforme pretendido. |  | Modificado | Definição modificada para o Número de Lançamento 2026. Consulte o nº 42 do Registro de Solicitações de Alteração | A02¦A0205¦A020502
|  | Embalagem de dispositivo não lacrada | A020503 | Problema associado à perda do selo da embalagem. |  |  |  | A02¦A0205¦A020503
|  | Rasgo, rompimento ou furo na embalagem do dispositivo | A020504 | Problema associado a danos na embalagem (rompimento, rasgo ou furo) antes do uso do dispositivo. |  | Modificado |  | A02¦A0205¦A020504
|  | Embalagem de dispositivo semelhante a outras | A020505 | Problema associado à embalagem de dispositivo médico que parece semelhante a outro produto, levando à confusão. O outro produto pode ser outro dispositivo ou um produto diferente, como um medicamento ou agente de limpeza. Use A210107 para Rótulo de dispositivo semelhante. |  | Modificado | Termo adicionado para a Versão Número 2024. Veja o nº 116 do Registro de Alterações. Alteração editorial ao termo para a Versão Número 2026. Veja o nº 214 do Registro de Alterações. | A02¦A0205¦A020505
| Dispositivo mal montado durante a fabricação/envio |  | A0206 | Um dispositivo encontrado montado incorretamente quando entregue às instalações do usuário. | MedDRA:10092651:Device misassembly during manufacturing |  |  | A02¦A0206
|  | Componente mal montado | A020601 | Um dispositivo com um ou mais componentes montados incorretamente quando entregue às instalações do usuário. Isto inclui casos em que os componentes são intercambiáveis. |  | Modificado | Definição foi modificada em 27 de janeiro de 2022 (definição antiga: Componente mal montado: um dispositivo com um ou mais componentes montados incorretamente quando entregue às instalações do usuário. Para obter detalhes, consulte o comentário nº 1 do Registro de alterações (Número de versão 2022). | A02¦A0206¦A020601
|  | Componente ausente | A020602 | Componente(s) do dispositivo ausente(s) quando entregue(s) às instalações do usuário. |  |  |  | A02¦A0206¦A020602
|  | Componentes extras | A020603 | Mais do que o número normal de componentes presentes/componentes adicionais deste ou de outros dispositivos. |  |  | O termo foi adicionado em 27 de janeiro de 2022. Para obter detalhes, consulte o comentário nº 222 do Registro de alterações (número de versão 2022). | A02¦A0206¦A020603
| Danos ou problemas no envio |  | A0207 | Problema associado a danos no transporte ou problema anterior ao uso do dispositivo. | MedDRA:10083748:Device damaged prior to use |  |  | A02¦A0207
|  | Entregue como produto não esterilizado | A020701 | Problema associado ao recebimento de um dispositivo de forma a indicar que sua esterilidade foi comprometida (por exemplo, embalagem estéril violada, contaminação visível presente) |  |  |  | A02¦A0207¦A020701
Problema Químico |  |  | A03 | Problema associado a qualquer especificação documentada do dispositivo relacionada a qualquer caracterização química, ou seja, elemento, composto ou mistura. | MedDRA:10069872:Device chemical property issue | Modificado | Definição modificada para o Número de Lançamento 2026. Consulte o nº 177 do Registro de Solicitações de Alteração | A03
| Dispositivo emite odor |  | A0301 | Problema associado a um cheiro inesperado ou inadequado liberado pelo aparelho. | MedDRA:10083783:Device emits odor |  |  | A03¦A0301
| Problema com ingrediente ou reagente do dispositivo |  | A0302 | Problema associado a quaisquer desvios das especificações documentadas do dispositivo relacionadas a qualquer caracterização de ingrediente ou reagente. | MedDRA:10071303:Product ingredient issue |  |  | A03¦A0302
|  | Aglomeração no dispositivo ou ingrediente do dispositivo | A030201 | Problema associado à agregação de partículas em massas irregulares. |  |  |  | A03¦A0302¦A030201
|  | Coagulação no dispositivo ou ingrediente do dispositivo | A030202 | Problema associado à caracterização indesejada de congelamento, solidificação, espessamento, coagulação. |  |  |  | A03¦A0302¦A030202
|  | Precipitado no dispositivo ou ingrediente do dispositivo | A030203 | Problema associado à separação de partículas sólidas de um líquido como resultado de uma mudança química ou física. |  |  |  | A03¦A0302¦A030203
|  | Reatividade Cruzada | A030204 | Problema associado ao grau em que um anticorpo ou antígeno participa de reações cruzadas. |  |  |  | A03¦A0302¦A030204
|  | Partículas | A030205 | Substâncias que consistem em partículas separadas que são introduzidas pelo dispositivo durante a utilização. |  | Modificado | Definição modificada para o Número de Lançamento 2026. Consulte o nº 45 do Registro de Solicitações de Alteração | A03¦A0302¦A030205
|  | pH alto | A030206 | pH superior ao esperado e/ou antecipado. |  |  |  | A03¦A0302¦A030206
|  | pH baixo | A030207 | pH inferior ao esperado e/ou antecipado. |  |  |  | A03¦A0302¦A030207
|  | Cor inesperada | A030208 | A cor do produto é diferente da esperada. |  |  | O termo foi adicionado em 18 de março de 2020 como um termo adicional de nível 3 em "Problema com ingrediente ou reagente do dispositivo". | A03¦A0302¦A030208
| Reação Química Imprópria |  | A0303 | Problema associado a uma reação ou efeito químico inesperado ou incompleto. | MedDRA:10092652:Device improper chemical reaction |  |  | A03¦A0303
Problema de integridade do material |  |  | A04 | Problema associado a quaisquer desvios das especificações documentadas do dispositivo relacionadas à durabilidade limitada de todo o material usado para construir o dispositivo. | MedDRA:10083732:Device material integrity issue |  |  | A04
| Quebra |  | A0401 | Problema associado a danos indesejados ou quebra dos materiais utilizados na construção do dispositivo. | MedDRA:10012575:Device breakage |  |  | A04¦A0401
|  | Fratura | A040101 | Problema associado a uma fissura parcial ou total nos materiais do dispositivo. |  |  |  | A04¦A0401¦A040101
|  | Perda ou falha no vínculo | A040102 | Problema associado à falta ou perda de aderência entre materiais destinados a serem unidos por uma ligação, como um adesivo, soldagem a quente, etc. |  | Modificado | Definição modificada para o número de versão 2024. Veja o nº 26 do Registro de alterações | A04¦A0401¦A040102
|  | Fragmentação de materiais | A040103 | Problema associado à quebra inesperada de pequenos pedaços do dispositivo. |  |  |  | A04¦A0401¦A040103
|  | Fratura de junta de solda | A040104 | Problema associado a danos indesejados ou quebra em uma junta de solda de materiais utilizados na construção do dispositivo. |  |  |  | A04¦A0401¦A040104
| Recipiente ou vaso estourado |  | A0402 | Problema associado à pressão dentro de um vaso ou recipiente subindo a tal ponto que o recipiente se rompe. | MedDRA:10069302:Product container damaged | Modificado | Definição modificada para o Número de Lançamento 2026. Consulte o nº 9 do Registro de Solicitações de Alteração | A04¦A0402
| Explosão |  | A0403 | Problema associado ao estouro violento devido à expansão repentina de ar, gás ou fluido. | MedDRA:10083315:Product explosion |  |  | A04¦A0403
| Rachadura |  | A0404 | Problema associado a uma separação parcial indesejada e/ou abertura visível ao longo do comprimento ou largura nos materiais utilizados na construção do dispositivo. | MedDRA:10074154:Device cracked |  |  | A04¦A0404
| Degradado |  | A0405 | Problema associado a uma alteração indesejada na estrutura química, nas propriedades físicas ou na aparência dos materiais usados na construção do dispositivo. | MedDRA:10074155:Device material degradation |  |  | A04¦A0405
|  | Calcificado | A040501 | Problema associado ao acúmulo de sais de cálcio no dispositivo. |  |  |  | A04¦A0405¦A040501
|  | Corroído | A040502 | Problema associado à reação química ou eletroquímica entre materiais, geralmente um metal e seu ambiente, que produz uma deterioração do metal e de suas propriedades. |  |  |  | A04¦A0405¦A040502
|  | Erosão Material | A040503 | Problema associado à perda progressiva de um material de uma superfície sólida. |  |  |  | A04¦A0405¦A040503
|  | Esburacado | A040504 | Problema associado à corrosão da superfície de um material, confinada a um ponto ou pequena área que assume a forma de cavidades. |  |  |  | A04¦A0405¦A040504
|  | Em flocos | A040505 | Problema associado ao desprendimento de pequenos pedaços da película de revestimento de um material. |  |  |  | A04¦A0405¦A040505
|  | Descascado/Delaminado | A040506 | Descascamento ou delaminação de materiais compósitos, incluindo revestimentos, que ocorre quando as camadas são separadas como resultado de tensão ou impacto e resultando em perda de resistência mecânica. |  |  |  | A04¦A0405¦A040506
|  | Naturalmente usado | A040507 | Problema associado a danos materiais em uma superfície, geralmente envolvendo perda ou deslocamento progressivo de material, devido ao movimento relativo entre essa superfície e uma substância ou substâncias em contato. |  |  |  | A04¦A0405¦A040507
|  | Material Desvendado | A040508 | Problema devido ao desenrolamento indesejado do material (por exemplo, desembaraçado, desenrolado, etc.). |  |  |  | A04¦A0405¦A040508
| Deformação de Materiais |  | A0406 | Problema associado a uma alteração indesejada na forma ou propriedade do material causada por forças externas. | MedDRA:10083676:Device material deformation |  |  | A04¦A0406
|  | Deformação devido ao estresse compressivo | A040601 | Problema associado a uma protuberância, dobra, curvatura, torção ou condição ondulada indesejada observada no material do dispositivo resultante de tensões de compressão. |  | Modificado |  | A04¦A0406¦A040601
|  | Amassado no material | A040602 | Problema associado a uma alteração indesejada na forma, caracterizada pela presença de uma ligeira cavidade (amassada) na superfície do dispositivo. |  |  |  | A04¦A0406¦A040602
|  | Falha ao dobrar | A040603 | Problema associado a uma alteração indesejada do material nas propriedades físicas, caracterizada por falha na dobragem. |  |  |  | A04¦A0406¦A040603
|  | Falha ao desdobrar ou desembrulhar | A040604 | Problema associado à deformação dos materiais constituintes nesse dispositivo que não conseguem abrir o seu invólucro ou abrir/estender de uma certa maneira, isto é, balão ou lente. |  | Modificado |  | A04¦A0406¦A040604
|  | Material desfiado/desgastado | A040605 | Problema associado aos materiais que compõem terem bordas danificadas. |  |  |  | A04¦A0406¦A040605
|  | Invaginação no material | A040606 | Problema associado a uma mudança indesejada na forma do material, caracterizada pelo dobramento de uma parte dentro de outra parte de uma estrutura. |  | Modificado | Definição modificada para o Número de Lançamento 2026. Consulte o nº48 do Registro de Solicitações de Alteração | A04¦A0406¦A040606
|  | Material muito rígido ou duro | A040607 | Problema associado a uma alteração indesejada nas propriedades físicas do material, caracterizada pela rigidez (resiste à deformação em resposta a uma força aplicada). |  |  |  | A04¦A0406¦A040607
|  | Material muito macio/flexível | A040608 | Problema associado a qualquer material de dispositivo que resulta na incapacidade do material de manter a forma ou função de suporte desejada. |  |  |  | A04¦A0406¦A040608
|  | Material torcido/dobrado | A040609 | Problema associado a deformações que levam à torção ou flexão do dispositivo. |  |  |  | A04¦A0406¦A040609
|  | Derretido | A040610 | Problema associado à transformação de um dispositivo sólido em estado fundido ou líquido. |  |  |  | A04¦A0406¦A040610
|  | Esticado | A040611 | Problema associado ao aumento ou alongamento da dimensão de um material. |  | Modificado | Definição modificada para o Número de Lançamento 2026. Consulte o nº 129 do Registro de Solicitações de Alteração | A04¦A0406¦A040611
|  | Espessamento do Material | A040612 | Dispositivo está engrossado devido à deformação. Nota: Não deve ser usado para espessar líquidos. |  |  | O termo foi adicionado em 18 de março de 2020 como um termo adicional de nível 3 em "Deformação de material". | A04¦A0406¦A040612
| Material descolorido |  | A0407 | Problema associado a uma faixa indesejada, padrão indesejado e/ou mudança perceptível na cor do restante dos materiais usados na construção do dispositivo. | MedDRA:10069876:Device discoloration | Modificado | Definição modificada para o Número de Lançamento 2026. Consulte o nº 49 do Registro de Solicitações de Alteração | A04¦A0407
| Desintegração de material |  | A0408 | Problema associado à quebra do material em pequenas partículas. | MedDRA:10083766:Device material fragmentation |  |  | A04¦A0408
| Opacificação de material |  | A0409 | Problema associado a uma opacidade ou nebulosidade indesejável. | MedDRA:10069879:Device material opacification |  |  | A04¦A0409
| Perfuração de material |  | A0410 | O material que constitui o dispositivo está perfurado, podendo comprometer a finalidade pretendida do dispositivo. | MedDRA:10083727:Device material punctured |  |  | A04¦A0410
|  | Material perfurado/furado | A041001 | Material(is) do dispositivo perfurado(s), levando a furos/aberturas indesejados. |  |  |  | A04¦A0410¦A041001
| Protrusão/Extrusão de material |  | A0411 | Problema associado à aparência física indesejada do material do dispositivo, especificamente quando o material se estende além ou acima da superfície do dispositivo. | MedDRA:10083726:Device material protrusion |  |  | A04¦A0411
| Ruptura de material |  | A0412 | Problema associado a perfurações que levam ao rompimento do dispositivo. | MedDRA:10083719:Device material rupture |  |  | A04¦A0412
| Separação de material |  | A0413 | Problema associado a uma dissociação ou quebra indesejada do dispositivo. | MedDRA:10083678:Device material separation |  |  | A04¦A0413
| Material dividido, cortado ou rasgado |  | A0414 | Problema associado aos materiais que compõem o dispositivo estarem rachados, cortados ou rasgados devido a forças externas (por exemplo, torção ou laceração) ou forças internas (por exemplo, exceder os limites de tensão de tração dos materiais utilizados na construção do dispositivo). | MedDRA:10083740:Device material split | Modificado |  | A04¦A0414
| Material arranhado |  | A0415 | Problema associado a um corte raso indesejável ou ranhura estreita na superfície dos materiais do dispositivo. | MedDRA:10083743:Device material scratched |  |  | A04¦A0415
| Falha ao Degradar |  | A0416 | Falha de um material em degradar, absorver, dissolver, etc. de maneira apropriada, quando se espera que o material o faça. | MedDRA:10093154:Device material degradation failure | Modificado
Problema Mecânico |  |  | A05 | Problemas associados a ações mecânicas ou defeitos, incluindo peças móveis ou subconjuntos, etc. | MedDRA:10083638:Device mechanical issue |  |  | A05
| Separação de dispositivo ou componente de dispositivo |  | A0501 | Problema associado à separação do dispositivo de sua construção física, integridade ou chassi. | MedDRA:10083644:Detachment of device |  |  | A05¦A0501
| Dispositivo danificado por outro dispositivo |  | A0502 | Problema associado a um dispositivo que causa danos a outro dispositivo. | MedDRA:10069870:Device damage |  |  | A05¦A0502
| Problema de ejeção |  | A0503 | Problemas associados à incapacidade ou ejeção ou descarga inesperada do dispositivo da sua localização física. | MedDRA:10012578:Device expulsion | Modificado (editorial) | Alteração editorial da definição em 18 de março de 2020. | A05¦A0503
|  | Falha ao ejetar | A050301 | Problema associado à incapacidade do dispositivo ser ejetado ou descarregado de seu local físico. |  | Modificado (editorial) | Alteração editorial da definição em 18 de março de 2020. | A05¦A0503¦A050301
|  | Ejeção não intencional | A050302 | Problema associado à ejeção inesperada do dispositivo da sua localização física. Isto inclui, entre outros, dispositivos como aplicadores de clipes, cartuchos de filme e grampos. |  | Modificado (editorial) | Alteração editorial da definição em 18 de março de 2020. | A05¦A0503¦A050302
| Vazamento/respingo |  | A0504 | Problema associado ao escape de um líquido (incluindo sangue e fluidos corporais), gás ou radiação do vaso ou recipiente em que está alojado. | MedDRA:10012587:Device leakage | Modificado | A definição foi modificada em 27 de janeiro de 2022 (Definição antiga: Vazamento/Salpico: Problema associado à fuga de um líquido, gás ou radiação do recipiente ou contenção em que está alojado). Para detalhes, veja o comentário nº 14 do Registro de Alterações (Número de Lançamento 2022). Definição modificada para o Número de Lançamento 2025. Veja o nº 2 do Registro de Solicitação de Alterações. Definição modificada para o Número de Lançamento 2026. Veja o nº 50 do Registro de Solicitação de Alterações. | A05¦A0504
|  | Vazamento de fluido/sangue | A050401 | Escape (liberação, descarga) de fluido (incluindo sangue ou fluidos corporais) através de um local não intencional; frequentemente acompanhado por uma perda de pressão e/ou saída. Isso inclui vazamento de fluido externo e interno. Isto não inclui vazamento de pó fluidizado. |  | Modificado (técnico) | O termo/definição foi modificado em 27 de janeiro de 2022 (antigo termo/definição: Vazamento de fluido: escape (liberação, descarga) de fluido através de um local não intencional, muitas vezes acompanhado por uma perda de pressão e/ou saída). Para obter detalhes, consulte o comentário nº 15, 16, 17, 18 do Registro de alterações (número de versão 2022). | A05¦A0504¦A050401
|  | Vazamento de gás/ar | A050402 | Problema associado ao escape não intencional de um gás/air do contêiner em que está alojado. Isso também inclui vazamentos de ar/gás externos e internos. |  | Modificado (técnico) | Termo/Definição foi modificado em 27 de janeiro de 2022 (Antigo termo/definição: Vazamento de Gás: Problema associado ao escape não intencional de um gás do recipiente em que está alojado). Para obter detalhes, consulte os comentários nº 19, 20 do Registro de alterações (número de versão 2022). | A05¦A0504¦A050402
|  | Vazamento de gel | A050403 | Escape (liberação, descarga) de gel através de um local não intencional - como no vazamento do gel de ultrassom. Fuga ou liberação de gel das estruturas de contenção - como no vazamento de implante preenchido com gel. |  | Modificado |  | A05¦A0504¦A050403
|  | Vazamento de radiação | A050404 | Escape de radiação (energia na forma de ondas ou partículas subatômicas, principalmente aquelas que causam ionização) através de estruturas de contenção, levando à exposição involuntária. |  |  |  | A05¦A0504¦A050404
|  | Vazamento perivalvular | A050405 | Problema associado ao escape de sangue ao redor de uma válvula cardíaca, principalmente ao redor de seus folhetos. Também conhecido como vazamento paravalvar. |  | Modificado (editorial) | A definição foi modificada em 31 de janeiro de 2023 (definição antiga: problema associado ao escape de sangue ao redor de uma válvula cardíaca, especialmente ao redor de seus folhetos). Para obter detalhes, consulte o comentário nº 7 do Log de alterações (número de versão 2023). | A05¦A0504¦A050405
|  | Regurgitação intravalvular | A050406 | Problema associado ao escape de sangue através do centro da válvula cardíaca ou ao fluxo reverso de sangue através da válvula cardíaca. Também conhecido como regurgitação transvalvar. |  | Modificado | O termo foi adicionado em 27 de janeiro de 2022. Para mais detalhes, veja o comentário nº 147, 175 do Registro de Alterações (Número da Versão 2022). Termo e Definição modificados para o Número da Versão 2024. O termo anterior era Regurgitação Central. Veja nº 47 do Registro de Alterações. Alteração editorial para o Número da Versão 2026. Veja nº 215 do Registro de Alterações. | A05¦A0504¦A050406
|  | Vazamento de Pó | A050407 | Escape (liberação, descarga) de pó (incluindo partículas) através de um local não intencional, muitas vezes acompanhado por uma perda de pressão e/ou saída. |  | Novo | O termo foi adicionado em 27 de janeiro de 2022. Para obter detalhes, consulte o comentário nº 21 do Registro de alterações (número de versão 2022). | A05¦A0504¦A050407
|  | Vazamentos internos | A050408 | Problema associado ao fluxo/pressão sanguínea persistente no saco aneurismático após um procedimento de reparo endovascular de aneurisma (EVAR). |  | Novo | O termo foi adicionado em 31 de janeiro de 2023. Para obter detalhes, consulte o comentário nº 33 do Registro de alterações (número de versão 2023). | A05¦A0504¦A050408
|  | Regurgitação valvar não especificada | A050409 | Problema associado ao escape ou refluxo de sangue em relação a uma válvula, onde não é especificado ou confirmado se o vazamento é transvalvar/intravalvar ou paravalvar/perivalvar. |  | Modificado | Termo adicionado para o número de lançamento 2024. Veja o nº 46 do Registro de alterações | A05¦A0504¦A050409
| Problema de disparo |  | A0505 | Problema associado ao dispositivo não descarregar conforme planejado. | MedDRA:10070961:Mechanical device firing issue |  |  | A05¦A0505
|  | Falha ao disparar | A050501 | Problema associado à falha do dispositivo em descarregar sua carga (por exemplo, o grampeador cirúrgico não conseguiu implantar parcial ou completamente seus grampos). |  |  |  | A05¦A0505¦A050501
|  | Falha de ignição | A050502 | Problema associado a uma terapia ou algoritmo que não foi entregue ou executado no momento esperado. |  |  |  | A05¦A0505¦A050502
| Atolamento Mecânico |  | A0506 | O movimento do dispositivo é impedido ou restringido. | MedDRA:10083776:Device mechanical jam |  |  | A05¦A0506
| Mecânica alterada |  | A0507 | Problema associado ao funcionamento mecânico de um dispositivo, máquinas, peças móveis ou ferramentas do dispositivo sendo alteradas ou modificadas. | MedDRA:10083638:Device mechanical issue |  |  | A05¦A0507
|  | Falha no alinhamento | A050701 | Problema associado a um circuito, equipamento ou sistema em que suas funções não são sincronizadas adequadamente ou suas posições relativas não são orientadas adequadamente. |  |  |  | A05¦A0507¦A050701
|  | Falha ao cortar | A050702 | Incapacidade do dispositivo de fazer uma incisão, perfurar ou abrir conforme pretendido. |  |  |  | A05¦A0507¦A050702
|  | Falha no ciclo | A050703 | Problema associado à falha do dispositivo ao concluir uma série de processos ou eventos. |  |  |  | A05¦A0507¦A050703
|  | Falha na formação do grampo | A050704 | Problema associado à falha do dispositivo em conectar o tecido a um dispositivo de grampeamento devido à formação incorreta dos grampos. |  |  |  | A05¦A0507¦A050704
|  | Falha ao selar | A050705 | Problema associado à falha do dispositivo em vedar o vaso pretendido com o dispositivo destinado a fornecer uma vedação (por exemplo, hemostasia eletrocirúrgica). |  | Modificado (editorial) | O termo foi adicionado em 27 de janeiro de 2022. Para detalhes, veja o comentário nº 198 do Registro de alterações (Release Number 2022). Alteração editorial para restabelecer a definição ausente para o lançamento número 2024.1 | A05¦A0507¦A050705
| Ruído, audível |  | A0508 | Problema associado a qualquer som não intencional que emana do dispositivo (por exemplo, rangidos de duas peças se esfregando ou zumbidos de componentes elétricos). | MedDRA:10083747:Noise from device |  |  | A05¦A0508
| Resistência Física/Aderência |  | A0509 | Problema associado à falta de movimento do dispositivo devido a peças presas ou emperradas. | MedDRA:10083674:Resistance to movement in device |  |  | A05¦A0509
|  | Adesivo muito forte | A050901 | A resistência de uma ligação adesiva é muito grande; normalmente usado quando o adesivo tem como objetivo uma fixação temporária, mas atua de maneira mais permanente. |  |  | O termo foi adicionado em 27 de janeiro de 2022. Para obter detalhes, consulte o comentário nº 215 do Registro de alterações (número de versão 2022). | A05¦A0509¦A050901
| Problema de retração |  | A0510 | Problema associado ao recuo do dispositivo para o local pretendido. | MedDRA:10083718:Device retraction issue | Modificado | Alteração técnica na definição para o Número de Versão 2026. Veja o item nº 34 do Registro de Alterações. | A05¦A0510
| Problema Estrutural |  | A0511 | Problema associado à construção física básica ou composição física do dispositivo. | MedDRA:10069880:Device physical property issue |  |  | A05¦A0511
|  | Colapso | A051101 | Problema associado à flambagem ou esmagamento de material devido a forças externas. |  |  |  | A05¦A0511¦A051101
|  | Arestas afiadas | A051102 | O dispositivo possui bordas afiadas indesejáveis que podem causar ferimentos ou danos. |  | Modificado |  | A05¦A0511¦A051102
|  | Difícil de dobrar, desdobrar ou recolher | A051103 | Problema associado ao uso do dispositivo em termos de dificuldade do usuário para fechar ou espalhar/estender o comprimento do dispositivo, mesmo que a operação esteja sendo realizada de acordo com as instruções de uso rotuladas. |  | Modificado | Alteração técnica no prazo de 18 de março de 2020 para incluir dificuldade de colapso. | A05¦A0511¦A051103
|  | Difícil de abrir ou fechar | A051104 | Problema associado ao uso do dispositivo em termos de dificuldade do usuário para abrir e fechar o dispositivo, mesmo que a operação esteja sendo realizada de acordo com as instruções de uso etiquetadas. |  |  |  | A05¦A0511¦A051104
|  | Coaptação incompleta | A051105 | Problema associado ao folheto da válvula cardíaca que não fecha corretamente. |  |  |  | A05¦A0511¦A051105
| Movimento não intencional |  | A0512 | Problema associado a um movimento indesejado do dispositivo, que pode estar relacionado ao mau funcionamento do dispositivo, diagnóstico incorreto ou tratamento incorreto. | MedDRA:10028038:Movement of device from original site | Modificado |  | A05¦A0512
|  | Dispositivo desalojado ou deslocado | A051201 | Problemas associados ao dispositivo não permanecer no local esperado. |  |  |  | A05¦A0512¦A051201
|  | Dispositivo tombado | A051202 | Problema associado à incapacidade do dispositivo de permanecer na posição vertical. |  |  |  | A05¦A0512¦A051202
|  | Dispositivo caiu | A051203 | Problema associado à queda inesperada do dispositivo ou componente ou ao deslocamento do local pretendido. |  |  |  | A05¦A0512¦A051203
|  | Dispositivo escorregou | A051204 | Problema associado ao movimento ou deslizamento do dispositivo da posição pretendida. |  |  |  | A05¦A0512¦A051204
|  | Colisão não intencional | A051205 | Problema associado ao impacto do dispositivo em outro objeto. |  |  |  | A05¦A0512¦A051205
|  | Movimento não intencional do sistema | A051206 | Problema associado a qualquer movimento do sistema ou componentes que não foi iniciado pelo usuário. |  |  |  | A05¦A0512¦A051206
|  | Instável | A051207 | Problema associado à estabilidade mecânica do dispositivo. |  |  |  | A05¦A0512¦A051207
|  | Vibração | A051208 | Problema associado à oscilação mecânica indesejável. |  |  |  | A05¦A0512¦A051208
| Lubrificação inadequada |  | A0513 | O dispositivo apresenta lubrificação inadequada. | MedDRA:10093149:Device mechanical parts lubrication inadequate |  | O termo foi adicionado em 18 de março de 2020 como um termo adicional de nível 2 em "Problema Mecânico". | A05¦A0513
| Fio danificado |  | A0514 | Problemas associados a roscas danificadas antes do uso devido a rosqueamento incorreto ou reutilização repetida (possivelmente com outros componentes danificados) ou roscas que foram arrancadas ou danificadas durante o uso. | MedDRA:10093155:Device mechanical thread damage |  | O termo foi adicionado em 31 de janeiro de 2023. Para obter detalhes, consulte o comentário nº 5 do Registro de alterações (número de versão 2023). | A05¦A0514
Problema óptico |  |  | A06 | Problema associado à transmissão de luz visível que afeta a qualidade da imagem transmitida ou que afeta de outra forma a aplicação pretendida do caminho da luz visível. | MedDRA:10069863:Device optical issue |  |  | A06
| Foco incorreto |  | A0601 | O problema está relacionado ao foco inadequado do objeto ou ao foco estar no objeto errado ou na área errada. | MedDRA:10093144:Device optical misfocusing |  |  | A06¦A0601
| Descentralização óptica |  | A0602 | Problema associado a estar fora do centro das lentes ópticas. | MedDRA:10093150:Device optical decentration |  |  | A06¦A0602
| Descoloração óptica |  | A0603 | Problema associado a uma mudança de cor indesejada. | MedDRA:10093229:Device optical discoloration |  |  | A06¦A0603
| Distorção óptica |  | A0604 | Problema associado a um defeito óptico em um sistema de formação de imagem em que a imagem não tem o formato de uma imagem ideal do objeto. | MedDRA:10093156:Device optical distortion |  |  | A06¦A0604
| Obstrução óptica |  | A0605 | Problema associado ao bloqueio de dispositivos ópticos, por exemplo, vias visuais. | MedDRA:10093145:Device light transmission obstruction |  |  | A06¦A0605
Problema de propriedade elétrica/eletrônica |  |  | A07 | Problema associado a função do circuito elétrico do dispositivo. | MedDRA:10083688:Device electrical/electronic failure | Modificado | Definição foi modificada em 31 de janeiro de 2023 para substituir “uma falha” por “a função”. Para obter detalhes, consulte o comentário nº 8 do Registro de alterações (número de versão 2023). | A07
| Problema de captura |  | A0701 | Problema associado à incapacidade do dispositivo de obter despolarização e contração bem-sucedidas de uma câmara cardíaca causada por um pulso de saída de marca-passo. | MedDRA:10069867:Device capturing issue |  |  | A07¦A0701
|  | Falha na captura | A070101 | Problema associado à incapacidade de obter uma despolarização eficaz e consistente do coração resultante do estímulo elétrico do marca-passo. |  |  |  | A07¦A0701¦A070101
|  | Alto limiar de captura | A070102 | Problema com a quantidade de energia de saída necessária para causar a despolarização cardíaca sendo maior do que o esperado/desejado. |  |  |  | A07¦A0701¦A070102
|  | Captura intermitente | A070103 | Problema associado à despolarização ineficaz e inconsistente do coração. |  |  |  | A07¦A0701¦A070103
|  | Limite de captura instável | A070104 | Problema com a quantidade de energia de saída necessária para causar instabilidade na despolarização cardíaca. |  |  |  | A07¦A0701¦A070104
| Disparo contínuo |  | A0702 | Problema associado à produção excessiva de impulsos elétricos durante um período. | MedDRA:10070962:Electrical device firing issue |  |  | A07¦A0702
| Arco elétrico |  | A0703 | Problema associado à corrente elétrica que flui através de um espaço entre duas superfícies condutoras, normalmente resultando em um flash de luz visível. | MedDRA:10065963:Device electrical finding |  |  | A07¦A0703
|  | Arco elétrico em pás | A070301 | Problema associado à corrente elétrica que flui através de um espaço entre as pás (superfícies condutoras), normalmente resultando em um flash de luz visível. |  |  |  | A07¦A0703¦A070301
|  | Arco elétrico entre eletrodos | A070302 | Problema associado à corrente elétrica que flui através de um espaço entre os eletrodos (superfícies condutoras), normalmente resultando em um flash de luz visível. |  |  |  | A07¦A0703¦A070302
| Faísca |  | A0704 | Problema associado a um flash de luz relacionado a uma descarga elétrica em um meio normalmente não condutor, como o ar. Não associado a uma descarga entre duas superfícies condutoras. | MedDRA:10065963:Device electrical finding |  |  | A07¦A0704
| Problema de bateria |  | A0705 | Problema associado à alimentação interna do dispositivo (por exemplo, bateria, transformador, célula de combustível ou outras fontes de energia). | MedDRA:10071172:Device battery issue |  |  | A07¦A0705
|  | Problema de bateria: alta impedância | A070501 | Problema relacionado ao aumento da impedância interna da bateria. |  |  |  | A07¦A0705¦A070501
|  | Problema de bateria: baixa impedância | A070502 | Problema relacionado à diminuição da impedância interna da bateria. |  |  |  | A07¦A0705¦A070502
|  | Falha ao funcionar com bateria | A070503 | Problema associado à falha de funcionamento do dispositivo quando não está conectado a uma fonte de energia fixa. |  |  |  | A07¦A0705¦A070503
|  | Descarga prematura da bateria | A070504 | Bateria descarregando antes do esperado. |  |  |  | A07¦A0705¦A070504
| Problema de carregamento |  | A0706 | Problema associado à incapacidade do dispositivo de carregar com êxito uma fonte elétrica. | MedDRA:10083923:Device charging issue |  |  | A07¦A0706
|  | Carregamento abortado | A070601 | Problema associado ao final prematuro do processo de carregamento (por exemplo, de uma bateria ou outro dispositivo de armazenamento de carga). |  |  |  | A07¦A0706¦A070601
|  | Tempo de carregamento atrasado | A070602 | Problema associado a um período de tempo inesperado necessário para carregar o dispositivo (por exemplo, um atraso no início do carregamento ou um tempo de carregamento superior ao esperado). |  |  |  | A07¦A0706¦A070602
|  | Falha no carregamento | A070603 | Problema associado à incapacidade de iniciar o processo de carregamento apropriado (por exemplo, de uma bateria ou outro dispositivo de armazenamento de carga) |  |  |  | A07¦A0706¦A070603
| Falha na descarga |  | A0707 | Problema associado à falha de uma bateria ou outro dispositivo de armazenamento de carga em descarregar adequadamente conforme pretendido. Não se aplica à desfibrilação. | MedDRA:10093158:Discharge failure of device power source |  |  | A07¦A0707
| Problema de energia |  | A0708 | Problema associado à energia para operar o dispositivo. | MedDRA:10069865:Device power source issue |  |  | A07¦A0708
|  | Perda completa de energia | A070801 | Problema associado à falta de energia para operar o dispositivo. |  |  |  | A07¦A0708¦A070801
|  | Perda intermitente de energia | A070802 | Problema associado a uma interrupção intermitente na energia para operar o dispositivo. |  |  |  | A07¦A0708¦A070802
|  | Falha ao ligar | A070803 | Problema associado à incapacidade do dispositivo de ligar relacionado à energia fornecida ao dispositivo. |  |  |  | A07¦A0708¦A070803
|  | Ativação não intencional | A070804 | Problema associado ao dispositivo ser ligado quando não pretendido. |  |  |  | A07¦A0708¦A070804
| Problema de detecção do dispositivo |  | A0709 | Problema associado ao recurso do dispositivo projetado para responder a um estímulo físico (temperatura, iluminação, movimento, ritmos cardíacos) e que não transmite um sinal resultante para interpretação ou medição. | MedDRA:10075228:Device sensing failure |  |  | A07¦A0709
|  | Sensibilidade Diminuída | A070901 | Problema com o dispositivo sendo menos sensível a uma entrada do que o pretendido ou esperado. |  |  |  | A07¦A0709¦A070901
|  | Maior Sensibilidade | A070902 | Problema com o dispositivo sendo mais sensível a uma entrada do que o pretendido ou esperado. |  |  |  | A07¦A0709¦A070902
|  | Falha na análise do sinal | A070903 | Problema com o dispositivo não analisando um sinal. |  |  |  | A07¦A0709¦A070903
|  | Falha ao selecionar o sinal | A070904 | Problema associado à falha do dispositivo em selecionar o sinal de entrada apropriado. |  |  |  | A07¦A0709¦A070904
|  | Limiar de detecção alto | A070905 | Problema associado à quantidade de entrada exigida pelo dispositivo para detectar um sinal superior ao esperado/desejado. |  |  |  | A07¦A0709¦A070905
|  | Limite de detecção baixo | A070906 | Problema associado à quantidade de entrada exigida pelo dispositivo para detectar um sinal inferior ao esperado/desejado. |  |  |  | A07¦A0709¦A070906
|  | Perda de limiar | A070907 | Problema associado à perda da quantidade mínima de energia, voltagem ou corrente necessária para estimular consistentemente o músculo cardíaco. |  |  |  | A07¦A0709¦A070907
|  | Falha em sentir/detectar | A070908 | Problema associado à falha do dispositivo projetado para responder a um estímulo físico (como temperatura, iluminação, movimento) para transmitir um sinal resultante para interpretação ou medição. |  |  |  | A07¦A0709¦A070908
|  | Detecção excessiva | A070909 | Problema relacionado à falha do dispositivo em filtrar adequadamente os sinais cardíacos, resultando em resposta inadequada do dispositivo. |  | Modificado | Termo modificado para o Número de Lançamento 2026. Veja o nº 317 do Registro de Alterações. | A07¦A0709¦A070909
|  | Subdetecção | A070910 | Problema relacionado à falha do dispositivo em detectar adequadamente a atividade cardíaca intrínseca e responder adequadamente. |  | Modificado | Termo modificado para o Número de Lançamento 2026. Veja o nº 318 do Registro de Alterações. | A07¦A0709¦A070910
|  | Detecção intermitente | A070911 | Problema com o dispositivo recebendo um sinal de entrada de forma intermitente quando se espera que seja contínuo. |  |  |  | A07¦A0709¦A070911
|  | Interpretação incorreta do sinal | A070912 | Problema com o dispositivo analisando inadequadamente um sinal. |  |  |  | A07¦A0709¦A070912
| Falha na Conduta |  | A0710 | Problema associado à incapacidade do dispositivo de permitir a passagem de uma corrente elétrica ou de conduzir eletricidade continuamente ao longo de um caminho elétrico. | MedDRA:10069851:Device electrical conduction issue |  |  | A07¦A0710
| Problema de interrogatório |  | A0711 | Problemas associados à capacidade do dispositivo de responder aos sinais de um sistema projetado para interrogar seu status. | MedDRA:10093226:Device electronic interrogation issue |  |  | A07¦A0711
|  | Difícil de interrogar | A071101 | Problema associado à dificuldade de um sistema transponder em desencadear uma resposta. |  |  |  | A07¦A0711¦A071101
|  | Falha no interrogatório | A071102 | Problema associado à falha do dispositivo em responder adequadamente aos sinais de um sistema projetado para interrogar seu status. |  |  |  | A07¦A0711¦A071102
| Problema de ritmo |  | A0712 | Problema associado à incapacidade do dispositivo de gerar um batimento cardíaco simulado terapêutico por meio de impulsos elétricos. | MedDRA:10069864:Device pacing issue |  |  | A07¦A0712
|  | Falha ao converter o ritmo | A071201 | Falha da terapia do dispositivo ou conjunto de terapias em encerrar o ritmo cardíaco prejudicial que a terapia pretende encerrar. |  |  |  | A07¦A0712¦A071201
|  | Sincronização imprecisa | A071202 | Problema associado a um erro devido à temporização imperfeita de duas operações, por exemplo, tempo de transmissão do sinal. |  |  |  | A07¦A0712¦A071202
|  | Forma de onda inadequada | A071203 | Falha do dispositivo em gerar uma saída de estimulação com formato correto, por exemplo, uma forma de onda muito larga. |  |  |  | A07¦A0712¦A071203
|  | Sem ritmo | A071204 | Problema associado ao dispositivo deixar de fornecer estímulos. |  |  |  | A07¦A0712¦A071204
|  | Marcapasso encontrado no modo de backup | A071205 | Um dispositivo com função de estimulação encontrada no modo de backup. Esta pode ser uma ação adequada à prova de falhas (por exemplo, fim da vida útil da bateria), ou ser causada por mau funcionamento do dispositivo ou devido a erro do operador. |  | Aposentado | O termo foi desativado em 31 de janeiro de 2023, com a adição do termo A0723 Dispositivo em modo Backup. Para obter detalhes, consulte o comentário nº 8 do Registro de alterações (número de versão 2023). | A07¦A0712¦A071205
|  | Ritmo assíncrono | A071206 | Problema associado a um processo de transmissão de estimulação tal que entre quaisquer dois instantes significativos no mesmo grupo, há sempre um número inteiro de intervalos unitários. Entre dois instantes significativos localizados em grupos diferentes, nem sempre há um número inteiro de intervalos unitários. |  |  |  | A07¦A0712¦A071206
|  | Ritmo inadequado | A071207 | A tensão de estimulação ou largura de pulso é menor que a desejada. |  |  |  | A07¦A0712¦A071207
|  | Ritmo intermitente | A071208 | Problema associado à falha do dispositivo de estimulação por um período limitado de tempo, após o qual o item recupera sua capacidade de desempenhar a função exigida sem ser submetido a qualquer ação corretiva externa. Nota: tal falha é muitas vezes recorrente. |  |  |  | A07¦A0712¦A071208
|  | Estimulação de bolso | A071209 | Problema associado a uma bolsa de pele onde está alojado o gerador de impulsos. |  | Modificado | Termo e definição modificados para a Versão Número 2025. O termo anterior era “Estimulação de Bolso”. Veja o nº 5 do Registro de Solicitação de Alteração. Termo modificado para a Versão Número 2026. Veja o nº 216 do Registro de Alterações. | A07¦A0712¦A071209
| Problema de desfibrilação/estimulação |  | A0713 | Problema associado à aplicação de choque/estimulação elétrica por um dispositivo destinado a aplicar choques/estimulação. | MedDRA:10075322:Device inappropriate shock delivery | Modificado (técnico) | Alteração técnica no termo e definição em 18 de março de 2020 para incluir estimulação e diferenciar este termo de "Choque elétrico não intencional" (A0714). | A07¦A0713
|  | Falha na aplicação de choque/estimulação | A071301 | Problema associado à falha do dispositivo em fornecer energia elétrica. |  | Modificado (técnico) | Alteração técnica no prazo de 18 de março de 2020 para incluir estímulo. | A07¦A0713¦A071301
|  | Choque/estimulação inapropriado/inadequado | A071302 | Um choque foi aplicado com nível de energia incorreto ou no momento incorreto. |  | Modificado (técnico) | Alteração técnica do termo e definição em 18 de março de 2020 para incluir estimulação inadequada. | A07¦A0713¦A071302
|  | Choque/estimulação intermitente | A071303 | Problema associado à falha no fornecimento de energia elétrica por um período de tempo limitado, após o qual o item recupera sua capacidade de desempenhar a função exigida sem ser submetido a qualquer ação corretiva externa. Nota: tal falha é frequentemente recorrente. |  | Modificado (técnico) | Alteração técnica no termo e definição em 18 de março de 2020 para incluir estímulo. | A07¦A0713¦A071303
| Choque elétrico não intencional |  | A0714 | O dispositivo fornece choque elétrico não intencional. Use este termo para dispositivos que não se destinam a aplicar choques/estimulação. | MedDRA:10014357:Electric shock | Modificado (técnico) | Alteração técnica na definição em 18 de março de 2020 para diferenciar este termo de "Problema de desfibrilação/estimulação" (A0713) e termos de nível inferior. | A07¦A0714
| Mau funcionamento de aterramento |  | A0715 | Problema associado à incapacidade de conectar condutores de um sistema eletrônico com a finalidade de controlar ou impedir correntes e tensões de terra. | MedDRA:10065963:Device electrical finding |  |  | A07¦A0715
| Sobretensão Elétrica |  | A0716 | Problema associado a uma atividade elétrica que excedeu o limite especificado do circuito integrado interno. | MedDRA:10065963:Device electrical finding |  |  | A07¦A0716
| Descarga eletrostática |  | A0717 | Problema associado à descarga de eletricidade entre dois corpos previamente carregados eletricamente. | MedDRA:10065963:Device electrical finding |  |  | A07¦A0717
| Falha ao desligar |  | A0718 | Problema associado ao dispositivo não desligar quando foi solicitado um desligamento. | MedDRA:10065963:Device electrical finding |  |  | A07¦A0718
|  | O dispositivo permanece ativado | A071801 | Problema associado ao dispositivo continuar em estado ativo após a solicitação de desativação. |  |  |  | A07¦A0718¦A071801
| Desligamento inesperado |  | A0719 | Problema associado ao desligamento inesperado do dispositivo. | MedDRA:10065963:Device electrical finding |  |  | A07¦A0719
| Problema de compatibilidade eletromagnética |  | A0720 | Problema associado à capacidade de um sistema funcionar em seu ambiente eletromagnético sem introduzir perturbações intoleráveis em nada em seu ambiente. | MedDRA:10093141:Device electromagnetic compatibility issue |  |  | A07¦A0720
|  | Interferência eletromagnética | A072001 | Problema associado a uma medida de radiação eletromagnética de equipamentos. |  |  |  | A07¦A0720¦A072001
|  | Interferência de radiofrequência (RFI) | A072002 | Problema associado à degradação da recepção de um sinal desejado causado por perturbação de RF. |  |  |  | A07¦A0720¦A072002
| Falha no circuito |  | A0721 | Problema associado a uma falha nos caminhos da rede interna ou nos circuitos elétricos (ou seja, componentes elétricos, placas de circuito, fiação) | MedDRA:10083364:Device short circuiting |  |  | A07¦A0721
|  | Acoplamento Capacitivo | A072101 | Problema associado à transferência de energia dentro de uma rede elétrica por meio da capacitância entre nós do circuito. Ocorre quando a energia é acoplada de um circuito a outro por meio de um campo elétrico. |  |  |  | A07¦A0721¦A072101
|  | Curto-circuito elétrico | A072102 | Problema associado a uma corrente elétrica percorrendo um caminho acidental (caminho não intencional) em um circuito. |  | Modificado | Definição modificada para o Número de Versão 2026. Consulte o nº 179 do Registro de Solicitações de Alteração. | A07¦A0721¦A072102
|  | Continuidade Intermitente | A072103 | Problema associado a falhas intermitentes em interligações elétricas/eletrônicas. |  |  |  | A07¦A0721¦A072103
| Problema de impedância |  | A0722 | Problema associado aos níveis de impedância elétrica entre as conexões do dispositivo e do paciente. | MedDRA:10069844:Device electrical impedance issue |  |  | A07¦A0722
|  | Alta impedância | A072201 | Problema associado a níveis de impedância elétrica superiores aos pretendidos entre as conexões do dispositivo e do paciente. |  | Modificado | Termo modificado para o Número de Lançamento 2026. Consulte o nº 217 do Registro de Solicitações de Alteração. | A07¦A0722¦A072201
|  | Baixa impedância | A072202 | Problema associado a níveis de impedância elétrica inferiores aos pretendidos entre as conexões do dispositivo e do paciente. |  | Modificado | Termo modificado para o Número de Lançamento 2026. Consulte o nº 218 do Registro de Solicitações de Alteração. | A07¦A0722¦A072202
|  | Impedância instável | A072203 | A impedância varia sem estar consistentemente muito alta ou muito baixa. |  | Modificado
| Dispositivo em modo de backup |  | A0723 | Um dispositivo encontrado no modo de backup. Esta pode ser uma ação adequada à prova de falhas (por exemplo, fim da vida útil da bateria), ou ser causada por mau funcionamento do dispositivo ou devido a erro do operador. | MedDRA:10065963:Device electrical finding |  | O termo foi adicionado em 31 de janeiro de 2023. Para obter detalhes, consulte o comentário nº 8 do Registro de alterações (número de versão 2023). | A07¦A0723
Problema de calibração |  |  | A08 | Problema associado ao funcionamento do dispositivo, relacionado à sua acurácia e associado à calibração do dispositivo. | MedDRA:10086464:Device calibration failure | Modificado |  | A08
| Falha na calibração |  | A0801 | Problema associado à falha do dispositivo em executar um procedimento ou processo de autocalibração projetado para garantir a acurácia e o desempenho adequado do dispositivo. | MedDRA:10086464:Device calibration failure | Modificado |  | A08¦A0801
| Falha ao recalibrar |  | A0802 | Problema associado à falha do dispositivo que não consegue recuperar um nível padrão de acurácia ao executar um procedimento ou processo de calibração projetado para garantir a acurácia e o desempenho adequado do dispositivo. | MedDRA:10086464:Device calibration failure | Modificado |  | A08¦A0802
| Imprecisão |  | A0803 | Problema associado ao dispositivo fornecer medições imprecisas quando comparado com um padrão de referência. | MedDRA:10083645:Incorrect measurement by device |  |  | A08¦A0803
| Correção excessiva |  | A0804 | Problema associado a um ajuste que ultrapassa um conjunto de critérios. | MedDRA:10086464:Device calibration failure |  |  | A08¦A0804
| Subcorreção |  | A0805 | Problema associado a um ajuste que fica abaixo de um conjunto de critérios. | MedDRA:10086464:Device calibration failure |  | O termo foi adicionado em 18 de março de 2020 como um termo adicional de nível 2 em "Problema de calibração". | A08¦A0805
Problema de saída |  |  | A09 | Problema associado a qualquer desvio das especificações documentadas do dispositivo relacionadas ao resultado final, dados ou resultados de testes fornecidos pelo dispositivo. | MedDRA:10092653:Device output issue |  |  | A09
| Problema de aviso/feedback audível |  | A0901 | Problema com qualquer desvio das especificações documentadas do dispositivo relacionadas ao feedback sonoro. Por exemplo, comandos de voz ou bipes, mas não alarmes relacionados à segurança, que são abordados em "Problema com medidas de proteção". | MedDRA:10093157:Device audible prompt issue | Modificado (editorial) | Alteração editorial do prazo em 18 de março de 2020. | A09¦A0901
|  | Aviso/feedback sonoro inadequado | A090101 | Problema com mensagens sonoras que não orientam o usuário do dispositivo para a ação correta. |  |  |  | A09¦A0901¦A090101
|  | Aviso/feedback sonoro inaudível ou pouco claro | A090102 | Problema associado a avisos sonoros que não podem ser ouvidos com clareza. |  |  |  | A09¦A0901¦A090102
|  | Sem aviso/feedback sonoro | A090103 | Problema associado ao dispositivo deixar de fornecer avisos sonoros. |  |  |  | A09¦A0901¦A090103
| Problema de exibição ou feedback visual |  | A0902 | Problema com qualquer desvio das especificações documentadas do dispositivo relacionadas ao feedback visual. Por exemplo, a exibição de informações, imagens em uma tela ou saída do dispositivo. | MedDRA:10069842:Device information output issue |  |  | A09¦A0902
|  | Dispositivo exibe mensagem incorreta | A090201 | Problema associado ao fornecimento de informações de exibição incorretas. |  |  |  | A09¦A0902¦A090201
|  | Display difícil de ler | A090202 | Problema associado à legibilidade do display, comprometendo por exemplo a leitura/interpretação de parâmetros do paciente ou resultados de exames. Problemas de legibilidade podem ser causados pela cor, tamanho da fonte, contraste da tela ou outros fatores. |  |  |  | A09¦A0902¦A090202
|  | Display errático ou intermitente | A090203 | Um dispositivo não exibe consistentemente a mesma mensagem, resultado, leitura ou imagem. Por exemplo, o visor pode piscar, alternar entre leituras ou mensagens ou ficar completamente em branco por breves períodos de tempo. |  |  |  | A09¦A0902¦A090203
|  | Erro/artefato de exibição de imagem | A090204 | Problema com a exibição de imagens, causando imagens corrompidas ou leituras/indicações de medição. |  |  |  | A09¦A0902¦A090204
|  | Orientação da imagem incorreta | A090205 | Problema associado à orientação incorreta da imagem na tela do dispositivo. |  |  |  | A09¦A0902¦A090205
|  | Sem exibição/imagem | A090206 | Problema associado à ausência de display ou imagem. |  |  |  | A09¦A0902¦A090206
|  | Sem avisos/feedback visuais | A090207 | Problema associado ao dispositivo deixar de fornecer feedback visual. |  |  |  | A09¦A0902¦A090207
|  | Imagem de baixa qualidade | A090208 | Qualidade inadequada de uma imagem ou qualquer representação visual exibida pelo dispositivo ou saída do dispositivo. |  |  |  | A09¦A0902¦A090208
|  | Os avisos visuais não se apagam | A090209 | Problema com mensagens visuais que continuam a ser exibidas no/pelo dispositivo após a ação apropriada ter sido tomada. |  | Modificado | Alteração editorial no termo para o Número de Versão 2026. Veja o item nº 219 do registro de alterações. | A09¦A0902¦A090209
| Avisos/feedback táteis |  | A0903 | Problema com qualquer desvio das especificações documentadas do dispositivo relacionadas ao feedback tátil. Por exemplo, aviso vibracional do dispositivo. | MedDRA:10093151:Device tactile prompt issue |  |  | A09¦A0903
|  | Alerta/feedback tátil inadequado | A090301 | Problema com feedback tátil que não orienta o usuário do dispositivo para a ação correta. |  |  |  | A09¦A0903¦A090301
|  | Sem avisos/feedback táteis | A090302 | Problema associado ao dispositivo deixar de fornecer feedback tátil. |  |  |  | A09¦A0903¦A090302
| Problema de saída de energia |  | A0904 | Problema com a produção de energia pretendida do dispositivo. | MedDRA:10093163:Device energy output issue |  |  | A09¦A0904
|  | Espectro de energia incorreto | A090401 | Problema associado ao fato de a saída de energia do dispositivo não estar na parte esperada do espectro. |  |  |  | A09¦A0904¦A090401
|  | Falha no fornecimento de energia | A090402 | Problema associado à falha do dispositivo em fornecer energia. |  |  |  | A09¦A0904¦A090402
|  | Saída intermitente de energia | A090403 | Problema associado à produção de energia do dispositivo ser inconsistente ao longo do tempo. |  |  |  | A09¦A0904¦A090403
|  | Saída acima das especificações | A090404 | A saída do dispositivo excede as especificações documentadas do dispositivo. |  | Modificado | Alteração editorial no termo para o Número de Versão 2026. Veja o item nº 220 do registro de alterações. | A09¦A0904¦A090404
|  | Saída abaixo das especificações | A090405 | A saída do dispositivo está abaixo das especificações documentadas do dispositivo. |  | Modificado | Alteração editorial no termo para o Número de Versão 2026. Veja o item nº 221 do registro de alterações. | A09¦A0904¦A090405
|  | Falha na saída terapêutica ou diagnóstica | A090406 | Problema associado à falha do dispositivo em fornecer o resultado necessário para o tratamento ou identificação de uma doença. |  |  |  | A09¦A0904¦A090406
|  | Terapia aplicada na área corporal incorreta | A090407 | Problema associado ao dispositivo que causa ação terapêutica não intencional em uma área do corpo diferente da área pretendida. |  |  |  | A09¦A0904¦A090407
| Problema de emissão de radiação |  | A0905 | Problema com a saída de radiação pretendida do dispositivo. | MedDRA:10093161:Device radiation output issue |  |  | A09¦A0905
|  | Falha na saída de radiação | A090501 | Problema associado à ausência de emissão de radiação de dispositivos radiológicos ou de diagnóstico. |  |  |  | A09¦A0905¦A090501
|  | Superexposição à radiação | A090502 | Problema associado à radiação excessiva emitida por dispositivos radiológicos ou de diagnóstico. |  |  |  | A09¦A0905¦A090502
|  | Subexposição à radiação | A090503 | Problema associado à pouca radiação emitida por dispositivos radiológicos ou de diagnóstico. |  |  |  | A09¦A0905¦A090503
|  | Saída de radiação inesperada/não intencional | A090504 | Radiação emitida pelo dispositivo quando não deveria. Isto se aplica a dispositivos destinados a emitir radiação e à radiação emitida pela parte correta do dispositivo, mas no momento incorreto. Use "vazamento de radiação" se o dispositivo emitir radiação que nunca deveria ter sido emitida ou de um local de onde nunca deveria ser emitida. |  |  |  | A09¦A0905¦A090504
| Problema de saída de gás |  | A0906 | Problema associado à saída de gás. | MedDRA:10093162:Device gas output issue |  |  | A09¦A0906
| Nenhuma saída do dispositivo |  | A0907 | Problema associado a nenhum resultado de medição, valor ou dados obtidos do dispositivo. | MedDRA:10083781:Device readings not obtained |  |  | A09¦A0907
| Resultados ou leituras incorretas, inadequadas ou imprecisas |  | A0908 | Problema associado a um resultado final, dados ou resultados de teste não conformes fornecidos pelo dispositivo com suas especificações de desempenho. | MedDRA:10083739:Device incorrect result issue | Modificado (editorial) | Alteração editorial do prazo em 16 de fevereiro de 2021. | A09¦A0908
|  | Artefato/ruído de sinal | A090801 | Problema associado a impurezas ou interferência num sinal (por exemplo, artefato de ECG). |  | Modificado | Alteração técnica no prazo de 18 de março de 2020 para incluir ruído de sinal. | A09¦A0908¦A090801
|  | Falha na obtenção da amostra | A090802 | O dispositivo não coleta nem transfere a amostra. |  |  |  | A09¦A0908¦A090802
|  | Resultado falso negativo | A090803 | Problema associado ao dispositivo relatar incorretamente que algo não foi detectado e pode induzir o operador/usuário/profissional de saúde a não tomar determinadas ações quando deveriam ser tomadas. |  | Modificado | Definição modificada para o número de versão 2024. Veja o nº 122 do Registro de alterações | A09¦A0908¦A090803
|  | Resultado falso positivo | A090804 | Problema associado ao dispositivo relatar incorretamente que algo foi detectado e pode induzir o operador/usuário/profissional de saúde a tomar determinadas ações equivocadas. |  | Modificado | Definição modificada para o Número de Versão 2024. Veja o nº 123 do Registro de Alterações. Definição modificada para corrigir erro de digitação para o Número de Versão 2026. Veja o nº 176 do Registro de Alterações. | A09¦A0908¦A090804
|  | Medição incorreta | A090805 | Medição obtida ou fornecida pelo dispositivo está obviamente incorreta. |  |  |  | A09¦A0908¦A090805
|  | Resultados não reprodutíveis | A090806 | Os resultados do dispositivo não podem ser reproduzidos de forma confiável. |  |  |  | A09¦A0908¦A090806
|  | Leituras altas | A090807 | A leitura fornecida pelo dispositivo é muito alta ou superior ao esperado. |  |  |  | A09¦A0908¦A090807
|  | Leituras baixas | A090808 | A leitura fornecida pelo dispositivo é muito baixa ou inferior ao esperado. |  |  |  | A09¦A0908¦A090808
|  | Altos resultados de testes | A090809 | Os resultados dos testes fornecidos pelo dispositivo são muito altos ou superiores ao esperado. |  |  |  | A09¦A0908¦A090809
|  | Baixos resultados de teste | A090810 | Os resultados dos testes fornecidos pelo dispositivo são muito baixos ou inferiores ao esperado. |  |  |  | A09¦A0908¦A090810
|  | Não foi possível obter leituras | A090811 | O dispositivo não fornece nem exibe uma leitura válida. |  |  |  | A09¦A0908¦A090811
|  | Resultados de teste ausentes | A090812 | Problema associado ao não aparecimento dos resultados de um teste ou medição. |  |  |  | A09¦A0908¦A090812
|  | Resultados erráticos | A090813 | Relatórios de resultados errados/discrepantes que combinam resultados altos/baixos e/ou positivos/negativos. Este termo não deve ser selecionado quando os relatórios indicarem resultados consistentemente altos ou baixos ou falsos positivos ou falsos negativos. |  |  | O termo foi adicionado em 18 de março de 2020 como um termo adicional de nível 3 para "Resultados ou leituras incorretas, inadequadas ou imprecisas". | A09¦A0908¦A090813
|  | Pouca visibilidade | A090814 | O dispositivo implantado é difícil de detectar nas modalidades de imagem, por exemplo, visibilidade insuficiente. |  |  | O termo foi adicionado em 27 de janeiro de 2022. Para obter detalhes, consulte o comentário nº 146 do Registro de alterações (número de versão 2022). | A09¦A0908¦A090814
| Resultados terapêuticos inesperados |  | A0909 | Problema associado ao uso do dispositivo para fins terapêuticos. | MedDRA:10043412:Therapeutic effect unexpected |  |  | A09¦A0909
Problema de temperatura |  |  | A10 | Problema associado ao dispositivo que produz temperaturas indesejadas. | MedDRA:10093225:Device temperature production issue |  |  | A10
| Resfriamento excessivo |  | A1001 | Problema associado ao dispositivo que produz temperaturas inferiores às especificadas. | MedDRA:10093230:Device cool temperature production excessive |  |  | A10¦A1001
| Aquecimento excessivo |  | A1002 | Problema associado ao dispositivo que possui função de aquecimento, produzindo calor excessivo. | MedDRA:10093228:Device heat production excessive |  |  | A10¦A1002
| Resfriamento insuficiente |  | A1003 | Problema associado ao resfriamento insuficiente do dispositivo no estado ativo (funcionando) e/ou inativo (não funcionando). | MedDRA:10093227:Device cool temperature production insufficient | Modificado | Alteração técnica na definição para o Número de Versão 2026. Veja o item nº 382 do Registro de Alterações. | A10¦A1003
| Aquecimento insuficiente |  | A1004 | Problema associado ao dispositivo ou seus componentes que produzem temperaturas não tão altas quanto as especificadas. | MedDRA:10093231:Device heat production insufficient |  |  | A10¦A1004
| Superaquecimento do dispositivo |  | A1005 | Problema associado ao dispositivo produzir altas temperaturas, comprometendo seu funcionamento ou causando danos (por exemplo, superaquecimento que produz derretimento de componentes ou desligamento automático). | MedDRA:10083780:Device overheating |  |  | A10¦A1005
| Decomposição Térmica do Dispositivo |  | A1006 | Problemas associados à descoloração ou destruição como resultado da decomposição térmica do dispositivo. | MedDRA:10083762:Device thermal decomposition |  |  | A10¦A1006
| Fogo |  | A1007 | Problema associado à combustão do dispositivo com chama constante. | MedDRA:10078265:Device catching fire |  |  | A10¦A1007
| Labareda ou clarão |  | A1008 | Problema associado à queimadura relacionada ao dispositivo com chama instável. | MedDRA:10078265:Device catching fire |  |  | A10¦A1008
| Fumaça |  | A1009 | Problema associado a uma nuvem de vapor ou gás gerada pelo dispositivo, geralmente associada após um incêndio ou queimadura. | MedDRA:10083771:Device emitting smoke |  |  | A10¦A1009
Problema de software de computador |  |  | A11 | Problema associado a programas escritos, códigos e/ou sistemas de software que afetam o desempenho do dispositivo ou a comunicação com outro dispositivo. | MedDRA:10069849:Device computer software issue | Modificado | Alteração técnica na definição para o Número de Versão 2026. Veja o item nº 116 do Registro de Alterações. | A11
| Problema de rede da aplicação |  | A1101 | Problema associado aos desvios das especificações documentadas do sistema que afetam o desempenho geral do sistema e/ou o desempenho de um dispositivo individual conectado a esse sistema. | MedDRA:10093159:Device application network issue |  |  | A11¦A1101
| Problema no programa da aplicação |  | A1102 | Problema associado ao requisito de que o software cumpra sua função dentro de um uso ou aplicação pretendido. | MedDRA:10083782:Device software design issue |  |  | A11¦A1102
|  | O programa da aplicação congela, deixa de funcionar | A110201 | Problema associado ao congelamento e/ou tornar-se não funcional de um programa aplicativo. |  | Modificado (técnico) | A definição foi modificada em 27 de janeiro de 2022 para adicionar "/ou" Para obter detalhes, consulte o comentário nº 27 do Registro de alterações (número de versão 2022). | A11¦A1102¦A110201
|  | Problema no programa da aplicação: erro no cálculo da dose | A110202 | Problema associado ao código do programa escrito ou software aplicativo usado pelo dispositivo para calcular medidas ou quantidades específicas gerenciadas pelo dispositivo. |  |  |  | A11¦A1102¦A110202
|  | Problema no programa da aplicação: erro de medicação | A110203 | Evento em que o software do dispositivo resulta em erros de preparo ou administração de medicamentos. |  |  |  | A11¦A1102¦A110203
|  | Problema no programa da aplicação: erro de cálculo de parâmetro | A110204 | Problema associado ao código do programa escrito ou software aplicativo utilizado pelo dispositivo para calcular parâmetros diferentes daqueles relacionados à dose ou potência. |  |  |  | A11¦A1102¦A110204
|  | Problema no programa da aplicação: erro de cálculo de potência | A110205 | Problema associado ao código do programa escrito ou software aplicativo usado pelo dispositivo para cálculos relacionados à potência do dispositivo. |  |  |  | A11¦A1102¦A110205
|  | Versão do programa da aplicação ou problema de atualização | A110206 | Problema associado à instalação de atualizações em um sistema de software que afeta o desempenho do dispositivo ou a comunicação com outro dispositivo. |  |  |  | A11¦A1102¦A110206
|  | Problema com instalação de software | A110207 | Problema associado à instalação do software do dispositivo de forma a permitir o pleno funcionamento do dispositivo. A fonte de instalação pode ser o fabricante ou o usuário. |  |  |  | A11¦A1102¦A110207
|  | Desligamento não intencional do programa da aplicação | A110208 | Problema associado a um desligamento não intencional por mau funcionamento do programa aplicativo. |  |  |  | A11¦A1102¦A110208
| Problema de execução de programa ou algoritmo |  | A1103 | Problema associado a problemas de execução relacionados a programa ou algoritmo. | MedDRA:10069849:Device computer software issue |  |  | A11¦A1103
|  | Execução atrasada de programa ou algoritmo | A110301 | Problema associado à execução atrasada relacionada ao programa ou algoritmo. |  |  |  | A11¦A1103¦A110301
|  | Execução intermitente do programa ou algoritmo | A110302 | Problema associado à execução intermitente relacionada ao programa ou algoritmo. |  |  |  | A11¦A1103¦A110302
|  | Falha na execução do programa ou algoritmo | A110303 | Problema associado à falha na execução de um programa ou algoritmo. Interrupção repentina/inesperada na execução de um programa. |  |  |  | A11¦A1103¦A110303
| Problema no sistema operacional do computador |  | A1104 | Problema associado a elementos de software, firmware e/ou hardware que controlam a execução de programas de computador e fornecem serviços como alocação de recursos de computador, controle de tarefas, controle de entrada/saída e gerenciamento de arquivos em um sistema de computador. | MedDRA:10093152:Device operating system issue |  |  | A11¦A1104
|  | Sistema operacional torna-se não funcional | A110401 | Problema associado ao mau funcionamento do sistema operacional do computador, em oposição a um problema de software aplicativo. |  |  |  | A11¦A1104¦A110401
|  | Versão do sistema operacional ou problema de atualização | A110402 | Problema associado à substituição de um sistema operacional antigo por um sistema operacional atualizado. |  |  |  | A11¦A1104¦A110402
| Problema de segurança do sistema do computador |  | A1105 | Problema associado ao acesso não autorizado ou modificação de um sistema de software, resultando em perda de confidencialidade, integridade ou disponibilidade de código de programa escrito, software aplicativo ou dados ou dispositivo inteiro. | MedDRA:10069849:Device computer software issue |  |  | A11¦A1105
|  | Problema de segurança de aplicativos | A110501 | Problema associado à aquisição de códigos de programação de computador que podem ser replicados e espalhados de um sistema de computador para outro, causando danos a software, hardware e dados. |  |  |  | A11¦A1105¦A110501
|  | Acesso não autorizado ao sistema de computador | A110502 | Problema associado a um acesso não permitido ao sistema informático que pode levar à modificação do programa, corrupção de dados ou quebra na segurança da rede. Este conceito está intimamente associado à integridade do computador, que é o grau em que um sistema ou componente impede o acesso não autorizado ou a modificação de programas ou dados de computador. |  |  |  | A11¦A1105¦A110502
| Problema de backup de dados |  | A1106 | Problemas relacionados a um sistema, componente, arquivo, procedimento ou pessoa disponível para substituir ou ajudar a restaurar um item primário em caso de falha ou desastre causado externamente. | MedDRA:10083710:Device data issue |  |  | A11¦A1106
|  | Falha no backup | A110601 | Problema associado à incapacidade de fazer backup ou recuperar uma versão de backup (arquivo corrompido) de dados do dispositivo ou arquivos do sistema. |  |  |  | A11¦A1106¦A110601
|  | Falha ao converter para backup | A110602 | Problema associado a uma falha na transição de um sistema, componente, arquivo ou procedimento primário para um backup em resposta a uma falha no item primário. |  |  |  | A11¦A1106¦A110602
| Problema de dados |  | A1107 | Evento em que os dados (gráficos, pedidos, resultados) não são armazenados, transferidos, atualizados ou exibidos corretamente. | MedDRA:10083710:Device data issue |  |  | A11¦A1107
|  | Perda de dados | A110701 | Evento em que os dados são perdidos, excluídos, corrompidos ou substituídos de forma não intencional, permanente ou temporária. |  |  |  | A11¦A1107¦A110701
|  | Problema de dados do paciente | A110702 | Evento em que os dados são acessados pelo profissional de saúde e o paciente errado ou os dados errados são recuperados apesar dos procedimentos corretos de investigação. |  |  |  | A11¦A1107¦A110702
| Problema de software relacionado a data/hora |  | A1108 | Problema associado à programação de datas e/ou horas do calendário como fator de funcionamento do dispositivo. | MedDRA:10083681:Device date-time programming issue |  |  | A11¦A1108
Problema de conexão |  |  | A12 | Problema associado à ligação do dispositivo e/ou das unidades funcionais configuradas para fornecer meios de transferência de líquido, gás, eletricidade ou dados. | MedDRA:10065066:Device connection issue |  |  | A12
| Conexão bloqueada |  | A1201 | Problema associado à ligação do dispositivo pelo qual suas unidades funcionais configuradas para fornecer meios para transferência de fluido, gás ou dados são impedidas. | MedDRA:10065067:Connector block problem | Modificado |  | A12¦A1201
| Desacoplamento |  | A1202 | Problema associado ao dispositivo não estar associado de tal forma que as informações de fluido, gás, energia ou sinal não possam ser transferidas de um para outro. | MedDRA:10065066:Device connection issue |  |  | A12¦A1202
| Desconexão |  | A1203 | Problema associado à ligação do dispositivo com espaço aberto suficiente para evitar fluxo de gás, líquido ou corrente elétrica entre os conectores. | MedDRA:10083684:Device disconnection issue |  |  | A12¦A1203
| Falha ao desconectar |  | A1204 | Problema associado à ligação do dispositivo em que a terminação da transferência de líquido, gás, eletricidade ou informação não pode ser realizada ou os componentes de ligação não se separam ou se desconectam quando esperado. | MedDRA:10083772:Device failure to disconnect |  |  | A12¦A1204
| Conexão perdida ou intermitente |  | A1205 | Problema associado à conexão do dispositivo estar solta ou intermitente. | MedDRA:10069848:Device connection loose |  |  | A12¦A1205
| Conexão incorreta |  | A1206 | Problema associado à conexão do dispositivo ser inadequada ou não estar de acordo com as especificações, requisitos ou usos pretendidos do dispositivo. | MedDRA:10065066:Device connection issue |  |  | A12¦A1206
| Conexão incompleta ou inadequada |  | A1207 | Problema associado a uma ligação parcial do dispositivo, em que o dispositivo pode parecer estar conectado, no entanto, apenas uma transferência parcial, intermitente ou nenhuma transferência de líquido, gás, eletricidade ou informação pode ser realizada. | MedDRA:10065066:Device connection issue |  |  | A12¦A1207
| Problema de encaixe/adaptação |  | A1208 | Problema associado à conexão do dispositivo em que canais, sistemas de comutação e outras unidades funcionais configuradas para fornecer meios para transferência de líquido, gás, eletricidade ou informações não correspondem ou não se ajustam. | MedDRA:10083679:Device connection fit issue |  |  | A12¦A1208
Problema de comunicação ou transmissão |  |  | A13 | Problema associado ao dispositivo que envia ou recebe sinais ou dados. Isto inclui a transmissão entre componentes internos do dispositivo com o qual o dispositivo se destina a comunicar. | MedDRA:10083730:Device signal transmission issue |  |  | A13
| Falha ao ler o sinal de entrada |  | A1301 | Problema associado a uma falha do dispositivo na leitura de um sinal para interpretação ou medição. | MedDRA:10083675:Device signal detection failure |  |  | A13¦A1301
| Falha ao transmitir registro |  | A1302 | Problema associado a uma falha do dispositivo em transmitir um registro para interpretação ou medição. | MedDRA:10083730:Device signal transmission issue |  |  | A13¦A1302
| Falha de comunicação intermitente |  | A1303 | Falta ou inconsistência de comunicação pretendida entre componentes internos ou com outros dispositivos externos. | MedDRA:10093147:Device data communication failure | Modificado |  | A13¦A1303
| Discrepância de telemetria |  | A1304 | Problema associado à variabilidade da transmissão de sinais de telemetria. | MedDRA:10083730:Device signal transmission issue |  |  | A13¦A1304
| Problema de comunicação sem fio |  | A1305 | Problemas com as características e desempenho da tecnologia sem fio RF (por exemplo, frequência, potência de saída, alcance, recepção), qualidade de serviço sem fio, coexistência sem fio, segurança de sinais e dados sem fio e compatibilidade eletromagnética. | MedDRA:10083731:Device wireless communication issue |  |  | A13¦A1305
Problema de infusão ou fluxo |  |  | A14 | Problema associado à falha do dispositivo em administrar ou extrair líquidos ou gases conforme pretendido (por exemplo, administração de medicamentos a uma taxa incorreta, problemas com a extração de fluido de um sistema). Isso inclui dispositivos de coleta a vácuo e bombas manuais ou mecânicas. | MedDRA:10070617:Device infusion issue | Modificado | A definição foi modificada em 31 de janeiro de 2023 (definição antiga: problema associado à falha do dispositivo em fornecer ou extrair líquidos ou gases conforme pretendido (por exemplo, distribuição de medicamentos em taxa incorreta, problemas com a extração de fluido de um sistema). Isso inclui dispositivos de coleta a vácuo.) . Para obter detalhes, consulte o comentário nº 35 do Registro de alterações (número de versão 2023). | A14
| Problema de deflação |  | A1401 | Problema associado ao esvaziamento do dispositivo, incluindo esvaziamento não intencional ou esvaziamento inadequado. | MedDRA:10093160:Device deflation issue | Modificado (técnico) | Alteração técnica na definição em 18 de março de 2020 para acomodar termos adicionais de nível 3. | A14¦A1401
|  | Falha ao esvaziar | A140101 | Problema associado à incapacidade de esvaziar um dispositivo que se destina a esvaziar. |  | Novo | O termo foi adicionado em 18 de março de 2020 para diferenciar entre uma falha na deflação e uma deflação não intencional. | A14¦A1401¦A140101
|  | Deflação não intencional | A140102 | Problema associado ao esvaziamento não intencional de um dispositivo que não foi concebido para esvaziar naquele momento ou não nessa medida. |  | Novo | O termo foi adicionado em 18 de março de 2020 para diferenciar entre uma falha na deflação e uma deflação não intencional. | A14¦A1401¦A140102
| Excesso de Fluxo ou Excesso de Infusão |  | A1402 | Problema associado a uma overdose de agentes terapêuticos, como medicamentos ou fluidos administrados a um dispositivo ou paciente. | MedDRA:10083641:Device overinfusion |  |  | A14¦A1402
| Problema de preenchimento |  | A1403 | Problema associado ao método ou quantidade de tempo associada à entrega de um fluido. O tempo de entrega ou a quantidade da entidade entregue podem ser afetados. | MedDRA:10083653:Device delivery system filling issue |  |  | A14¦A1403
|  | Incapacidade de preenchimento automático | A140301 | Falha total no preenchimento como parte de um processo automatizado. Para preenchimento insuficiente use "Preenchimento insuficiente". Para enchimento excessivo utilize "Preenchimento excessivo". Para preenchimento inconsistente, use "Problema de acurácia de volume". |  | Modificado |  | A14¦A1403¦A140301
|  | Preenchimento excessivo | A140302 | Enchimento excessivo de um dispositivo. Para falha total no preenchimento, use "incapacidade de preenchimento automático". Para preenchimento insuficiente use "Preenchimento insuficiente". Para preenchimento inconsistente, use "Problema de acurácia de volume". |  | Modificado |  | A14¦A1403¦A140302
|  | Preenchimento insuficiente | A140303 | Enchimento insuficiente de um dispositivo. Para falha total no preenchimento, use "incapacidade de preenchimento automático". Para enchimento insuficiente use "Preenchimento insuficiente". Para preenchimento inconsistente, use "Problema de acurácia de volume". |  | Modificado |  | A14¦A1403¦A140303
|  | Problema de acurácia de volume | A140304 | Preenchimento inconsistente de um dispositivo. Isto descreve um problema que varia entre enchimento excessivo e enchimento insuficiente e pode ser intermitente. Use "Preenchimento excessivo" ou "Preenchimento insuficiente" se o problema for consistente. |  | Modificado |  | A14¦A1403¦A140304
| Problema de filtragem |  | A1404 | Problema associado ao processo de passagem de uma substância através de um meio poroso, por exemplo, um filtro de coágulo sanguíneo para remoção de matéria em suspensão. | MedDRA:10093139:Device filtration issue |  |  | A14¦A1404
|  | Processo de Filtragem Inadequado | A140401 | Problema associado ao filtro não conseguir remover itens ou substâncias que deveriam ter sido removidos. |  |  |  | A14¦A1404¦A140401
|  | Ultrafiltração inadequada | A140402 | Problema associado à transferência de fluido entre o sangue e o dialisado através da membrana de diálise devido a um gradiente de pressão (pressão transmembrana) existente entre os compartimentos do sangue e do dialisante. |  |  |  | A14¦A1404¦A140402
| Fluxo ou infusão inadequada |  | A1405 | Problema associado à regulação e administração de agentes terapêuticos (por exemplo, ar, gás, medicamentos ou fluidos num dispositivo ou num paciente sob pressão positiva). | MedDRA:10083686:Device delivery system improper flow |  |  | A14¦A1405
|  | Fluxo reverso | A140501 | Fluxo contínuo de fluido (por exemplo, líquido, gás) contra a direção de fluxo pretendida. |  |  |  | A14¦A1405¦A140501
|  | Fluxo Livre ou Irrestrito | A140502 | Problema associado ao fluxo descontrolado de infusão de ar, gás ou fluidos. |  |  |  | A14¦A1405¦A140502
|  | Aumento de gradiente | A140503 | Problema associado ao aumento da taxa de mudança de temperatura, pressão ou outras variáveis em função da distância, tempo, etc. |  |  |  | A14¦A1405¦A140503
|  | Entrega imprecisa | A140504 | Entrega no ponto final não conforme pretendido; ou muito baixo ou muito alto. |  |  |  | A14¦A1405¦A140504
|  | Taxa de fluxo imprecisa | A140505 | Problema associado a flutuações no volume de vazão entregue por tempo, mesmo que o volume final esteja correto e entregue no tempo total correto. |  |  |  | A14¦A1405¦A140505
|  | Infusão intermitente | A140506 | Problema associado à infusão não ser constante, caracterizado por interrupções intermitentes do fluxo. |  | Modificado | Alteração técnica na definição para o Número de Versão 2026. Veja o item nº 126 do Registro de Alterações. | A14¦A1405¦A140506
|  | Refluxo dentro do dispositivo | A140507 | Problema associado ao refluxo parcial, comprometendo a vazão do aparelho. |  | Modificado | Alteração editorial no termo para o Número de Versão 2026. Veja o item nº 222 do Registro de Alterações. | A14¦A1405¦A140507
|  | Taxa de fluxo restrita | A140508 | Problema associado à taxa de fluxo. O volume de fluxo fornecido ao longo do tempo não atinge a taxa de fluxo pretendida. |  | Modificado | Alteração editorial no termo para o Número de Versão 2026. Veja o item nº 223 do Registro de Alterações. | A14¦A1405¦A140508
|  | Flutuações do volume corrente | A140509 | Problema associado à quantidade de gás inspirado e expirado durante um ciclo respiratório. |  |  |  | A14¦A1405¦A140509
| Problema de dilatação |  | A1406 | Problema associado à incapacidade do dispositivo de se expandir ou ampliar com o agente de inflação pretendido (por exemplo, solução salina ou ar). | MedDRA:10093146:Device inflation issue |  |  | A14¦A1406
| Fluxo insuficiente ou baixa infusão |  | A1407 | Problema associado a uma dose insuficiente de agentes terapêuticos, por exemplo, medicamentos ou fluidos administrados a um paciente sob pressão positiva. | MedDRA:10083649:Device underinfusion |  |  | A14¦A1407
| Sem fluxo |  | A1408 | Problema decorrente da falha do dispositivo em fornecer o líquido ou gás especificado. | MedDRA:10083677:Device delivery system no flow |  |  | A14¦A1408
|  | Falha na entrega | A140801 | Falha (= incumprimento total) no que diz respeito à função pretendida de entrega. |  |  |  | A14¦A1408¦A140801
|  | Falha na infusão | A140802 | Falha (= incumprimento total) no que diz respeito à função pretendida da infusão. |  | Modificado |  | A14¦A1408¦A140802
|  | Incapacidade de irrigar | A140803 | Falha (= incumprimento total) no que diz respeito à função pretendida de irrigação. |  |  |  | A14¦A1408¦A140803
| Obstrução de fluxo |  | A1409 | Problema relacionado com uma obstrução ou bloqueio no componente do dispositivo (por exemplo, tubo, abertura, cano) que resulta em restrição do fluxo (incluindo coagulação sanguínea). | MedDRA:10064685:Device occlusion | Modificado (técnico) | Alteração técnica à definição em 18 de março de 2020 para esclarecer que o termo inclui problemas relacionados com a coagulação sanguínea. | A14¦A1409
|  | Bloqueio completo | A140901 | Problema relacionado a uma obstrução ou bloqueio dentro do componente do dispositivo (por exemplo, tubo, abertura, cano) que resulta em ausência de fluxo. |  |  |  | A14¦A1409¦A140901
|  | Bloqueio Parcial | A140902 | Problema relacionado a uma obstrução ou bloqueio dentro do componente do dispositivo (por exemplo, tubo, abertura, cano) que resulta em redução da vazão. |  |  |  | A14¦A1409¦A140902
| Dificuldade de lavar |  | A1410 | O dispositivo é difícil de lavar, possivelmente indicando uma obstrução no dispositivo. | MedDRA:10050358:Device blockage |  |  | A14¦A1410
| Problema de pressão |  | A1411 | Problema associado à aplicação de uma força interna ou externa ao dispositivo que compromete o fluxo de fluido ou gás. | MedDRA:10083760:Device delivery system pressure issue |  |  | A14¦A1411
|  | Diminuição da pressão | A141101 | Diminuição não intencional da pressão, comprometendo o funcionamento pretendido do dispositivo. |  |  |  | A14¦A1411¦A141101
|  | Aumento da pressão | A141102 | Aumento não intencional da pressão, comprometendo o funcionamento pretendido do dispositivo. |  |  |  | A14¦A1411¦A141102
|  | Sem pressão | A141103 | Perda total de pressão não intencional, comprometendo o funcionamento pretendido do dispositivo. |  |  |  | A14¦A1411¦A141103
| Problema de bombeamento |  | A1412 | Problema associado ao desempenho da bomba que se desvia das especificações de forma a comprometer o fluxo ou a infusão ou dispensação. | MedDRA:10083735:Pump infusion issue | Modificado | definição foi modificada em 31 de janeiro de 2023 (definição antiga: problema associado ao desempenho da bomba que se desvia das especificações de forma a comprometer o fluxo ou a infusão). Para obter detalhes, consulte o comentário nº 35 do Registro de alterações (número de versão 2023). | A14¦A1412
|  | Velocidade de bombeamento diminuída | A141201 | Diminuição não intencional na velocidade da bomba e, portanto, provavelmente, na vazão, comprometendo a função pretendida do dispositivo. |  |  |  | A14¦A1412¦A141201
|  | Velocidade de bombeamento aumentada | A141202 | Aumento não intencional na velocidade da bomba e, portanto, provavelmente, na vazão, comprometendo a função pretendida do dispositivo. |  |  |  | A14¦A1412¦A141202
|  | Falha ao bombear | A141203 | Problema associado ao dispositivo que não inicia o bombeamento. |  |  |  | A14¦A1412¦A141203
|  | Bombeamento interrompido | A141204 | Parada inesperada/involuntária da bomba. |  |  |  | A14¦A1412¦A141204
| Problema de sucção |  | A1413 | Problema associado ao equipamento de sucção, que pode ser uma fonte manual, elétrica, de vácuo ou de pressão operada para evacuar e remover substâncias indesejadas (ar, gás, fluido ou partículas) através de tubulação e bolsa coletora. | MedDRA:10083980:Device suction event |  |  | A14¦A1413
|  | Diminuição na sucção | A141301 | Problema associado à remoção de fluido ou gás de uma cavidade corporal ou dispositivo devido à diminuição da sucção. |  | Modificado (técnico) | Alteração técnica à definição em 18 de março de 2020 para incluir a remoção de fluido ou gás de um dispositivo. | A14¦A1413¦A141301
|  | Aumento na sucção | A141302 | Problema associado à remoção de fluido ou gás de uma cavidade corporal ou dispositivo devido ao aumento da sucção. |  | Modificado (técnico) | Alteração técnica à definição em 18 de março de 2020 para incluir a remoção de fluido ou gás de um dispositivo. | A14¦A1413¦A141302
|  | Falha de sucção | A141303 | Problema associado à completa incapacidade de fornecer sucção. |  |  |  | A14¦A1413¦A141303
| Problema de preparação |  | A1414 | Problema associado à preparação do dispositivo para início do bombeamento. | MedDRA:10068944:Device failure to prime |  |  | A14¦A1414
|  | Falha na preparação | A141401 | Problema associado ao facto de o dispositivo não conseguir iniciar o processo de preparação (ou seja, o processo de preparação do dispositivo para a distribuição de fluidos). |  |  |  | A14¦A1414¦A141401
|  | Preparação incompleta ou inadequada | A141402 | Problema associado à preparação inadequada do dispositivo. |  |  |  | A14¦A1414¦A141402
| Ar/Gás no dispositivo |  | A1415 | Problema associado ao ar no dispositivo (por exemplo, ar na linha). | MedDRA:10093142:Air in device issue | Modificado | O termo foi adicionado em 18 de março de 2020 como um termo adicional de nível 2 para "Problema de Infusão ou Fluxo". Alteração técnica na definição incluída para o Número de Versão 2026. Veja o nº 52 do Registro de Alterações. | A14¦A1415
Problema de ativação, posicionamento ou separação |  |  | A15 | Problema associado a quaisquer desvios das especificações documentadas do dispositivo relacionadas à sequência de eventos para ativação, posicionamento ou separação do dispositivo. Nota: A implantação é sinônimo de ativação. | MedDRA:10070691:Device deployment issue | Modificado (editorial) | Alteração editorial do prazo em 16 de fevereiro de 2021. | A15
| Problema de ativação |  | A1501 | Problema associado à ativação do dispositivo. Nota: A ativação inclui expansão. | MedDRA:10070691:Device deployment issue | Modificado (técnico) | Alteração técnica à definição em 18 de março de 2020 para esclarecer que a ativação inclui expansão. | A15¦A1501
|  | Falha na ativação | A150101 | Problema associado à falha na ativação do dispositivo, incluindo ativação parcial. |  | Modificado (editorial) | Alteração editorial da definição em 18 de março de 2020. | A15¦A1501¦A150101
|  | Ativação difícil ou atrasada | A150102 | Problema associado à ativação retardada ou difícil do dispositivo. |  |  |  | A15¦A1501¦A150102
|  | Ativação prematura | A150103 | Problema associado à ativação antecipada e inesperada do dispositivo. |  |  |  | A15¦A1501¦A150103
|  | Autoativação ou codificação | A150104 | Problema associado à ativação não intencional do dispositivo ou ao dispositivo ter sido ligado inesperadamente durante o uso. |  |  |  | A15¦A1501¦A150104
|  | Tecla ou botão não responde/não funciona | A150105 | Problema associado a um dispositivo que não responde às entradas de teclas ou botões. |  |  | O termo foi adicionado em 18 de março de 2020 como um termo adicional de nível 3 para "Problema de ativação". | A15¦A1501¦A150105
|  | Desativação Inesperada | A150106 | Problema associado a um dispositivo desativando durante o uso. |  | Modificado
| Problema de posicionamento |  | A1502 | Problema associado ao movimento do dispositivo para um local pretendido. | MedDRA:10070085:Device misdeployment (location) |  |  | A15¦A1502
|  | Falha de posicionamento | A150201 | Problema associado à incapacidade do dispositivo ser posicionado em um local especificado. |  |  |  | A15¦A1502¦A150201
|  | Mau posicionamento do dispositivo | A150202 | Problema associado ao posicionamento do dispositivo em um local diferente do pretendido ou especificado. |  |  |  | A15¦A1502¦A150202
|  | Posicionamento difícil ou atrasado | A150203 | Problema associado a usuários que enfrentam dificuldade ou atraso para posicionar o dispositivo em um local especificado. |  |  |  | A15¦A1502¦A150203
|  | Falha em avançar | A150204 | Problema associado à falha na movimentação do dispositivo para o local pretendido. |  |  |  | A15¦A1502¦A150204
|  | Difícil de avançar | A150205 | Problema associado à dificuldade de mover o dispositivo para o local pretendido (por exemplo, dificuldade em avançar o fio-guia). |  |  |  | A15¦A1502¦A150205
|  | Difícil de inserir | A150206 | Problema associado a problemas na introdução ou inserção do dispositivo, mesmo que o usuário esteja operando o dispositivo de acordo com as instruções de uso ou rotulagem. |  |  |  | A15¦A1502¦A150206
|  | Difícil de remover | A150207 | Problema associado à dificuldade do usuário ao retirar o dispositivo, mesmo que o usuário esteja operando o dispositivo de acordo com as instruções de uso ou rotulagem. |  | Modificado (editorial) | Alteração editorial da definição em 18 de março de 2020. | A15¦A1502¦A150207
|  | Aprisionamento do dispositivo | A150208 | Problema associado ao dispositivo preso na vasculatura, tecido ou outro dispositivo do paciente. |  |  |  | A15¦A1502¦A150208
| Problema de separação |  | A1503 | Problema associado ao desprendimento ou separação do dispositivo. | MedDRA:10065066:Device connection issue |  |  | A15¦A1503
|  | Falha de Separação | A150301 | Problema associado ao dispositivo ou a um dos seus componentes que não se desprende ou separa conforme pretendido. |  |  |  | A15¦A1503¦A150301
|  | Separação difícil ou atrasada | A150302 | Problema associado a usuários que enfrentam dificuldades ou atrasos no desprendimento ou separação do dispositivo. |  |  |  | A15¦A1503¦A150302
|  | Separação Prematura | A150303 | Problema associado a um desprendimento ou separação precoce e inesperada do dispositivo do sistema. |  |  |  | A15¦A1503¦A150303
Problema de medidas de proteção |  |  | A16 | Problema associado a quaisquer desvios das especificações documentadas do dispositivo relacionadas aos recursos de design implementados e herdados específicos dos dispositivos usados para reduzir riscos para o paciente ou cuidador ou manter os riscos dentro dos níveis especificados. | MedDRA:10083741:Device safety protective measures issue |  |  | A16
| Sistema de alarme do dispositivo |  | A1601 | Problema associado ao sistema de alarme do dispositivo. | MedDRA:10069841:Device alarm issue |  |  | A16¦A1601
|  | Alarme não visível | A160101 | O dispositivo não exibe uma mensagem de alarme quando necessário. |  | Modificado | Alteração editorial no termo para o Número de Versão 2026. Veja o item nº 224 do Registro de Alterações. | A16¦A1601¦A160101
|  | Sem alarme sonoro | A160102 | O dispositivo não emite um alarme sonoro. |  |  |  | A16¦A1601¦A160102
|  | Alarme sonoro baixo | A160103 | O alarme sonoro do dispositivo não pode ser ouvido claramente. |  |  |  | A16¦A1601¦A160103
|  | Alarme atrasado | A160104 | O sistema de alarme do dispositivo funciona com atraso. |  |  |  | A16¦A1601¦A160104
|  | Alarme falso | A160105 | Problema associado ao dispositivo fornecer aviso ou alerta de alarme incorreto ao usuário. |  |  |  | A16¦A1601¦A160105
|  | Alarme com defeito | A160106 | O alarme do dispositivo não funciona conforme esperado e/ou de acordo com as especificações do dispositivo. |  |  |  | A16¦A1601¦A160106
| Problema na segurança contra falhas |  | A1602 | Problema associado ao recurso que impede o uso inseguro do dispositivo. | MedDRA:10083650:Device fail-safe mechanism issue |  |  | A16¦A1602
|  | A segurança contra falhas não funcionou | A160201 | Problema associado ao mecanismo de segurança do dispositivo, que não funcionou ou funcionou de forma não eficaz, comprometendo a utilização segura do dispositivo. |  | Modificado | Alteração editorial no termo para o Número de Versão 2026. Veja o item nº 225 do Registro de Alterações. | A16¦A1602¦A160201
|  | Nenhum mecanismo à prova de falhas | A160202 | O dispositivo não possui um mecanismo à prova de falhas, embora tal mecanismo seja necessário para o seu funcionamento adequado e/ou seguro. |  |  |  | A16¦A1602¦A160202
| Falha do dispositivo no autoteste |  | A1603 | Problema associado à falha do dispositivo em executar um processo de autodiagnóstico interno para garantir a operação normal durante ou antes do uso. | MedDRA:10083777:Device failure to self-test |  |  | A16¦A1603
| Falha na parada automática |  | A1604 | Problema associado à incapacidade do dispositivo se desligar quando o dispositivo não está em condições de funcionamento. | MedDRA:10093148:Device failure to auto stop |  |  | A16¦A1604
| Problema na reinicialização |  | A1605 | Problema associado à configuração de uma variável, registro ou outro local de armazenamento de volta a um estado prescrito. | MedDRA:10083734:Device reset issue |  |  | A16¦A1605
|  | Falha ao reiniciar | A160501 | Problema associado à falha do dispositivo em definir uma variável, registro ou outro local de armazenamento de volta a um estado prescrito. |  |  |  | A16¦A1605¦A160501
|  | Falha em Zero | A160502 | Problema associado à falha do dispositivo em definir uma variável, registro ou outro local de armazenamento de volta a zero. |  |  |  | A16¦A1605¦A160502
|  | Redefinição inadequada ou inesperada | A160503 | Problema associado ao dispositivo definir uma variável, registro ou outro local de armazenamento para um estado inadequado ou inesperado. |  |  |  | A16¦A1605¦A160503
| Ativação prematura do indicador |  | A1606 | Problemas com ativação de indicador de medida protetiva antes do esperado. | MedDRA:10090319:Safety mechanism activated prematurely |  |  | A16¦A1606
|  | Indicador de Substituição Eletiva Prematura | A160601 | Problemas com a ativação antecipada ou inesperada do indicador de substituição eletiva. |  |  |  | A16¦A1606¦A160601
|  | Indicador de fim de vida prematuro | A160602 | Problema com a ativação precoce ou inesperada do indicador de fim de vida. |  |  |  | A16¦A1606¦A160602
| Falha na blindagem |  | A1607 | Problema associado à incapacidade do dispositivo de atuar como barreira para absorção de energia de radiação em raios X, raios gama, etc. | MedDRA:10056871:Device failure |  |  | A16¦A1607
Problema de compatibilidade |  |  | A17 | Problema associado à compatibilidade entre dispositivos, pacientes ou substâncias (medicamentos, fluidos corporais, etc.) | MedDRA:10093224:Device incompatibility issue | Modificado | Alteração técnica na definição para o Número de Versão 2026. Veja o item 8 do Registro de Alterações. | A17
| Incompatibilidade de componentes ou acessórios |  | A1701 | Problema associado à incompatibilidade de qualquer dispositivo durante a operação no mesmo ambiente de uso, levando a uma disfunção entre os dispositivos. | MedDRA:10069845:Device-device incompatibility |  |  | A17¦A1701
|  | Acessório incompatível | A170101 | Um acessório necessário para a finalidade pretendida do dispositivo parece incompatível com o dispositivo, comprometendo assim a função pretendida do dispositivo. |  |  |  | A17¦A1701¦A170101
|  | Componente incompatível | A170102 | Um componente necessário para o bom funcionamento do dispositivo não é compatível com outros componentes ou subconjuntos do dispositivo, comprometendo assim a função pretendida do dispositivo. |  |  |  | A17¦A1701¦A170102
| Incompatibilidade dispositivo-dispositivo |  | A1702 | Problema associado à incompatibilidade de dois ou mais dispositivos durante a operação no mesmo ambiente de uso, levando assim ao mau funcionamento de mais de um dispositivo. | MedDRA:10069845:Device-device incompatibility |  |  | A17¦A1702
| Incompatibilidade do Sistema de Medição |  | A1703 | Problema associado à incompatibilidade dos sistemas de medição entre e/ou dentro dos sistemas de dispositivos que são inerentes ao dispositivo individual, levando assim a medições mal calculadas ou incompatíveis desses dispositivos, por exemplo, sistema métrico internacional versus sistema de medição dos EUA. | MedDRA:10093224:Device incompatibility issue |  |  | A17¦A1703
| Compatibilidade não intencional |  | A1704 | Problema associado à capacidade de dois ou mais dispositivos que se pretendem ser incompatíveis, mas que são capazes de funcionar ou se encaixar. | MedDRA:10093140:Unintended device compatibility issue |  |  | A17¦A1704
Problema de contaminação/descontaminação |  |  | A18 | Problema associado à presença de qualquer substância estranha inesperada encontrada no dispositivo, na sua superfície ou nos materiais da embalagem, que pode afetar o desempenho ou a utilização pretendida do dispositivo, ou problema que comprometa a descontaminação eficaz do dispositivo. | MedDRA:10069173:Product contamination |  |  | A18
| Contaminação |  | A1801 | Problema associado à introdução indesejada de impurezas de natureza química ou microbiológica, ou de materiais estranhos no dispositivo. | MedDRA:10069173:Product contamination | Modificado (técnico) | Alteração técnica no prazo de 18 de março de 2020 para separar quando/onde ocorreu a contaminação do tipo de contaminação ("Durante o uso" foi removido). NOTA: Esta alteração afeta todos os termos de nível inferior (A180101 - A180105) que também não estão mais limitados à contaminação durante o uso. | A18¦A1801
|  | Revestimento de biofilme no dispositivo | A180101 | Problema associado à introdução indesejada de um revestimento de biofilme no dispositivo. |  | Modificado | Alteração editorial e técnica no termo para o Número de Lançamento 2026. Veja os números 56 e 227 do Registro de Alterações. | A18¦A1801¦A180101
|  | Contaminação do ingrediente ou reagente do dispositivo | A180102 | Problema associado à introdução indesejada de impurezas de natureza química ou microbiológica, ou de matéria estranha no ingrediente ou reagente do dispositivo. |  |  |  | A18¦A1801¦A180102
|  | Contaminação do dispositivo com fluido corporal | A180103 | Problema associado à presença indesejada de fluido corporal no dispositivo, que não faz parte das especificações e requisitos documentados do dispositivo. |  |  |  | A18¦A1801¦A180103
|  | Contaminação do dispositivo com produtos químicos ou outros materiais | A180104 | Problema associado à contaminação do dispositivo com substância química ou outro material não biológico. |  |  |  | A18¦A1801¦A180104
|  | Contaminação Microbiana do Dispositivo | A180105 | Problema associado à contaminação microbiana indesejada do dispositivo. |  |  |  | A18¦A1801¦A180105
| Dispositivo contaminado durante a fabricação ou envio |  | A1802 | Problema associado à presença de qualquer substância estranha inesperada encontrada na superfície ou nos materiais da embalagem, que pode afetar o desempenho ideal para o uso pretendido e que ocorreu durante a fabricação ou transporte. | MedDRA:10083778:Device contamination prior to use | Modificado (técnico) | Alteração técnica na definição em 18 de março de 2020 para esclarecer que a contaminação ocorreu durante a fabricação ou transporte. | A18¦A1802
| Problema de reprocessamento de dispositivo |  | A1803 | Problema associado a uma falha durante qualquer etapa do processo de reprocessamento (limpeza, desinfecção, embalagem, rotulagem, esterilização) de um dispositivo usado ou aberto em sua embalagem original, mas não utilizado. | MedDRA:10093153:Device contamination issue during reprocessing |  |  | A18¦A1803
|  | Falha na limpeza adequada | A180301 | Problema associado à falha do dispositivo ou operador em remover qualquer sujeira visível, material estranho ou depósitos de organismos nas superfícies externas, fendas e juntas do dispositivo. |  |  |  | A18¦A1803¦A180301
|  | Falha na desinfecção | A180302 | Falha na desinfecção adequada do dispositivo ao reprocessá-lo. |  |  |  | A18¦A1803¦A180302
|  | Problema de descarga | A180303 | O processo de descarga não foi executado corretamente. |  |  |  | A18¦A1803¦A180303
|  | Problema com a remoção do limpador enzimático | A180304 | O limpador enzimático não foi removido corretamente. |  |  |  | A18¦A1803¦A180304
|  | Problema com esterilização | A180305 | O dispositivo não foi esterilizado adequadamente durante o reprocessamento. |  |  |  | A18¦A1803¦A180305
|  | Resíduos Após Descontaminação | A180306 | Problema associado ao processo de descontaminação que não remove adequadamente sujeira visível indesejada, materiais estranhos ou depósitos de organismos. |  |  |  | A18¦A1803¦A180306
| Dispositivo contaminado nas instalações do usuário |  | A1804 | Problema associado à presença de qualquer substância estranha inesperada encontrada na superfície ou nos materiais da embalagem, que pode afetar o desempenho ideal para o uso pretendido e que ocorreu nas instalações do usuário. | MedDRA:10083768:Device contamination during use |  | O termo foi adicionado em 18 de março de 2020 para codificação de contaminação nas instalações do usuário, que foi originalmente incluída em "Contaminação durante o uso" (A1801). | A18¦A1804
Problema de compatibilidade ambiental |  |  | A19 | Problema associado às condições ambientais em que o dispositivo está sendo usado, como temperatura, ruído, iluminação, ventilação ou outros fatores externos, como fonte de alimentação. | MedDRA:10083673:Device environmental compatibility issue |  |  | A19
| Problema de ruído ambiente |  | A1901 | Problema associado a qualquer energia acústica ou vibração indesejada que tende a interferir no funcionamento do dispositivo. | MedDRA:10083673:Device environmental compatibility issue |  |  | A19¦A1901
| Problema de temperatura ambiente |  | A1902 | Problema associado ao desempenho comprometido do dispositivo à temperatura ambiente ou ao armazenamento a uma temperatura ambiente inadequada. | MedDRA:10083673:Device environmental compatibility issue |  |  | A19¦A1902
| Fumos ou vapores |  | A1903 | Problema associado à visibilidade, odor ou toxicidade de vapor ou gás ambiente. | MedDRA:10083673:Device environmental compatibility issue |  |  | A19¦A1903
| Fungo no ambiente do dispositivo |  | A1904 | Problema associado à visibilidade de bolores, mofos, leveduras e/ou cogumelos no ambiente imediato em que o dispositivo está a ser utilizado. | MedDRA:10083673:Device environmental compatibility issue | Modificado |  | A19¦A1904
| Problema de umidade |  | A1905 | Problema associado a um nível de umidade insatisfatório no ambiente de armazenamento ou uso que afeta o desempenho do dispositivo. | MedDRA:10083683:Device environmental humidity issue |  |  | A19¦A1905
|  | Danos por umidade | A190501 | Problema associado a danos infligidos ao dispositivo por vapor de água ou água no ambiente imediato em que o dispositivo está sendo usado. |  |  |  | A19¦A1905¦A190501
| Problema de ventilação no ambiente do dispositivo |  | A1906 | Problema associado à circulação de ar fresco na atmosfera imediata em que o dispositivo está sendo utilizado. | MedDRA:10083673:Device environmental compatibility issue |  |  | A19¦A1906
|  | Embaçamento | A190601 | Problema associado à visibilidade do vapor de água na atmosfera imediata em que o dispositivo está sendo utilizado. |  |  |  | A19¦A1906¦A190601
| Dispositivo inseguro para uso no ambiente |  | A1907 | Problema associado às condições ambientais que resulta no uso inseguro do dispositivo. (por exemplo, campos eletromagnéticos, ruído, vibração, contaminação microbiológica, etc.) | MedDRA:10083673:Device environmental compatibility issue |  |  | A19¦A1907
| Partículas Ambientais |  | A1908 | Problema associado a sólidos finos ou partículas líquidas, como poeira, fumaça, fumaça e/ou névoa suspensas na atmosfera imediata em que o dispositivo está sendo usado. | MedDRA:10083673:Device environmental compatibility issue |  |  | A19¦A1908
| Problema de fornecimento de gás medicinal |  | A1909 | Problema associado aos gases medicinais fornecidos pelas instalações, como ar medicinal, oxigênio, óxido nitroso e nitrogênio. | MedDRA:10083673:Device environmental compatibility issue |  |  | A19¦A1909
| Problema de energia elétrica |  | A1910 | Problema associado à qualidade da energia fornecida à instalação. | MedDRA:10083689:Device environmental power supply issue |  |  | A19¦A1910
|  | Falha de energia de emergência | A191001 | Problema associado à falha do(s) sistema(s) de reserva de energia de emergência da instalação, incluindo geradores e/ou sistemas de energia interrompíveis (UPS). |  |  |  | A19¦A1910¦A191001
|  | Perda de potência | A191002 | Problema associado à falha da energia primária fornecida pela instalação. |  |  |  | A19¦A1910¦A191002
|  | Problema de condicionamento de energia | A191003 | Problema associado a uma sobrecarga/sobretensão momentânea da concessionária e dos sistemas elétricos das instalações do usuário; - Problema associado ao condicionamento inadequado de energia, como presença de flutuações, surtos, picos, quedas, ruídos e outros transientes indesejáveis. |  |  |  | A19¦A1910¦A191003
Problema relacionado à instalação |  |  | A20 | Problema associado à instalação, configuração e/ou configuração insatisfatória de um dispositivo específico. | MedDRA:10083723:Device preparation issue |  |  | A20
| Desmontado durante a instalação |  | A2001 | Problema associado ao uso do dispositivo caracterizado pela montagem incorreta de componentes, peças ou constituintes do dispositivo. | MedDRA:10079999:Product assembly error during preparation for use |  |  | A20¦A2001
Problema de rotulagem, instruções de uso ou treinamento |  |  | A21 | Problema associado às marcações/rotulagem do dispositivo, instruções de uso, documentação ou diretrizes de treinamento e manutenção. | MedDRA:10069289:Product label issue | Modificado | Alteração editorial no termo e definição para o Número de Versão 2026. Veja nº 180 do Registro de Alterações | A21
| Problema de marcação/rotulagem do dispositivo |  | A2101 | Problema associado ao material escrito, impresso ou gráfico que acompanha ou afixa o dispositivo ou qualquer uma de suas embalagens. Isto inclui instruções verbais relativas à identificação, descrição técnica e utilização fornecidas pelos fabricantes dos dispositivos. Os problemas podem incluir, mas não estão limitados a, este material não estar claro, ausente, desgastado, incorreto ou impreciso. | MedDRA:10069289:Product label issue | Modificado | Alteração editorial no termo e definição para o Número de Versão 2026. Veja nº 181 do Registro de Alterações | A21¦A2101
|  | Erro na data de expiração | A210101 | Problema associado a erros na identificação do prazo de validade. |  | Modificado | Alteração técnica no termo e definição para o Número de Versão 2026. Veja o item nº 58 do Registro de Alterações | A21¦A2101¦A210101
|  | Informações ilegíveis | A210102 | Problema associado a informações que não podem ser lidas ou decifradas. |  | Modificado | Alteração técnica no termo e definição para o Número de Versão 2026. Veja o item nº 127 do Registro de Alterações | A21¦A2101¦A210102
|  | Informações imprecisas | A210103 | Problema associado a informações imprecisas e inexatas. |  | Modificado | Alteração editorial no termo e definição para o Número de Versão 2026. Veja nº 59 do Registro de Alterações | A21¦A2101¦A210103
|  | Informações pouco claras | A210104 | Problema associado a informações ambíguas e confusas. |  |  |  | A21¦A2101¦A210104
|  | Faltando informação | A210105 | Ausência de informações, por exemplo, rotulagem, instruções de uso. |  |  |  | A21¦A2101¦A210105
|  | Etiqueta errada | A210106 | Problema associado a uma etiqueta incorreta afixada no dispositivo ou na embalagem. |  |  | Termo foi adicionado em 27 de janeiro de 2022. Para obter detalhes, consulte o comentário nº 2 do Registro de alterações (número de versão 2022). | A21¦A2101¦A210106
|  | Rótulo do dispositivo é semelhante a outros | A210107 | Problema associado ao rótulo do dispositivo médico que parece semelhante a outro produto, levando à confusão. O outro produto pode ser outro dispositivo ou um produto diferente, como um medicamento ou agente de limpeza. Use A020505 para embalagem de dispositivo semelhante. |  | Modificado | Termo adicionado para o Número de Versão 2024. Veja o nº 117 do Registro de Alterações. Alteração técnica e editorial do termo e da definição para o Número de Versão 2026. Veja os nº 60, 61 e 228 do Registro de Alterações. | A21¦A2101¦A210107
| Falta de documentação ou diretrizes de manutenção |  | A2102 | Problema associado à instalação do usuário que não recebe documentação de serviço adequada, diretrizes ou recomendações para realizar manutenção preventiva e corretiva e verificações de garantia de desempenho. | MedDRA:10069289:Product label issue |  |  | A21¦A2102
| Instruções inadequadas para profissionais de saúde |  | A2103 | Problema associado a imprecisões em qualquer material escrito, impresso ou gráfico afixado no dispositivo ou em sua embalagem com qualquer material que acompanhe o dispositivo, incluindo instruções verbais relacionadas à identificação, descrição técnica e uso do dispositivo fornecido pelos fabricantes do dispositivo a que se destina para profissionais de saúde. | MedDRA:10081132:Health care provider instructions for product use lacking |  |  | A21¦A2103
| Instruções inadequadas para profissionais que não são da área da saúde |  | A2104 | Problema associado ao fato de os usuários não serem claros e não serem capazes de acompanhar qualquer material escrito, impresso ou gráfico afixado no dispositivo ou em sua embalagem com qualquer material que acompanhe o dispositivo, incluindo instruções verbais relacionadas à identificação, descrição técnica e uso do dispositivo fornecido por o dispositivo fabrica que variam do padrão de atendimento médico em um determinado ambiente. | MedDRA:10079006:Patient instructions for use in label confusing |  |  | A21¦A2104
| Treinamento inadequado ou insuficiente |  | A2105 | Problema associado à instalação que não fornece treinamento inicial e/ou periódico satisfatório ao usuário cobrindo a operação do dispositivo. | MedDRA:10080099:Product communication issue |  |  | A21¦A2105
Problema de interface humano-dispositivo |  |  | A22 | Problema associado a um ato ou omissão de ato que tem resultado diferente daquele pretendido pelo fabricante ou esperado pelo operador. | MedDRA:10083712:Device user interface issue |  |  | A22
| Dispositivo difícil de configurar ou preparar |  | A2201 | Problema associado ao uso do dispositivo em termos de dificuldade do usuário em preparar o dispositivo para uso, mesmo que a operação esteja sendo realizada de acordo com as instruções de uso rotuladas. | MedDRA:10073159:Device difficult to handle |  |  | A22¦A2201
| Dispositivo difícil de programar ou calibrar |  | A2202 | O dispositivo é difícil de programar, calibrar ou definir para o estado desejado, mesmo por um usuário/operador devidamente treinado. | MedDRA:10083690:Device difficult to program |  |  | A22¦A2202
| Dispositivo difícil de manter |  | A2203 | Problema associado à capacidade do usuário de realizar a manutenção do dispositivo de acordo com as especificações do fabricante relacionadas à manutenção de rotina do dispositivo, ou seja, inspeção periódica, detecção de falhas, reparo e cuidados com o dispositivo para manter ou restaurar condições operacionais aceitáveis. | MedDRA:10069853:Device difficult to use |  |  | A22¦A2203
| Interface com o usuário inadequada |  | A2204 | Problema associado ao meio pelo qual o operador e o equipamento comunicam ou interagem. | MedDRA:10083712:Device user interface issue |  |  | A22¦A2204
| Dispositivo fornece mensagem não informativa |  | A2205 | O dispositivo fornece uma mensagem que não é útil ou informativa, como um código de erro sem mais informações sobre o significado ou ação apropriada a ser tomada. Se a mensagem não fizer sentido, use A2206 - Dispositivo fornece mensagem ininteligível. | MedDRA:10069842:Device information output issue |  | Termo adicionado para o número de lançamento 2024. Veja o nº 42 do Registro de alterações | A22¦A2205
| Dispositivo fornece mensagem ininteligível |  | A2206 | O dispositivo fornece uma mensagem ininteligível ou incompreensível, como uma sequência aparentemente aleatória de caracteres. Se a mensagem fizer sentido, mas não for útil, use A2205 - O dispositivo fornece uma mensagem não informativa. | MedDRA:10069842:Device information output issue |  | Termo adicionado para o número de lançamento 2024. Veja o nº 42 do Registro de alterações | A22¦A2206
Problema de uso do dispositivo |  |  | A23 | Problema associado à falha no processamento, manutenção ou operação do dispositivo de acordo com as recomendações do fabricante ou com as melhores práticas reconhecidas. | MedDRA:10083996:Device operation use issue |  |  | A23
| Problema de manuseio de dispositivo |  | A2301 | Manuseio do dispositivo não de acordo com as especificações, antes do uso no paciente. | MedDRA:10089825:Device handling error |  |  | A23¦A2301
| Uso de controle incorreto/Configurações de tratamento |  | A2302 | Problema associado ao uso do dispositivo em termos de uso inadequado ou configurações de controle incorretas ou parâmetros de tratamento incorretos para a operação especificada do dispositivo e/ou uso pretendido. | MedDRA:10083847:Use of incorrect device control settings |  | O Termo/Definição foi modificado em 27 de janeiro de 2022 (Termo/definição antigo: Uso de configurações de controle incorretas: Problema associado ao uso do dispositivo em termos de configurações de controle inadequadas ou falsas para a operação especificada do dispositivo e/ou uso pretendido). Para obter detalhes, consulte o comentário nº 26 do Registro de alterações (número de versão 2022). | A23¦A2302
| Procedimento ou método impróprio ou incorreto |  | A2303 | Problema associado ao uso do dispositivo em termos de não conformidade com o uso pretendido, especificações, procedimento e processo ou instruções de serviço e informações fornecidas pelos fabricantes do dispositivo. | MedDRA:10083846:Improper use of device |  |  | A23¦A2303
| Uso não descrito |  | A2304 | Problema associado ao dispositivo que foi utilizado para uma indicação não aprovada ou para uma utilização pretendida não aprovada. | MedDRA:10076481:Off label use of device |  |  | A23¦A2304
| Desmontagem |  | A2305 | Problema associado à montagem incorreta do dispositivo ou constituintes após a sua colocação em uso. | MedDRA:10072878 Device use error |  |  | A23¦A2305
|  | Desmontagem por usuários | A230501 | Problema associado à montagem incorreta do dispositivo ou constituintes pelos usuários. |  |  |  | A23¦A2305¦A230501
|  | Desmontagem durante manutenção/reparo | A230502 | Problema associado à montagem incorreta do dispositivo ou constituintes durante a manutenção ou reparo. |  |  |  | A23¦A2305¦A230502
Evento adverso sem problema com dispositivo ou seu uso identificado |  |  | A24 | Um evento adverso (por exemplo, dano ao paciente) parece ter ocorrido, mas não parece ter havido um problema com o dispositivo ou com a forma como foi utilizado. | MedDRA:10086414:No device malfunction | Modificado | Alteração técnica no termo para o Número de Versão 2026. Consulte o nº 194 do Registro de Alterações | A24
Nenhum evento adverso aparente |  |  | A25 | Um relatório foi recebido, mas a descrição fornecida não parece estar relacionada a um evento adverso. Este código permite que um relatório seja registrado para fins administrativos, mesmo que não atenda aos requisitos para notificação de eventos adversos. | MedDRA:10067482:No adverse event |  |  | A25
| Remoção profilática devido a ação corretiva |  | A2501 | Remoção profilática de um dispositivo devido a ação corretiva sem mau funcionamento ou problema do dispositivo específico envolvido | MedDRA:10052971:Medical device removal | Modificado | O termo foi adicionado em 31 de janeiro de 2023. Para mais detalhes, veja o comentário nº 30 do Registro de Alterações (Número da Versão 2023). Alteração editorial do termo para a Versão Número 2026. Veja nº 229 do Registro de Alterações | A25¦A2501
Informação insuficiente |  |  | A26 | Parece ter ocorrido um evento adverso, mas ainda não há informações suficientes disponíveis para classificar o problema do dispositivo. | MedDRA:10083845:Unevaluable device issue |  |  | A26
Termo/código apropriado não disponível |  |  | A27 | O problema do dispositivo não é descrito adequadamente por nenhum outro termo. Nota: este código não deve ser usado a menos que não exista outro código viável. O termo preferido deve ser documentado ao enviar um relatório de evento adverso. Esta informação será usada para determinar se um novo termo deve ser adicionado à tabela de códigos. | MedDRA:10069868:Device issue | Modificado | Termo modificado para o Número de Versão 2025. O termo anterior era "Termo/Código Apropriado Não Disponível". Veja o nº 107 do Registro de Solicitação de Alteração. Alteração editorial no termo para o Número de Versão 2026. Veja o nº 230 do Registro de Alterações. | A27

## AnexoA_NewFormatTerms2024.csv (hidden)
Annex Name: Annex A
Annex Title: Medical Device Problem
Release Number: 2024.1
Annex Description: Terms/codes for describing problems (malfunction, deterioration of function, failure) of medical devices that have occurred in pre- or post-market contexts (e.g. clinical studies, clinical evaluation or post-market surveillance)
Annex Instructions: These terms allow capturing of the problems encountered at device(s) level through observational language without yet describing possible reasons or causes for the problems or failures observed. Annex A provides a comprehensive list of medical device problem terms and codes. It is recognized that not all jurisdictions may want to code to such detailed levels. The hierarchical structure will allow jurisdictions to choose the level of coding to use. IMDRF Terms and Definitions use American spelling.
Annex Approval Date: 24 April 2024
Level 1 Term | Level 2 Term | Level 3 Term | Code | Definition | Non-IMDRF Code/Term | Status | Status Description | CodeHierarchy
Patient Device Interaction Problem |  |  | A01 | Problem related to the interaction between the patient and the device. |  |  |  | A01
| Patient-Device Incompatibility |  | A0101 | Problem associated with the interaction between the patient's physiology or anatomy and the device that affects the patient and/or the device. |  |  |  | A01¦A0101
|  | Biocompatibility | A010101 | Problem associated with undesirable local or systemic effects due to exposure to medical device materials or leachates from those materials by a patient who has an implant or is receiving treatment with a device made from them. |  |  |  | A01¦A0101¦A010101
|  | Device Appears to Trigger Rejection | A010102 | The device appears to elicit undesired response in the patient to the presence of an implanted or invasive device, without inherent device failure, e.g. fibrous encapsulation, or inflammation of the tissue around the device, or extrusion of the device. |  |  |  | A01¦A0101¦A010102
|  | Inadequacy of Device Shape and/or Size | A010103 | The physical size and/or shape of the device was inadequate with regard to the patient's anatomy. |  |  |  | A01¦A0101¦A010103
| Osseointegration Problem |  | A0102 | Problem associated with interconnection between the bone tissue and the implanted device. |  |  |  | A01¦A0102
|  | Failure to Osseointegrate | A010201 | Problem associated with the failure to see direct anchorage of an implant by the formation of bony tissue around the implant without the growth of fibrous tissue at the bone-implant interface. |  |  |  | A01¦A0102¦A010201
|  | Loss of Osseointegration | A010202 | Problem associated with weakened integration of the device at the bone-implant interface due to loss of fibrous and/or bony tissue and leading to compromised anchorage of the device. i.e. Loosening/Lysis |  |  |  | A01¦A0102¦A010202
| Loosening of Implant Not Related to Bone-Ingrowth |  | A0103 | Problem associated with the loss of direct anchorage of an implanted device over time or due to an injury. |  |  |  | A01¦A0103
| Migration or Expulsion of Device |  | A0104 | Problem with an implanted or invasive device moving within the body, or being completely expelled from the body. |  |  |  | A01¦A0104
|  | Expulsion | A010401 | Problem with all or part of an implanted or invasive device being completely expelled from its intended location within the body. |  |  |  | A01¦A0104¦A010401
|  | Migration | A010402 | Problem with all or part of an implanted or invasive device moving from its intended location within the body. |  |  |  | A01¦A0104¦A010402
| Lack of Effect |  | A0105 | Problems associated with a product having less efficacy than expected. No other malfunctions could be identified. |  |  | Term was added on 27 January 2022. For details, see comment No. 23 of the Change Log (Release Number 2022). | A01¦A0105
| Device Stenosis |  | A0106 | Problem associated with the narrowing or obstruction of the device (e.g. prosthetic heart valves, stents, etc.). |  |  | Term was added on 27 January 2022. For details, see comment No. 148, 176 of the Change Log (Release Number 2022). | A01¦A0106
| Implant subsidence |  | A0107 | Problem related to the settling or collapse of bone adjacent to an implanted device, in direction of the loading force. |  | New | Term added for Release Number 2024. See no. 44 of Change Log | A01¦A0107
Manufacturing, Packaging or Shipping Problem |  |  | A02 | Problem associated with any deviations from the documented specifications of the device that relate to nonconformity during manufacture to the design of an item or to specified manufacturing, packaging or shipping processes (out of box problem). |  |  |  | A02
| Product Quality Problem |  | A0201 | Problem associated with an inherent device characteristic that is not satisfactory as specified or delivered. |  |  |  | A02¦A0201
|  | Dull, Blunt | A020101 | Problem associated with a device not being as sharp as intended or expected. |  |  |  | A02¦A0201¦A020101
|  | Nonstandard Device | A020102 | Problem associated with the device that does not meet the specifications or requirements for which it was manufactured (e.g. materials, parts, manufacturing process). |  |  |  | A02¦A0201¦A020102
| Defective Component |  | A0202 | Problem associated with a device component having flaws of dimensional deviations greater than acceptable for the intended use. |  |  |  | A02¦A0202
| Defective Device |  | A0203 | Problem associated with having flaws or dimensional deviations greater than acceptable for the intended use of the device. |  |  |  | A02¦A0203
| Device Damaged Prior to Use |  | A0204 | Problem associated with packaging or shipping damage prior to the use of the device. |  |  |  | A02¦A0204
| Packaging Problem |  | A0205 | Problem associated with the materials used to construct the cover or outer wrapping of the device. |  |  |  | A02¦A0205
|  | Difficult to Open or Remove Packaging Material | A020501 | Problem associated with difficulty for users to operate the device, specifically as it relates to the opening or removal of the outer wrapping. |  |  |  | A02¦A0205¦A020501
|  | Incomplete or Missing Packaging | A020502 | Problem associated with the nonconformance to the device specifications due to incomplete or missing packaging that may compromise the device operation as intended. |  |  |  | A02¦A0205¦A020502
|  | Unsealed Device Packaging | A020503 | Problem associated with the loss of packaging seal. |  |  |  | A02¦A0205¦A020503
|  | Tear, Rip or Hole in Device Packaging | A020504 | Problem associated with packaging damage (tear, rip or hole) prior to the use of the device. |  |  |  | A02¦A0205¦A020504
|  | Device packaging look-alike | A020505 | Problem associated with medical device packaging that looks similar to another product leading to confusion. The other product may be another device or a different product such as a medicine or cleaning agent. Use A210107 for Device label look-alike. |  | New | Term added for Release Number 2024. See no. 116 of Change Log | A02¦A0205¦A020505
| Device Misassembled During Manufacturing /Shipping |  | A0206 | A device found incorrectly assembled when delivered to the user facility. |  |  |  | A02¦A0206
|  | Component Misassembled | A020601 | A device found to have one or more components incorrectly assembled when delivered to the user facility. This includes cases in which components are interchanged. |  |  | Definition was modified on 27 January 2022 (Old definition: Component Misassembled: A device found to have one or more components incorrectly assembled when delivered to the user facility. For details, see comment No. 1 of the Change Log (Release Number 2022). | A02¦A0206¦A020601
|  | Component Missing | A020602 | A device component(s) found to be missing when delivered to the user facility. |  |  |  | A02¦A0206¦A020602
|  | Extra Components | A020603 | More than the usual number of components present/additional components from this or other devices. |  |  | Term was added on 27 January 2022. For details, see comment No. 222 of the Change Log (Release Number 2022). | A02¦A0206¦A020603
| Shipping Damage or Problem |  | A0207 | Problem associated with shipping damage or problem prior to the use of the device. |  |  |  | A02¦A0207
|  | Delivered as Unsterile Product | A020701 | Problem associated with a device being received in such a manner to indicate that its sterility has been compromised (e.g. sterile packaging breached, visible contaminate present) |  |  |  | A02¦A0207¦A020701
Chemical Problem |  |  | A03 | Problem associated with any from the documented specifications of the device that relate to any chemical characterization, i.e., element, compound, or mixture. |  |  |  | A03
| Device Emits Odor |  | A0301 | Problem associated with an unexpected or inappropriate smell released by the device. |  |  |  | A03¦A0301
| Device Ingredient or Reagent Problem |  | A0302 | Problem associated with any deviations from the documented specifications of the device that relate to any ingredient or reagent characterization. |  |  |  | A03¦A0302
|  | Clumping in Device or Device Ingredient | A030201 | Problem associated with the aggregation of particles into irregular masses. |  |  |  | A03¦A0302¦A030201
|  | Coagulation in Device or Device Ingredient | A030202 | Problem associated with the undesired characterization of congealing, solidifying, thickening, curdling. |  |  |  | A03¦A0302¦A030202
|  | Precipitate in Device or Device Ingredient | A030203 | Problem associated with the separation of solid particles from a liquid as the result of a chemical or physical change. |  |  |  | A03¦A0302¦A030203
|  | Cross Reactivity | A030204 | Problem associated with the degree to which an antibody or antigen participates in cross reactions. |  |  |  | A03¦A0302¦A030204
|  | Particulates | A030205 | Substances that consist of separate particles that are introduced by the device during use. |  |  |  | A03¦A0302¦A030205
|  | High pH | A030206 | pH higher than expected and/or anticipated. |  |  |  | A03¦A0302¦A030206
|  | Low pH | A030207 | pH lower than expected and/or anticipated. |  |  |  | A03¦A0302¦A030207
|  | Unexpected Color | A030208 | Color of product is different from that expected. |  |  | Term was added on 18 March 2020 as an additional level 3 term under "Device Ingredient or Reagent Problem". | A03¦A0302¦A030208
| Improper Chemical Reaction |  | A0303 | Problem associated with an unexpected or incomplete chemical reaction or effect. |  |  |  | A03¦A0303
Material Integrity Problem |  |  | A04 | Problem associated with any deviations from the documented specifications of the device that relate to the limited durability of all material used to construct device. |  |  |  | A04
| Break |  | A0401 | Problem associated with undesired damage or breakage of those materials used in the device construction. |  |  |  | A04¦A0401
|  | Fracture | A040101 | Problem associated with a partial or full-thickness crack in the device materials. |  |  |  | A04¦A0401¦A040101
|  | Loss of or Failure to Bond | A040102 | Problem associated with lack or loss of adherence between materials intended to be joined together by any bonding such as an adhesive, heat welding, etc. |  | Modified (technical) | Definition modified for Release Number 2024. See no. 26 of Change Log | A04¦A0401¦A040102
|  | Material Fragmentation | A040103 | Problem associated with small pieces of the device breaking off unexpectedly. |  |  |  | A04¦A0401¦A040103
|  | Solder Joint Fracture | A040104 | Problem associated with undesired damage or breakage in a solder joint of materials used in the device construction. |  |  |  | A04¦A0401¦A040104
| Burst Container or Vessel |  | A0402 | Problem associated with the pressure inside a vessel or container rising to such a degree that the container ruptures. |  |  |  | A04¦A0402
| Explosion |  | A0403 | Problem associated with the violent bursting due to the sudden expansion of air, gas or fluid. |  |  |  | A04¦A0403
| Crack |  | A0404 | Problem associated with an undesired partial separation and/or a visible opening along the length or width in the materials that are used in the device construction. |  |  |  | A04¦A0404
| Degraded |  | A0405 | Problem associated with a undesired change in the chemical structure, physical properties, or appearance in the materials that are used in the device construction. |  |  |  | A04¦A0405
|  | Calcified | A040501 | Problem associated with buildup of calcium salts on the device. |  |  |  | A04¦A0405¦A040501
|  | Corroded | A040502 | Problem associated with the chemical or electrochemical reaction between materials, usually a metal and its environment that produces a deterioration of the metal and its properties. |  |  |  | A04¦A0405¦A040502
|  | Material Erosion | A040503 | Problem associated with a progressive loss of a material from a solid surface. |  |  |  | A04¦A0405¦A040503
|  | Pitted | A040504 | Problem associated with the corrosion of a material's surface, confined to a point or small area that takes the form of cavities. |  |  |  | A04¦A0405¦A040504
|  | Flaked | A040505 | Problem associated with the detachment of small pieces of the coating film of a material. |  |  |  | A04¦A0405¦A040505
|  | Peeled/Delaminated | A040506 | Peeling or delamination of composite materials, including coatings, that occurs when layers are separated as a result of stress or impact and resulting in loss of mechanical toughness. |  |  |  | A04¦A0405¦A040506
|  | Naturally Worn | A040507 | Problem associated with material damage to a surface, usually involving progressive loss or displacement of material, due to relative motion between that surface and a contacting substance or substances. |  |  |  | A04¦A0405¦A040507
|  | Unraveled material | A040508 | Problem due to the undesired unravelling of material (e.g. disentangled, unwound etc.). |  |  |  | A04¦A0405¦A040508
| Material Deformation |  | A0406 | Problem associated with an undesired material change in shape or property caused by external forces. |  |  |  | A04¦A0406
|  | Deformation Due to Compressive Stress | A040601 | Problem associated with an undesired bulge, bend, bow, kink, or wavy condition observed in the device material resulting from compressive stresses. |  |  |  | A04¦A0406¦A040601
|  | Dent in Material | A040602 | Problem associated with a undesired change in shape, characterized by the presence of a slight hollow (dent) in the device surface. |  |  |  | A04¦A0406¦A040602
|  | Failure to Fold | A040603 | Problem associated with an undesired material change in physical property, characterized by failure to fold. |  |  |  | A04¦A0406¦A040603
|  | Failure to Unfold or Unwrap | A040604 | Problem associated with the comprising materials' deformation in that device fails to open its wrapping or open/extend in a certain manner i.e. balloon or lens. |  |  |  | A04¦A0406¦A040604
|  | Material Frayed | A040605 | Problem associated with the comprising materials having damaged edges. |  |  |  | A04¦A0406¦A040605
|  | Material Invagination | A040606 | Problem associated with an undesired material change in shape, characterized by the infolding of one part within another part of a structure. |  |  |  | A04¦A0406¦A040606
|  | Material Too Rigid or Stiff | A040607 | Problem associated with an undesired material change in physical property, characterized by rigidity (it resists deformation in response to an applied force). |  |  |  | A04¦A0406¦A040607
|  | Material Too Soft/Flexible | A040608 | Problem associated with any device material that results in the material's inability to maintain the desired shape or support function. |  |  |  | A04¦A0406¦A040608
|  | Material Twisted/Bent | A040609 | Problem associated with deformations that lead to twisting or bending of the device. |  |  |  | A04¦A0406¦A040609
|  | Melted | A040610 | Problem associated with a solid device being transformed into a molten or liquid state. |  |  |  | A04¦A0406¦A040610
|  | Stretched | A040611 | Problem associated with an increase or elongation in a materials' dimension. |  |  |  | A04¦A0406¦A040611
|  | Thickening of Material | A040612 | Device is thickened due to deformation. Note: Not to be used for thickening of liquid. |  |  | Term was added on 18 March 2020 as an additional level 3 term under "Material Deformation". | A04¦A0406¦A040612
| Material Discolored |  | A0407 | Problem associated with an undesired streak, pattern and/or a noticeable change in color from the rest of the materials used in the device construction. |  |  |  | A04¦A0407
| Material Disintegration |  | A0408 | Problem associated with material breaking into small particles. |  |  |  | A04¦A0408
| Material Opacification |  | A0409 | Problem associated with an undesirable opaqueness or cloudiness. |  |  |  | A04¦A0409
| Material Perforation |  | A0410 | Material constituting device is perforated possibly compromising the device's intended purpose. |  |  |  | A04¦A0410
|  | Material Puncture/Hole | A041001 | Device material(s) punctured leading to undesired holes/openings. |  |  |  | A04¦A0410¦A041001
| Material Protrusion/Extrusion |  | A0411 | Problem associated with undesired physical appearance of device material, specifically when material extends beyond or above device surface. |  |  |  | A04¦A0411
| Material Rupture |  | A0412 | Problem associated with perforations that lead to bursting of the device. |  |  |  | A04¦A0412
| Material Separation |  | A0413 | Problem associated with an undesired disassociation or breaking apart of the device. |  |  |  | A04¦A0413
| Material Split, Cut or Torn |  | A0414 | Problem associated with materials consisting the device are split, cut or torn due to external forces (e.g. wrenching or laceration) or internal forces (e.g. exceeding the tensile stress limits belonging to the materials used in the device construction). |  |  |  | A04¦A0414
| Scratched Material |  | A0415 | Problem associated with an undesirable shallow cut or narrow groove in the surface of the device materials. |  |  |  | A04¦A0415
| Failure to Degrade |  | A0416 | Failure of a material to degrade, absorb, dissolve, etc. in an appropriate manner, when the material is expected to do so. |  | New | Term added for Release Number 2025. See no. 87 of Change Request Log | A04¦A0416
Mechanical Problem |  |  | A05 | Problems associated with mechanical actions or defects, including moving parts or subassemblies, etc. |  |  |  | A05
| Detachment of Device or Device Component |  | A0501 | Problem associated with the separation of the device from its physical construct, integrity, or chassis. |  |  |  | A05¦A0501
| Device Damaged by Another Device |  | A0502 | Problem associated with one device causing harm to another device. |  |  |  | A05¦A0502
| Ejection Problem |  | A0503 | Problems associated with the inability or unexpected ejection or discharge of the device from its physical location. |  |  | Editorial change to the definition on 18 March 2020. | A05¦A0503
|  | Failure to Eject | A050301 | Problem associated with the inability of the device to be ejected or discharged from its physical location. |  |  | Editorial change to the definition on 18 March 2020. | A05¦A0503¦A050301
|  | Unintended Ejection | A050302 | Problem associated with unexpected ejection of the device from its physical location. This includes but is not limited to devices such as clip appliers, film cartridge, and staples. |  |  | Editorial change to the definition on 18 March 2020. | A05¦A0503¦A050302
| Leak/Splash |  | A0504 | Problem associated with the escape of a liquid (including blood and bodily fluids), gas or radiation from the vessel or container in which it is housed. |  |  | Definition was modified on 27 January 2022 (Old definition: Leak/Splash: Problem associated with the escape of a liquid, gas or radiation from the vessel or container in which it is housed). For details, see comment No. 14 of the Change Log (Release Number 2022). | A05¦A0504
|  | Fluid/Blood Leak | A050401 | Escape (Release, Discharge) of fluid (including blood or bodily fluid) through an unintended location; often accompanied by a loss of pressure and/or output. This includes both external and internal fluid leak. This does not include fluidized powder leak. |  |  | Term/Definition was modified on 27 January 2022 (Old term/definition: Fluid Leak: Escape (Release, Discharge) of fluid through an unintended location often accompanied by a loss of pressure and/or output). For details, see comment No. 15, 16, 17, 18 of the Change Log (Release Number 2022). | A05¦A0504¦A050401
|  | Gas/Air Leak | A050402 | Problem associated with the unintended escape of a gas/air from the container in which it is housed. This also includes both external and internal air/gas leak. |  |  | Term/Definition was modified on 27 January 2022 (Old term/definition: Gas Leak: Problem associated with the unintended escape of a gas from the container in which it is housed). For details, see comment No. 19, 20 of the Change Log (Release Number 2022). | A05¦A0504¦A050402
|  | Gel Leak | A050403 | Escape (Release, Discharge) of gel through an unintended location - as in leakage of ultrasound gel. Escape or release of gel from containment structures - as in gel filled implant leak. |  |  |  | A05¦A0504¦A050403
|  | Radiation Leak | A050404 | Escape of radiation (energy in the form of waves or subatomic particles, especially those that cause ionization) through containment structures, leading to unintended exposure. |  |  |  | A05¦A0504¦A050404
|  | Perivalvular Leak | A050405 | Problem associated with the escape of blood around a heart valve, particularly around its leaflets. Also known as paravalvular leak. |  |  | Definition was modified on 31 January 2023 (Old definition: Problem associated with the escape of blood around a heart valve, particularly around its leaflets.). For details, see comment No. 7 of the Change Log (Release Number 2023). | A05¦A0504¦A050405
|  | Intravalvular regurgitation | A050406 | Problem associated with the escape or backward flow of blood through or across the valve. Also known as transvalvular regurgitation |  | Modified (technical) | Term was added on 27 January 2022. For details, see comment No. 147, 175 of the Change Log (Release Number 2022). Term and Definition modified for Release Number 2024. Previous term was Central Regurgitation See no. 47 of Change Log | A05¦A0504¦A050406
|  | Powder Leak | A050407 | Escape (release, discharge) of powder (including particulates) through an unintended location, often accompanied by a loss of pressure and/or output. |  |  | Term was added on 27 January 2022. For details, see comment No. 21 of the Change Log (Release Number 2022). | A05¦A0504¦A050407
|  | Endoleaks | A050408 | Problem associated with persistent blood flow/pressure in the aneurysm sac following an endovascular aneurysm repair (EVAR) procedure. |  |  | Term was added on 31 January 2023. For details, see comment No. 33 of the Change Log (Release Number 2023). | A05¦A0504¦A050408
|  | Unspecified Valve Regurgitation | A050409 | Problem associated with the escape or backward flow of blood relative to a valve where it is not specified or not confirmed whether the leak is transvalvular/intravalvular or paravalvular/perivalvular. |  | New | Term added for Release Number 2024. See no. 46 of Change Log | A05¦A0504¦A050409
| Firing Problem |  | A0505 | Problem associated with the device not discharging as intended. |  |  |  | A05¦A0505
|  | Failure to Fire | A050501 | Problem associated with failure of the device to discharge its load (e.g. surgical stapler failed to partially or completely deploy its staples). |  |  |  | A05¦A0505¦A050501
|  | Misfire | A050502 | Problem associated with a therapy or algorithm not being delivered or executed at the expected time. |  |  |  | A05¦A0505¦A050502
| Mechanical Jam |  | A0506 | The motion of the device is prevented or restricted. |  |  |  | A05¦A0506
| Mechanics Altered |  | A0507 | Problem associated with a device mechanical functioning of machinery, moving parts or tools of device being changed or modified. |  |  |  | A05¦A0507
|  | Failure to Align | A050701 | Problem associated with a circuit, equipment, or system whereby its functions fail to be properly synchronized or its relative positions properly oriented. |  |  |  | A05¦A0507¦A050701
|  | Failure to Cut | A050702 | Inability of the device to make an incision, pierce or open as intended. |  |  |  | A05¦A0507¦A050702
|  | Failure to Cycle | A050703 | Problem associated with the device failing to complete a series of processes or events. |  |  |  | A05¦A0507¦A050703
|  | Failure to Form Staple | A050704 | Problem associated with the device failing to connect tissue with a stapling device due to the staples not forming correctly. |  |  |  | A05¦A0507¦A050704
|  | Failure to Seal | A050705 | Problem associated with the device failing to seal the intended vessel with the device intended to provide a seal (e.g. electrosurgical hemostasis). |  | Modified (editorial) | Term was added on 27 January 2022. For details, see comment No. 198 of the Change Log (Release Number 2022). Editorial change to reinstate missing definition for release number 2024.1 | A05¦A0507¦A050705
| Noise, Audible |  | A0508 | Problem associated with any unintended sound which emanates from the device (for example, squeaking from two parts rubbing together or buzzing sounds from electrical components). |  |  |  | A05¦A0508
| Physical Resistance/Sticking |  | A0509 | Problem associated with the lack of movement in the device due parts sticking or seizing. |  |  |  | A05¦A0509
|  | Adhesive Too Strong | A050901 | Strength of an adhesive bond is too great; typically used when the adhesive is meant as a temporary hold but is acting in a more permanent manner. |  |  | Term was added on 27 January 2022. For details, see comment No. 215 of the Change Log (Release Number 2022). | A05¦A0509¦A050901
| Retraction Problem |  | A0510 | Problem associated with drawing back the device to an intended location. |  |  |  | A05¦A0510
| Structural Problem |  | A0511 | Problem associated with the basic physical construction or physical make up of the device. |  |  |  | A05¦A0511
|  | Collapse | A051101 | Problem associated with the buckling or crushing of material from external forces. |  |  |  | A05¦A0511¦A051101
|  | Sharp Edges | A051102 | The device has undesirable sharp edges which can cause harm or damage. |  |  |  | A05¦A0511¦A051102
|  | Difficult to Fold, Unfold or Collapse | A051103 | Problem associated with the use of the device in terms of user experiencing difficulty to close or to spread out/extend length of the device, even if the operation is being performed according to labeled instructions for use. |  |  | Technical change to the term on 18 March 2020 to include difficulty in collapsing. | A05¦A0511¦A051103
|  | Difficult to Open or Close | A051104 | Problem associated with the use of the device in terms of user experiencing difficulty opening and closing the device, even if the operation is being performed according to labeled instructions for use. |  |  |  | A05¦A0511¦A051104
|  | Incomplete Coaptation | A051105 | Problem associated with the heart valve leaflet not closing properly. |  |  |  | A05¦A0511¦A051105
| Unintended Movement |  | A0512 | Problem associated with an undesired movement of the device, which may be related to the device malfunction, misdiagnosis, or mistreatment. |  |  |  | A05¦A0512
|  | Device Dislodged or Dislocated | A051201 | Problems associated with the device not remaining in an expected location. |  |  |  | A05¦A0512¦A051201
|  | Device Tipped Over | A051202 | Problem associated with the inability of the device to stay in an upright position. |  |  |  | A05¦A0512¦A051202
|  | Device Fell | A051203 | Problem associated with the device or a component unexpectedly being dropped or moving down from an intended place. |  |  |  | A05¦A0512¦A051203
|  | Device Slipped | A051204 | Problem associated with the device moving or sliding from the intended position. |  |  |  | A05¦A0512¦A051204
|  | Unintended Collision | A051205 | Problem associated with the device impacting with another object. |  |  |  | A05¦A0512¦A051205
|  | Unintended System Motion | A051206 | Problem associated with any motion of the system or components that was not initiated by the user. |  |  |  | A05¦A0512¦A051206
|  | Unstable | A051207 | Problem associated with the mechanical stability of the device. |  |  |  | A05¦A0512¦A051207
|  | Vibration | A051208 | Problem associated with the undesirable mechanical oscillation. |  |  |  | A05¦A0512¦A051208
| Inadequate Lubrication |  | A0513 | The device shows inadequate lubrication. |  |  | Term was added on 18 March 2020 as an additional level 2 term under "Mechanical Problem." | A05¦A0513
| Damaged Thread |  | A0514 | Problems associated with threads that are damaged either prior to use due to bad threading or repeated re-use (possibly with other damaged components) or threads that became stripped or damaged while being used. |  |  | Term was added on 31 January 2023. For details, see comment No. 5 of the Change Log (Release Number 2023). | A05¦A0514
Optical Problem |  |  | A06 | Problem associated with transmission of visible light affecting the quality of the image transmitted or otherwise affecting the intended application of the visible light path. |  |  |  | A06
| Misfocusing |  | A0601 | The problem relates to the poor focusing of the object or the focus is on the wrong object or in the wrong area. |  |  |  | A06¦A0601
| Optical Decentration |  | A0602 | Problem associated with being off-center of optical lenses. |  |  |  | A06¦A0602
| Optical Discoloration |  | A0603 | Problem associated with an undesired change of color. |  |  |  | A06¦A0603
| Optical Distortion |  | A0604 | Problem associated with an optical defect in an image-forming system whereby the image is not the shape of an ideal image of the object. |  |  |  | A06¦A0604
| Optical Obstruction |  | A0605 | Problem associated with the blocking of optical devices, e.g. visual pathways. |  |  |  | A06¦A0605
Electrical /Electronic Property Problem |  |  | A07 | Problem associated with the function of the electrical circuitry of the device. |  |  | Definition was modified on 31 January 2023 to replace "a failure" with "the function". For details, see comment No. 8 of the Change Log (Release Number 2023). | A07
| Capturing Problem |  | A0701 | Problem associated with the inability of the device to achieve successful depolarization and contraction of a cardiac chamber caused by a pacemaker output pulse. |  |  |  | A07¦A0701
|  | Failure to Capture | A070101 | Problem associated with the failure to achieve effective and consistent depolarization of the heart resulting from the electrical stimulus of the pacemaker. |  |  |  | A07¦A0701¦A070101
|  | High Capture Threshold | A070102 | Problem with the amount of output energy needed to cause cardiac depolarization being higher than expected/desired. |  |  |  | A07¦A0701¦A070102
|  | Intermittent Capture | A070103 | Problem associated with the ineffective and inconsistent depolarization of the heart. |  |  |  | A07¦A0701¦A070103
|  | Unstable Capture Threshold | A070104 | Problem with the amount of output energy needed to cause cardiac depolarization being unstable. |  |  |  | A07¦A0701¦A070104
| Continuous Firing |  | A0702 | Problem associated with the excessive production of electrical impulses over a period. |  |  |  | A07¦A0702
| Arcing |  | A0703 | Problem associated with electrical current flowing through a gap between two conductive surfaces, typically resulting in a visible flash of light. |  |  |  | A07¦A0703
|  | Arcing at Paddles | A070301 | Problem associated with electrical current flowing through a gap between paddles (conductive surfaces), typically resulting in a visible flash of light. |  |  |  | A07¦A0703¦A070301
|  | Arcing of Electrodes | A070302 | Problem associated with electrical current flowing through a gap between electrodes (conductive surfaces), typically resulting in a visible flash of light. |  |  |  | A07¦A0703¦A070302
| Sparking |  | A0704 | Problem associated with a flash of light related to an electrical discharge into a normally non conductive medium, such as air. Not associated with a discharge between two conductive surfaces. |  |  |  | A07¦A0704
| Battery Problem |  | A0705 | Problem associated with the internal power of the device (e.g. battery, transformer, fuel cell or other power sources). |  |  |  | A07¦A0705
|  | Battery Problem: High Impedance | A070501 | Problem related to increased battery internal impedance. |  |  |  | A07¦A0705¦A070501
|  | Battery Problem: Low Impedance | A070502 | Problem related to decreased battery internal impedance. |  |  |  | A07¦A0705¦A070502
|  | Failure to Run on Battery | A070503 | Problem associated with the device failing to operate when not connected to a fixed power source. |  |  |  | A07¦A0705¦A070503
|  | Premature Discharge of Battery | A070504 | Battery discharging earlier than expected. |  |  |  | A07¦A0705¦A070504
| Charging Problem |  | A0706 | Problem associated with the inability of the device to successfully charge an electrical source. |  |  |  | A07¦A0706
|  | Aborted Charge | A070601 | Problem associated with the premature ending of the charging process (e.g. of a battery or other charge storage device). |  |  |  | A07¦A0706¦A070601
|  | Delayed Charge Time | A070602 | Problem associated with an unexpected amount of time required to charge the device (e.g. a delay in starting charging or a longer than expected charge time). |  |  |  | A07¦A0706¦A070602
|  | Failure to Charge | A070603 | Problem associated with inability to initiate the appropriate charging process (e.g. of a battery or other charge storage device) |  |  |  | A07¦A0706¦A070603
| Failure to Discharge |  | A0707 | Problem associated with the failure of a battery or other charge storage device to appropriately discharge as intended. Does not apply to defibrillation. |  |  |  | A07¦A0707
| Power Problem |  | A0708 | Problem associated with the energy to operate the device. |  |  |  | A07¦A0708
|  | Complete Loss of Power | A070801 | Problem associated with the lack of power to run the device. |  |  |  | A07¦A0708¦A070801
|  | Intermittent Loss of Power | A070802 | Problem associated with an intermittent disruption to the power to run the device. |  |  |  | A07¦A0708¦A070802
|  | Failure to Power Up | A070803 | Problem associated with the inability of the device to turn on related to energy delivered to the device. |  |  |  | A07¦A0708¦A070803
|  | Unintended Power Up | A070804 | Problem associated with the device turning on when not intended. |  |  |  | A07¦A0708¦A070804
| Device Sensing Problem |  | A0709 | Problem associated with the device feature that are designed to respond to a physical stimulus (temperature, illumination, motion, cardiac rhythms) and that do not transmit a resulting signal for interpretation or measurement. |  |  |  | A07¦A0709
|  | Decreased Sensitivity | A070901 | Problem with the device being less sensitive to an input than intended or expected. |  |  |  | A07¦A0709¦A070901
|  | Increased Sensitivity | A070902 | Problem with the device being more sensitive to an input than intended or expected. |  |  |  | A07¦A0709¦A070902
|  | Failure to Analyze Signal | A070903 | Problem with the device not analyzing a signal. |  |  |  | A07¦A0709¦A070903
|  | Failure to Select Signal | A070904 | Problem associated with the failure of the device to select the appropriate input signal. |  |  |  | A07¦A0709¦A070904
|  | High Sensing Threshold | A070905 | Problem associated with the amount of input required by the device to detect a signal being higher than expected/desired. |  |  |  | A07¦A0709¦A070905
|  | Low Sensing Threshold | A070906 | Problem associated with the amount of an input required by the device to detect a signal being lower than expected/desired. |  |  |  | A07¦A0709¦A070906
|  | Loss of Threshold | A070907 | Problem associated with the loss of the minimum amount of energy, voltage, or current needed to consistently stimulate the heart muscle. |  |  |  | A07¦A0709¦A070907
|  | Failure to Sense | A070908 | Problem associated with the failure of the device designed to respond to a physical stimulus (as temperature, illumination, motion) to transmit a resulting signal for interpretation or measurement. |  |  |  | A07¦A0709¦A070908
|  | Over-Sensing | A070909 | Problem related to failure of the device to properly filter cardiac signals resulting in inappropriate device response. |  |  |  | A07¦A0709¦A070909
|  | Under-Sensing | A070910 | Problem related to failure of the device to properly detect intrinsic cardiac activity and respond appropriately. |  |  |  | A07¦A0709¦A070910
|  | Sensing Intermittently | A070911 | Problem with the device receiving an incoming signal on an intermittent basis when expected to be continuous. |  |  |  | A07¦A0709¦A070911
|  | Incorrect Interpretation of Signal | A070912 | Problem with the device inappropriately analyzing a signal. |  |  |  | A07¦A0709¦A070912
| Failure to Conduct |  | A0710 | Problem associated with the inability of the device to allow a current of electricity to pass or to conduct electricity continuously along an electrical path. |  |  |  | A07¦A0710
| Interrogation Problem |  | A0711 | Problems associated with the device's ability to respond to signals from a system designed to interrogate its status. |  |  |  | A07¦A0711
|  | Difficult to Interrogate | A071101 | Problem associated with difficulty of a transponder system to trigger a response. |  |  |  | A07¦A0711¦A071101
|  | Failure to Interrogate | A071102 | Problem associated with the device failure to appropriately respond to signals from a system designed to interrogate its status. |  |  |  | A07¦A0711¦A071102
| Pacing Problem |  | A0712 | Problem associated with the inability of the device to generate a therapeutic simulated heart beat via electrical impulses. |  |  |  | A07¦A0712
|  | Failure to Convert Rhythm | A071201 | Failure of the device therapy or set of therapies to terminate the harmful cardiac rhythm that the therapy is meant to terminate. |  |  |  | A07¦A0712¦A071201
|  | Inaccurate Synchronization | A071202 | Problem associated with an error due to imperfect timing of two operations, e.g. signal transmission time. |  |  |  | A07¦A0712¦A071202
|  | Inappropriate Waveform | A071203 | Failure of the device to generate a correctly-shaped pacing output, e.g., a waveform that is too wide. |  |  |  | A07¦A0712¦A071203
|  | No Pacing | A071204 | Problem associated with the device ceasing to deliver paces. |  |  |  | A07¦A0712¦A071204
|  | Pacemaker Found in Back-Up Mode | A071205 | A device with a pacing function found in back-up Mode. This may be an appropriate fail-safe action (e.g. end of battery life), or be caused by device malfunction or due to operator error. |  |  | Term was inactivated on 31 January 2023, with the addition of term A0723 Device in Backup-mode. For details, see comment No. 8 of the Change Log (Release Number 2023). | A07¦A0712¦A071205
|  | Pacing Asynchronously | A071206 | Problem associated with a pacing transmission process such that between any two significant instants in the same group, there is always an integral number of unit intervals. Between two significant instants located in different groups, there are not always an integral number of unit intervals. |  |  |  | A07¦A0712¦A071206
|  | Pacing Inadequately | A071207 | Pacing voltage or pulse width is less than desired. |  |  |  | A07¦A0712¦A071207
|  | Pacing Intermittently | A071208 | Problem associated with the failure of pacing device for a limited period of time, following which the item recovers its ability to perform its required function without being subjected to any external corrective action. Note: such as failure is often recurrent. |  |  |  | A07¦A0712¦A071208
|  | Pocket Stimulation | A071209 | Problem associated with a pocket of skin in which the pulse generator is housed. |  |  |  | A07¦A0712¦A071209
| Defibrillation/Stimulation Problem |  | A0713 | Problem associated with the delivery of electrical shock/stimulation by a device intended to deliver shocks/stimulation. |  |  | Technical change to the term and definition on 18 March 2020 to include stimulation and to differentiate this term with "Unintended Electrical Shock" (A0714). | A07¦A0713
|  | Failure to Deliver Shock/Stimulation | A071301 | Problem associated with the failure of the device to deliver electrical energy. |  |  | Technical change to the term on 18 March 2020 to include stimulation. | A07¦A0713¦A071301
|  | Inappropriate/Inadequate Shock/Stimulation | A071302 | A shock was delivered with incorrect energy level or at incorrect timing. |  |  | Technical change to the term and definition on 18 March 2020 to include inadequate stimulation. | A07¦A0713¦A071302
|  | Intermittent Shock/Stimulation | A071303 | Problem associated with the failure to deliver electrical energy for a limited period of time, following which the item recovers its ability to perform its required function without being subjected to any external corrective action. Note: such a failure is often recurrent. |  |  | Technical change to the term and definition on 18 March 2020 to include stimulation. | A07¦A0713¦A071303
| Unintended Electrical Shock |  | A0714 | The device delivers unintended electrical shock. Use this term for devices that are not intended to deliver shocks/stimulation. |  |  | Technical change to the definition on 18 March 2020 to differentiate this term with "Defibrillation/Stimulation Problem" (A0713) and lower level terms. | A07¦A0714
| Grounding Malfunction |  | A0715 | Problem associated with the inability to connect conductors of an electronic system for the purpose of controlling or impeding ground currents and voltages. |  |  |  | A07¦A0715
| Electrical Overstress |  | A0716 | Problem associated with an electrical activity that exceeded the specified threshold limit of the internal integrated circuitry. |  |  |  | A07¦A0716
| Electro-Static Discharge |  | A0717 | Problem associated with the discharge of electricity between two bodies previously electrically charged. |  |  |  | A07¦A0717
| Failure to Shut Off |  | A0718 | Problem associated with the device not powering off when a shut down was requested. |  |  |  | A07¦A0718
|  | Device Remains Activated | A071801 | Problem associated with the device continuing to be in an active state after deactivation was requested. |  |  |  | A07¦A0718¦A071801
| Unexpected Shutdown |  | A0719 | Problem associated with the device unexpectedly powering down. |  |  |  | A07¦A0719
| Electromagnetic Compatibility Problem |  | A0720 | Problem associated with the ability of a system to function in its electromagnetic environment without introducing intolerable disturbances to anything in its environment. |  |  |  | A07¦A0720
|  | Electromagnetic Interference | A072001 | Problem associated with a measure of electromagnetic radiation from equipment. |  |  |  | A07¦A0720¦A072001
|  | Radiofrequency Interference (RFI) | A072002 | Problem associated with the degradation of the reception of a wanted signal caused by RF disturbance. |  |  |  | A07¦A0720¦A072002
| Circuit Failure |  | A0721 | Problem associated with a failure of the internal network paths or electrical circuitry (i.e. electrical components, circuit boards, wiring) |  |  |  | A07¦A0721
|  | Capacitative Coupling | A072101 | Problem associated with the transfer of energy within an electrical network by means of the capacitance between circuit nodes. It occurs when energy is coupled from one circuit to another through an electric field. |  |  |  | A07¦A0721¦A072101
|  | Electrical Shorting | A072102 | Problem associated with an electric current travelling along an accidental path (unintended path) in a circuit. |  |  |  | A07¦A0721¦A072102
|  | Intermittent Continuity | A072103 | Problem associated with intermittent faults in electrical/electronic interconnections. |  |  |  | A07¦A0721¦A072103
| Impedance Problem |  | A0722 | Problem associated with electrical impedance levels between device and patient connections. |  |  |  | A07¦A0722
|  | High impedance | A072201 | Problem associated with higher than intended electrical impedance levels between device and patient connections. |  |  |  | A07¦A0722¦A072201
|  | Low impedance | A072202 | Problem associated with lower than intended electrical impedance levels between device and patient connections. |  |  |  | A07¦A0722¦A072202
|  | Unstable Impedance | A072203 | The impedance varies without being consistently too high or too low. |  | New | Term added for Release Number 2025. See no. 7 of Change Request Log | A07¦A0722¦A072203
| Device in Backup-mode |  | A0723 | A device found in back-up mode. This may be an appropriate fail-safe action (e.g. end of battery life), or be caused by device malfunction or due to operator error. |  |  | Term was added on 31 January 2023. For details, see comment No. 8 of the Change Log (Release Number 2023). | A07¦A0723
Calibration Problem |  |  | A08 | Problem associated with the operation of the device, related to its accuracy, and associated with the calibration of the device. |  |  |  | A08
| Failure to Calibrate |  | A0801 | Problem associated with the failure of the device to perform a self-calibration procedure or process designed to assure the accuracy and proper performance of the device. |  |  |  | A08¦A0801
| Failure to Recalibrate |  | A0802 | Problem associated with the failure of the device which is unable to regain a standard level of accuracy when performing a calibration procedure or process designed to assure the accuracy and proper performance of the device. |  |  |  | A08¦A0802
| Imprecision |  | A0803 | Problem associated with the device providing imprecise measurements when compared to a reference standard. |  |  |  | A08¦A0803
| Overcorrection |  | A0804 | Problem associated with an adjustment that surpasses a set of criteria. |  |  |  | A08¦A0804
| Undercorrection |  | A0805 | Problem associated with an adjustment that falls below a set of criteria. |  |  | Term was added on 18 March 2020 as an additional level 2 term under "Calibration Problem". | A08¦A0805
Output Problem |  |  | A09 | Problem associated with any deviation from the documented specifications of the device that relate to the end result, data, or test results provided by the device. |  |  |  | A09
| Audible Prompt/Feedback Problem |  | A0901 | Problem with any deviation from the documented specifications of the device that relate to audible feedback. e.g. voice prompts or beeps, but not safety related alarms which are covered under "Protective Measures Problem". |  |  | Editorial change to the term on 18 March 2020. | A09¦A0901
|  | Inappropriate Audible Prompt/Feedback | A090101 | Problem with audible messages which do not guide a device user to the correct action. |  |  |  | A09¦A0901¦A090101
|  | Inaudible or Unclear Audible Prompt/Feedback | A090102 | Problem associated with audible prompts which cannot be heard clearly. |  |  |  | A09¦A0901¦A090102
|  | No Audible Prompt/Feedback | A090103 | Problem associated with the device ceasing to provide audible prompts. |  |  |  | A09¦A0901¦A090103
| Display or Visual Feedback Problem |  | A0902 | Problem with any deviation from the documented specifications of the device that relate to visual feedback. e.g. the display of information, images on a screen, or output from the device. |  |  |  | A09¦A0902
|  | Device Displays Incorrect Message | A090201 | Problem associated with providing incorrect display information. |  |  |  | A09¦A0902¦A090201
|  | Display Difficult to Read | A090202 | Problem associated with legibility of the display, compromising for instance the reading/interpretation of patient parameters or test results. Legibility problems can be due to color, size of font, display screen contrast or other factors. |  |  |  | A09¦A0902¦A090202
|  | Erratic or Intermittent Display | A090203 | A device does not consistently display the same message, result, reading, or image. e.g. the display might flicker, switch between readings or messages, or go completely blank for brief periods of time. |  |  |  | A09¦A0902¦A090203
|  | Image Display Error/Artifact | A090204 | Problem with image display leading to corrupted images or readouts/measurement indications. |  |  |  | A09¦A0902¦A090204
|  | Image Orientation Incorrect | A090205 | Problem associated with an incorrect image orientation on the device display. |  |  |  | A09¦A0902¦A090205
|  | No Display/Image | A090206 | Problem associated with the absence of display or image. |  |  |  | A09¦A0902¦A090206
|  | No Visual Prompts/Feedback | A090207 | Problem associated with the device ceasing to provide visual feedback. |  |  |  | A09¦A0902¦A090207
|  | Poor Quality Image | A090208 | Inadequate quality of an image or any visual representation displayed by the device, or output from the device. |  |  |  | A09¦A0902¦A090208
|  | Visual Prompts will not Clear | A090209 | Problem with visual messages which continue to be displayed on/by the device after the appropriate action has been taken. |  |  |  | A09¦A0902¦A090209
| Tactile Prompts/Feedback |  | A0903 | Problem with any deviation from the documented specifications of the device that relate to tactile feedback. e.g device vibrational prompt. |  |  |  | A09¦A0903
|  | Inappropriate Tactile Prompt/Feedback | A090301 | Problem with tactile feedback which does not guide a device user to the correct action. |  |  |  | A09¦A0903¦A090301
|  | No Tactile Prompts/Feedback | A090302 | Problem associated with the device ceasing to provide tactile feedback. |  |  |  | A09¦A0903¦A090302
| Energy Output Problem |  | A0904 | Problem with the device's intended output of energy. |  |  |  | A09¦A0904
|  | Energy Spectrum Incorrect | A090401 | Problem associated with the energy output from the device not being in the expected part of the spectrum. |  |  |  | A09¦A0904¦A090401
|  | Failure to Deliver Energy | A090402 | Problem associated with the failure of the device to deliver any energy. |  |  |  | A09¦A0904¦A090402
|  | Intermittent Energy Output | A090403 | Problem associated with the energy output from the device being inconsistent over time. |  |  |  | A09¦A0904¦A090403
|  | Output above Specifications | A090404 | Device output is exceeding the documented specifications of the device. |  |  |  | A09¦A0904¦A090404
|  | Output below Specifications | A090405 | Device output is below the documented specifications of the device. |  |  |  | A09¦A0904¦A090405
|  | Therapeutic or Diagnostic Output Failure | A090406 | Problem associated with the failure of the device to deliver the output required for treatment or identification of a disease. |  |  |  | A09¦A0904¦A090406
|  | Therapy Delivered to Incorrect Body Area | A090407 | Problem associated with the device causing unintended therapeutic action to an area of the body other than the intended area. |  |  |  | A09¦A0904¦A090407
| Radiation Output Problem |  | A0905 | Problem with the device's intended output of radiation. |  |  |  | A09¦A0905
|  | Radiation Output Failure | A090501 | Problem associated with the absence of radiation output from radiological or diagnostic devices. |  |  |  | A09¦A0905¦A090501
|  | Radiation Overexposure | A090502 | Problem associated with excessive radiation emitted from radiological or diagnostic devices. |  |  |  | A09¦A0905¦A090502
|  | Radiation Underexposure | A090503 | Problem associated with too little radiation emitted from radiological or diagnostic devices. |  |  |  | A09¦A0905¦A090503
|  | Unexpected/Unintended Radiation Output | A090504 | Device-emitted radiation when it was not supposed to. This applies to devices which are intended to emit radiation, and the radiation being emitted from the correct part of the device, but at an incorrect time. Use "radiation leak" if the device emits radiation which should never have been emitted, or from a location from which it should never be emitted. |  |  |  | A09¦A0905¦A090504
| Gas Output Problem |  | A0906 | Problem associated with gas output. |  |  |  | A09¦A0906
| No Device Output |  | A0907 | Problem associated with no measurement outcome, value or data obtained from the device. |  |  |  | A09¦A0907
| Incorrect, Inadequate or Imprecise Result or Readings |  | A0908 | Problem associated with a nonconforming end result, data, or test results provided by the device to its performance specifications. |  |  | Editorial change to the term on 16 Feburary 2021. | A09¦A0908
|  | Signal Artifact/Noise | A090801 | Problem associated with impurities or interference in a signal (e.g. ECG artifact). |  |  | Technical change to the term on 18 March 2020 to include signal noise. | A09¦A0908¦A090801
|  | Failure to Obtain Sample | A090802 | The device does not collect or transfer the sample. |  |  |  | A09¦A0908¦A090802
|  | False Negative Result | A090803 | Problem associated with the device incorrectly reporting that something has not been detected and may mislead the operator/user/HCP into not taking certain actions when action should be taken. |  | Modified (technical) | Definition modified for Release Number 2024. See no. 122 of Change Log | A09¦A0908¦A090803
|  | False Positive Result | A090804 | Problem associated with the device incorrectly reporting that something has been detected and may mislead the operatorr/user/HCP to take certain actions. |  | Modified (technical) | Definition modified for Release Number 2024. See no. 123 of Change Log | A09¦A0908¦A090804
|  | Incorrect Measurement | A090805 | Measurement obtained from or provided by the device is obviously incorrect. |  |  |  | A09¦A0908¦A090805
|  | Non Reproducible Results | A090806 | Device results cannot be reliably reproduced. |  |  |  | A09¦A0908¦A090806
|  | High Readings | A090807 | Reading provided by the device is too high or higher than expected. |  |  |  | A09¦A0908¦A090807
|  | Low Readings | A090808 | Reading provided by the device is too low or lower than expected. |  |  |  | A09¦A0908¦A090808
|  | High Test Results | A090809 | Test results provided by the device are too high or higher than expected. |  |  |  | A09¦A0908¦A090809
|  | Low Test Results | A090810 | Test results provided by the device are too low or lower than expected. |  |  |  | A09¦A0908¦A090810
|  | Unable to Obtain Readings | A090811 | The device does not provide or display a valid reading. |  |  |  | A09¦A0908¦A090811
|  | Missing Test Results | A090812 | Problem associated with the results of a test or measurement not appearing. |  |  |  | A09¦A0908¦A090812
|  | Erratic Results | A090813 | Reports of erroneous/discrepant results which combine high/low and/or positive/negative results. This term is not to be selected where reports indicate consistently high or low or false positive or false negative results. |  |  | Term was added on 18 March 2020 as an additional level 3 term to "Incorrect, Inadequate or Imprecise Results or Readings". | A09¦A0908¦A090813
|  | Poor Visibility | A090814 | Implanted device is difficult to detect on imaging modalities, e.g. insufficient visibility. |  |  | Term was added on 27 January 2022. For details, see comment No. 146 of the Change Log (Release Number 2022). | A09¦A0908¦A090814
| Unexpected Therapeutic Results |  | A0909 | Problem associated with the use of the device for therapeutic purposes. |  |  |  | A09¦A0909
Temperature Problem |  |  | A10 | Problem associated with the device producing unintended temperatures. |  |  |  | A10
| Excessive Cooling |  | A1001 | Problem associated with the device producing temperatures that are lower than specified. |  |  |  | A10¦A1001
| Excessive Heating |  | A1002 | Problem associated with the device which have a warming or heating function, producing excessive heat. |  |  |  | A10¦A1002
| Insufficient Cooling |  | A1003 | Problem associated with the device insufficiently cooled in device active (working) or/and non-active (nonworking) state. |  |  |  | A10¦A1003
| Insufficient Heating |  | A1004 | Problem associated with the device or its components producing temperatures that are not as high as what is specified. |  |  |  | A10¦A1004
| Overheating of Device |  | A1005 | Problem associated with the device producing high temperatures, such that its operation is compromised or harm is caused (e.g. overheating that produces melting of components or automatic shutdown). |  |  |  | A10¦A1005
| Thermal Decomposition of Device |  | A1006 | Problems associated with a discoloration or destruction as a result of thermal decomposition of the device. |  |  |  | A10¦A1006
| Fire |  | A1007 | Problem associated with the combustion of the device with a steady flame. |  |  |  | A10¦A1007
| Flare or Flash |  | A1008 | Problem associated with device-related burn with an unsteady flame. |  |  |  | A10¦A1008
| Smoking |  | A1009 | Problem associated with a cloud of vapor or gas generated from the device, generally associated after a fire or a burn. |  |  |  | A10¦A1009
Computer Software Problem |  |  | A11 | Problem associated with written programs, codes, and/or software system that affects device performance or communication with another device. |  |  |  | A11
| Application Network Problem |  | A1101 | Problem associated with the deviations from documented system specifications that affects overall system performance and/or the performance of an individual device connected to that system. |  |  |  | A11¦A1101
| Application Program Problem |  | A1102 | Problem associated with the requirement for software to fulfill its function within an intended use or application. |  |  |  | A11¦A1102
|  | Application Program Freezes, Becomes Nonfunctional | A110201 | Problem associated with freezing and/or becoming nonfunctional of an application program. |  |  | Definition was modified on 27 January 2022 to add in "/or" For details, see comment No. 27 of the Change Log (Release Number 2022). | A11¦A1102¦A110201
|  | Application Program Problem: Dose Calculation Error | A110202 | Problem associated with the written program code or application software used by the device to calculate specific measurements or quantities managed by the device. |  |  |  | A11¦A1102¦A110202
|  | Application Program Problem: Medication Error | A110203 | Event in which the device software results in errors of medication preparation or administration. |  |  |  | A11¦A1102¦A110203
|  | Application Program Problem: Parameter Calculation Error | A110204 | Problem associated with the written program code or application software used by the device to calculate parameters other than those related to dose or power. |  |  |  | A11¦A1102¦A110204
|  | Application Program Problem: Power Calculation Error | A110205 | Problem associated with the written program code or application software used by the device for calculations related to device power. |  |  |  | A11¦A1102¦A110205
|  | Application Program Version or Upgrade Problem | A110206 | Problem associated with installing updates to a software system that affects the device performance or communication with another device. |  |  |  | A11¦A1102¦A110206
|  | Problem with Software Installation | A110207 | Problem associated with installing the device software in a manner that allows full functioning of the device. Source of installation could be manufacturer or user. |  |  |  | A11¦A1102¦A110207
|  | Unintended Application Program Shut Down | A110208 | Problem associated with an unintended shut down by malfunction of the application program. |  |  |  | A11¦A1102¦A110208
| Program or Algorithm Execution Problem |  | A1103 | Problem associated with execution problems relating to program or algorithm. |  |  |  | A11¦A1103
|  | Delayed Program or Algorithm Execution | A110301 | Problem associated with delayed execution relating to program or algorithm. |  |  |  | A11¦A1103¦A110301
|  | Intermittent Program or Algorithm Execution | A110302 | Problem associated with intermittent execution relating to program or algorithm. |  |  |  | A11¦A1103¦A110302
|  | Program or Algorithm Execution Failure | A110303 | Problem associated with the failure of a program or algorithm to execute. Sudden/unexpected interruption to a program's execution. |  |  |  | A11¦A1103¦A110303
| Computer Operating System Problem |  | A1104 | Problem associated with software, firmware, and/or hardware elements that control the execution of computer programs and provides such services as computer resource allocation, job control, input/output control, and file management in a computer system. |  |  |  | A11¦A1104
|  | Operating System Becomes Nonfunctional | A110401 | Problem associated with malfunction of the computer operating system as opposed to an application software problem. |  |  |  | A11¦A1104¦A110401
|  | Operating System Version or Upgrade Problem | A110402 | Problem associated with replacing an older operating system to an up-to-date operating system. |  |  |  | A11¦A1104¦A110402
| Computer System Security Problem |  | A1105 | Problem associated with unauthorized access to or modification of a software system resulting in a loss of confidentiality, integrity, or availability of written program code, application software, or data or entire device. |  |  |  | A11¦A1105
|  | Application Security Problem | A110501 | Problem associated with the acquisition of computer programming codes that can replicate and spread from one computer system to another thereby leading to damaged software, hardware and data. |  |  |  | A11¦A1105¦A110501
|  | Unauthorized Access to Computer System | A110502 | Problem associated with an access that was not permitted to the computer system that may lead to modification of program, corruption of data, or and break in network security. This concept is closely associated with computer integrity which is the degree to which a system or component prevents unauthorized access to, or modification of, computer programs or data. |  |  |  | A11¦A1105¦A110502
| Data Back-Up Problem |  | A1106 | Problems relating to a system, component, file, procedure, or person available to replace or help restore a primary item in the event of a failure or externally caused disaster. |  |  |  | A11¦A1106
|  | Failure to Back-Up | A110601 | Problem associated with the inability to backup or to retrieve a backed up version (corrupted file) of device data or system files. |  |  |  | A11¦A1106¦A110601
|  | Failure to Convert to Back-Up | A110602 | Problem associated with a failure to transition from a primary system, component, file, procedure to a backup in response to a failure in the primary item. |  |  |  | A11¦A1106¦A110602
| Data Problem |  | A1107 | Event in which data (charting, orders, results) is not correctly stored, transferred, updated, or displayed. |  |  |  | A11¦A1107
|  | Loss of Data | A110701 | Event in which data is unintentionally permanently or temporarily lost, deleted, corrupted, or overwritten. |  |  |  | A11¦A1107¦A110701
|  | Patient Data Problem | A110702 | Event in which data is accessed by the healthcare provider and either the wrong patient or the wrong data is retrieved despite correct inquiry procedures. |  |  |  | A11¦A1107¦A110702
| Date/Time-Related Software Problem |  | A1108 | Problem associated with programming of calendar dates and/or time as a factor in the operation of the device. |  |  |  | A11¦A1108
Connection Problem |  |  | A12 | Problem associated with linking of the device and/or the functional units set up to provide means for a transfer of liquid, gas, electricity or data. |  |  |  | A12
| Blocked Connection |  | A1201 | Problem associated with linking of the device whereby their functional units set up to provide means for a transfer of fluid, gas, or data is prevented or impeded. |  |  |  | A12¦A1201
| Decoupling |  | A1202 | Problem associated with the device being unassociated in such a way that fluid, gas, power or signal information may not be transferred from one to another. |  |  |  | A12¦A1202
| Disconnection |  | A1203 | Problem associated with the linking of the device having a sufficient open space to prevent gas, liquid or electrical current flow between connectors. |  |  |  | A12¦A1203
| Failure to Disconnect |  | A1204 | Problem associated with the linking of the device whereby termination of the transfer of liquid, gas, electricity, or information cannot be accomplished, or linking components do not come apart, or disconnect, when expected. |  |  |  | A12¦A1204
| Loose or Intermittent Connection |  | A1205 | Problem associated with the connection of the device being loose or intermittent. |  |  |  | A12¦A1205
| Misconnection |  | A1206 | Problem associated with the connection of the device being improper or not in accordance with device specification, requirements or intended uses. |  |  |  | A12¦A1206
| Incomplete or Inadequate Connection |  | A1207 | Problem associated with a partial linking of the device whereby device may appear to be connected however only a partial, intermittent or no transfer of liquid, gas, electricity, or information can be accomplished. |  |  |  | A12¦A1207
| Fitting Problem |  | A1208 | Problem associated with the connection of the device whereby channels, switching systems, and other functional units set up to provide means for a transfer of liquid, gas, electricity, or information do not match or fit. |  |  |  | A12¦A1208
Communication or Transmission Problem |  |  | A13 | Problem associated with the device sending or receiving signals or data. This includes transmission among internal components of the device to which the device is intended to communicate. |  |  |  | A13
| Failure to Read Input Signal |  | A1301 | Problem associated with a failure of the device to read a signal for interpretation or measurement. |  |  |  | A13¦A1301
| Failure to Transmit Record |  | A1302 | Problem associated with a failure of the device to transmit a record for interpretation or measurement. |  |  |  | A13¦A1302
| Intermittent Communication Failure |  | A1303 | Inconsistent or lack of intended communication of data among internal components or with other external devices. |  |  |  | A13¦A1303
| Telemetry Discrepancy |  | A1304 | Problem associated with variability of the transmission of telemetry signals. |  |  |  | A13¦A1304
| Wireless Communication Problem |  | A1305 | Problems with the RF wireless technology characteristics and performance (e.g., frequency, output power, range, reception), wireless quality of service, wireless coexistence, security of wireless signals and data, and electromagnetic compatibility. |  |  |  | A13¦A1305
Infusion or Flow Problem |  |  | A14 | Problem associated with the device failing to deliver or draw liquids or gases as intended (e.g. delivering drugs at incorrect rate, problems with drawing fluid from a system). This includes vacuum collection devices and manual or mechanical pumps. |  |  | Definition was modified on 31 January 2023 (Old definition: Problem associated with the device failing to deliver or draw liquids or gases as intended (e.g. delivering drugs at incorrect rate, Problems with drawing fluid from a system). This includes vacuum collection devices.). For details, see comment No. 35 of the Change Log (Release Number 2023). | A14
| Deflation Problem |  | A1401 | Problem associated with the deflation of the device including unintended deflation or inadequate deflation. |  |  | Technical change to the definition on 18 March 2020 to accommodate additional level 3 terms. | A14¦A1401
|  | Failure to Deflate | A140101 | Problem associated with the inability to deflate a device which is intended to deflate. |  |  | Term was added on 18 March 2020 to differentiate between a failure to deflate and an unintended deflation. | A14¦A1401¦A140101
|  | Unintended Deflation | A140102 | Problem associated with the unintended deflation of a device which was not designed to deflate or not at that point in time or not to that extent. |  |  | Term was added on 18 March 2020 to differentiate between a failure to deflate and an unintended deflation. | A14¦A1401¦A140102
| Excess Flow or Over-Infusion |  | A1402 | Problem associated with a delivery overdose of therapeutic agents, such as drugs or fluids being delivered into a device or a patient. |  |  |  | A14¦A1402
| Filling Problem |  | A1403 | Problem associated with the method or amount of time associated with the delivery of a fluid. Time to delivery or amount of delivered entity may be affected. |  |  |  | A14¦A1403
|  | Inability to Auto-Fill | A140301 | Complete failure to fill as part of an automated process. For insufficient filling use "Short Fill". For excessive filling use "Overfill". For inconsistent filling use "Volume Accuracy Problem". |  |  |  | A14¦A1403¦A140301
|  | Overfill | A140302 | Excessive filling of a device. For complete failure to fill use "inability to auto-fill". For insufficient filling use "Short Fill". For inconsistent filling use "Volume Accuracy Problem". |  |  |  | A14¦A1403¦A140302
|  | Short Fill | A140303 | Insufficient filling of a device. For complete failure to fill use "inability to auto-fill". For insufficient filling use "short fill". For inconsistent filling use "Volume Accuracy Problem". |  |  |  | A14¦A1403¦A140303
|  | Volume Accuracy Problem | A140304 | Inconsistent filling of a device. This describes a problem which is observed to vary between overfilling and under filling, and may be intermittent. Use "Overfill" or "Short Fill" if problem is consistent. |  |  |  | A14¦A1403¦A140304
| Filtration Problem |  | A1404 | Problem associated with the process of passing a substance through a porous medium, e.g., a blood clot filter for the removal of suspended matter. |  |  |  | A14¦A1404
|  | Inadequate Filtration Process | A140401 | Problem associated with the filter failing to remove items or substances which should have been removed. |  |  |  | A14¦A1404¦A140401
|  | Inadequate Ultra Filtration | A140402 | Problem associated with the transfer of fluid between the blood and dialysate through the dialysis membrane due to a pressure gradient (trans-membrane pressure) existing between the blood and dialysate compartments. |  |  |  | A14¦A1404¦A140402
| Improper Flow or Infusion |  | A1405 | Problem associated with the regulation and delivery of therapeutic agents (e.g. air, gas, drugs or fluids into a device or a patient under positive pressure). |  |  |  | A14¦A1405
|  | Backflow | A140501 | Continuous flow of fluid (e.g. liquid, gas) against the intended flow direction. |  |  |  | A14¦A1405¦A140501
|  | Free or Unrestricted Flow | A140502 | Problem associated with uncontrolled flow of infusion of air, gas or fluids. |  |  |  | A14¦A1405¦A140502
|  | Gradient Increase | A140503 | Problem associated with the increased rate of change in temperature, pressure, or other variables as a function of distance, time, etc. |  |  |  | A14¦A1405¦A140503
|  | Inaccurate Delivery | A140504 | Delivery at endpoint not as intended; either too low or too high. |  |  |  | A14¦A1405¦A140504
|  | Inaccurate Flow Rate | A140505 | Problem associated with fluctuations in the flow volume delivered per time, even if end volume is correct, and delivered in the correct total time. |  |  |  | A14¦A1405¦A140505
|  | Intermittent Infusion | A140506 | Problem associated with the infusion not being stead- characterised by intermittent stoppages to the flow. |  |  |  | A14¦A1405¦A140506
|  | Reflux within Device | A140507 | Problem associated with partial backflow, compromising the device's flow output. |  |  |  | A14¦A1405¦A140507
|  | Restricted Flow rate | A140508 | Problem associated with flow rate. Flow volume delivered over time is not reaching intended flow rate. |  |  |  | A14¦A1405¦A140508
|  | Tidal Volume Fluctuations | A140509 | Problem associated with the amount of gas that is inspired and expired during one respiratory cycle. |  |  |  | A14¦A1405¦A140509
| Inflation Problem |  | A1406 | Problem associated with the inability of the device to expand or enlarge with the intended inflation agent (e.g. saline or air). |  |  |  | A14¦A1406
| Insufficient Flow or Under Infusion |  | A1407 | Problem associated with an insufficient dose of therapeutic agents, e.g., drugs or fluids being delivered into a patient under positive pressure. |  |  |  | A14¦A1407
| No Flow |  | A1408 | Problem arising from the device failing to deliver the specified liquid or gas. |  |  |  | A14¦A1408
|  | Failure to Deliver | A140801 | Failure (=complete nonperformance) with regard to the intended function of delivery. |  |  |  | A14¦A1408¦A140801
|  | Failure to Infuse | A140802 | Failure (=complete nonperformance) with regard to the intended function of infusion. |  |  |  | A14¦A1408¦A140802
|  | Inability to Irrigate | A140803 | Failure (=complete nonperformance) with regard to the intended function of irrigation. |  |  |  | A14¦A1408¦A140803
| Obstruction of Flow |  | A1409 | Problem related to an obstruction or blockage within the device component (e.g. tube, opening, pipe) that results in restriction of flow (including blood clotting). |  |  | Technical change to the definition on 18 March 2020 to clarify that the term includes problems related to blood clotting. | A14¦A1409
|  | Complete Blockage | A140901 | Problem related to an obstruction or blockage within the device component (e.g. tube, opening, pipe) that results in no flow. |  |  |  | A14¦A1409¦A140901
|  | Partial Blockage | A140902 | Problem related to an obstruction or blockage within the device component (e.g. tube, opening, pipe) that results in a reduction of the flow rate. |  |  |  | A14¦A1409¦A140902
| Difficult to Flush |  | A1410 | The device is difficult to flush, possibly indicating an obstruction within device. |  |  |  | A14¦A1410
| Pressure Problem |  | A1411 | Problem associated with the application of a force either internal or external to device that compromises the flow of fluid or gas. |  |  |  | A14¦A1411
|  | Decrease in Pressure | A141101 | Unintended decrease in pressure, compromising the device's intended function. |  |  |  | A14¦A1411¦A141101
|  | Increase in Pressure | A141102 | Unintended increase in pressure, compromising the device's intended function. |  |  |  | A14¦A1411¦A141102
|  | No Pressure | A141103 | Unintended complete loss of pressure, compromising the device's intended function. |  |  |  | A14¦A1411¦A141103
| Pumping Problem |  | A1412 | Problem associated with pump performance deviating from specifications in a way to compromise flow or infusion or dispensing. |  |  | Definition was modified on 31 January 2023 (Old definition: Problem associated with pump performance deviating from specifications in a way to compromise flow or infusion). For details, see comment No. 35 of the Change Log (Release Number 2023). | A14¦A1412
|  | Decreased Pump Speed | A141201 | Unintended decrease in pump speed and hence, probably, flow rate, compromising the intended function of the device. |  |  |  | A14¦A1412¦A141201
|  | Increased Pump Speed | A141202 | Unintended increase in pump speed and hence, probably, flow rate, compromising the intended function of the device. |  |  |  | A14¦A1412¦A141202
|  | Failure to Pump | A141203 | Problem associated with the device which fails to start pumping. |  |  |  | A14¦A1412¦A141203
|  | Pumping Stopped | A141204 | Unexpected/unintended cessation of pump. |  |  |  | A14¦A1412¦A141204
| Suction Problem |  | A1413 | Problem associated with suction equipment, which may be a manual, electrical, vacuum or pressure source operated to evacuate and remove undesired substances (air, gas, fluid, or particulates) via tubing and collection bag. |  |  |  | A14¦A1413
|  | Decrease in Suction | A141301 | Problem associated with the removal of fluid or gas from a body cavity or device due to decreased suction. |  |  | Technical change to the definition on 18 March 2020 to include removal of fluid or gas from a device. | A14¦A1413¦A141301
|  | Increase in Suction | A141302 | Problem associated with the removal of fluid or gas from a body cavity or device due to increased suction. |  |  | Technical change to the definition on 18 March 2020 to include removal of fluid or gas from a device. | A14¦A1413¦A141302
|  | Suction Failure | A141303 | Problem associated with the complete inability to provide suction. |  |  |  | A14¦A1413¦A141303
| Priming Problem |  | A1414 | Problem associated with the preparation of the device to begin pumping. |  |  |  | A14¦A1414
|  | Failure to Prime | A141401 | Problem associated with the device failing to begin the priming process (i.e. the process of preparation of device for the delivery of fluids). |  |  |  | A14¦A1414¦A141401
|  | Incomplete or Inadequate Priming | A141402 | Problem associated with not adequately preparing the device. |  |  |  | A14¦A1414¦A141402
| Air/Gas in Device |  | A1415 | Problem associated with air in the device (e.g. air in line). |  |  | Term was added on 18 March 2020 as an additional level 2 term to "Infusion or Flow Problem". | A14¦A1415
Activation, Positioning or Separation Problem |  |  | A15 | Problem associated with any deviations from the documented specifications of the device that relate to the sequence of events for activation, positioning or separation of device. Note: Deployment is synonymous with activation. |  |  | Editorial change to the term on 16 Feburary 2021. | A15
| Activation Problem |  | A1501 | Problem associated with the activation of the device. Note: Activation includes expansion. |  |  | Technical change to the definition on 18 March 2020 to clarify that activation includes expansion. | A15¦A1501
|  | Activation Failure | A150101 | Problem associated with the device failing to be activated including partial activation. |  |  | Editorial change to the definition on 18 March 2020. | A15¦A1501¦A150101
|  | Difficult or Delayed Activation | A150102 | Problem associated with delayed or difficult activation of the device. |  |  |  | A15¦A1501¦A150102
|  | Premature Activation | A150103 | Problem associated with early and unexpected activation of the device. |  |  |  | A15¦A1501¦A150103
|  | Self-Activation or Keying | A150104 | Problem associated with the unintended activation of the device, or the device having been unexpectedly turned on during use. |  |  |  | A15¦A1501¦A150104
|  | Key or Button Unresponsive/not Working | A150105 | Problem associated with a device not responding to key or button inputs. |  |  | Term was added on 18 March 2020 as an additional level 3 term to "Activation Problem". | A15¦A1501¦A150105
|  | Unexpected Deactivation | A150106 | Problem associated with a device deactivating during use.
| Positioning Problem |  | A1502 | Problem associated with the movement of the device to an intended location. |  |  |  | A15¦A1502
|  | Positioning Failure | A150201 | Problem associated with the inability of the device to be positioned in a specified location. |  |  |  | A15¦A1502¦A150201
|  | Malposition of Device | A150202 | Problem associated with the device being positioned in a location other than intended or specified. |  |  |  | A15¦A1502¦A150202
|  | Difficult or Delayed Positioning | A150203 | Problem associated with users experiencing difficulty or delay to position the device to a specified location. |  |  |  | A15¦A1502¦A150203
|  | Failure to Advance | A150204 | Problem associated with failure to move the device to an intended location. |  |  |  | A15¦A1502¦A150204
|  | Difficult to Advance | A150205 | Problem associated with difficulty moving the device to an intended location (e.g. difficulty in advancing guide wire). |  |  |  | A15¦A1502¦A150205
|  | Difficult to Insert | A150206 | Problem associated with problems introducing or inserting the device, even if the user is operating the device in accordance with the instructions for use or labeling. |  |  |  | A15¦A1502¦A150206
|  | Difficult to Remove | A150207 | Problem associated with the user experiencing difficulty when taking out the device, even if the user is operating device in accordance with the instructions for use or labeling. |  |  | Editorial change to the definition on 18 March 2020. | A15¦A1502¦A150207
|  | Entrapment of Device | A150208 | Problem associated with the device caught within patient vasculature, tissue, or other device. |  |  |  | A15¦A1502¦A150208
| Separation Problem |  | A1503 | Problem associated with the detachment or separation of the device. |  |  |  | A15¦A1503
|  | Separation Failure | A150301 | Problem associated with the device or one of its components failing to detach or separate as intended. |  |  |  | A15¦A1503¦A150301
|  | Difficult or Delayed Separation | A150302 | Problem associated with users experiencing difficulty or delay with detachment or separation of the device. |  |  |  | A15¦A1503¦A150302
|  | Premature Separation | A150303 | Problem associated with an early and unexpected detachment or separation of the device from the system. |  |  |  | A15¦A1503¦A150303
Protective Measures Problem |  |  | A16 | Problem associated with any deviations from the documented specifications of the device that relate to the implemented and inherited design features specific to devices used for reducing risks to patient or caregiver or maintaining risks within specified levels. |  |  |  | A16
| Device Alarm System |  | A1601 | Problem associated with the alarm system of the device. |  |  |  | A16¦A1601
|  | Alarm Not Visible | A160101 | The device does not display an alarm message when required. |  |  |  | A16¦A1601¦A160101
|  | No Audible Alarm | A160102 | The device fails to emit an audible alarm. |  |  |  | A16¦A1601¦A160102
|  | Low Audible Alarm | A160103 | The audible device alarm cannot be heard clearly. |  |  |  | A16¦A1601¦A160103
|  | Delayed Alarm | A160104 | The device alarm system operates with delay. |  |  |  | A16¦A1601¦A160104
|  | False Alarm | A160105 | Problem associated with the device providing incorrect alarm warning or alert to user. |  |  |  | A16¦A1601¦A160105
|  | Defective Alarm | A160106 | The device alarm does not operate as expected and/or in agreement with device's specifications. |  |  |  | A16¦A1601¦A160106
| Fail-Safe Problem |  | A1602 | Problem associated with the feature that prevents the unsafe use of the device. |  |  |  | A16¦A1602
|  | Fail-Safe Did Not Operate | A160201 | Problem associated with the device fail-safe mechanism, which did not function or function in a non effective way, compromising safe use of the device. |  |  |  | A16¦A1602¦A160201
|  | No Fail-Safe Mechanism | A160202 | The device does not have a fail-safe mechanism, although such mechanism would be required for its appropriate and/or safe functioning. |  |  |  | A16¦A1602¦A160202
| Failure of Device to Self-Test |  | A1603 | Problem associated with the device failing to perform an internal self-diagnostic process to ensure normal operation during or prior to use. |  |  |  | A16¦A1603
| Failure to Auto Stop |  | A1604 | Problem associated with the inability of device to turn itself off when the device is not in an operable condition. |  |  |  | A16¦A1604
| Reset Problem |  | A1605 | Problem associated with setting a variable, register, or other storage location back to a prescribed state. |  |  |  | A16¦A1605
|  | Failure to Reset | A160501 | Problem associated with the device failing to set a variable, register, or other storage location back to a prescribed state. |  |  |  | A16¦A1605¦A160501
|  | Failure to Zero | A160502 | Problem associated with the device failing to set a variable, register, or other storage location back to zero. |  |  |  | A16¦A1605¦A160502
|  | Inappropriate or Unexpected Reset | A160503 | Problem associated with the device setting a variable, register, or other storage location to an inappropriate or unexpected state. |  |  |  | A16¦A1605¦A160503
| Premature Indicator Activation |  | A1606 | Problems with the activation of a protective measure indicator earlier than expected. |  |  |  | A16¦A1606
|  | Premature Elective Replacement Indicator | A160601 | Problems with the early or unexpected activation of the elective replacement indicator. |  |  |  | A16¦A1606¦A160601
|  | Premature End-of-Life Indicator | A160602 | Problem with the early or unexpected activation of the end-of-life indicator. |  |  |  | A16¦A1606¦A160602
| Shielding Failure |  | A1607 | Problem associated with the device inability to act as a barrier for absorption of radiation energy in X-rays, gamma rays, etc. |  |  |  | A16¦A1607
Compatibility Problem |  |  | A17 | Problem associated with compatibility between device, patients or substances (medication, body fluid, etc.) |  |  |  | A17
| Component or Accessory Incompatibility |  | A1701 | Problem associated with the incompatibility of any device while being operated in the same use environment thereby leading to a dysfunction between the devices. |  |  |  | A17¦A1701
|  | Accessory Incompatible | A170101 | An accessory required for the intended purpose of the device appears incompatible with device, thus compromising the intended function of the device. |  |  |  | A17¦A1701¦A170101
|  | Component Incompatible | A170102 | A component required for the proper functioning of the device is not compatible with other components or subassemblies of the device, thus compromising the intended function of the device. |  |  |  | A17¦A1701¦A170102
| Device-Device Incompatibility |  | A1702 | Problem associated with the incompatibility of two or more devices while being operated in the same use environment thereby leading to a dysfunction of more than one device. |  |  |  | A17¦A1702
| Measurement System Incompatibility |  | A1703 | Problem associated with the incompatibility of the measurement systems between and/or within device systems that are inherent to the individual device thereby leading to miscalculated or mismatched measurements from those devices, e.g., international metric system versus U.S. measurement system. |  |  |  | A17¦A1703
| Unintended Compatibility |  | A1704 | Problem associated with the ability of two or more devices which are intended to be incompatible but are able to work or fit together. |  |  |  | A17¦A1704
Contamination /Decontamination Problem |  |  | A18 | Problem associated with the presence of any unexpected foreign substance found in the device, on its surface or in the package materials, which may affect performance or intended use of the device, or problem that compromise effective decontamination of the device. |  |  |  | A18
| Contamination |  | A1801 | Problem associated with the undesired introduction of impurities either chemical or microbiological in nature, or of foreign matter into or onto the device. |  |  | Technical change to the term on 18 March 2020 to separate when/where contamination occurred from type of contamination ("During Use" was removed). NOTE: This change affects all lower level terms (A180101 - A180105) which are also no longer limited to contamination during use. | A18¦A1801
|  | Biofilm coating in Device | A180101 | Problem associated with the undesired introduction of a biofilm coating into or onto the device. |  |  |  | A18¦A1801¦A180101
|  | Contamination of Device Ingredient or Reagent | A180102 | Problem associated with the undesired introduction of impurities either chemical or microbiological in nature, or of foreign matter into or onto the device ingredient or reagent. |  |  |  | A18¦A1801¦A180102
|  | Device Contamination with Body Fluid | A180103 | Problem associated with the undesired presence of body fluid in/on the device, which are not part of the documented device specifications and requirements. |  |  |  | A18¦A1801¦A180103
|  | Device Contamination with Chemical or Other Material | A180104 | Problem associated with contamination of the device with chemical substance or other non biologic material. |  |  |  | A18¦A1801¦A180104
|  | Microbial Contamination of Device | A180105 | Problem associated with undesired microbial contamination of the device. |  |  |  | A18¦A1801¦A180105
| Device Contaminated During Manufacture or Shipping |  | A1802 | Problem associated with the presence of any unexpected foreign substance found on the surface or in the package materials, which may affect optimal performance for its intended use, and which occurred during manufacture or shipping. |  |  | Technical change to the definition on 18 March 2020 to clarify that contamination occurred during manufacture or shipping. | A18¦A1802
| Device Reprocessing Problem |  | A1803 | Problem associated with a failure during any step of reprocessing process (cleaning, disinfection, packaging, labeling, sterilization) of a used or opened from its original packaging, but unused, device. |  |  |  | A18¦A1803
|  | Failure to Clean Adequately | A180301 | Problem associated with the failure of the device or operator to remove any visible soil, foreign material or organism deposits on the external surfaces, crevices, and joints of the device. |  |  |  | A18¦A1803¦A180301
|  | Failure to Disinfect | A180302 | Failure to properly disinfect the device when reprocessing it. |  |  |  | A18¦A1803¦A180302
|  | Flushing Problem | A180303 | Flushing process was not executed properly. |  |  |  | A18¦A1803¦A180303
|  | Problem with Removal of Enzymatic Cleaner | A180304 | Enzymatic cleaner was not removed properly. |  |  |  | A18¦A1803¦A180304
|  | Problem with Sterilization | A180305 | Device was not sterilized properly during reprocessing. |  |  |  | A18¦A1803¦A180305
|  | Residue After Decontamination | A180306 | Problem associated with the decontamination process not adequately removing unwanted visible soil, foreign material, or organism deposits. |  |  |  | A18¦A1803¦A180306
| Device Contaminated at the User Facility |  | A1804 | Problem associated with the presence of any unexpected foreign substance found on the surface or in the package materials, which may affect optimal performance for its intended use, and which occurred at the user facility. |  |  | Term was added on 18 March 2020 for coding of contamination at the user facility which was originally included in "Contamination During Use" (A1801). | A18¦A1804
Environmental Compatibility Problem |  |  | A19 | Problem associated with the surrounding conditions in which the device is being used such as temperature, noise, lighting, ventilation, or other external factors such as power supply. |  |  |  | A19
| Ambient Noise Problem |  | A1901 | Problem associated with any undesired acoustic energy or vibration that tends to interfere with the operation of the device. |  |  |  | A19¦A1901
| Ambient Temperature Problem |  | A1902 | Problem associated with compromised device performance at the ambient temperature or the storage at an inappropriate ambient temperature. |  |  |  | A19¦A1902
| Fumes or Vapors |  | A1903 | Problem associated with the visibility, odor, or toxicity of an ambient vapor or gas. |  |  |  | A19¦A1903
| Fungus in Device Environment |  | A1904 | Problem associated with the visibility of molds, mildews, yeasts, and/or mushrooms in the immediate environment in which the device is being used. |  |  |  | A19¦A1904
| Moisture or Humidity Problem |  | A1905 | Problem associated with an unsatisfactory humidity level in the storage or use environment which affects the device performance. |  |  |  | A19¦A1905
|  | Moisture Damage | A190501 | Problem associated with damage inflicted upon the device from water vapor or water in the immediate environment in which the device is being used. |  |  |  | A19¦A1905¦A190501
| Ventilation Problem in Device Environment |  | A1906 | Problem associated with the circulation of fresh air in the immediate atmosphere in which the device is being used. |  |  |  | A19¦A1906
|  | Fogging | A190601 | Problem associated with the visibility of water vapor in the immediate atmosphere in which the device is being used. |  |  |  | A19¦A1906¦A190601
| Device Unsafe to Use in Environment |  | A1907 | Problem associated with environmental condition that results in the unsafe use of the device. (e.g. electromagnetic fields, noise, vibration, microbiological contamination etc.) |  |  |  | A19¦A1907
| Environmental Particulates |  | A1908 | Problem associated with fine solids or liquid particles such as dust, smoke, fume, and/or mist suspended in the immediate atmosphere in which the device is being used. |  |  |  | A19¦A1908
| Medical Gas Supply Problem |  | A1909 | Problem associated with the facility-supplied medical gases such as medical air, oxygen, nitrous oxide, and nitrogen. |  |  |  | A19¦A1909
| Electrical Power Problem |  | A1910 | Problem associated with the quality of the facility-supplied power. |  |  |  | A19¦A1910
|  | Emergency Power Failure | A191001 | Problem associated with the failure of the facility's emergency power backup system(s) including generators and/or interruptible power systems (UPS). |  |  |  | A19¦A1910¦A191001
|  | Loss of Power | A191002 | Problem associated with the failure of primary power supplied by the facility. |  |  |  | A19¦A1910¦A191002
|  | Power Conditioning Problem | A191003 | Problem associated with a momentary overpower/over voltage from the utility and electrical systems of user facilities; - Problem associated with inadequate power conditioning such as the presence of fluctuation, surges, spikes, dropouts, noise and other such undesirable transients. |  |  |  | A19¦A1910¦A191003
Installation-Related Problem |  |  | A20 | Problem associated with unsatisfactory installation, configuration, and/or setup of a specific device. |  |  |  | A20
| Misassembled During Installation |  | A2001 | Problem associated with the use of the device characterized by incorrect assembly of device components, parts or constituents. |  |  |  | A20¦A2001
Labelling, Instructions for Use or Training Problem |  |  | A21 | Problem associated with device markings/labelling, instructions for use, training and maintenance documentation or guidelines. |  |  |  | A21
| Device Markings/Labelling Problem |  | A2101 | Problem associated with the written, printed or graphic material accompanying or affixed to the device or any of its packaging. This includes verbal instructions relating to identification, technical description, and usage provided by the device manufacturers. Problems can include but are not limited to this material being unclear, missing, worn out, incorrect or inaccurate. |  |  |  | A21¦A2101
|  | Expiration Date Error | A210101 | Problem associated with errors in identification of expiration date. |  |  |  | A21¦A2101¦A210101
|  | Illegible Information | A210102 | Problem associated with information unable to be read or deciphered. |  |  |  | A21¦A2101¦A210102
|  | Inaccurate Information | A210103 | Problem associated with imprecise, inexact information. |  |  |  | A21¦A2101¦A210103
|  | Unclear Information | A210104 | Problem associated with ambiguous, confused information. |  |  |  | A21¦A2101¦A210104
|  | Missing Information | A210105 | Absence of information e.g. labeling, instruction for use. |  |  |  | A21¦A2101¦A210105
|  | Wrong Label | A210106 | Problem associated with an incorrect label being affixed to the device or packaging. |  |  | Term was added on 27 January 2022. For details, see comment No. 2 of the Change Log (Release Number 2022). | A21¦A2101¦A210106
|  | Device label look-alike | A210107 | Problem associated with medical device label that looks similar to another product leading to confusion. The other product may be another device or a different product such as a medicine or cleaning agent. Use A020505 for Device packaging look-alike. |  | New | Term added for Release Number 2024. See no. 117 of Change Log | A21¦A2101¦A210107
| Lack of Maintenance Documentation or Guidelines |  | A2102 | Problem associated with user facility not receiving adequate service documentation, guidelines, or recommendations to perform preventative and corrective maintenance and performance assurance checks. |  |  |  | A21¦A2102
| Inadequate Instructions for Healthcare Professional |  | A2103 | Problem associated with inaccuracies in any written, printed, or graphic matter that is affixed to the device or its packaging with any matter that accompanies the device including verbal instructions related to identification, technical description and use of device provided by the device manufacturers that is intended for healthcare professionals. |  |  |  | A21¦A2103
| Inadequate Instructions for Non-Healthcare Professional |  | A2104 | Problem associated with users being unclear and not able to follow any written, printed, or graphic matter that is affixed to device or its packaging with any matter that accompanies the device including verbal instructions related to identification, technical description and use of the device provided by the device manufactures that vary from the standard of medical care in a given environment. |  |  |  | A21¦A2104
| Inadequate or Insufficient Training |  | A2105 | Problem associated with facility not providing satisfactory initial and/or periodic user training covering operation of the device. |  |  |  | A21¦A2105
Human-Device Interface Problem |  |  | A22 | Problem associated with an act or omission of an act that has a different result than that intended by the manufacturer or expected by the operator. |  |  |  | A22
| Device Difficult to Setup or Prepare |  | A2201 | Problem associated with the use of the device in terms of user experiencing difficulty in preparing device for use, even if the operation is being performed according to labeled instructions for use. |  |  |  | A22¦A2201
| Device Difficult to Program or Calibrate |  | A2202 | The device is difficult to program, calibrate or set to desired state, even by appropriately trained user/operator. |  |  |  | A22¦A2202
| Device Difficult to Maintain |  | A2203 | Problem associated with the user's ability to service the device according to the manufacturer specifications relating to the device routine maintenance, i.e., periodic inspection, failure detection, repair, and care of the device to sustain or restore acceptable operating conditions. |  |  |  | A22¦A2203
| Inadequate User Interface |  | A2204 | Problem associated with the means by which the operator and the equipment communicate or interact. |  |  |  | A22¦A2204
| Device Provides Uninformative Message |  | A2205 | The device provides a message which is unhelpful or uninformative, such as an error code without further information about the meaning or appropriate action to take. If the message does not make sense then use A2206 - Device Provides Unintelligible Message. |  | New | Term added for Release Number 2024. See no. 42 of Change Log | A22¦A2205
| Device Provides Unintelligible Message |  | A2206 | The device provides an unintelligible or incomprehensible message such as an apparently random string of characters. If the message makes sense but is not helpful then use A2205 - Device Provides Uninformative Message. |  | New | Term added for Release Number 2024. See no. 42 of Change Log | A22¦A2206
Use of Device Problem |  |  | A23 | Problem associated with failure to process, service, or operate the device according to the manufacturer's recommendations or recognized best practices. |  |  |  | A23
| Device Handling Problem |  | A2301 | Handling of the device not in accordance with specification, prior to use on the patient. |  |  |  | A23¦A2301
| Use of Incorrect Control/Treatment Settings |  | A2302 | Problem associated with the use of the device in terms of inappropriate or incorrect control settings or incorrect treatment parameters for the device's specified operation and/or intended use. |  |  | Term/Definition was modified on 27 January 2022 (Old term/definition: Use of Incorrect Control Settings: Problem associated with the use of the device in terms of inappropriate or false control settings for the device's specified operation and/or intended use). For details, see comment No. 26 of the Change Log (Release Number 2022). | A23¦A2302
| Improper or Incorrect Procedure or Method |  | A2303 | Problem associated with the use of the device in terms of nonconforming to that device's intended use, specifications, procedure and process or service instructions and information provided by the device manufacturers. |  |  |  | A23¦A2303
| Off-Label Use |  | A2304 | Problem associated with the device which has been used for an unapproved indication or for an unapproved intended use. |  |  |  | A23¦A2304
| Misassembled |  | A2305 | Problem associated with incorrect assembly of the device or constituents after being put into use. |  |  |  | A23¦A2305
|  | Misassembly by Users | A230501 | Problem associated with incorrect assembly of the device or constituents by the users. |  |  |  | A23¦A2305¦A230501
|  | Misassembly During Maintenance/Repair | A230502 | Problem associated with incorrect assembly of the device or constituents during maintenance or repair. |  |  |  | A23¦A2305¦A230502
Adverse Event Without Identified Device or Use Problem |  |  | A24 | An adverse event (e.g. patient harm) appears to have occurred, but there does not appear to have been a problem with the device or the way it was used. |  |  |  | A24
No Apparent Adverse Event |  |  | A25 | A report has been received but the description provided does not appear to relate to an adverse event. This code allows a report to be recorded for administration purposes, even if it doesn't meet the requirements for adverse event reporting. |  |  |  | A25
| Prophylactic removal due to corrective action |  | A2501 | Prophylactic removal of a device due to corrective action without malfunction or problem of the specific device involved |  |  | Term was added on 31 January 2023. For details, see comment No. 30 of the Change Log (Release Number 2023). | A25¦A2501
Insufficient Information |  |  | A26 | An adverse event appears to have occurred but there is not yet enough information available to classify the device problem. |  |  |  | A26
Appropriate Term/Code Not Available |  |  | A27 | The device problem is not adequately described by any other term. Note: this code must not be used unless there is no other feasible code. The preferred term should be documented when submitting an adverse event report. This information will be used to determine if a new term should be added to the code table. |  |  |  | A27