## AnnexB_NewFormatTerms.csv_Final (hidden)
Annex Name: Annex B
Annex Title: Cause Investigation - Type of Investigation
Release Number: 2024
Annex Description: Terms/codes for describing what was investigated and what kind of investigation was conducted to specify the root cause of the adverse event.
Annex Instructions: Terms/Codes in this annex should be used to answer questions such as How was the investigation performed? Did it involve testing? Did it also or only involve non-testing means (e.g. interviews, etc.)
Annex Approval Date: 18 January 2024
Level 1 Term | Code | Definition | Non-IMDRF Code/Term | Status | Status Description | CodeHierarchy
Testing of Actual/Suspected Device | B01 | The investigation employed relevant empirical testing of the actual device suspected in the reported adverse event in order to establish their functional and other properties and to identify possible causes for the adverse event. Relevant testing would typically be based on test methods used for evaluating safety and performance as described in the latest relevant standards. |  |  |  | B01
Testing of Device from Same Lot/Batch Retained by Manufacturer | B02 | The investigation employed relevant empirical testing of the device of the same lot or batch than that of the suspected device in the reported adverse event in order to support the identification of possible causes for the adverse event. Testing was performed using the device retained by the manufacturer (i.e. was not shipped). Relevant testing would typically be based on test methods used for evaluating safety and performance as described in the latest relevant standards. |  |  |  | B02
Testing of Device from Same Lot/Batch Returned from User | B03 | The investigation employed relevant empirical testing of the device of the same lot or batch than that of the suspected device in the reported adverse event in order to support the identification of possible causes for the adverse event. The device was returned from the user. Relevant testing would typically be based on test methods used for evaluating safety and performance as described in the latest relevant standards. |  |  |  | B03
Testing of Device from Other Lot/Batch Retained by Manufacturer | B04 | The investigation employed relevant empirical testing of the device of another lot or batch than that of the suspected device in the reported adverse event in order to support the identification of possible causes for the adverse event. This includes devices without a lot/batch designation. Testing was performed using the device retained by the manufacturer (i.e. was not shipped). Relevant testing would typically be based on test methods used for evaluating safety and performance as described in the latest relevant standards. |  |  |  | B04
Testing of Device from Other Lot/Batch Returned From User | B05 | The investigation employed relevant empirical testing of the device of another lot or batch than that of the suspected device in the reported adverse event in order to support the identification of possible causes for the adverse event. This includes devices without a lot/batch designation. The device was returned from the user. Relevant testing would typically be based on test methods used for evaluating safety and performance as described in the technical file or in the latest relevant standards. |  |  | Definition was modified on 27 January 2022. See comment No. 13 of the Change Log (Release Number 2022). | B05
Testing of Model Variant | B06 | The investigation employed relevant empirical testing of a model variant of the device involved in the reported adverse event in order to support the identification of possible causes for the adverse event through plausibility reasoning. A model variant is not identical to the actual device, but shares relevant characteristics with the device involved. Relevant testing would typically be based on test methods used for evaluating safety and performance as described in the latest relevant standards. |  |  |  | B06
Testing of Raw/Starting Materials | B07 | The investigation employed relevant empirical testing of the materials used in construction of the device involved in the reported adverse event in order to support the identification of possible causes for the adverse event. Relevant testing would typically be based on test methods used for evaluating safety and performance as described in the latest relevant standards. |  |  |  | B07
Testing of Patient Sample or Reference Material Using Manufacturer's Device | B08 | The investigation employed relevant empirical testing of a patient sample or reference material using the device (usually an IVD) involved in the reported adverse event in order to support the identification of possible causes for the adverse event. Relevant testing would typically be based on test methods used for evaluating safety and performance as described in the latest relevant standards. |  |  |  | B08
Testing of Patient Sample or Reference Material Using Reference Method | B09 | The investigation employed relevant empirical testing of a patient sample or reference material using an appropriate reference method to the device (usually an IVD) involved in the reported adverse event in order to support the identification of possible causes for the adverse event. Relevant testing would typically be based on test methods used for evaluating safety and performance as described in the latest relevant standards. |  |  |  | B09
Testing of Patient Sample or Reference Material Using Competitor's Device | B10 | The investigation employed relevant empirical testing of a patient sample or reference material using a competitor's device that is comparable to the device (usually an IVD) involved in the reported adverse event in order to support the identification of possible causes for the adverse event. Relevant testing would typically be based on test methods used for evaluating safety and performance as described in the latest relevant standards. |  |  |  | B10
Historical Data Analysis | B11 | The investigation involved the analysis of historical adverse events data of the actual device involved in the adverse event and/or of products from the same and/or different batches/lots. |  |  |  | B11
Trend Analysis | B12 | The investigation involved trend analysis of adverse event of the actual device involved in the adverse event and/or of products from the same and/or different batches/lots. It should be noted that trend analysis typically is not considered sufficient as a stand-alone method, but should be used in conjunction with other investigation methods for providing for instance complementary information. |  |  |  | B12
Communication/Interviews | B13 | The investigation involved communication/interviews (either interpersonal or through technical means, e.g. phone, e-mail) with persons close to the adverse event, e.g. healthcare professionals (doctors, nurses etc.), the affected patient(s) or other users including, where appropriate, relatives or others engaged in caring for the affected patient. |  |  |  | B13
Analysis of Production Records | B14 | The investigation involved the analysis of relevant production records in view of supporting the identification of possible causes for the adverse event. |  |  |  | B14
Analysis of Information Provided by User/Third Party | B15 | The investigation involved the analysis of relevant information provided by the user (e.g. healthcare professional, patient, clinical engineer) or a third party (e.g. testing facility) in view of supporting the identification of possible causes for the adverse event. This does not include information recorded by the device. |  |  | Term/definition was modified on 31 January 2023 (Old term/definition: Analysis of Data Provided by User/Third Party: The investigation involved the analysis of relevant data provided by the user (e.g. healthcare professional, patient, clinical engineer) or a third party (e.g. testing facility) in view of supporting the identification of possible causes for the adverse event.). For details, refer to comment No. 41 of the Change Log (Release Number 2023). | B15
Device Not Manufactured by Reporting Manufacturer | B16 | Further information was obtained which established that the manufacturer of the device involved was not the one to which it was initially attributed. This includes mistaken identity or falsified device. Use in conjunction with C20 and D13 or D14. |  |  | Definition was modified on 31 January 2023 (Old definition: Further information was obtained which established that the manufacturer of the device involved was not the one to which it was initially attributed. Use in conjunction with C20 and D14.). For details, refer to comment No. 49 of the Change Log (Release Number 2023). | B16
Device Not Returned | B17 | The actual device involved in the adverse event was not returned for testing despite requests by manufacturer. |  |  |  | B17
Device Discarded | B18 | The actual device involved in the adverse event had been already discarded and thus irretrievably lost for testing. |  |  |  | B18
Incomplete Device Returned | B19 | The device was returned incompletely, lacking parts, components or accessories that would be required for appropriate testing and analysis of root causes. |  |  |  | B19
Device Not Accessible for Testing | B20 | The actual device involved in the adverse event is not readily accessible for testing (e.g. remains implanted in patient). |  |  |  | B20
Type of Investigation Not Yet Determined | B21 | Details to determine the type of investigation are not yet available, but are being sought. Do not use this code if the investigation is complete. |  |  |  | B21
Insufficient Information Available | B22 | The information available relating to the reported event is not sufficient to identify either the manufacturer, the device, or other essential information. This term indicates that no further investigation is possible. Do not use this code if further information is being sought, instead use ''Type of investigation not yet determined''. |  |  |  | B22
Specimen Requested But Not Provided | B23 | A patient specimen was required to adequately investigate the issue and was requested but not provided. |  |  | Term was added on 21 January 2021. For details, refer to comment No. 22 of the Change Log. | B23
Event History Log Review | B24 | The investigation involved the analysis of the history log files retrieved from the device to support possible causes for the adverse event, includes device interrogation. |  |  | Definition was modified on 31 January 2023 (Old definition: The investigation involved the analysis of the history log files retrieved from the device to support possible causes for the adverse event.). For details, refer to comment No. 41 of the Change Log (Release Number 2023). | B24
Particulate Testing | B25 | Analysis of particulate or foreign material returned from user for evaluation. |  |  | Term was added on 31 January 2023. For details, refer to comment No. 42 of the Change Log (Release Number 2023). | B25
Testing of Patient Sample Using Manufacturer's Device | B26 | The investigation employed relevant empirical testing of a patient sample using the device (usually an IVD) involved in the reported adverse event or an identical device. Relevant testing would typically be based on test methods used for evaluating safety and performance as described in the latest relevant standards. |  | New | Term added for Release Number 2025. See no. 9 of Change Request Log | B26
Testing of Reference Material Using Manufacturer's Device | B27 | The investigation employed relevant empirical testing of a reference material using the device (usually an IVD) involved in the reported adverse event or an identical device. Relevant testing would typically be based on test methods used for evaluating safety and performance as described in the latest relevant standards. |  | New | Term added for Release Number 2025. See no. 10 of Change Request Log | B27
Device Lost in Transit | B28 | The actual device involved in the adverse event has been returned by the user but not received for testing. |  | New | Term added for Release Number 2025. See no. 11 of Change Request Log | B28
Device Data not Available for Required Analysis | B29 | Device data such as software logs are not available for analysis by the manufacturer |  | New | Term added for Release Number 2025. See no. 12 of Change Request Log | B29
Analysis of Images | B30 | The investigation involved review of images of the device, and/or procedural or diagnostic images. |  | New | Term added for Release Number 2025. See no. 36 of Change Request Log | B30
Labelling Review | B31 | A review of the reported information against the product labelling, including instructions for use was conducted to determine if the complaint resulted from inadequacies in the product labelling or a failure by the user to adhere to the labelling. Note: labelling review alone is not sufficient as an investigation for the incident. |  | New | Term added for Release Number 2025. See no. 85 of Change Request Log | B31
Analysis of Service/Maintenance Records | B32 | The investigation involved the analysis of the service history or maintenance records for the device involved. |  | New | Term added for Release Number 2025. See no. 89 of Change Request Log | B32

## Anexo B
Nome do Anexo: Anexo B
Título do Anexo: Investigação da Causa - Tipo de Investigação
Número de lançamento: 2026
Descrição do Anexo: Termos/códigos para descrever o que foi investigado e que tipo de investigação foi conduzida para especificar a causa raiz do evento adverso.
Instruções do Anexo: Os termos/códigos neste anexo deveriam ser utilizados para responder a perguntas como: Como a investigação foi conduzida? Ela envolveu testes? Envolveu também ou apenas meios não relacionados a testes (por exemplo, entrevistas, etc.)?
Data de aprovação do Anexo: janeiro/2026
LEGENDA
VERMELHO: Código novo ou modificado
CINZA E TACHADO: Código retirado
Termo Nível 1 | Código | Definição | Código/Termo Não-IMDRF | Status | Descrição do Status | Código hierárquico
Teste do Dispositivo Real/Suspeito | B01 | A investigação empregou testes empíricos relevantes do dispositivo real suspeito no evento adverso notificado a fim de estabelecer suas propriedades funcionais e outras, além de identificar possíveis causas para o evento adverso. Os testes relevantes seriam, normalmente, baseados em métodos de teste utilizados para avaliar a segurança e o desempenho, conforme descrito nas normas mais recentes aplicáveis. |  |  |  | B01
Teste do Dispositivo do Mesmo Lote/Série Retido pelo Fabricante | B02 | A investigação utilizou testes empíricos relevantes do dispositivo de mesmo lote ou série que o dispositivo suspeito do evento adverso notificado, a fim de apoiar a identificação das possíveis causas do evento adverso. Os testes foram realizados utilizando o dispositivo retido pelo fabricante (ou seja, não foi enviado). Os testes relevantes seriam, normalmente, baseados em métodos de teste utilizados para avaliar a segurança e o desempenho, conforme descrito nas normas mais recentes aplicáveis. |  |  |  | B02
Teste do Dispositivo de Mesmo Lote/Série Devolvido pelo Usuário | B03 | A investigação empregou testes empíricos relevantes do dispositivo do mesmo lote ou série que o dispositivo suspeito no evento adverso notificado, a fim de apoiar a identificação das possíveis causas do evento adverso. O dispositivo foi devolvido pelo usuário. Os testes relevantes seriam, normalmente, baseados em métodos de teste utilizados para avaliar a segurança e o desempenho, conforme descrito nas normas mais recentes aplicáveis. |  |  |  | B03
Teste do Dispositivo de Outro Lote/Série Retido pelo Fabricante | B04 | A investigação empregou testes empíricos relevantes do dispositivo de outro lote ou série que o dispositivo suspeito no evento adverso notificado, a fim de apoiar a identificação das possíveis causas do evento adverso.Isso inclui dispositivos sem designação de lote ou série.Os testes foram realizados utilizando o dispositivo retido pelo fabricante (ou seja, não foi enviado). Os testes relevantes seriam, normalmente, baseados em métodos de teste utilizados para avaliar a segurança e o desempenho, conforme descrito nas normas mais recentes aplicáveis. |  |  |  | B04
Teste do Dispositivo de Outro Lote/Série Devolvido pelo Usuário | B05 | A investigação empregou testes empíricos relevantes do dispositivo de outro lote ou série que o dispositivo suspeito no evento adverso notificado, a fim de apoiar a identificação das possíveis causas do evento adverso.Isso inclui dispositivos sem designação de lote ou série. O dispositivo foi devolvido pelo usuário. Os testes relevantes seriam, normalmente, baseados em métodos de teste utilizados para avaliar segurança e desempenho, conforme descrito no dossiê técnico ou nas normas mais recentes aplicáveis. |  | Modificado | O termo foi modificado para consistência editorial para o Número de Lançamento 2026. Veja o comentário nº 231 do Registro de Alterações. | B05
Teste de Variante de Modelo | B06 | A investigação empregou testes empíricos de uma variante de modelo do dispositivo envolvido no evento adverso notificado, a fim de apoiar a identificação das possíveis causas do evento adverso por meio do raciocínio de plausabilidade. Uma variante de modelo não é idêntica ao dispositivo real, mas compartilha características relevantes com o dispositivo envolvido. Os testes relevantes seriam, normalmente, baseados em métodos de teste utilizados para avaliar a segurança e o desempenho, conforme descrito nas normas mais recentes aplicáveis. |  |  |  | B06
Teste de Matérias-Primas/Insumos | B07 | A investigação empregou testes empíricos relevantes dos materiais utilizados na construção do dispositivo envolvido no evento adverso notificado, a fim de apoiar a identificação de possíveis causas para o evento adverso. Os testes relevantes seriam, normalmente, baseados em métodos de teste utilizados para avaliar a segurança e o desempenho, conforme descrito nas normas mais recentes aplicáveis. |  |  |  | B07
Teste de Amostra de Paciente ou Material de Referência Usando o Dispositivo do Fabricante | B08 | A investigação utilizou testes empíricos relevantes em uma amostra de pacientes ou material de referência, empregando o dispositivo (geralmente um produto de diagnóstico in vitro - IVD) envolvido no evento adverso relatado, com o objetivo de auxiliar na identificação das possíveis causas do evento adverso. Os testes relevantes seriam, normalmente, baseados em métodos de teste utilizados para avaliar a segurança e o desempenho, conforme descrito nas normas mais recentes aplicáveis. |  | Retirado | Termo aposentado para o Número de Lançamento 2025. Use B26 Teste de Amostra de Paciente Usando o Dispositivo do Fabricante ou B27 Teste de Material de Referência Usando o Dispositivo do Fabricante. Veja os itens 9 e 10 do Registro de Alterações | B08
Teste de Amostra de Paciente ou Material de Referência Usando o Método de Referência | B09 | A investigação empregou testes empíricos relevantes em uma amostra de pacientes ou material de referência, empregando um método de referência apropriado ao dispositivo (geralmente um IVD) envolvido no evento adverso relatado, a fim de auxiliar a identificação das possíveis causas do evento adverso. Os testes relevantes seriam, normalmente, baseados em métodos de teste utilizados para avaliar a segurança e o desempenho, conforme descrito nas normas mais recentes aplicáveis. |  |  |  | B09
Teste de Amostra de Paciente ou Material de Referência Usando o Dispositivo do Concorrente | B10 | A investigação utilizou testes empíricos relevantes em uma amostra de pacientes ou material de referência, empregando um dispositivo de um concorrente que seja comparável ao dispositivo (geralmente um diagnóstico in vitro - IVD) envolvido no evento adverso relatado, com o objetivo de apoiar a identificação das possíveis causas do evento adverso. Os testes relevantes seriam, normalmente, baseados em métodos de teste utilizados para avaliar a segurança e o desempenho, conforme descrito nas normas mais recentes aplicáveis. |  |  |  | B10
Análise de Dados Históricos | B11 | A investigação envolveu a análise de dados históricos de eventos adversos do dispositivo específico envolvido no evento adverso e/ou de produtos provenientes do mesmo e/ou de diferentes lotes/séries. |  |  |  | B11
Análise de Tendências | B12 | A investigação envolveu a análise de tendências de eventos adversos relacionados ao dispositivo específico envolvido no evento adverso e/ou a produtos provenientes do mesmo e/ou de diferentes lotes/séries. Ressalta-se que a análise de tendências, geralmente, não é considerada suficiente como método isolado, devendo ser utilizada em conjunto com outros métodos de investigação para fornecer, por exemplo, informações complementares. |  | Retirado | Termo aposentado para o Número de Lançamento 2026. Use Análise de Tendência B11. Veja o nº 2 do Registro de Alterações | B12
Comunicação/Entrevistas | B13 | A investigação envolveu comunicações/entrevistas (seja de forma presencial ou por meios técnicos, como telefone ou e-mail) com pessoas próximas ao evento adverso, como profissionais de saúde (médicos, enfermeiros, etc.), o(s) paciente(s) afetado(s) ou outros usuários, incluindo, quando apropriado, familiares ou outras pessoas envolvidas no cuidado do paciente afetado. |  | Retirado | Termo aposentado para o Número de Lançamento 2026. Use 'B15 Análise das Informações Fornecidas pelo Usuário/ Terceiro'. Veja nº 1 do Registro de Alterações | B13
Análise dos Registros de Produção | B14 | A investigação envolveu a análise de registros de produção relevantes com o objetivo de apoiar a identificação das possíveis causas do evento adverso. |  |  |  | B14
Análise das Informações Fornecidas pelo Usuário/Terceira Parte | B15 | A investigação envolveu a análise de informações relevantes fornecidas pelo usuário (por exemplo, profissional de saúde, paciente, engenheiro clínico) ou uma terceira parte (exemplo: unidade de testes) com vistas a apoiar a identificação de possíveis causas do evento adverso. Isto não inclui informações registradas pelo dispositivo. |  |  | Termo/Definição foi modificada em 31 de janeiro de 2023 [Termo/Definição anterior: Análise de Dados Fornecidos pelo Usuário/Terceira Parte: a investigação envolvida na análise de dados relevantes fornecidos pelo usuário (p.ex.: profissional de saúde, paciente, engenheiro clínico) ou uma terceira parte (ex.: unidade de testes) com o objetivo de apoiar a identificação das possíveis causas do evento adverso.] Para mais detalhes, consulte o comentário nº 41 do Registro de Alterações (Versão nº 2023). | B15
Dispositivo Não Fabricado pelo Fabricante Notificador | B16 | Foram obtidas informações adicionais que estabeleceram que o fabricante do dispositivo envolvido não corresponde àquele inicialmente atribuído. Isso inclui identidade equivocada ou dispositivo falsificado. Utilize em conjunto com C20 e D13 ou D14. |  | Modificado | O termo foi modificado para consistência editorial para o Número de Lançamento 2026. Veja o comentário nº 232 do Registro de Alterações. | B16
Dispositivo Não Devolvido | B17 | O dispositivo específico envolvido no evento adverso não foi devolvido para testes, apesar das solicitações do fabricante. |  | Modificado | O termo foi modificado para consistência editorial para o Número de Lançamento 2026. Veja o comentário nº 233 do Registro de Alterações. | B17
Dispositivo Descartado | B18 | O dispositivo específico envolvido no evento adverso já tinha sido descartado e, portanto, perdido de forma irreversível para testes. |  |  |  | B18
Dispositivo Incompleto Devolvido | B19 | O dispositivo foi devolvido de forma incompleta, faltando peças, componentes ou acessórios que seriam necessários para testes adequados e análise das causas raiz. |  |  |  | B19
Dispositivo Não Acessível para Testes | B20 | O dispositivo específico envolvido no evento adverso não está prontamente acessível para testes (por exemplo, permanece implantado no paciente). |  | Modificado | O termo foi modificado para consistência editorial para o Número de Lançamento 2026. Veja o comentário nº 234 do Registro de Alterações. | B20
Tipo da Investigação Não Ainda Determinado | B21 | Detalhes para determinar o tipo de investigação ainda não estão disponíveis, mas estão sendo buscados. Não utilize este código se a investigação já estiver concluída. |  | Modificado | O termo foi modificado para consistência editorial para o Número de Lançamento 2026. Veja o comentário nº 235 do Registro de Alterações. | B21
Informação Insuficiente Disponível | B22 | As informações disponíveis relacionadas ao evento reportado não são suficientes para identificar nem o fabricante, nem o dispositivo, nem outras informações essenciais. Este termo indica que nenhuma investigação adicional é possível. Não use este código se mais informações estiverem sendo buscadas; em vez disso, use "Tipo de investigação ainda não determinado". |  |  |  | B22
Amostra Solicitada Mas Não Fornecida | B23 | Uma amostra do paciente era necessária para investigar adequadamente o problema e foi solicitada, mas não foi fornecida. |  | Modificado | O termo foi modificado para consistência editorial para o Número de Lançamento 2026. Veja o comentário nº 236 do Registro de Alterações. | B23
Revisão do Registro do Histórico de Eventos | B24 | A investigação envolveu a análise dos arquivos recuperados de registro histórico do dispositivo (log) para apoiar as possíveis causas do evento adverso, incluindo a interrogação do dispositivo. |  |  | A definição foi modificada em 31 de janeiro de 2023 (Definição anterior: A investigação envolveu a análise dos arquivos recuperados de registro histórico do dispositivo para apoiar as possíveis causas do evento adverso.). Para mais detalhes, consulte o comentário nº 41 do Registro de Alterações (Versão nº 2023). | B24
Teste de Particulados | B25 | Análise de material particulado ou material estranho devolvido pelo usuário para avaliação. |  |  | O termo foi adicionado em 31 de janeiro de 2023. Para mais detalhes, consulte o comentário nº 42 do Registro de Alterações (Versão nº 2023). | B25
Testando amostra de paciente usando o dispositivo do fabricante | B26 | A investigação utilizou testes empíricos relevantes de uma amostra de pacientes com o dispositivo (geralmente um IVD) envolvido no evento adverso relatado ou um dispositivo idêntico. Testes relevantes geralmente seriam baseados em métodos de teste utilizados para avaliar a segurança e o desempenho, conforme descrito nos padrões relevantes mais recentes. |  |  | Termo adicionado para o Número da Versão 2025. Veja o nº 9 do Registro de Solicitação de Mudança. | B26
Testando Material de Referência Usando o Dispositivo do Fabricante | B27 | A investigação utilizou testes empíricos relevantes de um material de referência utilizando o dispositivo (geralmente um IVD) envolvido no evento adverso reportado ou um dispositivo idêntico. Os testes relevantes normalmente seriam baseados em métodos de teste utilizados para avaliar a segurança e o desempenho, conforme descrito nas normas relevantes mais recentes. |  |  | Termo adicionado para o Número da Versão 2025. Veja o nº 10 do Registro de Solicitação de Mudança. | B27
Dispositivo Perdido em Trânsito | B28 | O dispositivo real envolvido no evento adverso foi devolvido pelo usuário, mas ainda não foi recebido para testes. |  |  | Termo adicionado para o Número da Versão 2025. Veja o nº 11 do Registro de Solicitação de Mudança. | B28
Dados do dispositivo não disponíveis para a análise necessária | B29 | Dados do dispositivo, como registros de software, não estão disponíveis para análise pelo fabricante. |  |  | Termo adicionado para o Número da Versão 2025. Veja o nº 12 do Registro de Solicitações de Mudança. | B29
Análise de Imagens | B30 | A investigação envolveu a revisão de imagens do dispositivo e/ou imagens procedimentais ou diagnósticas. |  |  | Termo adicionado para o Número de Versão 2025. Veja o nº 36 do Registro de Solicitação de Mudança. | B30
Revisão de Rotulagem | B31 | Uma revisão das informações relatadas em relação à rotulagem do produto, incluindo instruções de uso, foi conduzida para determinar se a reclamação resultou de inadequações na rotulagem do produto ou de uma falha do usuário em seguir a rotulagem. Nota: a revisão da rotulagem sozinha não é suficiente como uma investigação para o incidente. |  | Modificado | O termo foi modificado para consistência editorial para o Número de Lançamento 2026. Veja o comentário nº 182 do Registro de Alterações. | B31
Análise de Registros de Serviço/Mantenção | B32 | A investigação envolveu a análise do histórico de serviço ou dos registros de manutenção do dispositivo envolvido. |  | Novo | Termo adicionado para o Número da Versão 2025. Veja o nº 89 do Registro de Solicitações de Mudança. | B32
Atribuição Incorreta de Fabricante | B33 | Foram obtidas informações adicionais que estabeleceram que o fabricante do dispositivo envolvido não era aquele ao qual ele foi inicialmente atribuído. Isso inclui identidade equivocada ou dispositivo falsificado. Use em conjunto com C20 e D13 ou D14. |  | Novo | Termo adicionado para o Número da Versão 2025. Veja o nº 11 do Registro de Solicitações de Mudança. | B33
Análise de Código de Software | B34 | revisão e teste sistemáticos do código-fonte, por meio de métodos manuais e automáticos, para detectar erros, vulnerabilidades e desvios em relação aos requisitos |  | Novo | Termo adicionado para o Número da Versão 2025. Veja o nº 37 do Registro de Solicitações de Mudança. | B34