## AnnexC_NewFormatTerms.csv_Final (hidden)
Annex Name: Annex C
Annex Title: Cause Investigation - Investigation Findings
Release Number: 2024
Annex Description: Terms/codes for describing the findings in the specific investigation that are the keys to identify the root cause. This annex has hierarchical levels, allowing jurisdictions to choose the level of coding to use.
Annex Instructions: Terms/Codes in this annex should be used to answer the question What were the results of the investigation? IMDRF Terms and Definitions use American spelling.
Annex Approval Date: 18 January 2024
Level 1 Term | Level 2 Term | Level 3 Term | Code | Definition | Non-IMDRF Code/Term | Status | Status Description | CodeHierarchy
Biological Problem Identified |  |  | C01 | Problems relating to, caused by or affecting biological processes or living organisms. |  |  |  | C01
| Biocompatibility Problem Identified |  | C0101 | The device causes cellular or tissue responses that elicit an undesirable local or systemic effect in the recipient or beneficiary of that therapy. (See ISO 10993) |  |  |  | C01¦C0101
| Biological Contamination |  | C0102 | The undesirable presence of living organisms such as bacteria, fungi, or viruses or their products (enzymes or toxins). |  |  |  | C01¦C0102
|  | Endotoxin Contamination | C010201 | The undesirable presence of toxins associated with certain bacteria (e.g. gram negative bacteria). |  |  |  | C01¦C0102¦C010201
|  | Microbial Contamination | C010202 | The undesirable presence of microorganisms or microbes such as bacteria and fungi (yeasts and molds). |  |  |  | C01¦C0102¦C010202
| Material or Material Leachate Pyrogenic Problem |  | C0103 | The undesirable presence of pyrogens or fever-producing organisms caused by materials that permeate through the device. |  |  |  | C01¦C0103
| Cytotoxicity Problem Identified |  | C0104 | The device was found to have an undesirable level of toxicity to living cells. |  |  |  | C01¦C0104
| Genotoxicity Problem Identified |  | C0105 | The device's ability to cause damage to genetic material (e.g. leading to malignant tumors). (See ISO 10993) |  |  |  | C01¦C0105
|  | Carcinogenic Problem | C010501 | The device's ability to trigger development of cancer. |  |  |  | C01¦C0105¦C010501
|  | Mutagenic Problem | C010502 | The device's ability to change genetic information (usually DNA) of an organism and thus increasing the frequency of mutations. |  |  |  | C01¦C0105¦C010502
| Hematological Problem Identified |  | C0106 | The device affects or impacts the blood or its components. (See ISO 10993 all parts) |  |  |  | C01¦C0106
|  | Agglutination Problem | C010601 | The device affects the ability of the blood to clot which may be induced by chemical, mechanical, or thermal properties of the device. |  |  |  | C01¦C0106¦C010601
|  | Complement Activation Problem | C010602 | The device affects the body's ability to activate the complement system of the immune system, thereby interfering with the ability to clear pathogens. This may be caused by an interaction of the device with chemicals or materials. |  |  |  | C01¦C0106¦C010602
|  | Platelet Activation Problem | C010603 | The device affects the body's ability to activate platelet formation. |  |  |  | C01¦C0106¦C010603
|  | Problem due to Thrombosis Activation | C010604 | The device causes the formation of blood clots in or along blood vessels resulting in disturbed or disrupted blood flow. |  |  |  | C01¦C0106¦C010604
| Unintended Presence of Allergens |  | C0107 | Unintended or unexpected presence of allergens in the device. If the presence of the allergen is expected but not adequately labelled, then use "Labelling Problem". |  |  |  | C01¦C0107
| Reproductive Toxicity Problem Identified |  | C0108 | The device affects reproductive function, embryo development (teratogenicity), and prenatal and early postnatal development. (ISO 10993 part 3) |  |  |  | C01¦C0108
| Undesirable Presence of Endogenous Materials |  | C0109 | Undesirable presence of endogenous substances, body fluids, cellular tissues, etc. |  |  | Term was added on 31 January 2023. For details, see comment No. 61 and No. 64 of the Change Log (Release Number 2023). | C01¦C0109
Electrical Problem Identified |  |  | C02 | Events associated with an electrically powered device where an electrical malfunction results in a device problem (e.g. electrical circuitry, contact or component failed) even if the problem is intermittent. |  |  |  | C02
| Electrical/Electronic Component Problem Identified |  | C0201 | The performance of an electrical or electronic component was found to be inadequate. |  |  |  | C02¦C0201
| Hardware Timing Problem Identified |  | C0202 | Problems that results from improper sequential activation of components. |  |  |  | C02¦C0202
| Impedance Problem Identified |  | C0203 | Problems due to insufficient or excessive resistance to current flow either by the device or circuit. |  |  |  | C02¦C0203
| Insulation Problem Identified |  | C0204 | Problems due to inadequate or incorrect electrical insulation material. |  |  |  | C02¦C0204
| Open Circuit |  | C0205 | Problem due to an electrical circuit that does not conduct current because a switch is open, a wire is broken, etc. |  |  |  | C02¦C0205
| Current Leakage Problem |  | C0206 | Problems related to leakage currents which may cause electric shock. These currents usually flow through the protective ground conductor. In its absence, these currents could flow from the device to the ground via the human body. |  |  |  | C02¦C0206
| Power Source Problem Identified |  | C0207 | Problems related to the source that provides electrical power to the device. |  |  |  | C02¦C0207
|  | Energy Storage System Problem | C020701 | Problems related to the energy storage system (e.g. the rechargeable battery, charging system, or capacitor) and includes problems such as premature power source depletion and battery explosions. |  |  |  | C02¦C0207¦C020701
|  | Loss of Power | C020702 | A device that experienced problems due to a loss in the power supply. |  |  |  | C02¦C0207¦C020702
|  | Power Fluctuation | C020703 | The device failed due to fluctuations within the power supply (e.g. transient power, power spike, power dip, or power sequencing). |  |  |  | C02¦C0207¦C020703
| Short Circuit |  | C0208 | Problems due to an unintentionally low-resistance connection between two points in an electric circuit, resulting in either excessive current flow that often causes damage or in a new shorter circuit that draws current away from the original pathways and components. |  |  |  | C02¦C0208
| Signal Loss |  | C0209 | Problems due to the loss or weakening of an electrical signal or signals. |  |  |  | C02¦C0209
| Corrupted memory |  | C0210 | Malfunction that resulted from a device memory corruption, including bit flips or single event errors. |  |  | Term was added on 31 January 2023. For details, see comment No. 60 of the Change Log (Release Number 2023). | C02¦C0210
Electromagnetic Compatibility Problem Identified |  |  | C03 | Device-to-device or device-environment problem resulting from electromagnetic disturbances. |  |  |  | C03
| Conducted Interference |  | C0301 | Problems related to electromagnetic interference (EMI) by physical contact with conductors (e.g. wires, resistors, terminals) as opposed to radiated EMI which is caused by induction (without physical contact of the conductors). |  |  |  | C03¦C0301
| Electrostatic Discharge |  | C0302 | Problems due to sudden and momentary bursts of electrical current flowing between two objects at different electrical potentials. |  |  |  | C03¦C0302
| Inadequate Immunity |  | C0303 | Problems related to immunity or capabilities to resist electromagnetic interference (EMI). |  |  |  | C03¦C0303
| Unintended Emission |  | C0304 | Problems due to unintended emission of electromagnetic energy by the device. |  |  |  | C03¦C0304
| Radiofrequency Interference (RFI) |  | C0305 | Problems due to radiofrequency interference. RFI is a disturbance that affects an electrical circuit due to either electromagnetic conduction or electromagnetic radiation emitted from an external source. |  |  |  | C03¦C0305
Interoperability Problem Identified |  |  | C04 | Problems with the mechanical, electrical, or communication interface between two or more separate devices. |  |  |  | C04
| Communications Problem Identified |  | C0401 | Devices that do not send or receive adequate signals (this speaks to the interoperability between devices). |  |  |  | C04¦C0401
|  | Wired Communication Problem | C040101 | Communications problems between devices within a wired system. |  |  |  | C04¦C0401¦C040101
|  | Wireless Communication Problem | C040102 | Communications problems between devices within a wireless system. |  |  |  | C04¦C0401¦C040102
|  | Network Communication Problem | C040103 | Communications problems between devices within a network system. |  |  |  | C04¦C0401¦C040103
| Incompatible Component/ Accessory |  | C0402 | A device that malfunctions due to a component(s)/accessory that does not operate correctly and according to the device's specifications. |  |  |  | C04¦C0402
| Device Not Compatible With Another Device |  | C0403 | A device that malfunctions due to being used in combination with, or in the presence of, another device. |  |  |  | C04¦C0403
| Unintended Compatibility |  | C0404 | The device was confirmed to be compatible with another device with which the device is intended to be incompatible. |  |  |  | C04¦C0404
Labeling and Instructions for Use/Maintenance |  |  | C05 | Insufficient, inadequate, or incorrect information provided on a device's label or documentation regarding e.g. its intended use, directions for use, and characteristics of the device, including its maintenance. |  |  |  | C05
| Inadequate Labelling and/or Instructions for Use |  | C0501 | Inadequate information on the labels or in the instructions for use e.g. steps that are difficult to follow or that are missing. |  |  |  | C05¦C0501
| Incorrect Labeling and/or Instructions for Use |  | C0502 | Missing, incorrect, or inappropriate information on the labels e.g. mislabeled contents or device labeling characteristics or package contents. |  |  |  | C05¦C0502
| Inadequate or Incorrect Instructions for Maintenance |  | C0503 | Inadequate or incorrect information in the instructions for maintenance. |  |  |  | C05¦C0503
Material and/or Chemical Problem Identified |  |  | C06 | Problems with the device materials or how its materials react to other elements either within the device or within the environment. |  |  |  | C06
| Degradation Problem Identified |  | C0601 | Problems that occur when the device becomes worn, weakened, corroded, or broken down due to processes such as aging, permeation, and corrosion. |  |  |  | C06¦C0601
| Inappropriate Material |  | C0602 | Problems that occur due to the presence of a material that should not be present or part of the device. |  |  |  | C06¦C0602
|  | Improper Composition/ Concentration | C060201 | Problems associated with the improper combination of materials or elements present in the device (e.g. improper composition of the materials of a capacitor). |  |  |  | C06¦C0602¦C060201
|  | Improper Physical Structure | C060202 | Problems related to the incorrect or inadequate arrangement of the parts, components, elements, or materials. |  |  |  | C06¦C0602¦C060202
|  | Molecular Structure Problem | C060203 | Problems related to the presence of an inappropriate molecular geometry somewhere in the device (i.e. the spatial arrangement of atoms in a molecule and the chemical bonds that hold the atoms together). |  |  |  | C06¦C0602¦C060203
| Inadequate Physicochemical Properties |  | C0603 | Problems that occur due to the physicochemical properties. |  |  |  | C06¦C0603
| Incompatible Material |  | C0604 | Problems that occur due to the incompatibility of materials that co-exist simultaneously as part of the device. |  |  |  | C06¦C0604
| Reactivity Problem Identified |  | C0605 | Problems that occur due to the reactivity of materials (e.g. over-react or under-react). |  |  |  | C06¦C0605
| Tolerance Stack-Up |  | C0606 | Problems that result from a combination of specification variances of the components. |  |  |  | C06¦C0606
Mechanical Problem Identified |  |  | C07 | Problems that result from internal or external forces including fluids, other objects, or environmental or physiologic influences. |  |  |  | C07
| Device Migration |  | C0701 | A device that has moved from its original location due to external forces (e.g. stent or lead movement). |  |  |  | C07¦C0701
| Friction Problem Identified |  | C0702 | Problems caused by its surface coming in contact with another surface or fluid. |  |  |  | C07¦C0702
| Leakage/Seal |  | C0703 | Problems caused by inadequate/broken seal within the device. |  |  |  | C07¦C0703
| Lubrication Problem Identified |  | C0704 | Problems that occurred because of the presence of either too much or too little lubricant where required (e.g. connectors, leading to failure mechanisms such as corrosion). |  |  |  | C07¦C0704
| Stiffness Problem Identified |  | C0705 | Problems that occurred when its material is either too flexible/pliable or inflexible/rigid when in contact by an applied force. |  |  |  | C07¦C0705
| Stress Problem Identified |  | C0706 | Problems caused by either excessive or inadequate physical force exerted on it by another object resulting in problems e.g. wear, bending, deformation, fracture, fatigue. |  |  |  | C07¦C0706
|  | Deformation Problem | C070601 | Problems caused by changes in the shape or size of the device due to an applied force. This can be a result of tensile forces, compressive forces, shear, bending, tensile (pulling), or torsion. |  |  |  | C07¦C0706¦C070601
|  | Fatigue Problem | C070602 | Problems due to the weakening or breakdown of its material when subjected to stress or a series of repeated stresses. |  |  |  | C07¦C0706¦C070602
|  | Fracture Problem | C070603 | Problems caused by the separation of a component, object, or material into two or more pieces including shear. |  |  |  | C07¦C0706¦C070603
|  | Mechanical Shock Problem | C070604 | Problems caused by the sudden violent blow or collision to the whole device (e.g. by dropping). |  |  |  | C07¦C0706¦C070604
|  | Vibration Problem | C070605 | Problems caused by the constant rhythmic motion of the device, or something in the environment to which the device is exposed. |  |  |  | C07¦C0706¦C070605
|  | Wear Problem | C070606 | Problems due to the premature or expected erosion of its material by use, deterioration, or change. |  |  |  | C07¦C0706¦C070606
| Incorrect Dimension |  | C0707 | Problems caused by incorrect physical dimensions of the device or one of its parts |  |  |  | C07¦C0707
| Blockage Identified |  | C0708 | Problems that occurred due to an obstruction or blockage. |  |  | Term was added on 31 January 2023. For details, see comment No. 45 of the Change Log (Release Number 2023). | C07¦C0708
Optical Problem Identified |  |  | C08 | Problems related to the optical properties of a device. |  |  |  | C08
| Optical Transmission Problem Identified |  | C0801 | Problems with the device's ability to pass light energy. |  |  |  | C08¦C0801
| Light Source Problem Identified |  | C0802 | Problems with the optical properties of a device such as diopter, glare, and irradiance or glistening. |  |  |  | C08¦C0802
Clinical Imaging Problem Identified |  |  | C09 | Problems that occur with devices used for radiographic or imaging procedures e.g. CT scanners, magnetic resonance imaging. |  |  |  | C09
| Gradient Induced Field Problem |  | C0901 | Problems that result from the gradient-induced fields generated during radiologic procedures e.g. magnetic resonance imaging. |  |  |  | C09¦C0901
| Image Artifact |  | C0902 | The unacceptable distortion of an image due to signal loss that may occur during a radiologic procedure such as magnetic resonance imaging. |  |  |  | C09¦C0902
| Magnetically-Induced Movement |  | C0903 | Problems due to unintended or excessive movement created by the application of magnetic fields. |  |  |  | C09¦C0903
| Radiofrequency Induced Overheating |  | C0904 | Problems due to unintended radiofrequency-induced temperature increase that can occur in the vicinity of the device. |  |  |  | C09¦C0904
Software Problem Identified |  |  | C10 | Problems related to the device software. |  |  |  | C10
| Configuration Issue |  | C1001 | Problems due to change control or incorrect version, including regional requirements. |  |  |  | C10¦C1001
| Design Error |  | C1002 | The device had faulty (incomplete or incorrect) software design. |  |  |  | C10¦C1002
|  | Data Compression Error | C100201 | Data was lost or corrupted during the operation of reducing storage space or communication bandwidth. |  |  |  | C10¦C1002¦C100201
|  | Incorrect Algorithm | C100202 | The device software was found to implement an incorrect sequence of steps for a specific computation. |  |  |  | C10¦C1002¦C100202
|  | Incorrect Data Definition | C100203 | The device software was found to contain errors in specifying or manipulating data items. |  |  |  | C10¦C1002¦C100203
|  | Interface Design Error | C100204 | The device software was found to contain errors in the user interface (including usability problems) or the interfaces with other systems. |  |  |  | C10¦C1002¦C100204
|  | Non-Functional Defect | C100205 | The device software contained software errors that did not impact its operation. |  |  |  | C10¦C1002¦C100205
|  | Software Timing Problem | C100206 | Problems that results from the incorrect sequencing or activation of software modules. |  |  |  | C10¦C1002¦C100206
| Software Maintenance Problem Identified |  | C1003 | The device software was not maintained/updated properly. |  |  |  | C10¦C1003
| Software Installation Problem Identified |  | C1004 | The device software was not installed as per the specifications or failed to properly install. |  |  |  | C10¦C1004
| Software Requirement Error |  | C1005 | The software requirements for the device are either incomplete, inadequate, or in conflict. |  |  |  | C10¦C1005
| Software Runtime Error |  | C1006 | The device software failed during operation as a result of a coding error. |  |  |  | C10¦C1006
| Software Security Vulnerability |  | C1007 | The device software failed to provide adequate authorization, access control, protection and accountability features. |  |  |  | C10¦C1007
| Erroneous Data Transfer |  | C1008 | The device software fails to transfer the expected data within a system or to another device. |  |  |  | C10¦C1008
| Data Storage or Loss of Data |  | C1009 | Storage of data was unsuccessful in total or in part. |  |  |  | C10¦C1009
| Artificial Intelligence Training/Validation Problem Identified |  | C1010 | Problem associated with the training and/or validation of artificial intelligence, including machine learning algorithms. |  |  | Term was added on 27 January 2022. For details, see comment No. 11 of the Change Log (Release Number 2022). | C10¦C1010
| Corrupt Software |  | C1011 | The device software becomes corrupted and results in device malfunction. |  |  | Term was added on 27 January 2022. For details, see comment No. 30 of the Change Log (Release Number 2022). | C10¦C1011
Thermal Problem |  |  | C11 | Problems related to the temperature of the device. Note: For problems related to environmental temperature use ''Environment Problem Identified''. |  |  |  | C11
| Overheating Problem Identified |  | C1101 | The device was found to become hotter than expected during operation. This applies to devices which are not intended to deliver heat. Use "Excessive heating identified" for devices which are intended to deliver heat during operation. Use "Inadequate cooling identified" if the overheating was related to a problem with a cooling system. |  |  |  | C11¦C1101
| Excessive Heating Identified |  | C1102 | The device delivered more heat than intended or expected during operation. This applies to devices which are intended to deliver heat. Use "Overheating problem identified" for devices which are not intended to deliver heat during operation. |  |  |  | C11¦C1102
| Excessive Cooling Identified |  | C1103 | The device cooled the patient or another device more than intended or expected during operation. |  |  |  | C11¦C1103
| Inadequate Cooling Identified |  | C1104 | The device did not sufficiently cool the patient or another device during operation. |  |  |  | C11¦C1104
Protective System Problem Identified |  |  | C12 | Problems related to the system(s) designed to prevent or warn about unsafe operation of the device. |  |  |  | C12
| Fail-safe Problem Identified |  | C1201 | A system intended to prevent unsafe operation of the device did not operate correctly. |  |  |  | C12¦C1201
| Alarm System Problem Identified |  | C1202 | A system intended to warn of a potentially unsafe condition did not operate correctly. |  |  |  | C12¦C1202
| Problem of Device to Self-Test |  | C1203 | Malfunction of the device's self-test system. |  |  |  | C12¦C1203
| Problem to Auto Stop |  | C1204 | An auto stop function of a device did not operate correctly. |  |  |  | C12¦C1204
| Premature Indicator Activation |  | C1205 | A system intended to indicate the device status was triggered prematurely. |  |  |  | C12¦C1205
| Reset Problem |  | C1206 | The device does not reset properly. |  |  |  | C12¦C1206
| Shielding Problem |  | C1207 | Inadequate shielding of/by the device. |  |  |  | C12¦C1207
| Missing or Inadequate Safety Measures |  | C1208 | Safety measures are inadequately applied or missing. |  |  |  | C12¦C1208
Operational Problem Identified |  |  | C13 | Problems that occur during the performance, use, or functioning of the device. |  |  |  | C13
| Device Incorrectly Reprocessed |  | C1301 | Problems associated with the failure to properly and adequately reprocess the device. |  |  |  | C13¦C1301
|  | Device Incorrectly Cleaned During Reprocessing | C130101 | The cleaning procedure is not followed correctly or used inappropriate cleaning materials. |  |  |  | C13¦C1301¦C130101
|  | Device Incorrectly Disinfected/Sterilised During Reprocessing | C130102 | The disinfection/sterilization process was incorrect and/or the wrong products for disinfection/sterilization were used. |  |  |  | C13¦C1301¦C130102
|  | Device Incorrectly Assembled During Reprocessing | C130103 | Incorrect assembly of the device following reprocessing. |  |  |  | C13¦C1301¦C130103
| Failure to Calibrate or Used Out of Calibration |  | C1302 | A device that cannot calibrate (establish the relationship between a measuring device and the units of measure) or is used out of calibration to ensure accurate readings. |  |  | Term/definition was modified on 31 January 2023 (Old term/definition: Failure to Calibrate: A device that cannot calibrate (establish the relationship between a measuring device and the units of measure) to ensure accurate readings). For details, see comment No. 58 of the Change Log (Release Number 2023). | C13¦C1302
| Device Difficult to Operate |  | C1303 | Problems including set-up, operation, and disassembly of equipment. Not including reprocessing. |  |  |  | C13¦C1303
| Incorrect Interpretation of Results/Data |  | C1304 | Problems resulting from the incorrect interpretation by the user of the results or data provided by the device. |  |  |  | C13¦C1304
Patient Sample Problem |  |  | C14 | Problems that occurred due to endogenous or exogenous interferent in the sample, or unexpected variation in the target analyte/marker. |  |  |  | C14
| New or Unknown Interferent |  | C1401 | New or unknown endogenous or exogenous interferent (sample) identified. |  |  |  | C14¦C1401
| Known Interferent |  | C1402 | Known interferent in the sample identified. |  |  |  | C14¦C1402
| Change in Target Marker/Variant/ Mutant |  | C1403 | Problem due to change in target marker/variant/mutant which is not covered in the labelling. |  |  |  | C14¦C1403
| Pre-analytical Handling Problem |  | C1404 | Incorrect pre-analytical handling of patient's sample by the user. |  |  |  | C14¦C1404
Environment Problem Identified |  |  | C15 | Problems that occurred due to factors within the environment e.g. dust, dirt, humidity, temperature. |  |  |  | C15
| Environmental Temperature Problem Identified |  | C1501 | Device performance was affected by the temperature, or changes in temperature, of the environment in which it was used. |  |  |  | C15¦C1501
| Dust or Dirt Problem Identified |  | C1502 | A device that experienced problems due to ingress, or coating, of dust or dirt. |  |  |  | C15¦C1502
| Contamination of Environment by Device |  | C1503 | Operation of the device results in contamination of the nearby environment e.g. dust, dirt, smoke, heat or biological material. |  |  |  | C15¦C1503
| Environmental Pressure Problem Identified |  | C1504 | Device performance was affected by the pressure, or changes in pressure, of the environment in which it was used. |  |  |  | C15¦C1504
| Ambient Light Problem Identified |  | C1505 | Device performance was affected by ambient light. This term applies to the direct effects of ambient light on the device, and to the user's ability to operate the device (e.g. to read device output). |  |  |  | C15¦C1505
| Environmental Humidity Problem Identified |  | C1506 | Device performance was affected by the humidity, or changes in humidity, of the environment in which it was used. |  |  |  | C15¦C1506
Manufacturing Process Problem Identified |  |  | C16 | Problems with a device that can be traced to a problem in the manufacturing and/or production process. |  |  |  | C16
| Assembly Problem Identified |  | C1601 | Problems that occurred because the device was assembled incorrectly. |  |  |  | C16¦C1601
| Sterilization Problem Identified |  | C1602 | Problems that occurred during terminal sterilization by the manufacturer. |  |  |  | C16¦C1602
| Installation Problem Identified |  | C1603 | A device that malfunctions because it was incorrectly installed, set-up, or configured (e.g. misconfiguration of an "automatic" defibrillator to "semi-automatic", thereby leading to failure). |  |  |  | C16¦C1603
| Maintenance of Manufacturing Machinery |  | C1604 | Problems caused by failure to maintain manufacturing equipment used to produce the device. |  |  |  | C16¦C1604
| Packaging Problem Identified |  | C1605 | Problems that occurred because of the device packaging. |  |  |  | C16¦C1605
|  | Packaging Compromised | C160501 | Problems that occurred because of a compromised packaging of the device (e.g. broken or incomplete seal). |  |  |  | C16¦C1605¦C160501
|  | Packaging Materials Problem | C160502 | Problems that occurred because of the composition or type of packaging materials was inappropriate for the device. |  |  |  | C16¦C1605¦C160502
|  | Packaging Contains Unintended Material | C160503 | Problems that occurred because unintended material was packaged with the device. |  |  |  | C16¦C1605¦C160503
|  | Packaging Contains Incorrect or Incomplete Device | C160504 | Problems that occurred because the packaging contained an incorrect or incomplete device (missing components). |  |  | Term/definition was modified on 31 January 2023 (Old term/definition: Packaging Contains Incorrect Device: Problems that occurred because the packaging contained an incorrect device.). For details, see comment No. 51 of the Change Log (Release Number 2023). | C16¦C1605¦C160504
Maintenance Problem Identified |  |  | C17 | A device malfunction or problem that occurs after production because the device was not properly maintained according to the instructions (e.g. maintenance may be performed by user facility, distributor, or service provider). |  |  |  | C17
| Misadjustment/misalignment identified |  | C1701 | Problems caused by incorrect adjustment of device components. |  | New | Term added for Release Number 2024. See no. 49 of Change Log. | C17¦C1701
Transport/Storage Problem Identified |  |  | C18 | Problems was caused by transport or storage conditions. |  |  |  | C18
| Transport Problem Identified |  | C1801 | Problems traced to how the device was transported e.g. temperature of shipping compartment or method of transportation. |  |  |  | C18¦C1801
| Storage Problem Identified |  | C1802 | Problems that result from storing the device in an uncontrolled or improper environment (e.g. moisture sensitive devices stored in a humid environment). |  |  |  | C18¦C1802
No Device Problem Found |  |  | C19 | Reported problem cannot be reproduced during investigation. |  |  | Definition of this term was clarified on 21 January 2021. For details, refer to comment No. 17 and 29 of the Change Log. (Old definition: "The device either functioned as intended or a problem was not found.") | C19
No Findings Available |  |  | C20 | Use when no investigation can be performed and therefore no results will be obtained. |  |  |  | C20
Results Pending Completion of Investigation |  |  | C21 | Investigation is ongoing and results are not yet available. Do not use this code if the investigation is complete. |  |  |  | C21
Appropriate Term/Code Not Available |  |  | C22 | Problems is not adequately described by any other term. Note: This code must not be used unless there is no other feasible code. The preferred term should be documented when submitting an adverse event report. This information will be used to determine if a new term should be added to the code table. |  |  |  | C22
Usage Problem Identified |  |  | C23 | Problems that occurred related to the actions of a healthcare professional, patient, or other device user. |  |  | Term was added on 21 January 2021 for coding device usage problems. For details, refer to comment No. 32 of the Change Log. | C23
| Insufficient Sample Volume |  | C2301 | Not having a sufficient volume of sample to perform a test. |  |  | Term was added on 31 January 2023. For details, see comment No. 53 of the Change Log (Release Number 2023). | C23¦C2301
| Use of Non-Validated Controls Identified |  | C2302 | Problems that occur related to the use of non-validated controls. |  |  | Term was added on 31 January 2023. For details, see comment No. 57 of the Change Log (Release Number 2023). | C23¦C2302
Malfunction Observed Without Conclusive Finding |  |  | C24 | Malfunction was verified but no conclusive finding is available. |  |  | Term was added on 31 January 2023. For details, see comment No. 62 of the Change Log (Release Number 2023). | C24

## Anexo C
Nome do Anexo: Anexo C
Título do Anexo: Investigação da causa - Achados da Investigação
Versão: 2026
Descrição do anexo: Termos/códigos para descrever os resultados na investigação específica que são chaves para identificar a causa-raiz. Este anexo apresenta níveis hierárquicos, permitindo que as juridisções escolham o nível de codificação a ser utilizado.
Instruções do anexo: Os termos/códigos deste anexo devem ser usados para responder à pergunta: Quais foram os resultados da investigação? Os Termos e Definições do IMDRF utilizam a grafia americana. Aqui está sua tradução para a língua portuguesa.
Data de aprovação do anexo: janeiro de 2026
LEGENDA
VERMELHO: Código novo ou modificado
CINZA E TACHADO: Código retirado
Termo Nível 1 | Termo Nível 2 | Termo Nível 3 | Código | Definição | Código/Termo Não-IMDRF | Status | Descrição do status | Código hierárquico
Problema biológico identificado |  |  | C01 | Problemas relacionados, causados por ou afetando processos biológicos ou organismos vivos. |  |  |  | C01
| Problema de biocompatibilidade identificado |  | C0101 | O dispositivo causa respostas celulares ou teciduais que provocam um efeito local ou sistêmico indesejável no receptor ou beneficiário dessa terapia. (Ver ISO 10993) |  |  |  | C01¦C0101
| Contaminação biológica |  | C0102 | Presença indesejável de organismos vivos como bactérias, fungos ou vírus ou seus produtos (enzimas ou toxinas). |  |  |  | C01¦C0102
|  | Contaminação por endotoxina | C010201 | Presença indesejável de toxinas associadas a certas bactérias (por exemplo, bactérias gram-negativas). |  |  |  | C01¦C0102¦C010201
|  | Contaminação microbiana | C010202 | Presença indesejável de microrganismos ou micróbios, como bactérias e fungos (leveduras e bolores). |  |  |  | C01¦C0102¦C010202
| Problema pirogênico relacionado ao material ou lixiviado de material |  | C0103 | Presença indesejável de pirógenos ou organismos produtores de febre causados por materiais que permeiam o dispositivo. |  |  |  | C01¦C0103
| Problema de citotoxicidade identificado |  | C0104 | O dispositivo foi encontrado com um nível indesejável de toxicidade para células vivas. |  |  |  | C01¦C0104
| Problema de genotoxicidade identificado |  | C0105 | Capacidade do dispositivo de causar danos ao material genético (por exemplo, levando a tumores malignos). (Ver ISO 10993) |  |  |  | C01¦C0105
|  | Problema de carcionogenicidade | C010501 | Capacidade do dispositivo de desencadear o desenvolvimento de câncer. |  |  |  | C01¦C0105¦C010501
|  | Problema de mutagenicidade | C010502 | Capacidade do dispositivo de alterar a informação genética (geralmente o DNA) de um organismo, aumentando assim a frequência de mutações. |  |  |  | C01¦C0105¦C010502
| Problema hematológico identificado |  | C0106 | O dispositivo interfere ou impacta no sangue ou seus componentes. (Ver ISO 10993, todas as partes) |  |  |  | C01¦C0106
|  | Problema de aglutinação | C010601 | O dispositivo interefere na capacidade do sangue de coagular, o que pode ser induzido pelas propriedades químicas, mecânicas ou térmicas do dispositivo. |  |  |  | C01¦C0106¦C010601
|  | Problema de ativação do complemento | C010602 | O dispositivo interfere na capacidade do corpo de ativar o sistema complemento do sistema imunológico, interferindo assim na capacidade de eliminar patógenos. Isso pode ser causado pela interação do dispositivo com produtos químicos ou materiais. |  |  |  | C01¦C0106¦C010602
|  | Problema de ativação plaquetária | C010603 | O dispositivo interfere na capacidade do corpo de ativar a formação de plaquetas. |  |  |  | C01¦C0106¦C010603
|  | Problema devido à ativação de trombose | C010604 | O dispositivo causa a formação de coágulos sanguíneos em ou ao longo dos vasos sanguíneos, resultando em fluxo sanguíneo alterado ou interrompido. |  | Modificado | Termo modificado para consistência editorial na Versão Número 2026. Veja o nº 239 do Registro de Solicitações de Alteração | C01¦C0106¦C010604
| Presença não intencional de alérgenos |  | C0107 | Presença não intencional ou inesperada de alérgenos no dispositivo. Se a presença do alérgeno for esperada, mas não adequadamente rotulada, use "Problema de Rotulagem". |  | Modificado | Definição modificada para consistência editorial. Número de Lançamento 2026. Veja os números 183 e 195 do Registro de Solicitações de Alteração | C01¦C0107
| Problema de toxicidade reprodutiva identificado |  | C0108 | O dispositivo interfere na função reprodutiva, no desenvolvimento embrionário (teratogenicidade), no desenvolvimento pré-natal e pós-natal precoce. (ISO 10993 parte 3). |  |  |  | C01¦C0108
| Presença indesejável de materiais endógenos |  | C0109 | Presença indesejável de substâncias endógenas, fluidos corporais, tecidos celulares, etc. |  |  | O termo foi adicionado em 31 de janeiro de 2023. Para mais detalhes, consulte os comentários nº 61 e nº 64 do Registro de Alterações (Versão nº 2023). | C01¦C0109
Problema elétrico identificado |  |  | C02 | Eventos relacionados a dispositivos alimentados por eletricidade, nos quais uma falha elétrica resulta em um problema no dispositivo (por exemplo, falha em circuitos elétricos, contatos ou componentes), mesmo que o problema seja intermitente. |  |  |  | C02
| Problema de componente elétrico/eletrônico identificado |  | C0201 | A performance de um componente elétrico ou eletrônico foi considerada inadequada. |  |  |  | C02¦C0201
| Problema de Sincronização de Hardware Identificado |  | C0202 | Problemas resultantes de ativação sequencial incorreta de componentes. |  |  |  | C02¦C0202
| Problema de impedância identificado |  | C0203 | Problemas devido à resistência insuficiente ou excessiva ao fluxo de corrente, seja pelo dispositivo ou pelo circuito. |  |  |  | C02¦C0203
| Problema de isolamento identificado |  | C0204 | Problemas devido a material inadequado ou incorreto de isolamento elétrico. |  |  |  | C02¦C0204
| Circuito aberto |  | C0205 | Problema devido a um circuito elétrico que não conduz corrente porque um interruptor está aberto, um fio está quebrado, etc. |  |  |  | C02¦C0205
| Problema de vazamento de corrente |  | C0206 | Problemas relacionados a correntes de fuga que podem causar choques elétricos. Essas correntes geralmente fluem pelo condutor de aterramento de proteção. Na ausência deste, elas podem fluir do dispositivo para o solo através do corpo humano. |  |  |  | C02¦C0206
| Problema de fonte de energia identificado |  | C0207 | Problemas relacionados à fonte que fornece energia elétrica ao dispositivo. |  |  |  | C02¦C0207
|  | Problema no Sistema de Armazenamento de Energia | C020701 | Problemas relacionados ao sistema de armazenamento de energia (por exemplo, bateria recarregável, sistema de carregamento ou capacitor) e inclui problemas como exaustão prematura da fonte de energia e explosões de baterias. |  |  |  | C02¦C0207¦C020701
|  | Perda de energia | C020702 | Um dispositivo que apresentou problemas devido à perda no fornecimento de energia. |  |  |  | C02¦C0207¦C020702
|  | Flutuação de tensão | C020703 | O dispositivo falhou devido a flutuações no fornecimento de energia (por exemplo, potência transitória, pico de energia, queda de energia ou sequenciamento de energia). |  |  |  | C02¦C0207¦C020703
| Curto-circuito |  | C0208 | Problemas devido a uma conexão de baixa resistência não intencional entre dois pontos de um circuito elétrico, resultando em excesso de fluxo de corrente que muitas vezes causa danos ou em um novo circuito mais curto que desvia a corrente dos caminhos e componentes originais. |  |  |  | C02¦C0208
| Perda de sinal |  | C0209 | Problemas devido à perda ou enfraquecimento de um sinal elétrico. |  |  |  | C02¦C0209
| Memória corrompida |  | C0210 | Mau funcionamento resultante de corrupção de memória do dispositivo, incluindo alterações de bits ou erros de eventos únicos. |  | Modificado | Termo modificado para consistência editorial na Versão Número 2026. Veja o nº 240 do Registro de Solicitações de Alteração | C02¦C0210
Problema identificado relacionado à compatibilidade eletromagnética |  |  | C03 | Problema de dispositivo a dispositivo ou dispositivo e ambiente resultante de distúrbios eletromagnéticos. |  |  |  | C03
| Interferência conduzida |  | C0301 | Problemas relacionados à interferência eletromagnética (EMI) por contato físico com condutores (por exemplo, fios, resistores, terminais), em contraste com a EMI radiada, que é causada por indução (sem contato físico com os condutores). |  |  |  | C03¦C0301
| Descarga eletrostática |  | C0302 | Problemas causados por rajadas súbitas e momentâneas de corrente elétrica fluindo entre dois objetos com potenciais elétricos diferentes. |  |  |  | C03¦C0302
| Imunidade inadequada |  | C0303 | Problemas relacionados à imunidade ou à capacidade de resistir à interferência eletromagnética (EMI). |  |  |  | C03¦C0303
| Emissão não intencional |  | C0304 | Problemas devido à emissão não intencional de energia eletromagnética pelo dispositivo. |  |  |  | C03¦C0304
| Interferência por radiofrequência |  | C0305 | Problemas devido à interferência de radiofrequência (RFI). RFI é uma perturbação que afeta um circuito elétrico devido à condução eletromagnética ou radiação eletromagnética emitida por uma fonte externa. |  |  |  | C03¦C0305
Problema identificado relacionado à interoperabilidade |  |  | C04 | Problemas com a interface mecânica, elétrica ou de comunicação entre dois ou mais dispositivos separados. |  |  |  | C04
| Problema de comunicação indentificado |  | C0401 | Dispositivos que não enviam ou recebem sinais adequados (isso se refere à interoperabilidade entre dispositivos). |  |  |  | C04¦C0401
|  | Problema de Comunicação por Cabo | C040101 | Problemas de comunicação entre dispositivos em um sistema com fiação. |  |  |  | C04¦C0401¦C040101
|  | Problema de Comunicação Wireless | C040102 | Problemas de comunicação entre dispositivos em um sistema sem fio. |  |  |  | C04¦C0401¦C040102
|  | Problema de Comunicação de Rede | C040103 | Problemas de comunicação entre dispositivos em um sistema de rede. |  |  |  | C04¦C0401¦C040103
| Componente/acessório incompatível |  | C0402 | Um dispositivo que apresenta falha devido a um componente(s)/acessório que não opera corretamente e de acordo com as especificações do dispositivo. |  |  |  | C04¦C0402
| Dispositivo não compatível com outro dispositivo |  | C0403 | Um dispositivo que apresenta falha devido ao uso em combinação com ou na presença de outro dispositivo. |  | Modificado | Termo modificado para consistência editorial na Versão Número 2026. Veja o nº 241 do Registro de Solicitações de Alteração | C04¦C0403
| Compatibilidade inesperada |  | C0404 | Foi confirmado que o dispositivo é compatível com outro dispositivo com o qual ele deveria ser incompatível. |  |  |  | C04¦C0404
Rotulagem e instruções de uso/manutenção |  |  | C05 | Informações insuficientes, inadequadas ou incorretas fornecidas no rótulo ou documentação do dispositivo, por exemplo, sobre seu uso pretendido, instruções de uso e características do dispositivo, incluindo sua manutenção. |  |  |  | C05
| Rotulagem e/ou instruções de uso inapropriadas |  | C0501 | Informações inadequadas nos rótulos ou nas instruções de uso, por exemplo, etapas difíceis de seguir ou ausentes. |  | Modificado | Termo modificado para consistência editorial na Versão Número 2026. Veja o nº 184 do Registro de Solicitações de Alteração | C05¦C0501
| Rotulagem e/ou instruções de uso incorretas |  | C0502 | Informações ausentes, incorretas ou inadequadas nos rótulos, por exemplo, conteúdo incorretamente rotulado, características do rótulo do dispositivo ou conteúdo da embalagem. |  |  |  | C05¦C0502
| Instruções de manutenção inadequadas ou incorretas |  | C0503 | Informações inadequadas ou incorretas nas instruções de manutenção. |  |  |  | C05¦C0503
Problema identificado relacionado ao material e/ou substância química |  |  | C06 | Problemas com os materiais do dispositivo ou como seus materiais reagem a outros elementos, seja dentro do dispositivo ou no ambiente. |  |  |  | C06
| Problema de degradação identificado |  | C0601 | Problemas que ocorrem quando o dispositivo se desgasta, enfraquece, se corrói ou se decompõe devido a processos como envelhecimento, permeação e corrosão. |  |  |  | C06¦C0601
| Material inapropriado |  | C0602 | Problemas que ocorrem devido à presença de um material que não deveria estar presente ou ser parte do dispositivo. |  | Modificado | Term modified for editorial consistency in Version Number 2026. See No. 241 of the Change Request Register | C06¦C0602
|  | Composição/concentração inapropriada | C060201 | Problemas associados à combinação inadequada de materiais ou elementos presentes no dispositivo (por exemplo, composição incorreta dos materiais de um capacitor). |  |  |  | C06¦C0602¦C060201
|  | Estrutura física inapropriada | C060202 | Problemas relacionados ao arranjo incorreto ou inadequado das partes, componentes, elementos ou materiais. |  |  |  | C06¦C0602¦C060202
|  | Problema de estrutura molecular | C060203 | Problemas relacionados à presença de geometria molecular inadequada em algum lugar do dispositivo (ou seja, o arranjo espacial dos átomos em uma molécula e as ligações químicas que mantêm os átomos juntos). |  |  |  | C06¦C0602¦C060203
| Propriedades físico-químicas inadequadas |  | C0603 | Problemas que ocorrem devido às propriedades físico-químicas. |  |  |  | C06¦C0603
| Material incompatível |  | C0604 | Problemas que ocorrem devido à incompatibilidade dos materiais que coexistem simultaneamente como parte do dispositivo. |  |  |  | C06¦C0604
| Problema identificado de radioatividade |  | C0605 | Problemas que ocorrem devido à reatividade dos materiais (por exemplo, reagir excessivamente ou de forma insuficiente). |  |  |  | C06¦C0605
| Acúmulo de tolerâncias |  | C0606 | Problemas resultantes de uma combinação de variações nas especificações dos componentes |  |  |  | C06¦C0606
Problema mecânico identificado |  |  | C07 | Problemas resultantes de forças internas ou externas, incluindo fluidos, outros objetos ou influências ambientais ou fisiológicas. |  |  |  | C07
| Migração do dispositivo |  | C0701 | Um dispositivo que se moveu de sua localização original devido a forças externas (por exemplo, movimento de stent ou fio). |  |  |  | C07¦C0701
| Problema de fricção identificado |  | C0702 | Problemas causados pelo contato de sua superfície com outra superfície ou fluido. |  |  |  | C07¦C0702
| Vazamento/vedação |  | C0703 | Problemas causados por vedação inadequada/quebrada dentro do dispositivo. |  |  |  | C07¦C0703
| Problema identificado de lubrificação |  | C0704 | Problemas que ocorreram devido à presença de muito ou muito pouco lubrificante onde necessário (por exemplo, conectores, levando a falhas como corrosão). |  |  |  | C07¦C0704
| Problema de rigidez identificado |  | C0705 | Problemas que ocorreram quando seu material é muito flexível/maleável ou inflexível/rígido ao ser submetido a estresse excessivo. |  |  |  | C07¦C0705
| Problema de tensão identificado |  | C0706 | Problemas causados por força física excessiva ou inadequada aplicada a ele por outro objeto, resultando em problemas como desgaste, curvatura, deformação, fratura, fadiga. |  |  |  | C07¦C0706
|  | Problema de deformação | C070601 | Problemas causados por alterações na forma ou tamanho do dispositivo devido a uma força aplicada. Isso pode resultar de forças de tração, compressão, cisalhamento, flexão, tração (puxamento) ou torção. |  |  |  | C07¦C0706¦C070601
|  | Problema de fadiga | C070602 | Problemas devido ao enfraquecimento ou quebra do material quando submetido a estresse ou uma série de estresses repetidos. |  |  |  | C07¦C0706¦C070602
|  | Problema de fratura | C070603 | Problemas causados pela separação de um componente, objeto ou material em duas ou mais peças, incluindo cisalhamento. |  |  |  | C07¦C0706¦C070603
|  | Problema de choque mecânico | C070604 | Problemas causados por um golpe violento ou colisão repentina no dispositivo inteiro (por exemplo, ao ser derrubado). |  |  |  | C07¦C0706¦C070604
|  | Problema de vibração | C070605 | Problemas causados pelo movimento rítmico constante do dispositivo ou por algo no ambiente ao qual o dispositivo está exposto. |  |  |  | C07¦C0706¦C070605
|  | Problema de desgaste | C070606 | Problemas devido à erosão prematura ou esperada do material por uso, deterioração ou alteração. |  |  |  | C07¦C0706¦C070606
| Dimensão incorreta |  | C0707 | Problemas causados pelas dimensões físicas incorretas do dispositivo ou de uma de suas partes. |  |  |  | C07¦C0707
| Bloqueio identificado |  | C0708 | Problemas ocorridos devido a uma obstrução ou bloqueio. |  |  | O termo foi adicionado em 31 de janeiro de 2023. Para mais detalhes, consulte o comentário nº 45 do Registro de Alterações (Versão nº 2023). | C07¦C0708
Problema Relacionado à Óptica Identificado |  |  | C08 | Problemas relacionados às propriedades ópticas de um dispositivo. |  |  |  | C08
| Problema de transmissão óptica identificado |  | C0801 | Problemas com a capacidade do dispositivo de transmitir energia luminosa. |  |  |  | C08¦C0801
| Problema de fonte de iluminação identificado |  | C0802 | Problemas com as propriedades ópticas de um dispositivo, como dioptria, brilho e irradiância ou cintilação. |  |  |  | C08¦C0802
Problema Relacionado à Imagem Clínica Identificado |  |  | C09 | Problemas que ocorrem com dispositivos usados em procedimentos radiográficos ou de imagem, como scanners de tomografia computadorizada, ressonância magnética. |  |  |  | C09
| Problema de campo induzido por gradiente |  | C0901 | Problemas resultantes dos campos induzidos por gradientes gerados durante procedimentos radiológicos, como ressonância magnética. |  |  |  | C09¦C0901
| Artefato de imagem |  | C0902 | Distorção inaceitável de uma imagem devido à perda de sinal que pode ocorrer durante um procedimento radiológico, como ressonância magnética. |  |  |  | C09¦C0902
| Movimento induzido magneticamente |  | C0903 | Problemas devido ao movimento não intencional ou excessivo criado pela aplicação de campos magnéticos. |  |  |  | C09¦C0903
| Superaquecimento induzido por radiofrequência |  | C0904 | Problemas devido ao aumento de temperatura induzido por radiofrequência que pode ocorrer nas proximidades do dispositivo. |  |  |  | C09¦C0904
Problema de software identificado |  |  | C10 | Problemas relacionados ao software do dispositivo. |  |  |  | C10
| Problema de configuração |  | C1001 | Problemas devido ao controle de alterações ou versão incorreta, incluindo requisitos regionais. |  |  |  | C10¦C1001
| Erro de design |  | C1002 | O dispositivo apresentou falha no design de software (incompleto ou incorreto). |  |  |  | C10¦C1002
|  | Erro de compressão dos dados | C100201 | Dados foram perdidos ou corrompidos durante a operação, reduzindo o espaço de armazenamento ou a largura de banda de comunicação. |  |  |  | C10¦C1002¦C100201
|  | Algoritmo incorreto | C100202 | O software do dispositivo foi encontrado implementando uma sequência incorreta de etapas para um cálculo específico. |  |  |  | C10¦C1002¦C100202
|  | Definição incorreta de dados | C100203 | O software do dispositivo foi encontrado contendo erros na especificação ou manipulação de itens de dados. |  |  |  | C10¦C1002¦C100203
|  | Erro de design de interface | C100204 | O software do dispositivo foi encontrado contendo erros na interface do usuário (incluindo problemas de usabilidade) ou nas interfaces com outros sistemas. |  |  |  | C10¦C1002¦C100204
|  | Defeito não funcional | C100205 | O software do dispositivo continha erros que não impactaram sua operação. |  |  |  | C10¦C1002¦C100205
|  | Problema de sincronização de software | C100206 | Problemas que resultam da sequência incorreta ou ativação de módulos de software. |  |  |  | C10¦C1002¦C100206
| Problema identificado na manutenção do software |  | C1003 | O software do dispositivo não foi mantido/atualizado adequadamente. |  |  |  | C10¦C1003
| Problema identificado na instalação do software |  | C1004 | O software do dispositivo não foi instalado conforme as especificações ou falhou ao ser instalado corretamente. |  |  |  | C10¦C1004
| Erro de requisito de software |  | C1005 | Os requisitos de software para o dispositivo são incompletos, inadequados ou conflitantes. |  |  |  | C10¦C1005
| Erro de execução do software |  | C1006 | O software do dispositivo falhou durante a operação devido a um erro de codificação. |  |  |  | C10¦C1006
| Vulnerabilidade de segurança em software |  | C1007 | O software do dispositivo falhou em fornecer recursos adequados de autorização, controle de acesso, proteção e responsabilidade. |  |  |  | C10¦C1007
| Transferência incorreta de dados |  | C1008 | O software do dispositivo falhou em transferir os dados esperados dentro de um sistema ou para outro dispositivo. |  |  |  | C10¦C1008
| Armazenamento de dados ou perda de dados |  | C1009 | O armazenamento de dados foi malsucedido total ou parcialmente. |  |  |  | C10¦C1009
| Problema identificado no treinamento/validação de inteligência artificial |  | C1010 | Problema relacionado ao treinamento e/ou validação de inteligência artificial, incluindo algoritmos de aprendizado de máquina. |  |  | O termo foi adicionado em 27 de janeiro de 2022. Para mais detalhes, consulte o comentário nº 11 do Registro de Alterações (Versão nº 2022). | C10¦C1010
| Software corrompido |  | C1011 | O software do dispositivo foi corrompido, resultando em falha do dispositivo. |  |  | O termo foi adicionado em 27 de janeiro de 2022. Para mais detalhes, consulte o comentário nº 30 do Registro de Alterações (Versão nº 2022). | C10¦C1011
Problema térmico |  |  | C11 | Problemas relacionados à temperatura do dispositivo. Nota: Para problemas relacionados à temperatura ambiental, use "Problema ambiental identificado". |  |  |  | C11
| Problema de superaquecimento identificado |  | C1101 | O dispositivo foi encontrado mais quente do que o esperado durante a operação. Isso se aplica a dispositivos que não têm a intenção de gerar calor. Use "Aquecimento excessivo identificado" para dispositivos que têm a intenção de gerar calor durante a operação. Use "Resfriamento inadequado identificado" se o superaquecimento estiver relacionado a um problema com o sistema de resfriamento. |  |  |  | C11¦C1101
| Aquecimento excessivo identificado |  | C1102 | O dispositivo gerou mais calor do que o pretendido ou esperado durante a operação. Isso se aplica a dispositivos que têm a intenção de gerar calor. Use "Problema de superaquecimento identificado" para dispositivos que não têm a intenção de gerar calor durante a operação. |  |  |  | C11¦C1102
| Resfriamento excessivo identificado |  | C1103 | O dispositivo resfriou o paciente ou outro dispositivo mais do que o pretendido ou esperado durante a operação. |  |  |  | C11¦C1103
| Resfriamento inadequado identificado |  | C1104 | O dispositivo não resfriou suficientemente o paciente ou outro dispositivo durante a operação. |  |  |  | C11¦C1104
Problema no Sistema de Proteção Identificado |  |  | C12 | Problemas relacionados aos sistemas projetados para prevenir ou alertar sobre operação insegura do dispositivo. |  |  |  | C12
| Problema de segurança à prova de falhas identificado |  | C1201 | Um sistema destinado a prevenir operação insegura do dispositivo não funcionou corretamente. |  | Modificado | Termo modificado para consistência editorial na Versão Número 2026. Veja o nº 242 do Registro de Solicitações de Alteração | C12¦C1201
| Problema no sistema de alarme identificado |  | C1202 | Um sistema destinado a alertar sobre uma condição potencialmente insegura não funcionou corretamente. |  |  |  | C12¦C1202
| Problema no dispositivo para auto-teste |  | C1203 | Falha no sistema de auto-teste do dispositivo. |  |  |  | C12¦C1203
| Problema no auto desligamento |  | C1204 | A função de parada automática de um dispositivo não funcionou corretamente. |  |  |  | C12¦C1204
| Ativação prematura do indicador |  | C1205 | Um sistema destinado a indicar o status do dispositivo foi acionado prematuramente. |  |  |  | C12¦C1205
| Problema de reinicialização |  | C1206 | O dispositivo não se reinicia corretamente. |  |  |  | C12¦C1206
| Problemas de blindagem |  | C1207 | Blindagem inadequada do dispositivo. |  |  |  | C12¦C1207
| Ausência ou inadequação de medidas de segurança |  | C1208 | Medidas de segurança inadequadamente aplicadas ou ausentes. |  |  |  | C12¦C1208
Problema operacional identificado |  |  | C13 | Problemas que ocorrem durante o desempenho, uso ou funcionamento do dispositivo. |  |  |  | C13
| Dispositivo reprocessado incorretamente |  | C1301 | Problemas associados à falha em reprocessar adequadamente o dispositivo. |  |  |  | C13¦C1301
|  | Limpeza incorreta do dispositivo durante o reprocessamento | C130101 | O procedimento de limpeza não foi seguido corretamente ou materiais de limpeza inadequados foram usados. |  |  |  | C13¦C1301¦C130101
|  | Dispositivo incorretamente esterelizado/desinfectado durante o reprocessamento | C130102 | O processo de desinfecção/esterilização foi incorreto e/ou os produtos errados para desinfecção/esterilização foram usados. |  |  |  | C13¦C1301¦C130102
|  | Dispositivo montado incorretamente montado durante o reprocessamento | C130103 | Montagem incorreta do dispositivo após o reprocessamento. |  |  |  | C13¦C1301¦C130103
| Falha na calibração ou uso fora de calibração |  | C1302 | Um dispositivo que não consegue calibrar (estabelecer a relação entre um dispositivo de medição e as unidades de medida) ou que é usado fora de calibração para garantir leituras precisas. |  |  | O termo/definição foi modificado em 31 de janeiro de 2023 (Termo/definição anterior: Falha na Calibração: Um dispositivo que não consegue calibrar (estabelecer a relação entre um dispositivo de medição e as unidades de medida) para garantir leituras precisas). Para mais detalhes, consulte o comentário nº 58 do Registro de Alterações (Versão nº 2023). | C13¦C1302
| Dispositivo de difícil manuseio/operação |  | C1303 | Problemas incluindo configuração, operação e desmontagem do equipamento. Não incluindo reprocessamento. |  |  |  | C13¦C1303
| Interpretação incorreta dos dados/resultados |  | C1304 | Problemas resultantes da interpretação incorreta pelo usuário dos resultados ou dados fornecidos pelo dispositivo. |  |  |  | C13¦C1304
Problema com amostra de paciente |  |  | C14 | Problemas ocorridos devido a interferentes endógenos ou exógenos na amostra, ou variação inesperada no analito/marcador alvo. |  |  |  | C14
| Interferente novo ou desconhecido |  | C1401 | Novo ou desconhecido interferente endógeno ou exógeno (amostra) identificado. |  |  |  | C14¦C1401
| Interferente desconhecido |  | C1402 | Identificado interferente conhecido na amostra. |  |  |  | C14¦C1402
| Alteração no marcador-alvo/variante/mutante |  | C1403 | Problema devido à mudança no marcador/variante/mutante alvo que não é coberta pela rotulagem. |  | Modificado | Definição modificada para consistência editorial na Versão Número 2026. Veja nº 185 do Registro de Solicitações de Alteração | C14¦C1403
| Problema no manuseio pré-analítico |  | C1404 | Manipulação pré-analítica incorreta da amostra do paciente pelo usuário. |  | Modificado | Termo modificado para consistência editorial na Versão Número 2026. Veja o nº 243 do Registro de Solicitações de Alteração | C14¦C1404
Problema identificado relacionado ao ambiente |  |  | C15 | Problemas que ocorreram devido a fatores no ambiente, como poeira, sujeira, umidade, temperatura. |  |  |  | C15
| Problema de temperatura ambiental identificado |  | C1501 | O desempenho do dispositivo foi afetado pela temperatura, ou mudanças na temperatura, do ambiente em que foi utilizado. |  |  |  | C15¦C1501
| Problema de poeira ou sujeira identificado |  | C1502 | Um dispositivo que teve problemas devido à entrada ou revestimento de poeira ou sujeira. |  |  |  | C15¦C1502
| Contaminação do ambiente pelo dispositivo |  | C1503 | A operação do dispositivo resulta em contaminação do ambiente próximo, como poeira, sujeira, fumaça, calor ou material biológico. |  |  |  | C15¦C1503
| Problema de pressão ambiental identificado |  | C1504 | O desempenho do dispositivo foi afetado pela pressão, ou mudanças na pressão, do ambiente em que foi utilizado. |  |  |  | C15¦C1504
| Problema de luz ambiente identificado |  | C1505 | O desempenho do dispositivo foi afetado pela luz ambiente. Este termo se aplica aos efeitos diretos da luz ambiente no dispositivo e à capacidade do usuário de operar o dispositivo (por exemplo, para ler a saída do dispositivo). |  |  |  | C15¦C1505
| Problema de umidade ambiental identificado |  | C1506 | O desempenho do dispositivo foi afetado pela umidade, ou mudanças na umidade, do ambiente em que foi utilizado. |  |  |  | C15¦C1506
Problema identificado no processo de fabricação |  |  | C16 | Problemas com um dispositivo que podem ser rastreados até um problema no processo de fabricação e/ou produção. |  |  |  | C16
| Problema de montagem identificado |  | C1601 | Problemas que ocorreram porque o dispositivo foi montado incorretamente. |  |  |  | C16¦C1601
| Problema de esterilização identificado |  | C1602 | Problemas que ocorreram durante a esterilização terminal pelo fabricante. |  |  |  | C16¦C1602
| Problema de instalação identificado |  | C1603 | Um dispositivo que falha devido à instalação, configuração ou montagem incorreta (por exemplo, configuração errada de um desfibrilador "automático" para "semi-automático", levando à falha). |  |  |  | C16¦C1603
| Manutenção de equipamentos de fabricação |  | C1604 | Problemas causados pela falha na manutenção dos equipamentos de fabricação utilizados para produzir o dispositivo. |  |  |  | C16¦C1604
| Problema na embalagem identificado |  | C1605 | Problemas que ocorreram devido à embalagem do dispositivo. |  |  |  | C16¦C1605
|  | Embalagem comprometida | C160501 | Problemas que ocorreram devido ao comprometimento da embalagem do dispositivo (por exemplo, selo quebrado ou incompleto). |  |  |  | C16¦C1605¦C160501
|  | Problemas com o material da embalagem | C160502 | Problemas que ocorreram devido à composição ou tipo de materiais de embalagem inadequados para o dispositivo. |  |  |  | C16¦C1605¦C160502
|  | Embalagem contém material não intencional | C160503 | Problemas que ocorreram devido ao material não intencional embalado com o dispositivo. |  |  |  | C16¦C1605¦C160503
|  | Embalagem contém o dispositivo incorreto ou incompleto | C160504 | Problemas que ocorreram porque a embalagem continha um dispositivo incorreto ou incompleto (componentes ausentes). |  |  | O termo/definição foi modificado em 31 de janeiro de 2023 (Termo/definição anterior: Embalagem Contém Dispositivo Incorreto: Problemas que ocorreram porque a embalagem continha um dispositivo incorreto.). Para mais detalhes, consulte o comentário nº 51 do Registro de Alterações (Versão nº 2023). | C16¦C1605¦C160504
Problema identificado de manutenção |  |  | C17 | Uma falha ou problema do dispositivo que ocorre após a produção devido à falta de manutenção adequada conforme as instruções (por exemplo, a manutenção pode ser realizada pela instalação do usuário, distribuidor ou prestador de serviços). |  |  |  | C17
| Desajuste/desalinhamento identificado |  | C1701 | Problemas causados pelo ajuste incorreto dos componentes do dispositivo. |  | Modificado | Termo modificado para consistência editorial na Versão Número 2026. Veja o nº 244 do Registro de Solicitações de Alteração | C17¦C1701
Problema identificado de transporte/armazenamento |  |  | C18 | Problemas causados por condições de transporte ou armazenamento. |  |  |  | C18
| Problema no transporte identificado |  | C1801 | Problemas relacionados ao transporte do dispositivo, como a temperatura do compartimento de transporte ou o método utilizado para o transporte. |  |  |  | C18¦C1801
| Problema de armazenamento identificado |  | C1802 | Problemas que resultam do armazenamento do dispositivo em um ambiente incontrolado ou inadequado (por exemplo, dispositivos sensíveis à umidade armazenados em um ambiente úmido). |  |  |  | C18¦C1802
Nenhum problema encontrado no dispositivo |  |  | C19 | Problema relatado que não pode ser reproduzido durante a investigação. |  |  | A definição deste termo foi esclarecida em 21 de janeiro de 2021. Para mais detalhes, consulte os comentários nº 17 e 29 do Registro de Alterações. (Definição anterior: "O dispositivo funcionou conforme o esperado ou nenhum problema foi encontrado.") | C19
|  | Incapaz de Excluir Problema do Dispositivo | C1901 | As conclusões da investigação não confirmam claramente a presença ou ausência do problema relatado com o dispositivo. |  | Novo | Termos de Nível 2 D movidos para C19 para o Número de Versão 2026. Veja o nº 3 do Registro de Solicitações de Alteração. Pequena alteração editorial no termo para o Número de Versão 2026. Veja o nº 246 do Registro de Solicitações de Alteração. | C19¦C1901
|  | Problema do Dispositivo Excluído | C1902 | As conclusões da investigação confirmam claramente que não houve problema com o dispositivo. |  | Novo | Termos de Nível 2 D movidos para C19 para a Versão Número 2026. Veja o nº 4 do Registro de Solicitações de Alteração. Pequena alteração editorial no termo para a Versão Número 2026. Veja o nº 246 do Registro de Solicitações de Alteração. | C19¦C1902
Dados indisponíveis |  |  | C20 | Utilizar quando nenhuma investigação puder ser realizada e, portanto, nenhum resultado será obtido. |  | Modificado | Definição modificada para o Número de Lançamento 2026. Consulte o nº 10 do Registro de Solicitações de Alteração | C20
Resultados pendentes da conclusão de investigação |  |  | C21 | Investigação em andamento e resultados ainda não disponíveis. Não use este código se a investigação estiver completa. |  |  |  | C21
Termo apropriado/código indisponível | Termo apropriado/código indisponível |  | C22 | Problema não adequadamente descrito por nenhum outro termo. Nota: Este código não deve ser utilizado a menos que não haja outro código viável. O termo preferido deve ser documentado ao submeter um relatório de evento adverso. Esta informação será usada para determinar se um novo termo deve ser adicionado à tabela de códigos. |  |  | Termo modificado para consistência editorial na Versão Número 2026. Veja o nº 245 do Registro de Solicitações de Alteração | C22
Problema identificado de uso |  |  | C23 | Problemas ocorridos relacionados às ações de um profissional de saúde, paciente ou outro usuário do dispositivo. |  |  | O termo foi adicionado em 21 de janeiro de 2021 para codificar problemas relacionados ao uso do dispositivo. Para mais detalhes, consulte o comentário nº 32 do Registro de Alterações. | C23
| Volume insuficiente da amostra |  | C2301 | Volume insuficiente de amostra para realizar o teste. |  |  | O termo foi adicionado em 31 de janeiro de 2023. Para mais detalhes, consulte o comentário nº 53 do Registro de Alterações (Versão nº 2023). | C23¦C2301
| Identificado uso de controles não validados |  | C2302 | Problemas relacionados ao uso de controles não validados. |  |  | O termo foi adicionado em 31 de janeiro de 2023. Para mais detalhes, consulte o comentário nº 57 do Registro de Alterações (Versão nº 2023). | C23¦C2302
Mau funcionamento observado sem conclusão definida |  |  | C24 | O mau funcionamento foi verificado, mas nenhum achado conclusivo está disponível. |  |  | O termo foi adicionado em 31 de janeiro de 2023. Para mais detalhes, consulte o comentário nº 62 do Registro de Alterações (Versão nº 2023). | C24