## AnnexD_NewFormatTerms.csv_Final (hidden)
Annex Name: Annex D
Annex Title: Cause Investigation – Investigation Conclusion
Release Number: 2024
Annex Description: Terms/codes for describing the conclusion of the device involved in the reported event.
Annex Instructions: Terms/Codes in this annex should be used to answer the question What is the conclusion regarding the root cause? (based on the results noted in the Investigation Findings and the way they were obtained noted in the Type of Investigation.). IMDRF Terms and Definitions use American spelling.
Annex Approval Date: 18 January 2024
Level 1 Term | Level 2 Term | Code | Definition | Non-IMDRF Code/Term | Status | Status Description | CodeHierarchy
Cause Traced to Device Design |  | D01 | Problems traced to the design specifications (e.g. in the requirements, testing processes, hazard analysis, implementation strategy). |  |  |  | D01
| Design Inadequate for Purpose | D0101 | Problems traced to design/design features of the device that do not support or interfere with the intended purpose of the device. |  |  |  | D01¦D0101
| Human Factors Engineering - Device Difficult to Operate | D0102 | Problems traced to inappropriate and/or inadequate assessment and engineering design of the device to accommodate how or where the device will be used. |  |  |  | D01¦D0102
| Human Factors Engineering - Device Difficult to Assemble | D0103 | Problems traced to inadequate design of the component parts and/or assembly steps resulting in the device not being able to be assembled correctly. |  |  |  | D01¦D0103
| Human Factors Engineering - Device Difficult to Reprocess | D0104 | Problems traced to inadequate design of the reprocessing steps and/or the device resulting in the device remaining unclean. |  |  |  | D01¦D0104
| Missing or Inadequate Safety Measures | D0105 | Problems traced to inadequate design or complete lack of safety measures leading to device malfunction or unintended properties of the device including possible hazards for persons using the device. |  |  |  | D01¦D0105
| Design Change Validation Inadequate | D0106 | Problems traced to inadequate or lack of validation of design changes of the device leading to malfunction or unintended properties of the device including possible hazards for persons using the device. |  |  |  | D01¦D0106
| Inadequate Cybersecurity | D0107 | Problems traced to inadequate protection of computers, servers, mobile devices, electronic systems, networks, programs, and data from malicious attacks, damage, or unauthorized access. |  |  | New term/definition added on 21 January 2021. for details, refer to comment No. 26 of the Change Log. | D01¦D0107
| Inadequate Software Design. | D0108 | Cause traced to inadequate or inappropriate design of the software component of a medical device, or Software as a Medical Device. |  |  | New term/definition added on 21 January 2021. for details, refer to comment No. 27 of the Change Log. | D01¦D0108
Cause Traced to Component Failure |  | D02 | Expected or random component failure without any design or manufacturing issue. |  |  |  | D02
Cause Traced to Manufacturing |  | D03 | A defect in the processes or systems used in the manufacture of the device. Examples include problems within the change control, production, or quality control processes. |  |  |  | D03
| Manufacturing Deficiency | D0301 | Problems traced to manufacturing process. |  |  |  | D03¦D0301
| Quality Control Deficiency | D0302 | Problems traced to the failure to maintain or establish techniques for controlling and verifying the product specifications identified by the manufacturer. Includes inadequacy of components or raw materials supplied to the manufacturer. |  | Modified (technical) | Definition modified for Release Number 2024. See no. 55 of Change Log | D03¦D0302
Cause Traced to Transport/Storage |  | D04 | Problems traced to the inappropriate transport or storage of the device. |  |  |  | D04
Cause Traced to Infrastructure |  | D05 | Problems traced to underlying framework, systems, and processes at the healthcare facility or other point of use (e.g. as building power supply, network, oxygen systems). |  |  |  | D05
Cause Traced to Environment |  | D06 | Problems caused by exposure to environmental conditions outside the expected range. |  |  |  | D06
Cause Traced to Maintenance |  | D07 | Problems traced to improper routine or preventative maintenance. |  |  |  | D07
Cause Traced to Training |  | D08 | Problems caused by inadequate training. |  |  |  | D08
Cause Traced to Labeling |  | D09 | Problems that occur as the result of problems with the labeling (including package inserts, instruction manuals, instructions for use). |  |  |  | D09
Cause Traced to Non-Device Related Factors |  | D10 | The adverse event that occurred is confirmed to have been caused by something other than the device or usage. |  |  | The term and definition were modified on 21 January 2021. (Old term/definition: Cause Cannot be Traced to Device/The adverse event that occurred is not attributable to a device.). For details, refer to comment No. 28 of the Change Log. | D10
| Adverse Event Related to Patient Condition | D1001 | An existing condition or disease is demonstrably responsible for the adverse event and use of the device has neither caused nor otherwise influenced this condition/disease-related adverse event. |  |  |  | D10¦D1001
| Adverse Event Related to Procedure | D1002 | The adverse event occurred during the procedure and the device had no influence on event. |  |  |  | D10¦D1002
| Adverse Event Related to Commutability | D1003 | The adverse event occurred because the material being used to calibrate or assess IVD performance did not have similar properties to those of human samples, leading to inappropriate bias and erroneous results. Examples of materials include: reference materials, calibrators, proficiency testing samples. |  |  |  | D10¦D1003
Cause Traced to User |  | D11 | The adverse event caused partially or wholly by the user of the device including sample handling. |  |  |  | D11
| Failure To Follow Instructions | D1101 | Problems traced to the user not following the manufacturer's instructions. |  |  |  | D11¦D1101
| Unintended Use Error Caused or Contributed to Event | D1102 | The interaction between the user and device, or sample, caused or contributed to the error. This includes unintended inappropriate use of the device and incorrect sample preparation. |  |  |  | D11¦D1102
| Cause Traced to Intentional Off-Label, Unapproved, or Contraindicated Use | D1103 | Problems traced to the intentional use of the device in an unapproved procedure, for an unapproved patient, or for which it is contraindicated, or not listed on the label. |  |  |  | D11¦D1103
| Shelf Life/Expiration Date Exceeded | D1104 | A device that has exceeded the period of time/date recommended by the manufacturer for storing the device without a degradation in quality. |  |  |  | D11¦D1104
| End of Life Problem Identified | D1105 | Problems traced to the device reaching the end of its useful life. |  |  |  | D11¦D1105
| Reuse of Single Use Device | D1106 | Problems traced to the use of the device more than once when it is designed for only one use. |  |  |  | D11¦D1106
| Sabotage or Intentional Misuse | D1107 | Problems occurred because of willful damage or reckless misuse. This term indicates that there was an apparent intent to cause damage or injury. |  |  | Editorial change to the definition on 16 February 2021. | D11¦D1107
| Reasonably Foreseeable Misuse | D1108 | Problems related to the use of a device in a way not intended in the instructions for use, but which may result from readily predictable human behavior. |  |  | Term was added on 27 January 2022. For details, see comment No. 10 of the Change Log (Release Number 2022). | D11¦D1108
Known Inherent Risk of Device |  | D12 | Reported adverse event known and documented in the labeling and all reasonable mitigation steps have been taken (including both short or long term known complications or adverse reactions). |  |  | The definition was modified on 21 January 2021 (addition of phrase "and all reasonable mitigation steps have been taken."). For details, refer to comment No. 31 of the Change Log. | D12
Falsified Device |  | D13 | Devices that deliberately and/or fraudulently misrepresent their identity, composition or source. |  |  |  | D13
No Problem Detected |  | D14 | Either it was not confirmed that there was a problem with the device, or it was confirmed that there was no problem with the device. |  | Modified (technical) | Definition modified for Release Number 2024. See no. 53 of Change Log | D14
| Unable to exclude device problem | D1401 | The investigation findings do not clearly confirm the presence or absence of the reported problem with the device. |  | New | Term added for Release Number 2024. See no. 54 of Change Log | D14¦D1401
| Device problem excluded | D1402 | The investigation findings clearly confirm that there was no problem with the device. |  | New | Term added for Release Number 2024. See no. 54 of Change Log | D14¦D1402
Cause Not Established |  | D15 | The investigation findings do not lead to a clear conclusion about the cause of the reported adverse event. |  |  |  | D15
| Cause Linked to Device but Unable to Trace More Specifically | D1501 | Problems traced to the device, but the investigation could not identify the actual root cause (e.g. Design, Manufacturing, Component). |  |  | New term/definition added on 21 January 2021. for details, refer to comment No. 30 of the Change Log. | D15¦D1501
Conclusion Not Yet Available |  | D16 | A conclusion has yet to be established as the investigation is incomplete. Do not use this code if the investigation is complete. |  |  |  | D16
Appropriate Term/Code Not Available |  | D17 | The concluded cause is not adequately described by any other term. Note: This code must not be used unless there is no other feasible code. The preferred term should be documented when submitting an adverse event report. This information will be used to determine if a new term should be added to the code table. |  |  |  | D17
Cause Traced to Software Coding |  | D18 | Problems traced to an error, flaw or fault in a computer program or system that causes it to produce an incorrect or unexpected result, or to behave in unintended ways. |  |  | New term/definition added on 21 January 2021. for details, refer to comment No. 27 of the Change Log. | D18
Cause Traced to Artificial Intelligence Training/Validation Process |  | D19 | Problem traced to the process or dataset(s) used for training and/or validating artificial intelligence, including machine learning algorithms. |  |  | Term was added on 27 January 2022. For details, see comment No. 12 of the Change Log (Release Number 2022). | D19
Cause Traced to Another Device |  | D20 | Problem is traced to be caused by another device. |  |  | Term was added on 31 January 2023. For details, see comment No. 75 of the Change Log (Release Number 2023). | D20
Cause Traced to Health Disparity |  | D21 | Problems traced to device performing inadequately or inconsistently in people with certain equality characteristics (e.g. sex, racial or ethnic origin). |  |  | Term was added on 31 January 2023. For details, see comment No. 142 of the Change Log (Release Number 2023). | D21

## Anexo D
Nome do Anexo: Anexo D
Título do Anexo: Investigação da Causa – Conclusão da Investigação
Release Number: 2026
Descrição do Anexo: Termos/códigos para descrever a conclusão do dispositivo envolvido no evento reportado.
Instruções do Anexo: Os Termos/Códigos deste Anexo deveriam ser utilizados para responder a pergunta Qual é a conclusão em relação à causa raiz? (com base nos resultados observados nos Achados da Investigação e na forma como foram obtidos, conforme apontado no Tipo da Investigação). Os Termos e Definições do IMDRF adotam a grafia americana. Aqui está sua tradução para a língua portuguesa.
Data de Aprovação do Anexo: Janeiro 2026
LEGENDA
VERMELHO: Código novo ou modificado
CINZA E TACHADO: Código retirado
Termo Nível 1 | Termo Nível 2 | Código | Definição | Código/Termo Não-IMDRF | Status | Descrição do Status | Código Hierárquico
Causa Rastreada ao Projeto do Dispositivo |  | D01 | Problemas rastreados às especificações de projeto (por exemplo, nos requisitos, processos de teste, análise de perigos, estratégia de implementação). |  |  |  | D01
| Projeto Inadequado para a Finalidade | D0101 | Problemas rastreados ao projeto/características do projeto do dispositivo que não apoiam ou interferem na finalidade pretendida do dispositivo. |  |  |  | D01¦D0101
| Engenharia de Fatores Humanos - Dispositivo Difícil de Operar | D0102 | Problemas rastreados à avaliação e ao projeto de engenharia do dispositivo inadequados e/ou inapropriados para acomodar como ou onde o dispositivo será utilizado. |  |  |  | D01¦D0102
| Engenharia de Fatores Humanos - Dispositivo Difícil de Montar | D0103 | Problemas rastreados ao projeto inadequado das partes, componentes e/ou etapas de montagem, resultando na impossibilidade de montar o dispositivo corretamente. |  |  |  | D01¦D0103
| Engenharia de Fatores Humanos - Dispositivo Difícil de Reprocessar | D0104 | Problemas rastreados ao projeto inadequado das etapas de reprocessamento e/ou do dispositivo, resultando que o dispositivo permaneça sujo. |  |  |  | D01¦D0104
| Medidas de Segurança Ausentes ou Inadequadas | D0105 | Problemas rastreados ao projeto inadequado ou à completa ausência de medidas de segurança, levando a falhas no dispositivo ou propriedades não intencionais do dispositivo, incluindo possíveis perigos para as pessoas que utilizam o dispositivo. |  |  |  | D01¦D0105
| Validação de Mudança de Projeto Inadequada | D0106 | Problemas rastreados à validação inadequada ou à falta de validação das mudanças de projeto do dispositivo, levando a falhas ou propriedades não intencionais do dispositivo, incluindo possíveis perigos para as pessoas que utilizam o dispositivo. |  |  |  | D01¦D0106
| Cibersegurança Inadequada | D0107 | Problemas rastreados à proteção inadequada de computadores, servidores, dispositivos móveis, sistemas eletrônicos, redes, programas e dados contra ataques maliciosos, danos ou acesso não autorizado. |  | Modificado (técnico) | Alteração técnica na definição para o Número de Versão 2026. Veja o item nº 118 do Registro de Alterações. | D01¦D0107
| Projeto Inadequado de Software | D0108 | Causa rastreada ao projeto inadequado ou inapropiado do componente de software de um dispositivo médico, ou Software como Dispositivo Médico. |  | Modificado (técnico) | Alteração técnica na definição para o Número de Versão 2026. Veja o item nº 119 do Registro de Alterações. | D01¦D0108
Causa Rastreada à Falha de Componente |  | D02 | Falha de componente esperada ou aleatória, sem qualquer problema de projeto ou fabricação. |  |  |  | D02
Causa Rastreada à Fabricação |  | D03 | Um defeito nos processos ou sistemas utilizados na fabricação do dispositivo. Exemplos incluem problemas nos processos de controle de mudanças, produção ou controle de qualidade. |  |  |  | D03
| Deficiência de Fabricação | D0301 | Problemas rastreados ao processo de fabricação. |  |  |  | D03¦D0301
| Deficiência de Controle de Qualidade | D0302 | Problemas rastreados à falha em manter ou estabelecer técnicas para controlar e verificar as especificações do produto identificadas pelo fabricante. Inclui inadequação de componentes ou matérias-primas fornecidas ao fabricante. |  | Modificado (técnico) | Definição modificada para a Versão 2024. Consulte o nº 55 do Registro de Alterações. | D03¦D0302
Causa Rastreada ao Transporte/Armazenamento |  | D04 | Problemas rastreados ao transporte ou armazenamento inadequado do dispositivo. |  |  |  | D04
Causa Rastreada à Infraestrutura |  | D05 | Problemas rastreados à infraestrutura subjacente, sistemas e processos na instituição de saúde ou outro ponto de uso (por exemplo, fornecimento de energia do edifício, rede, sistemas de oxigênio). |  |  |  | D05
Causa Rastreada ao Ambiente |  | D06 | Problemas causados pela exposição a condições ambientais fora da faixa esperada. |  |  |  | D06
Causa Rastreada à Manutenção |  | D07 | Problemas rastreados à manutenção de rotina ou preventiva inadequada. |  |  |  | D07
Causa Rastreada ao Treinamento |  | D08 | Problemas causados por treinamento inadequado. |  |  |  | D08
Causa Rastreada à Rotulagem |  | D09 | Problemas que ocorrem como resultado de problemas com a rotulagem (incluindo bulas, manuais de instruções, instruções de uso). |  |  |  | D09
Causa Rastreada a Fatores Não Relacionados ao Dispositivo |  | D10 | O evento adverso ocorrido foi confirmado como tendo sido causado por algo diferente do dispositivo ou do seu uso. |  |  | O termo e a definição foram modificados em 21 de janeiro de 2021. (Antigo termo/definição: Causa Não Pode Ser Rastreada ao Dispositivo/O evento adverso ocorrido não é atribuível a um dispositivo.). Para mais detalhes, consulte o comentário nº 28 do Registro de Alterações. | D10
| Evento Adverso Relacionado à Condição do Paciente | D1001 | Uma condição ou doença pré-existente é demonstravelmente responsável pelo evento adverso, e o uso do dispositivo não causou nem influenciou de outra forma este evento adverso relacionado à condição/doença. |  |  |  | D10¦D1001
| Evento Adverso Relacionado ao Procedimento | D1002 | O evento adverso ocorreu durante o procedimento e o dispositivo não teve influência sobre o evento. |  |  |  | D10¦D1002
| Evento Adverso Relacionado à Comutabilidade | D1003 | O evento adverso ocorreu porque o material utilizado para calibrar ou avaliar o desempenho do IVD não possuía propriedades semelhantes às das amostras humanas, levando a viés inadequado e resultados errôneos. Exemplos de materiais incluem: materiais de referência, calibradores, amostras de testes de proficiência. |  |  |  | D10¦D1003
Causa Rastreada ao Usuário |  | D11 | O evento adverso causado parcial ou totalmente pelo usuário do dispositivo, incluindo o manuseio da amostra. |  |  |  | D11
| Falha em Seguir as Instruções | D1101 | Problemas rastreados à falha do usuário em seguir as instruções do fabricante. |  |  |  | D11¦D1101
| Erro de Uso Não Intencional Causou ou Contribuiu para o Evento | D1102 | A interação entre o usuário e o dispositivo, ou a amostra, causou ou contribuiu para o erro. Isso inclui o uso inadequado não intencional do dispositivo e a preparação incorreta da amostra. |  |  |  | D11¦D1102
| Causa Rastreada ao Uso Intencional Fora das Indicações, Não Aprovado ou Contraindicado | D1103 | Problemas rastreados ao uso intencional do dispositivo em um procedimento não aprovado, para um paciente não aprovado, ou para o qual é contraindicado, ou não indicado no rótulo. |  |  |  | D11¦D1103
| Vida Útil/Data de Validade Expirada | D1104 | Um dispositivo que ultrapassou o período de tempo/data recomendado pelo fabricante para armazená-lo, sem degradação da qualidade. |  |  |  | D11¦D1104
| Problema de Fim de Vida Identificado | D1105 | Problemas rastreados ao dispositivo atingindo o final de sua vida útil. |  |  |  | D11¦D1105
| Reuso de Dispositivo de Uso Único | D1106 | Problemas rastreados ao uso do dispositivo mais de uma vez quando ele é projetado para uso único. |  |  |  | D11¦D1106
| Sabotagem ou Uso Indevido Intencional | D1107 | Problemas ocorridos devido a dano intencional ou uso imprudente. Este termo indica que houve uma intenção aparente de causar dano ou lesão. |  |  | Alteração editorial na definição em 16 de fevereiro de 2021. | D11¦D1107
| Uso Indevido Razoavelmente Previsível | D1108 | Problemas relacionados ao uso de um dispositivo de maneira não prevista nas instruções de uso, mas que pode resultar de comportamentos humanos facilmente previsíveis. |  |  | Termo adicionado em 27 de janeiro de 2022. Para mais detalhes, consulte o comentário nº 10 do Registro de Alterações (Versão 2022). | D11¦D1108
Risco Inerente Conhecido do Dispositivo |  | D12 | Evento adverso reportado conhecido e documentado no material de rotulagem, e todas as medidas razoáveis de mitigação foram tomadas (incluindo complicações conhecidas tanto de curto quanto de longo prazo, ou reações adversas). |  |  | A definição foi modificada em 21 de janeiro de 2021 (adição da frase "e todas as medidas razoáveis de mitigação foram tomadas."). Para mais detalhes, consulte o comentário nº 31 do Registro de Alterações. | D12
Dispositivo Falsificado |  | D13 | Dispositivos que deliberada e/ou fraudulentamente falseiam sua identidade, composição ou origem. |  |  |  | D13
Nenhum Problema Detectado |  | D14 | Ou não foi confirmada a existência de um problema com o dispositivo, ou foi confirmada a ausência de problema com o dispositivo. |  | Modificado (técnico) | Definição modificada para a Versão 2024. Consulte o nº 53 do Registro de Alterações. | D14
| Impossível excluir problema com o dispositivo | D1401 | Os resultados da investigação não confirmam claramente a presença ou ausência do problema reportado com o dispositivo. |  | Retiradp | Termo adicionado para a Versão 2024. Consulte o nº 54 do Registro de Alterações. | D14¦D1401
| Problema com o dispositivo excluído | D1402 | Os achados da investigação confirmam claramente que não houve problema com o dispositivo. |  | Retiradp | Termo adicionado para a Versão 2024. Consulte o nº 54 do Registro de Alterações. | D14¦D1402
Causa Não Estabelecida |  | D15 | Os achados/resultados da investigação não levam a uma conclusão clara sobre a causa do evento adverso reportado. |  | Modificado (editorial) | Alteração editorial no termo para o Número de Versão 2026. Veja o item nº 248 do Registro de Alterações. | D15
| Causa Relacionada ao Dispositivo, mas Impossível de Rastrear Mais Especificamente | D1501 | Problemas rastreados ao dispositivo, mas a investigação não conseguiu identificar a causa raiz verdadeira (por exemplo, Projeto, Fabricação, Componente). |  |  | Novo termo/definição adicionado em 21 de janeiro de 2021. Para mais detalhes, consulte o comentário nº 30 do Registro de Alterações. | D15¦D1501
Conclusão Ainda Não Disponível |  | D16 | Uma conclusão ainda não foi estabelecida, pois a investigação está incompleta. Não use este código se a investigação estiver concluída. |  | Modificado (editorial) | Alteração editorial no termo para o Número de Versão 2026. Veja o item nº 249 do Registro de Alterações. | D16
Termo/Código Apropriado Não Disponível |  | D17 | A causa concluída não é adequadamente descrita por nenhum outro termo. Nota: Este código não deve ser usado, a menos que não haja outro código viável. O termo preferencial deve ser documentado ao submeter um relatório de evento adverso. Esta informação será usada para determinar se um novo termo deve ser adicionado à tabela de códigos. |  | Modificado (editorial) | Alteração editorial no termo para o Número de Versão 2026. Veja o item nº 250 do Registro de Alterações. | D17
Causa Rastreada à Codificação de Software |  | D18 | Problemas rastreados a um erro, falha ou defeito em um programa ou sistema de computador que causa a produção de um resultado incorreto ou inesperado, ou que faz com que o dispositivo se comporte de maneiras não intencionais. |  |  | Novo termo/definição adicionado em 21 de janeiro de 2021. Para mais detalhes, consulte o comentário nº 30 do Registro de Alterações. | D18
Causa Rastreada ao Processo de Treinamento/Validação da Inteligência Artificial |  | D19 | Problema rastreado ao processo ou conjunto(s) de dados utilizados para treinamento e/ou validação da inteligência artificial, incluindo algoritmos de aprendizado de máquina. |  |  | Termo adicionado em 27 de janeiro de 2022. Para mais detalhes, consulte o comentário nº 12 do Registro de Alterações. | D19
Causa Rastreada a Outro Dispositivo |  | D20 | O problema é rastreado como causado por outro dispositivo. |  |  | Termo adicionado em 31 de janeiro de 2023. Para mais detalhes, consulte o comentário nº 75 do Registro de Alterações (Versão 2023). | D20
Causa Rastreada à Disparidade em Saúde |  | D21 | Problemas rastreados ao dispositivo apresentando desempenho inadequado ou inconsistente em pessoas com determinadas características de equidade (por exemplo, sexo, origem racial ou étnica). |  |  | Termo adicionado em 31 de janeiro de 2023. Para mais detalhes, consulte o comentário nº 142 do Registro de Alterações (Versão 2023). | D21