COMISSÃO DE PADRONIZAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE

Catálogo de Materiais de uso Hospitalar

CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO

COMPLEXO HOSPITALAR – UFRJ/EBSERH - (HUCFF/IPPMG/ME) 2025

Complexo Hospitalar da Universidade/EBSERH

Comissão de Padronização de Produtos para Saúde /CPPS/CH-UFRJ

Elaborado por

Danielle Soraya Lourenço Fernandes Gomes Cristiane Fernandes Cunha Bhering

Debora Khalil Teixeira Glauber Gouvêa Giselle Faria Galhardo

Telma Galvão de Assis Gazelle Isabela Dias Ferreira de Melo Jaqueline Souza da Silva Verônica Pinheiro Viana Paulo Fernando da Silva

Thais de Mello Ferreira Gonçalves

Homologado por

COMISSÃO DE PADRONIZAÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE

Os materiais aqui descritos são de utilização do Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Rio de Janeiro (HUCFF/ IPPMG/ ME).

Este catálogo tem por objetivo apresentar a PADRONIZAÇÃO, bem como as informações técnicas necessárias à aquisição de produtos à saúde e deve ser utilizado como documento orientador na elaboração do Termo de Referência para compras.

Sumário

1 - ITENS AVULSOS

| AGHUX | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS05586 | 443439 | Rolo de 08x 100 | Bobina para esterilização. Rolo de 8 cm de largura x 100 metros de comprimento. papel grau cirúrgico com gramatura de 70G/m² e filme multilaminado com gramatura de 55 g/m² (+/- 1 g/m²), composto por quatro camadas unidas por adesivo atóxico sendo uma de poliéster e outra de polipropileno, transparente, permeável a vapor, gás óxido de etileno; e impermeável a microorganismo, material hidrorrepelente, isento de amido, alvejantes e corantes, impressão com tintas atóxicas e a base de água, resistente ao calor (até 160°C), livre de resíduos e impurezas. sem liberação de partículas devendo permitir termoselagem e manter-se íntegra durante e após a esterilização. possuir borda com tripla selagem de no mínimo 13mm de largura, indicador químico que muda de cor após ser submetido ao processo de esterilização. Com impressão de identificação do produto a cada 10 cm contendo lote e validade impresso na embalagem do papel ou filme. Possuir indicação de sentido de abertura da embalagem.Apresentar laudos: ref norma ABNT NBR14990 (II e IX), BFE, VFE EFE, após esterili.(barreira microbiana) e Citotoxicidade.Com informações/características do produto em português. | SIM | SIM | NÃO |

|  | EBS12687 | 442385 | Rolo de 10 x 100 | Bobina para esterilização. Rolo de 10 cm de largura x 100 metros de comprimento. papel grau cirúrgico com gramatura de 70G/m² e filme multilaminado com gramatura de 55 g/m² (+/- 1 g/m²), composto por quatro camadas unidas por adesivo atóxico sendo uma de poliéster e outra de polipropileno, transparente, permeável a vapor, gás óxido de etileno; e impermeável a microrganismo, material hidrorrepelente, isento de amido, alvejantes e corantes, impressão com tintas atóxicas e a base de água, resistente ao calor (até 160°C), livre de resíduos e impurezas. sem liberação de partículas devendo permitir termoselagem e manter-se íntegra durante e após a esterilização. possuir borda com tripla selagem de no mínimo 13mm de largura, indicador químico que muda de cor após ser submetido ao processo de esterilização. Com impressão de identificação do produto a cada 15 cm contendo lote e validade impresso na embalagem do papel ou filme.Possuir indicação de sentido de abertura da embalagem. Comprovação de laudos: ref as normas ABNT NBR 14990(II E IX), BFE, VFE EFE, após esterili. (barreira microbiana) e Citotoxicidade.Com informações/características do produto em português. Comodato: Suporte com guilhotina e seladora automática | SIM | SIM | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS06042 | 442385 | Rolo de 12x 100 | Bobina para esterilização. Rolo de 12 cm de largura x 100 metros de comprimento. papel grau cirúrgico com gramatura de 70G/m² e filme multilaminado com gramatura de 55 g/m² (+/- 1 g/m²), composto por quatro camadas unidas por adesivo atóxico sendo uma de poliéster e outra de polipropileno, transparente, permeável a vapor, gás óxido de etileno; e impermeável a microorganismo, material hidrorrepelente, isento de amido, alvejantes e corantes,impressão com tintas atóxicas e a base de água, resistente ao calor (até 160°c), livre de resíduos e impurezas. sem liberação de partículas devendo permitir termoselagem e manter-se íntegra durante e após a esterilização. possuir borda com tripla selagem de no mínimo 13mm de largura, indicador químico que muda de cor após ser submetido ao processo de esterilização. Com impressão de identificação do produto a cada 10 cm contendo lote e validade impresso na embalagem do papel ou filme. Possuir indicação de sentido de abertura da embalagem. Apresentar laudos: ref norma ABNT NBR 14990 (II e IX), BFE, VFE EFE, após esterili. (barreira microbiana) e Citotoxicidade. Com informações/características do produto em português. Comodato: Suporte com guilhotina e seladora automática | SIM | SIM | NÃO |

|  | EBS00348 | 443438 | Rolo de 15 x 100 | Bobina para esterilização. Rolo de 15 cm de largura x 100 metros de comprimento, papel grau cirúrgico com gramatura de 70G/m² e filme multilaminado com gramatura de 55 g/m² (+/- 1 g/m²), composto por quatro camadas unidas por adesivo atóxico sendo uma de poliéster e outra de polipropileno, transparente, permeável a vapor, gás óxido de etileno; e impermeável a microorganismo, material hidrorrepelente, isento de amido, alvejantes e corantes, impressão com tintas atóxicas e a base de água, resistente ao calor (até 160°C), livre de resíduos e impurezas. sem liberação de partículas devendo permitir termoselagem e manter-se íntegra durante e após a esterilização. possuir borda com tripla selagem de no mínimo 13mm de largura, indicador químico que muda de cor após ser submetido ao processo de esterilização. Com impressão de identificação do produto a cada 10 cm contendo lote e validade impresso na embalagem do papel ou filme. Possuir indicação de sentido de abertura da embalagem. Apresentar laudos: ref norma ABNT NBR 14990 (II e IX), BFE, VFE EFE, após esterili.(barreira microbiana) e Citotoxicidade. Com informações/características do produto em português. Comodato: Suporte com guilhotina e seladora automática | SIM | SIM | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS00349 | 442384 | Rolo de 20 x 100 | Bobina para esterilização. Rolo de 20 cm de largura x 100 metros de comprimento, papel grau cirúrgico com gramatura de 70G/m² e filme multilaminado com gramatura de 55 g/m² (+/- 1 g/m²), composto por quatro camadas unidas por adesivo atóxico sendo uma de poliéster e outra de polipropileno, transparente, permeável a vapor, gás óxido de etileno; e impermeável a microorganismo, material hidrorrepelente, isento de amido, alvejantes e corantes, impressão com tintas atóxicas e a base de água, resistente ao calor (até 160°C), livre de resíduos e impurezas. Sem liberação de partículas devendo permitir termoselagem e manter-se íntegra durante e após a esterilização. possuir borda com tripla selagem de no mínimo 13mm de largura, indicador químico que muda de cor após ser submetido ao processo de esterilização. Com impressão de identificação do produto a cada 10 cm contendo lote e validade impresso na embalagem do papel ou filme.Possuir indicação de sentido de abertura da embalagem. Apresentar laudos: ref norma ABNT NBR 14990 (II e IX), BFE, VFE EFE, após esterili. (barreira microbiana) e Citotoxicidade.Com informações/características do produto em português. Comodato: Suporte com guilhotina e seladora automática | SIM | SIM | NÃO |

|  | EBS00350 | 446031 | Rolo de 25 x 100 | Bobina para esterilização. Rolo de 25 cm de largura x 100 metros de comprimento, papel grau cirúrgico com gramatura de 70G/m² e filme multilaminado com gramatura de 55 g/m² (+/- 1 g/m²), composto por quatro camadas unidas por adesivo atóxico sendo uma de poliéster e outra de polipropileno, transparente, permeável a vapor, gás óxido de etileno; e impermeável a microorganismo, material hidrorrepelente, isento de amido, alvejantes e corantes,impressão com tintas atóxicas e a base de água, resistente ao calor (até 160°C), livre de resíduos e impurezas. sem liberação de partículas devendo permitir termoselagem e manter-se íntegra durante e após a esterilização. possuir borda com tripla selagem de no mínimo 13mm de largura, indicador químico que muda de cor após ser submetido ao processo de esterilização. Com impressão de identificação do produto a cada 10 cm contendo lote e validade impresso na embalagem do papel ou filme.Possuir indicação de sentido de abertura da embalagem. Apresentar laudos: ref norma ABNT NBR 14990(II e IX), BFE, VFE EFE, após esterili. (barreira microbiana) e Citotoxicidade. Com informações/características do produto em português. Comodato: Suporte com guilhotina e seladora automática | SIM | SIM | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS00351 | 442386 | Rolo de 30 x 100 | Bobina para esterilização. Rolo de 30 cm de largura x 100 metros de comprimento, papel grau cirúrgico com gramatura de 70G/m² e filme multilaminado com gramatura de 55 g/m² (+/- 1 g/m²), composto por quatro camadas unidas por adesivo atóxico sendo uma de poliéster e outra de polipropileno, transparente, permeável a vapor, gás óxido de etileno; e impermeável a microorganismo, material hidrorrepelente, isento de amido, alvejantes e corantes, impressão com tintas atóxicas e a base de água, resistente ao calor (até 160°C), livre de resíduos e impurezas. sem liberação de partículas devendo permitir termoselagem e manter-se íntegra durante e após a esterilização. possuir borda com tripla selagem de no mínimo 13mm de largura, indicador químico que muda de cor após ser submetido ao processo de esterilização. Com impressão de identificação do produto a cada 10 cm contendo lote e validade impresso na embalagem do papel ou filme.Possuir indicação de sentido de abertura da embalagem. Apresentar laudos: ref norma ABNT NBR 14990 (II e IX), BFE, VFE EFE, após esterili. (barreira microbiana) e Citotoxicidade. Com informações/características do produto em português. Comodato: Suporte com guilhotina e seladora automática | SIM | SIM | NÃO |

|  | EBS00352 | 442386 | Rolo de 35 x 100 | Bobina para esterilização. Rolo de 35 cm de largura x 100 metros de comprimento, papel grau cirúrgico com gramatura de 70G/m² e filme multilaminado com gramatura de 55 g/m² (+/- 1 g/m²), composto por quatro camadas unidas por adesivo atóxico sendo uma de poliéster e outra de polipropileno, transparente, permeável a vapor, gás óxido de etileno; e impermeável a microorganismo, material hidrorrepelente, isento de amido, alvejantes e corantes, impressão com tintas atóxicas e a base de água, resistente ao calor (até 160°C), livre de resíduos e impurezas. Sem liberação de partículas devendo permitir termoselagem e manter-se íntegra durante e após a esterilização. possuir borda com tripla selagem de no mínimo 13mm de largura, indicador químico que muda de cor após ser submetido ao processo de esterilização. Com impressão de identificação do produto a cada 10 cm contendo lote e validade impresso na embalagem do papel ou filme. Possuir indicação de sentido de abertura da embalagem. Apresentar laudos: ref norma ABNT NBR 14990 (II e IX), BFE, VFE EFE, após esterili. (barreira microbiana) e Citotoxicidade. Com informações/características do produto em português. Comodato: Suporte com guilhotina e seladora automática | SIM | SIM | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS00353 | 442388 | Rolo de 40 x 100 | Bobina para esterilização. Rolo de 40 cm de largura x 100 metros de comprimento, papel grau cirúrgico com gramatura de 70G/m² e filme multilaminado com gramatura de 55 g/m² (+/- 1 g/m²), composto por quatro camadas unidas por adesivo atóxico sendo uma de poliéster e outra de polipropileno, transparente, permeável a vapor, gás óxido de etileno; e impermeável a microorganismo, material hidrorrepelente, isento de amido, alvejantes e corantes, impressão com tintas atóxicas e a base de água, resistente ao calor (até 160°C), livre de resíduos e impurezas. sem liberação de partículas devendo permitir termoselagem e manter-se íntegra durante e após a esterilização. possuir borda com tripla selagem de no mínimo 13mm de largura, indicador químico que muda de cor após ser submetido ao processo de esterilização. Com impressão de identificação do produto a cada 10 cm contendo lote e validade impresso na embalagem do papel ou filme. Possuir indicação de sentido de abertura da embalagem. Apresentar laudos: ref norma ABNT NBR 14990 (II e IX), BFE, VFE EFE, após esterili. (barreira microbiana) e Citotoxicidade. Com informações/características do produto em português. Comodato: Suporte com guilhotina e seladora automática | SIM | SIM | NÃO |

|  | EBS10161 | 442388 | Rolo de 45 x 100 | Bobina para esterilização. Rolo de 45 cm de largura x 100 metros de comprimento, papel grau cirúrgico com gramatura de 70G/m² e filme multilaminado com gramatura de 55 g/m² (+/- 1 g/m²), composto por quatro camadas unidas por adesivo atóxico sendo uma de poliéster e outra de polipropileno, transparente, permeável a vapor, gás óxido de etileno; e impermeável a microorganismo, material hidrorrepelente, isento de amido, alvejantes e corantes, impressão com tintas atóxicas e a base de água, resistente ao calor (até 160°C), livre de resíduos e impurezas. sem liberação de partículas devendo permitir termoselagem e manter-se íntegra durante e após a esterilização. possuir borda com tripla selagem de no mínimo 13mm de largura, indicador químico que muda de cor após ser submetido ao processo de esterilização. Com impressão de identificação do produto a cada 10 cm contendo lote e validade impresso na embalagem do papel ou filme. Possuir indicação de sentido de abertura da embalagem.Apresentar laudos: ref norma ABNT NBR 14990 (II e IX), BFE, VFE EFE, após esterili. (barreira microbiana) e Citotoxicidade. Com informações/características do produto em português. Comodato: Suporte com guilhotina e seladora automática | SIM | SIM | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS12946 | 442486 | Rolo de 50 x 100 | Bobina para esterilização. Rolo de 50 cm de largura x 100 metros de comprimento, papel grau cirúrgico com gramatura de 70G/m² e filme multilaminado com gramatura de 55 g/m² (+/- 1 g/m²), composto por quatro camadas unidas por adesivo atóxico sendo uma de poliéster e outra de polipropileno, transparente, permeável a vapor, gás óxido de etileno; e impermeável a microorganismo, material hidrorrepelente, isento de amido, alvejantes e corantes, impressão com tintas atóxicas e a base de água, resistente ao calor (até 160°C), livre de resíduos e impurezas. sem liberação de partículas devendo permitir termoselagem e manter-se íntegra durante e após a esterilização. Possuir borda com tripla selagem de no mínimo 13mm de largura, indicador químico que muda de cor após ser submetido ao processo de esterilização. Com impressão de identificação do produto a cada 10 cm contendo lote e validade impresso na embalagem do papel ou filme. Possuir indicação de sentido de abertura da embalagem. Apresentar laudos: ref norma ABNT NBR 14990 (II e IX), BFE, VFE EFE após esterili. (barreira microbiana), e Citotoxicidade.Com informações/características do produto em português. Comodato: Suporte com guilhotina e seladora automática | SIM | NÃO | NÃO |

|  | PROVPPS 024664 | 442389 | Rolo de 60 x 100 | Bobina para esterilização. Rolo de 60 cm de largura x 100 metros de comprimento, papel grau cirúrgico com gramatura de 70G/m² e filme multilaminado com gramatura de 55 g/m² (+/- 1 g/m²), composto por quatro camadas unidas por adesivo atóxico sendo uma de poliéster e outra de polipropileno, transparente, permeável a vapor, gás óxido de etileno; e impermeável a microorganismo, material hidrorrepelente, isento de amido, alvejantes e corantes, impressão com tintas atóxicas e a base de água, resistente ao calor (até 160°c), livre de resíduos e impurezas. sem liberação de partículas devendo permitir termoselagem e manter-se íntegra durante e após a esterilização. possuir borda com tripla selagem de no mínimo 13mm de largura, indicador químico que muda de cor após ser submetido ao processo de esterilização. Com impressão de identificação do produto a cada 10 cm contendo lote e validade impresso na embalagem do papel ou filme. Possuir indicação de sentido de abertura da embalagem. Apresentar laudos: ref norma ABNT NBR 14990 (II e IX), BFE, VFE EFE, após esterili. (barreira microbiana) e Citotoxicidade.Com informações/características do produto em português. Comodato: Suporte com guilhotina e seladora automática | SIM | NÃO | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS13687 | 442481 | Envelope 30 x 50 | Embalagem para esterilização, material: papel grau cirúrgico, composição: com filme polímero multilaminado, gramatura, espessura: 70 g, m2, apresentação: Envelope, componentes adicionais: auto selante, tamanho: cerca de 30 x 50 cm, componentes: com indicador químico, tipo uso: uso único. embalagem termosselante para esterilização de vapor, filme multilaminado em multi camadas de poliéster e polipropileno. com validade e lote impresso na embalagem do papel ou filme. soldas laterais triplas de no mínimo 13mm com indicação do sentido de abertura e selagem tripla com indicador químico. Impressão com tintas atóxicas e a base de água. Dimensões: cerca de 300mmx500mm.Apresentar laudos: ref norma ABNT NBR14990 (II e IX), BFE, VFE , EFE, após esterili.(barreira microbiana)e Citotoxicidade. | SIM | SIM | NÃO |

|  | PROVPPS 024665 | 442488 | Envelope 20 x 40 | Embalagem para esterilização, material: papel grau cirúrgico, composição: com filme polímero multilaminado, gramatura, espessura: 70 g, m2, apresentação: Envelope, componentes adicionais: auto selante, tamanho: cerca de 20 x 40 cm, componentes: com indicador químico, tipo uso: uso único. embalagem termosselante para esterilização de vapor, filme multilaminado em multi camadas de poliéster e polipropileno. com validade e lote impresso na embalagem do papel ou filme. soldas laterais triplas de no mínimo 13mm com indicação do sentido de abertura e selagem tripla com indicador químico. Impressão com tintas atóxicas e a base de água. Dimensões: cerca de 300mmx500mm.Apresentar laudos: ref norma ABNT NBR14990 (II e IX), BFE, VFE , EFE, após esterili.(barreira microbiana)e Citotoxicidade. | SIM | SIM | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS 024665 | 442391 | Envelope 20 x 30 | Embalagem para esterilização, material: papel grau cirúrgico, composição: com filme polímero multilaminado, gramatura , espessura: 70 g, m2, apresentação: Envelope, componentes adicionais: termosselante, tamanho: cerca de 20 x 30 cm, componentes: com indicador químico, tipo uso: uso único. Para esterilização de vapor, filme multilaminado em multicamadas de poliéster e polipropileno, com validade e lote impresso na embalagem do papel ou filme. Soldas laterais triplas de no mínimo 13mm com indicação do sentido de abertura e selagem tripla com indicador químico. Impressão com tintas atóxicas e a base de água. Apresentar laudos: ref norma ABNT NBR14990 (II e IX), BFE, VFE ,EFE , após esterili.(barreira microbiana)e Citotoxicidade. | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024666 | 452011 | Conjunto 100 x 100 | Conjunto de embalagem do tipo invólucro para esterilização: duas peças confeccionadas em tecnologia SMS (spunbond/ meltblown/ spunbond), gramatura mínima de 60 g/m², medida de 100 cm x 100 cm, 100% polipropileno, Folha única, estrutura trilaminada, para esterilização a vapor d`água e plasma/ vapor de peróxido de hidrogênio a baixa temperatura. Material maleável, com baixo efeito memória, antiestático, atóxico, apirogênico e com alta resistência a tração mecânica. Duas mantas sem termoselagem, uma externa com característica hidrofóbica e super pesada e uma interna com característica hidrofílica, deve possuir barreira contra agentes contaminantes como: líquidos, fluidos orgânicos, partículas e microrganismos e apresentar barreira com eficiência de filtragem bacteriana de no mínimo 97% a 98%, comprovada. Certificação conforme a ABNT NBR | SIM | SIM | NÃO |

|  |  |  |  | 11607-1.Apresentar laudos: ref norma ABNT NBR 14990-6:22009.Isento de látex. Embalagem externa segura com identificação do produto, validade e lote. Uso hospitalar. aprs: folha. Laudos: de BFE, hipoalergênico e atóxico, e diferença das folhas. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS 024666 | 452021 | Conjunto 120 x 120 | Conjunto de embalagem do tipo invólucro para esterilização: duas peças confeccionada em tecnologia SMS (spunbond/ meltblown/ spunbond), gramatura mínima de 60 g/m², medida de 120cm x1200 cm. 100% polipropileno, folha única, estrutura trilaminada, para esterilização a vapor d`água e plasma/ vapor de peróxido de hidrogênio baixa temperatura. Material maleável, com baixo efeito memória, antiestático, atóxico, apirogênico e com alta resistência a tração mecânica. Duas mantas sem termoselagem, uma externa com característica hidrofóbica e super pesada e uma interna com característica hidrofílica. Deve possuir barreira contra agentes contaminantes como: líquidos, fluidos orgânicos, partículas e microrganismos e apresentar barreira com eficiência de filtragem bacteriana de no mínimo 97% a 98%, comprovada. Certificação conforme a ABNT NBR 11607-1. Apresentar laudos: ref norma ABNT NBR 14990-6:22009.Isento de látex. Embalagem externa segura com identificação do produto, validade e lote. Uso hospitalar. Aprs: folha. Laudos: de BFE, hipoalergênico e atóxico e diferença das folhas. | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024666 | 452016 | Conjunto 75 x 75 | Conjunto de embalagem do tipo invólucro para esterilização: duas peças confeccionada em tecnologia SMS (spunbond/ meltblown/ spunbond), gramatura mínima de 60 g/m², medida de 75 cm x 75 cm. 100% polipropileno, folha única, estrutura trilaminada, para esterilização a vapor d`água e plasma/ vapor de peróxido de hidrogênio baixa temperatura. Material maleável, com baixo efeito memória, antiestático, atóxico, apirogênico e com alta resistência a tração mecânica. Duas mantas sem termoselagem, uma externa com característica hidrofóbica e super pesada e uma interna com característica hidrofílica. deve possuir barreira contra agentes contaminantes como: líquidos, fluidos orgânicos, partículas e microrganismos e apresentar barreira com eficiência de filtragem bacteriana de no mínimo 97% a 98%, comprovada. certificação conforme a ABNT NBR 11607-1. Apresentar laudos: ref norma ABNT NBR 14990-6:22009.Isento de látex. Embalagem externa segura com identificação do produto, validade e lote. Uso hospitalar. aprs: folha. Laudos: de BFE, hipoalergênico e atóxico. | SIM | SIM | NÃO |

|  | PROVPPS 024667 | 452024 | Folha 60 x 60 | Embalagem do tipo invólucro para esterilização: confeccionada em tecnologia SMS (spunbond/ meltblown/ spunbond), gramatura mínima de 60 g/m², medida de 60 cm x 60 cm. folha única, hidrofóbica, 100% polipropileno, estrutura trilaminada, para esterilização a vapor d`água. material maleável, com baixo efeito memória, antiestático, atóxico, apirogênico e com alta resistência a tração mecânica. deve possuir barreira contra agentes contaminantes como: líquidos, fluidos orgânicos, partículas e microrganismos e apresentar barreira com eficiência de filtragem bacteriana de no mínimo 97% a 98%. Isento de látex. Propiciar aderência de fita adesiva indicadora externa de processo e manter-se íntegra durante e após esterilização. Embalagem externa segura com identificação do produto, validade e lote. Uso hospitalar. Apresentar laudos: ref norma ABNT NBR 14990-6:22009.Isento de látex. Embalagem externa segura com identificação do produto, validade e lote. Uso hospitalar. aprs: folha. Laudos: de BFE, hipoalergênico e atóxico. | SIM | SIM | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS 024668 | 452017 | Folha hidrofílica 50 x 50 | Embalagem para esterilização, material: polipropileno - SMS, gramatura, espessura: cerca de 50g m2 no mínimo, apresentação: folha, tamanho: 50 x 50 cm, 100% polipropileno, tipo uso: uso único. Manta cirúrgica, com composição do SMS (spunbond, meltblown, spunbond), uso em autoclave alta temperatura a vapor e por vapor saturado peróxido de hidrogênio baixa temperatura, sem termo selagem, uma característica hidrofÍlica, barreira microbiana comprovada. Registro ANVISA/MS, certificações conforme ABNT/ NBR 11607-1. Para uso interno nas caixas cirúrgicas.Apresentar laudos: ref norma ABNT NBR 14990-6:22009.Isento de látex. Embalagem externa segura com identificação do produto, validade e lote. Uso hospitalar. aprs: folha. Laudos: de BFE, hipoalergênico e atóxico. | SIM | SIM | NÃO |

|  | PROVPPS 024668 | 452014 | Folha hidrofílica 75 x 75 | Embalagem para esterilização, material: polipropileno - SMS, gramatura, espessura: cerca de 50 g,m2, apresentação: folha, tamanho: 75 x 75 cm, 100% polipropileno, tipo uso: uso único. Manta cirúrgica, com composição do SMS (spunbond,meltblown, spunbond), uso em autoclave alta temperatura a vapor e por vapor saturado peróxido de hidrogênio baixa temperatura, medida 75 x 75 cm, sem termo selagem, uma característica hidrofİlica, barreira microbiana comprovada. Registro ANVISA/MS, certificações conforme ABNT/ NBR 11607- 1. Para uso interno nas caixas cirúrgicas.Apresentar laudos: ref norma ABNT NBR 14990-6:22009.Isento de látex. Embalagem externa segura com identificação do produto, validade e lote. Uso hospitalar. aprs: folha. Laudos: de BFE, hipoalergênico e atóxico. | SIM | SIM | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS 024669 | 452011 | Folha hidrofílica 100 x 100 | Embalagem para esterilização material: polipropileno - SMS, gramatura / espessura: cerca de 60 g/m2 no mínimo, tamanho: cerca de 100 x 100 cm, apresentação: folha , 100% polipropileno,tipo uso: uso único. manta cirúrgica, com composição do SMS (spunbond,meltblown, spunbond), uso em autoclave alta temperatura a vapor e por vapor saturado peróxido de hidrogênio baixa temperatura, sem termo selagem, característica hidrofÍlica, barreira microbiana comprovada. Registro ANVISA/MS, certificações conforme ABNT/ NBR 11607-1. Para uso interno das caixas cirúrgicas.Apresentar laudos: ref norma ABNT NBR 14990-6:22009.Isento de látex. Embalagem externa segura com identificação do produto, validade e lote. Uso hospitalar. aprs: folha. Laudos: de BFE, hipoalergênico e atóxico. | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024669 | 452021 | Folha hidrofílica 120 x 120 | Embalagem para esterilização, material: polipropileno - SMS, gramatura, espessura: cerca de 60 g,m2 no mínimo, apresentação: folha, tamanho: cerca de 120 x 120 cm, 100% polipropileno, tipo uso: uso único. Característica hidrofÍlica, gramatura 60g/m2, barreira microbiana comprovada. Registro ANVISA/MS, certificações conforme ABNT NBR 11607-1. Para uso interno nas caixas cirúrgicas.Apresentar laudos: ref norma ABNT NBR 14990- 6:22009.Isento de látex. Embalagem externa segura com identificação do produto, validade e lote. Uso hospitalar. aprs: folha. Laudos: de BFE, hipoalergênico e atóxico. | SIM | SIM | NÃO |

|  | PROVPPS 024669 | 452008 | Folha hidrofílica 150 x 150 | Embalagem para esterilização, material: polipropileno - SMS, gramatura, espessura: cerca de 60 g,m2, apresentação: folha, tamanho: cerca de 150 x 150 cm, tipo uso: uso único. Característica hidrofÍlica, gramatura 60g/m2 no mínimo, barreira microbiana comprovada. Registro ANVISA/MS, certificações conforme ABNT NBR 11607-1. Para uso interno nas caixas cirúrgicas.Apresentar laudos: ref norma ABNT NBR 14990-6:22009.Isento de látex. Embalagem externa segura com identificação do produto, validade e lote. Uso hospitalar. aprs: folha. Laudos: de BFE, hipoalergênico e atóxico. | SIM | NÃO | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS 024669 | 452008 | Folha hidrofóbica 150x150 | Embalagem para esterilização, material: polipropileno - SMS, gramatura, espessura: cerca de 60 g,m2, apresentação: folha, tamanho: cerca de 150 x 150 cm, tipo uso: uso único. Característica hidrofóbico, gramatura 60g/m2 no mínimo, barreira microbiana comprovada. Registro ANVISA/MS, certificações conforme ABNT NBR 11607-1. Para uso externo nas caixas cirúrgicas.Apresentar laudos: ref norma ABNT NBR 14990-6:22009.Isento de látex. Embalagem externa segura com identificação do produto, validade e lote. Uso hospitalar. aprs: folha. Laudos: de BFE, hipoalergênico e atóxico. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 024669 | 452016 | Folha hidrofóbica 75 x 75 | Embalagem para esterilização, material: polipropileno - SMS, gramatura, espessura: cerca de 60 g,m2, apresentação: folha, tamanho: 75 x 75 cm, tipo uso: uso único. Manta cirúrgica, com composição do SMS (spunbond, meltblown, spunbond), uso em autoclave alta temperatura a vapor e por vapor saturado peróxido de hidrogênio baixa temperatura, medida 75 x 75 cm, sem termo selagem, uma característica hidrofóbica, gramatura cerca de 60g/m2, barreira microbiana comprovada. Registro ANVISA/MS, certificações conforme ABNT/ NBR 11607- 1. Para uso externo nas caixas cirúrgicas.Apresentar laudos: ref norma ABNT NBR 14990-6:22009.Isento de látex. Embalagem externa segura com identificação do produto, validade e lote. Uso hospitalar. aprs: folha. Laudos: de BFE, hipoalergênico e atóxico. | SIM | SIM | NÃO |

|  | PROVPPS 024669 | 452011 | Folha hidrofóbica 100 x 100 | Embalagem para esterilização, material: polipropileno - SMS, gramatura , espessura: 60g, m2, apresentação: folha, tamanho: 100 x 100 cm, tipo uso: uso único. Manta cirúrgica, com composição do SMS (spunbond, meltblown, spunbond), uso em autoclave alta temperatura a vapor e por vapor saturado peróxido de hidrogênio baixa temperatura, sem termo selagem, uma característica hidrofóbica, barreira microbiana comprovada. Registro ANVISA/MS, certificações conforme ABNT/ NBR 11607-1. Para uso externo das caixas cirúrgicas.Apresentar laudos: ref norma ABNT NBR 14990- 6:22009.Isento de látex. Embalagem externa segura com identificação do produto, validade e lote. Uso hospitalar. Aprs: folha. Laudos: de BFE, hipoalergênico e atóxico. | SIM | SIM | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS 024669 | 452021 | Folha hidrofóbica 120 x 120 | Embalagem para esterilização material: polipropileno - SMS, gramatura / espessura: 60 g/m2, tamanho: 120 x 120 cm, apresentação: folha , tipo uso: uso único. Manta cirúrgica, com composição do SMS (spunbond,meltblown, spunbond), uso em autoclave alta temperatura a vapor e por vapor saturado peróxido de hidrogênio baixa temperatura, sem termo selagem, uma característica hidrofóbica, barreira microbiana comprovada. Registro anvisa/ms, certificações conforme ABNT/ NBR 11607-1. Para uso externo das caixas cirúrgicas.Apresentar laudos: ref norma ABNT NBR 14990- 6:22009.Isento de látex. Embalagem externa segura com identificação do produto, validade e lote. Uso hospitalar. Aprs: folha. Laudos: de BFE, hipoalergênico e atóxico. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS13604 | 601616 | Rolo 15 x 20 | Embalagem descartável para desinfecção de alto nível, confeccionado com filme, 4 camadas de poliéster e polipropileno na cor clara, gramatura 54g, termoselagem, tamanho: 15cm x 50m, bordas termosseladas com solda tripla inviolável. Certificação microbiológica. indicador abertura asséptica. com validade, lote e descrição de uso impresso para o usuário final. Apresentação: Rolo de 50 metros. Comodato: Seladora automática. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS00440 | 601611 | rolo | Embalagem para acondicionamento, envelope, cerca 150 mm x 27 mm, descartável, para desinfecção de alto nível, confeccionado com filme, 4 camadas de poliéster e polipropileno na cor clara, gramatura 54g, bordas termosseladas com solda tripla inviolável. Termosselagem. Certificação microbiológica. Indicador abertura asséptica. Com validade, lote e descrição de uso impresso para o usuário final. COMODATO: SELADORA AUTOMÁTICA. | SIM | SIM | NÃO |

|  | PROVPPS 024670 | 442486 | GRUPO 01 | Embalagem descartável para desinfecção de alto nível, confeccionado com filme, 4 camadas de poliéster e polipropileno na cor clara, gramatura 54g, tamanho: 20cm x 50m, bordas termosseladas com solda tripla inviolável. Certificação microbiológica. Indicador abertura asséptica. Termoselagem. Com validade, lote e descrição de uso impresso para o usuário final. apresentação: rolo de 50 metros. COMODATO: SELADORA AUTOMÁTICA. | SIM | SIM | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS13606 | 601616 | GRUPO 01 | Embalagem descartável para desinfecção de alto nível, confeccionado com filme, 4 camadas de poliéster e polipropileno na cor clara, gramatura 54g, , tamanho: 250 mm x 50mt, bordas termosseladas com solda tripla inviolável. Certificação microbiológica. Indicador abertura asséptica.Termoselagem. Com validade, lote e descrição de uso impresso para o usuário final. apresentação: Rolo de 50 metros. COMODATO: SELADORA AUTOMÁTICA. | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024670 | 442486 | GRUPO 01 | Embalagem descartável para desinfecção de alto nível, confeccionado com filme, 4 camadas de poliéster e polipropileno na cor clara, gramatura 54g, tamanho: 35cm x 50mt, bordas termosseladas com solda tripla inviolável. Certificação microbiológica.Termoselagem. Indicador abertura asséptica. Com validade , lote e descrição de uso impresso para o usuário final. apresentação: Rolo de 50 metros. COMODATO: SELADORA AUTOMÁTICA. | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024670 | 442486 | GRUPO 01 | Embalagem descartável para desinfecção de alto nível, confeccionado com filme, 4 camadas de poliéster e polipropileno na cor clara, gramatura 54g, termosselante, tamanho: 45cm x 50mt, bordas termosseladas com solda tripla inviolável. Certficação microbiológica. indicador abertura asséptica. com validade, lote e descrição de uso impresso para o usuário final. Apresentação: Rolo de 50 metros. COMODATO: SELADORA AUTOMÁTICA. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS00444 | 601615 | GRUPO 01 | Embalagem descartável para desinfecção de alto nível, confeccionado com filme, 4 camadas de poliéster e polipropileno na cor clara, gramatura 54g, tamanho: 450mm x 600mm, bordas termosseladas com solda tripla inviolável. Certficação microbiológica. indicador abertura asséptica. Com validade, lote e descrição de uso impresso para o usuário final. Apresentação: Envelope. COMODATO: SELADORA AUTOMÁTICA. | SIM | SIM | NÃO |

|  | PROVPPS 024671 | 442576 | GRUPO 01 | Embalagem para esterilização, material: polietileno de alta densidade – PEAD, apresentação: saco, componentes adicionais: termosselante, tipo uso: uso único. Embalagem terciária, regulamentado junto à ANVISA, com data de validade e lote na embalagem, com termoselagem, obrigatório laudo de eficiência de hermeticidade,apresentar laudo BFE, com indicador de abertura. tamanho aprox.: 550mm x 700mm. SELADORA MANUAL NO CONTRATO EM COMODATO. | SIM | SIM | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS 024671 | 443869 | GRUPO 01 | Embalagem para esterilização, material: polietileno de alta densidade – PEAD, apresentação: saco, componentes adicionais: termosselante, tipo uso: uso único. Embalagem terciária, regulamentado junto à ANVISA, com data de validade e lote na embalagem, com termoselagem, obrigatório laudo de eficiência de hermeticidade,apresentar laudo BFE, com indicador de abertura. tamanho aprox.: 600mm x 900mm. SELADORA MANUAL NO CONTRATO EM COMODATO. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 024671 | 442400 | GRUPO 01 | Embalagem para esterilização, material: polietileno de alta densidade – PEAD, (tipo tyvek) composição: com filme polímero multilaminado, aplicação 1: para esterilização de H2O2, apresentação: envelope, componentes adicionais: termosselante, tamanho: cerca de 30 cm x 50 cm, componentes: com indicador químico, tipo uso: uso único. com lote e validade impressa na embalagem do papel ou filme do usuário final, gramatura de 64 a 74 g. com indicado de abertura e impressão do uso específico ao sistema de esterilização por peróxido de hidrogênio. selagem tripla. deverá conter indicador químico específico e atóxico (isento de materiais pesados, de acordo com a norma iso(11140-1). abertura assépɵca, sem delaminação ou rasgos.fabricação com normas: ABNT NBR iso: 11607/1 e 14990 e rdc 16/2013. Apresentar laudos BFE e citoxicidade. COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO DO HOSPITAL. | SIM | NÃO | NÃO |

|  | PROVPPS 024671 | 442396 | GRUPO 01 | Embalagem para esterilização, material: polietleno de alta densidade – PEAD, (tipo tyvek) composição: com, filme polímero multilaminado, aplicação 1: para esterilização de H2O2, apresentação: envelope, componentes adicionais: termosselante, tamanho: cerca de 20 cm x 50 cm, componentes: com indicador químico, tipo uso: uso único. com lote e validade impressa na embalagem do papel ou filme do usuário final, gramatura de 64 a 74g. Com indicativo de abertura e impressão do uso específico ao sistema de esterilização por peróxido de hidrogênio. Selagem tripla. Deverá conter indicador químico específico, a base de água, e atóxico (isento de materiais pesados, de acordo com a norma iso(11140-1) e protegidos de fácil abertura asséptica, sem delaminação ou rasgos. Fabricação com normas: ABNT NBR ISO: 11607/1 e 14990 e RDC 16/2013. apresentar laudos: bfe e citoxicidade. Apresentação: Envelope. COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO DO HOSPITAL. | SIM | NÃO | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS00432 | 442406 | GRUPO 01 | Embalagem para esterilização material: polietileno de alta densidade - PEAD, componentes: com indicador químico, componentes adicionais: termosselante, aplicação 1: para esterilização de H2O2 , tamanho: cerca de 10 cm x 70 mts, apresentação: Rolo , tipo uso: uso único , composição: com filme polímero multilaminado. Com lote e validade impressos na embalagem do papel ou filme do usuário final, gramatura de 64 a 74 g. Com indicativo de abertura e impressão do uso específico ao sistema de esterilização por peróxido de hidrogênio. Deverá conter indicador químico específico, a base de água, e atóxico (isento de materiais pesados, de acordo com a norma iso(11140-1) e protegidos. abertura asséptica, sem delaminação ou rasgos. fabricação com normas: ABNT NBR ISO: 11607/1 e 14990 e RDC 16/2013. apresentar laudos BFE e citoxicidade. Selagem tripla. COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO DO HOSPITAL. | SIM | NÃO | NÃO |

|  | PROVPPS 024671 | 442407 | GRUPO 01 | Embalagem para esterilização, polietileno de alta densidade – PEAD (tipo tyvek), com filme polímero multilaminado, para esterilização por plasma de peróxido de hidrogênio, rolo, termosselante, tamanho 25 cm (largura) x 70 m (comprimento), tripla selagem (10 mm); indicador químico impresso do lado de fora da embalagem na cor intensa, medindo 2 cm no máximo, o qual muda de cor após processo de esterilização por plasma de peróxido de hidrogênio de forma a evidenciar a realização do processo. a tinta presente no indicador químico não deve conter metais pesados em sua composição, devido ao efeito carcinogênico dessas substâncias (norma iso 11140-1); todas as embalagens devem estar acondicionadas em dispensadoras que protejam os indicadores químicos dos efeitos da luz, devem ser forte, resistente ao rasgo, perfuração. COMODATO: SUPORTE COM GUILHOTINA. | SIM | NÃO | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS 024671 | 442407 | GRUPO 01 | Embalagem para esterilização, polietileno de alta densidade – PEAD (tipo tyvek), com filme polímero multilaminado, para esterilização por plasma de peróxido de hidrogênio, rolo, termosselante, tamanho 30 cm (largura) x 70 m (comprimento), tripla selagem (10 mm); indicador químico impresso do lado de fora da embalagem na cor intensa, medindo 2 cm no máximo, o qual muda de cor após processo de esterilização por plasma de peróxido de hidrogênio de forma a evidenciar a realização do processo. a tinta presente no indicador químico não deve conter metais pesados em sua composição, devido ao efeito carcinogênico dessas substâncias (norma iso 11140-1); todas as embalagens devem estar acondicionadas em dispensadoras que protejam os indicadores químicos dos efeitos da luz, devem ser forte, resistente ao rasgo, perfuração e água. aprs: rolo. COMODATO: SUPORTE COM GUILHOTINA. | SIM | NÃO | NÃO |

|  | PROVPPS 024671 | 442408 | GRUPO 01 | Embalagem para esterilização, polietileno de alta densidade – PEAD (tipo tyvek), com filme polímero multilaminado, para esterilização por plasma de peróxido de hidrogênio, rolo, termosselante, tamanho 50 cm (largura) x 70 m (comprimento), tripla selagem (10 mm); indicador químico impresso do lado de fora da embalagem na cor intensa, medindo 2 cm no máximo, o qual muda de cor após processo de esterilização por plasma de peróxido de hidrogênio de forma a evidenciar a realização do processo, indicador químico específico,. a base de água e atóxico (isento de materiais pesados, de acordo com a norma ISO(11140-1) e protegidos. a tinta presente no indicador químico não deve conter metais pesados em sua composição, devido ao efeito carcinogênico dessas substâncias (norma iso 11140-1); fabricação com normas: ABNT NBR ISO: 11607/1 e 14990 e RDC 16/2013. Apresentar laudos BFE e citoxicidade; todas as embalagens devem estar acondicionadas em dispensadoras que protejam os indicadores químicos dos efeitos da luz, devem ser forte, resistente ao rasgo, perfuração e água, abertura asséptica, sem delaminação ou rasgos. Aprs: rolo. COMODATO; SUPORTE COM QUILHOTINA. | SIM | NÃO | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS00422 | 339648 | GRUPO 02 | Indicador biológico para autoclave a vapor, do tipo auto-contido, com tempo de resposta final negativa em até 20 minutos , que apresente comprovadamente, por margem de segurança maior que 99%para liberação do ciclo, monitoramento biológico de ciclos de esterilização a vapor saturado sob pressão em autoclaves assistidas à vácuo. Apresentação: composto por uma câmera contendo uma população microbiana 10⁶ esporos secos e padronizados de geobacillus stearothermophillus, tira contendo os esporos, que deverá estar acondicionada em uma ampola plástica transparente e termorresistente, contendo uma ampola lacrada, com caldo nutriente próprio para crescimento dos microrganismo ( ATCC7953 certificado de Qualidade Assegurada). Cada ampola possui um rótulo externo que informa o nome do produto, procedência, nº do lote, prazo de validade, data de fabricação e um indicador químico de exposição que diferencia a ampola processada da não processada. Pacotes para teste desafio. Prazo de validade mínima: 02 anos. COMODATO: INCUBADORA COM 12 CAVIDADES NO MÍNIMO E 1 INCUBADORA COM 4 CAVIDADES NO MÍNIMO | SIM | SIM | NÃO |

|  | EBS02019 | 340941 | GRUPO 02 | Pacote teste desafio pronto uso, com indicador biológico 3ª geração e integrador química classe v para monitoramento de processo de esterilização a vapor d`água, em temperatura de 121°c a 134°c, de uso único, composto de: 01 (um) indicador biológico de leitura rápida, do tipo auto-contido, para monitoramento do processo de esterilização a vapor, com o tempo de resposta em até 20 minutos, com margem de segurança maior que 99% para liberação, e integrador químico classe v, com rótulo com indicador químico classe I, de acordo com a norma ans/aami/iso11.140, posicionados em um substrato poroso empacotado em embalagem descartável; o pacote deve ser projetado para desafiar o processo de esterilização a vapor, com desempenho equivalente ao pacote teste de 16 (dezesseis) campos; o indicador biológico deverá ser composto por uma tira de papel contendo população microbiana mínima de 100.000 (cem mil) (10⁶) esporos secos e padronizados de geobacillus stearothermophillus. Embalagem com identificação do produto, validade, lote e certificado de qualidade assegurada. acompanha ampola externa controle do mesmo lote, conforme legislação vigente - RDC 15/2012. Em conformidade com ATCC7053 (certificado de Qualidade Assegurada) | SIM | SIM | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS 024672 | 376428 | unidade | Indicador químico componentes adicionais: indicador químico externo para controle exposição, classe: classe V, tipo: integrador, características adicionais: para esterilização a vapor, apresentação: pacote pronto para teste, uso único. para avaliar carga subsequente. Pacote conforme norma ISO 11140/1. Pacote com lote, validade e um indicativo químico de exposição. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS00423 | 396174 | GRUPO 02 | Indicador biológico para esterilização por peróxido de hidrogênio, tipo segunda geração, do tipo auto-contido, ampola com meio de cultura espécie bacillus stearothermophillus. Ampola como PCD Informações adicionais: leitura em até 30min. Comodato: Incubadora com 6 cavidades. Validade e lote descrito na ampola. COMPATIBILIDADE: COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO STERRAD 100S PARA O HUCFF | SIM | NÃO | NÃO |

|  | EBS08630 | 476159 | GRUPO 02 | Indicador químico classe I, etiqueta adesiva sem celulose, para rastreabilidade do processo de esterilização de plasma de peróxido de hidrogênio, tamanho 70 mm x 35 mm, com dupla camada adesiva, com indicador de processo, rolo contendo de 800 até 1200 etiquetas para uso conforme impressora especificada em edital. informações adicionais: camada uma fixada no pacote e a segunda fixada para compl. inf. dos registros utilizados no paciente, com indicador de processo tipo 1, com tamanho cerca de 5cm x 8,5cm. Cerca de 11 linhas. descrição na etiqueta conforme RDC 15,15/03/2012. Etiqueta que não tenha celulose. embalagem com identificação do produto, validade e lote. Comodato: sistema etiquetadora com a tinta térmica incluída , completa para digitação alfanumérica. COMPATIBILIDADE: COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO DO HOSPITAL (STERRAD) PARA O HUCFF. 01 ETIQUETADORA COM SISTEMA DE RASTREABILIDADE INTEGRADO.TINTA ATÓXICA. | SIM | NÃO | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS09906 | 434970 | GRUPO 02 | Indicador químico classe I, tipo uso externo, apresentação etiqueta adesiva, dimensões cerca de: 95 x 50 mm, para esterilização a vapor, uso em caixa cirúrgica, que após a exposição sua cor é alterada. controle visual de mudança de coloração. etiqueta dupla camada adesiva, resistente à temperatura de autoclavagem de 121° até 134° com com sistema de rastreabilidade. Cada etiqueta deverá conter aproximadamente 11 campos para preenchimento das seguintes informações: data de esterilização, validade, autoclave, nº de ciclo, lote, caixa cirúrgica, paciente, responsável, total de peças e observações. Apresentação: rolo com 100 etiquetas unidades. COMODATO: SISTEMA DE RASTREABILIDADE ACOPLADO A ETIQUETADORA (05 ETIQUETADORAS) COM A TINTA TÉRMICA INCLUÍDA . COMPLETA PARA DIGITAÇÃO ALFANUMÉRICA. TINTA ATÓXICA. | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024673 | 396175 | unidade | Indicador químico classe I, tipo uso externo, apresentação fita adesiva, para esterilização por peróxido de hidrogênio, que após a exposição sua cor é alterada. Controle visual de mudança de coloração. Informações adicionais: COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO ESPECIFICADO EM EDITAL. apresentação: rolo de 50 metros. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 024673 | 396288 | unidade | Indicador químico classe I, tipo uso interno, apresentação tira plástica, para esterilização por peróxido de hidrogênio, que após a exposição sua cor é alterada. Controle visual de mudança de coloração. COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO ESPECIFICADO EM EDITAL; STERRAD 100S. | SIM | NÃO | NÃO |

|  | PROVPPS 024672 | 332346 | unidade | Indicador químico, classe V,uso interno nas caixas cirúrgicas, tipo: integrador tira de papel para esterilização a vapor , ciclos de 134 em 3,5mín. Seguir a Norma ISO 11140. Descrição complementar: com adesividade para fixação no prontuário do paciente. Tiras com tinta a base de água , isenta de chumbo, atóxica, sem mercúrio e látex, que mude de cor para preto. Com validade e lote descrito. | SIM | SIM | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS 024674 | 339652 | unidade | Indicador químico classe VI, do tipo emulador ou simulador, para controle de esterilização a vapor d´água com resposta aos parâmetros críticos da esterilização (vapor, temperatura e tempo). produto em conformidade com a norma abnt iso 11.140. permeável ao vapor que contenha um substrato termorreagente, de visualização em uma tira de papel ou outro suporte. emulador com performance equivalente ou superior à curva de morte do microrganismo geobacillus stearotemophillus, deverá contemplar os valores declarados da temperatura 121 °C e 134 °c, com mudança de limite e mudança de forma do substrato. propicie arquivamento sem alteração das características. apresentação: tira auto adesiva, conforme ISSO 11.140-1, livre de metais pesados | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024672 | 332346 | unidade | Indicador Químico, Classe: Classe V ou VI, Tipo Uso:interno, Tipo:Integrador, Apresentação:Tira De Papel, Características Adicionais:Para Esterilização A Vapor.Descrição complementar: Ciclo de 18min em 134 °C na esterilização à vapor. | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024675 | 350646 | rolo | Fita adesiva crepe, largura 19 mm (+/- 2 mm) x 50 m (no mínimo). à base de fibra de celulose. cor branca. deve propiciar escrita com printabilidade adequada, e 100% de aproveitamento do rolo. embalagem individual com identificação do produto, validade e lote. Autoclavável. aprs: rolo | SIM | SIM | NÃO |

|  | PROVPPS 024676 | 332343 |  | Fita adesiva zebrada indicadora de esterilização a vapor (indicador químico classe i): dimensões mínimas de 18 mm x 30 m, cor bege, indicada para aderir a uma variedade de pacotes, incluindo tecido não tecido (sms), tecidos de algodão e papel, resistente à temperatura de autoclavagem de 121 até 134 °c e após a autoclavagem apresentar no mínimo 3 listras bem identificáveis a cada 5 cm de fita, apresentar consistência em sua fixação antes e após o processo de esterilização. embalagem individual, com identificação do produto, validade e lote. apresentação rolo de no mínimo 30 metros. | SIM | SIM | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS 024677 | 340811 | pacote | Pacote teste bowie & dick, classe II, norma iso 11140 para uso em autoclaves a vapor d'água com sistema de pré-vácuo, na avaliação da eficácia dos sistemas de remoção dinâmica de ar no ciclo pré-vácuo, mude uniformemente de cor, possibilitando a fácil leitura dos seguintes parâmetros: remoção de ar residual, penetração do vapor, e presença ou ausência de gases não condensáveis após exposição ciclos de 137ºc - 3min, 134ºc - 3,5 e 8 min e ciclos de 121ºC – 15min., sem tempo de secagem (nunca deve exceder 4 min, se o pacote é exposto ao processo por mais tempo, os resultados não serão válidos). Composto de: folha teste impressa com indicador químico sensível ao vapor, com indicação de data, número do esterilizador e identificação do operador, devendo estar posicionada entre camadas de folhas de material poroso. Pronto para uso, embalado em papel crepado, feito com tinta especial à base de água, atóxica, isenta de chumbo, mercúrio e látex. Teste com 200 folhas / 7kg para monitoramento diário do sistema pré vácuo em autoclaves a vapor de alta temperatura, propiciar leitura visual autoexplicativa de fácil interpretação após a realização do teste, e arquivamento sem alteração das características por no mínimo 5 anos. Não estéril e de uso único. Embalagem pré-dimensionada para simular pacote desafio, com indicador químico de processo (tipo I), identificação do produto, validade e lote. Acompanha ficha técnica com informações sobre o produto e orientações de utilização. | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024678 | 444524 | GRUPO 02 | Reagente analítico 4, tipo 1: conjunto completo, tipo de análise 1: para detecção de proteína, características adicionais: em instrumentais cirúrgicos e superfícies. Ampola plástica com aproximadamente 20cm, contendo meio líquido reagente e swab para teste de detecção de proteínas. baseado na reação de biureto, sensibilidade de 3mg. Comodato: Incubadora calibrada para leitura com impressão de resultados da detecção de proteínas. | SIM | SIM | NÃO |

|  | PROVPPS 024679 | 395158 | GRUPO 02 | Reagente analítico 4. Característica adicional: luminometria, adicional: para água de enxágue de instrumentais canulados, tipo de análise: quantitativo de atp, tipo: conjunto completo para automação. Ampola plástica de aproximadamente 20cm, para teste de detecção de atp em amostras de água, baseado na reação com enzima luciferin luciferase, sensibilidade de 6x105 moléc. de atp, leitura de bioluminescência, contendo meio líquido e haste projetada com swab. Teste de monitoramento por adenosina trifosfato coletado na superi̇cie de produtos para saúde da água de enxágue dos instrumentais canulados. Comodato: Equipamento portátil com bateria de lítio , de leitor e teste de monitoramento por ATP por bioluminesc. em amostras, calibrado, e apresentar resultados em 10S em RLU. | SIM | SIM | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS01956 | 440338 | GRUPO 02 | Teste indicador químico para monitoramento da temperatura no processo de desinfecção da termodesinfectadora. Com resposta imediata do reativo químico aos parâmetros de termodesinfecção de 80 °C por 10 minutos. Deve propiciar leitura visual autoexplicativa e arquivamento sem alteração das características por, no mínimo, 5 anos. Atóxico. Embalagem com identificação do produto, orientações para o uso e descarte, validade e lote. aprs: ampola. Comodato: Suporte para o teste. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS06080 | 453989 | GRUPO 02 | Teste indicador químico para monitorar a eficácia da limpeza de lúmens dos instrumentais canulados em lavadora ultrassônica com lâmina estreita inox e suporte para indicador(comodato). Reativo químico simulador de sujidade atóxico, que propicie leitura visual autoexplicativa. Embalagem com identificação do produto, orientações para o uso, precauções e descarte, validade e lote. Compatível com o equipamento do Hospital. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS00414 | 436733 | GRUPO 02 | Teste indicador químico para monitorar a eficácia da limpeza de lúmens dos instrumentais canulados em lavadora ultrassônica. Reativo químico simulador de sujidade atóxico, que propicie leitura visual autoexplicativa. Capaz de avaliar 4 parâmetros da limpeza: ação mecânica, ação química do detergente e a integração de variáveis de temperatuta e tempo. Embalagem com identificação do produto, orientações para o uso, precauções e descarte, validade e lote.Indicador com resultado auto-adesivo. Comodato: com mangueira com conector luer e suporte para indicador. Validado de acordo com NBRI5883 e RDC15 de 2012. | SIM | SIM | NÃO |

|  | EBS02255 | 363332 | GRUPO 01 | Cassete com ampolas para esterilização por plasma de peróxido de hidrogênio. cassetes com ampolas plásticas internas, lacradas de solução de peróxido de hidrogênio. a conformação do cassete permite a injeção automática do agente esterilizante no equipamento, bem como leitura óptica a fim de verificar sua validade. Cada cassete deve conter esterilizante suficiente para cinco ciclos. Cada cassete deve ser embalado individualmente e possuir um indicador químico na embalagem que permite a visualização de vazamentos ou danos, o produto deverá ter registro no MS. Compatível com o equipamento do Hospital. Sterrad 100S. | SIM | NÃO | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS 024680 | 363332 | GRUPO 01 | Cassete com ampolas para esterilização por plasma de peróxido de hidrogênio. cassetes com ampolas plásticas internas, lacradas de solução de peróxido de hidrogênio. a conformação do cassete permite a injeção automática do agente esterilizante no equipamento, bem como leitura óptica a fim de verificar sua validade. Cada cassete deve conter esterilizante suficiente para cinco ciclos. Cada cassete deve ser embalado individualmente e possuir um indicador químico na embalagem que permite a visualização de vazamentos ou danos. o produto deverá ter registro no MS. COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO DO HOSPITAL. STERRAD 100NX | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS08571 | 439187 | UNIDADE | Cesto para esterilização, aço inoxidável, com eletropolimento, malha 10 x 10 mm, dimensões: cerca de 45 x 25 x 5 cm, retangular, aramado, soldado ponto a ponto. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS08573 | 439178 | UNIDADE | Cesto para esterilização, aço inoxidável, dimensões: cerca de 25 x 25 x 5 cm, quadrado, aramado, soldado ponto a ponto, alça fixa. | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS08572 | 439181 | UNIDADE | Cesto para esterilização, aço inoxidável, dimensões: cerca de 35 x 25 x 5 cm, retangular, aramado, soldado ponto a ponto, alça fixa. | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS08572 | 439181 | UNIDADE | Cesto para esterilização, aço inoxidável, dimensões: cerca de 35 x 25 x 5 cm, retangular, aramado, soldado ponto a ponto, alça fixa. | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS08574 | 439182 | UNIDADE | Cesto para esterilização, aço inoxidável, dimensões: cerca de 40 x 25 x 5 cm, retangular, aramado, soldado ponto a ponto, alça fixa. | SIM | SIM | SIM |

|  | EBS06664 | 460989 | UNIDADE | Conjunto de mangueiras de expurgo, para uso em lavadora ultrassônica, conectores e filtros, constituído por: 03 adaptadores distais azul, 03 adaptadores distais amarelos, 03 adaptadores distais verdes, 03 adaptadores distais vermelhos, 24 filtros descartáveis, 12 mangueiras, 06 conectores de engate rápido, 06 conectores Y, 01 adaptador saída para mangueira de expurgo. obs.: Material deve ser compatível com equipamento utilizado na instituição. | SIM | SIM | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS02369 | 348040 | GRUPO 03 | Ácido peracético, dosagem: mínimo de 0,2%, forma física: solução aquosa. Ácido peracético em solução pronta para uso, sem presença de ácido acético em sua formulação e sem necessidade da adição de inibidores de corrosão. Com PH de 5,5 a 7,0; odor característico suave; atividade mínima de 14 dias, comprovado por fita reagente específica; propriedades bactericida, micobactericida, fungicida, esporicida, e virucida para desinfecção de alto nível; para uso em materiais de inaloterapia e oxigenoterapia, endoscópios, laparoscópios, artroscópios, broncoscópios, cistoscópios, endoscópios digestivos e colonoscópios; atóxica e sem efeito residual. as embalagens e tampas dos produtos deverão ser em todas as suas partes resistentes a fim de manter as propriedades do produto e impedir rupturas e perdas durante o transporte e manipulação. deverá ser fornecida a fita reagente específica, fornecimento de amostra para teste em conformidade com a RDC de 31 de julho de 2011 acompanhada de fita em seu pote original - 50 fitas/ galão. Envio da ficha de informação/ segurança de produto químico. REGISTRO ANVISA. Apresentação: galão 05 litros. Validade: 2 anos. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS00361 | 384202 | unidade | Desinfetante de alto nível, solução química a base de ortoftalaldeído, em concentração de 0,55%, para uso em materiais médico-hospitalares, pronta para uso, com estabilidade de 14 a 30 dias. Solução de PH neutro (entre 6 e 8)compatível com diversos tipos de materiais (como metais, plásticos, elastômeros, adesivos, endoscópios rígidos e flexíveis), sem causar danos ou corrosão. possuir odor leve não causando irritabilidade, toxidade aguda ou sensibilidade dérmica. embalagem com dados de identificação, procedência, prazo de validade e registro no ms (anvisa). deve acompanhar o inativador do produto. O tempo de imersão deve ser de no máximo 15 minutos. será vencedor a empresa que ofertar o menor valor por litro do produto levando ainda em conta, a estabilidade do produto. apresentação: litro. Acompanhada de fita em seu pote original- 50 fitas/galão | SIM | NÃO | NÃO |

|  | EBS06044 | 434757 | unidade | Detergente alcalino, para limpeza nos processos automatizados em lavadoras ultrassônicas, concentrado, não espumante, uso hospitalar, contém tensoativo não iônico e agentes alcalinizantes. embalagem contendo dados como químico responsável, data de fabricação, validade, nº do lote e registro na ANVISA/MS. Análise de rendimento será realizada considerando o menor custo por solução diluída por litro do produto. Unidade de fornecimento: frasco com 1.000 ml. | SIM | SIM | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS 024681 | 448285 | unidade | Detergente enzimático, composição a base de amilase, protease, lipase, carboidrase, composição ii: mananase, celulase e peptidase. Uso hospitalar, 100% biodegradável com laudo, ph neutro, uso em limpeza manual e automatizada de instrumentais cirúrgicos. Compatível com temperatura de 55C. Apresentar laudos: atividade proteolítica, amiolítica(conforme RDC 703, 160522), corrosividade, irritabilidade, rinsabilidade, eficácia bacteriostática e fungistática. Unidade de fornecimento: frasco de 5 litros. Diluição de 1ml por litro. COMODATO: DILUIDOR MANUAL (TOTAL 3). | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS08583 | 374477 | unidade | Detergente enzimático para pré-lavagem de instrumental, contendo 3 enzimas (protease, amilase e carboidrase). tensoativo não iônico, associado a álcool isopropílico, com ph neutro, biodegradável, não corrosivo para aço, alumínio, Borrachas, polímeros de alta densidade e não irritante para a pele e mucosas. Preparação enzimática formadora de espuma, que evita o ressecamento da matéria orgânica no instrumental. Pronto uso. possuir registro anvisa. Unidade de fornecimento: frasco com no mínimo 650 ml com borrifador. aprs: mililitro. Registro Anvisa. | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS05919 | 346045 | unidade | Detergente removedor de oxidação de instrumentais cirúrgicos, detergente usado para remoção de manchas e ferrugens em instrumentais cirúrgicos de aço e alumínio, podendo ser usado em limpeza automatizada e manual. embalagem com identificação do produto, precauções, modo de utilização e destino final, validade e lote e ter registro no ms. unidade de fornecimento: frasco com 1 litro. Registro Anvisa. | SIM | SIM | SIM |

|  | EBS04883 | 461418 | unidade | Desinfetante DE ALTO NÍVEL À BASE DE ALQUILAMINA COM CONCENTRAÇÃO , ALQUILAMINA 9.8% , propionato 4.2%, isotridecanol etoxilado tensoativos catiônicos e não iônico utilizado na desinfecção química de alto nível de artigos não críticos e semicríticos, que não necessite de tratamento após o uso para desprezá-lo no meio ambiente. O produto deve estar de acordo com as RDC nº 35 de 16.08.2010, RDC nº 14 de 28.02.2007 e RDC nº 59 de 17.12.2010 / Anvisa, com pelo menos 15 dias de estabilidade em uso. Informo que tem que deixar um dosador manual , além de fornecer fita teste para comprovação da atividade após diluição. Unidade de fornecimento: FRASCOS DE 5 LITROS. | NÃO | SIM | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS02250 | 466770 | unidade | Lubrificante incolor spray, a base silicone para guarnição cilíndrica de porta de autoclaves e estufas de marca especificada em edital. | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024682 | 328077 | unidade | Detergente Enzimático, Composição: A Base De Amilase, Protease E Lipase. Mín. 3 enzimas. 100% Biodegradável. Ph neutro. Descrição complementar: detergente pronto uso, spray, para instrumentais que não poderão ser imergidos. Registro Anvisa. Apresentar laudos conforme RDC 703, 160522. | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS01937 | 247287 | unidade | Lubrificante mineral, para instrumental cirúrgico, hidrossolúvel, permeável ao vapor, destinado a prevenir corrosão, ferrugem, manchas, não pegajoso, atóxico, sem silicone , pronto para uso, composto de óleo mineral e blend de tensoativos , que não interfira na esterilização a vapor ,biodegradável, galão de 5 litros , validade mínima de 2 anos | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS00366 | 481974 | unidade | Escova limpeza – CME, aplicação: acetabular, material cerdas: cerdas de nylon, ponta ativa: nas duas extremidades, diâmetro ponta: cerca de 7 a 10 mm, haste: haste plástica rígida, comprimento total: cerca de 20 cm, tipo uso: reprocessável. escova, material: cerdas nylon nas 2 extremidades, tipo cerdas: 3 filas de cerda numa extremidade, 1 fila na outra, características adicionais: cabo antiderrapante, aplicação: limpeza de instrumental, diâm. espiral 45mm | SIM | SIM | SIM |

|  | PROVPPS 024683 | 481976 | unidade | Escova com cerdas em nylon macias, não abrasiva, que não libere partículas, com cabo flexível maior ou igual a 95cm, eixo com ponta arredondada para não causar perfuração, cerdas com diâmetro igual ou maior que 2cm (até 3cm), comprimento das cerdas de 10cm ou mais, não descartável, para limpeza de traquéias de macronebulizadores e circuitos de respirador infantil; | SIM | SIM | SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS 024683 | 481976 | unidade | Escova limpeza -cme, aplicação para circuito respiratório infantil, material cerdas, cerdas de nylon, ponta ativa em uma das extremidades, haste flexível, comprimento total cerca de 2000mm, tipo uso reprocessável. Diâm. 13 e 11mm. Comp das cerdas 200mm | SIM | SIM | SIM |
|  | PROVPPS 024683 | 481975 | unidade | Escova limpeza -cme, aplicação para circuito respiratório adulto, material cerdas, cerdas de nylon, ponta ativa em uma das extremidades, haste flexível, comprimento total cerca de 2100mm, tipo uso reprocessável. Comp. 150mm das cerdas . diâm. 19mm. | SIM | SIM | SIM |
|  | PROVPPS 024683 | 340200 | unidade | Escova para limpeza de jarros, papagaios/patinhos e afins em geral. Características: cerdas em nylon em uma extremidade, medindo diâm. 50-80- 40mm, cerdas de 350mm, comp total 480mm. | SIM | SIM | SIM |
|  | PROVPPS 024683 | 396680 | unidade | Escova limpeza geral, material corpo: plástico, material cerdas: nylon, características adicionais: autoclavável, cabo antiderrapante, rígido, comprimento: 18,50 cm, aplicação: limpeza de instrumentos em geral, diâmetro: 10mm. Comp das cerdas 30mm, rígidas de nylon | SIM | SIM | SIM |
|  | PROVPPS 024683 | 482005 | unidade | Escova para limpeza de instrumental, cerdas em nylon extra-rígidas, autoclavável, tamanho aproximado entre 17 e 22 cm. Embalagem segura com identificação do produto, validade e lote. Altura das cerdas 10mm, 78x17 mm cerdas, 220mm comp total. reprocessável . Super rígidas. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 024683 | 482005 | unidade | Escova para limpeza de instrumental, cerdas em nylon extra-rígidas, autoclavável, tamanho aproximado 22 cm. Embalagem segura com identificação do produto, validade e lote. Altura das cerdas 15mm, 78x17 mm cerdas, 220mm comp total. reprocessável . Rígidas. | SIM | NÃO | NÃO |

|  | PROVPPS 024683 | 482005 | unidade | Escova para limpeza de instrumental, cerdas em nylon extra-rígidas, autoclavável, tamanho aproximado 22 cm. Embalagem segura com identificação do produto, validade e lote. Altura das cerdas 20mm, 78x17 mm cerdas, 220mm comp total. reprocessável .Semi rígidas. | SIM | NÃO | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS 024683 | 482005 | unidade | Escova para limpeza de instrumental, cerdas em nylon extra-rígidas, autoclavável, tamanho aproximado 22 cm. Embalagem segura com identificação do produto, validade e lote. Altura das cerdas 25mm, 78x17 mm cerdas, 220mm comp total. reprocessável . Macias . | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 024684 | 396680 | unidade | Escova limpeza geral, material corpo: plástico, material cerdas: nylon, características adicionais: autoclavável, cabo antiderrapante, rígido, comprimento total : 185mm, aplicação: limpeza de instrumentos em geral, diâmetro: Altura das cerdas: 10mmm, comp das cerdas: 30mm, Cerdas Macias. | SIM | SIM | SIM |
|  | PROVPPS 024684 | 383563 | unidade | Escova limpeza geral, material corpo: plástico, material cerdas: inox, características adicionais: autoclavável, cabo antiderrapante, rígido, comprimento total : 185mm, aplicação: limpeza de instrumentos em geral, diâmetro: Altura das cerdas: 10mmm, comp das cerdas: 30mm, Cerdas Super rígidas. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 024684 | 396680 | unidade | Escova limpeza geral, material corpo: plástico, material cerdas: nylon, características adicionais: autoclavável, cabo antiderrapante, rígido, comprimento total : 185mm, aplicação: limpeza de instrumentos em geral, diâmetro: Altura das cerdas: 10mmm, comp das cerdas: 30mm, Cerdas Semi Rígidas. | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024697 | 417261 | unidade | Escova para limpeza, tipo cotonete, para uso de recipientes tubulares e vidrarias. características: cerdas com 110mm, 60 mm de diâmetro. Cerdas grossas, com no mínimo 40 cm de comprimento. Embalagem segura com identificação do produto, validade e lote. | SIM | SIM | NÃO |

|  | PROVPPS 024685 | 283569 | unidade | Escova para limpeza de jarros, mamadeiras e frascos em geral. características: cerdas em nylon, tubular, cabo em polímero Haste em metal retorcido, comprimento mínimo total de 590mm. Comp 180mm das cerdas e 30mm do diâm das cerdas. Com proteção na ponta para não causar ranhuras. | SIM | SIM | SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS 024685 | 283569 | unidade | Escova para limpeza de jarros, mamadeiras e frascos em geral. características: cerdas em nylon, tubular, cabo polímero, diâm 60mm, comp cerdas 100mm Haste em metal retorcido, comprimento mínimo total de 550mm.Com proteção na ponta para não causar ranhuras. | SIM | SIM | SIM |
|  | PROVPPS 024685 | 279310 | unidade | Escova limpeza geral, material corpo: plástico,material cerdas: nylon, características adicionais: com suporte. plana, cerdas nylon transparente, autoclavável, cabo longo, formato ergonômico, medida total aprox. 220mm. medida da escova: cerca de 18,5 cmm com cerdas 3cm x 6cm. Para limpeza de instrumentais cirúrgicos. | SIM | SIM | SIM |
|  | PROVPPS 024685 | 279310 | unidade | Escova limpeza geral, material corpo: plástico, material cerdas: nylon, características adicionais: com suporte. Plana, cerdas nylon transparente, autoclavável, cabo longo, formato ergonômico, Medidas: 120x15x275mm. Cerdas rígidas. | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024685 | 279310 | unidade | Escova limpeza geral, material corpo: plástico, material cerdas: nylon, características adicionais: com suporte. Plana, cerdas nylon transparente, autoclavável, cabo longo, formato ergonômico, Medidas: 120x15x275mm. Cerdas semi rígidas. | SIM | SIM | SIM |
|  | PROVPPS 024685 | 482005 | unidade | Escova limpeza geral, material corpo plástico, material cerdas nylon, características adicionais duas extremidades. Descrição complementar: comp cerca de 182mm total. cerdas de 10mm e 5mm na outra extremidade. Diâm de 35 mm e 25mm na outra. Escova dupla para limpeza geral, contendo em uma extremidade três fileiras de cerdas duras em Nylon,e outra contendo uma fileira. Autoclavável. Conjunto de 2 escovas. Limpeza de instrumentais cirúrgicos. | SIM | SIM | SIM |
|  | PROVPPS 024696 | 346433 | unidade | Kit de escovas para limpeza de autoclave contendo: 01 escova com cerdas de nylon arredondadas de mínimo 40x200mm cabeça de cerdas , outra com 830 de cerdas a 1440mm com o cabo telescópio de comprimento. | SIM | SIM | NÃO |

|  | PROVPPS 024685 | 482005 | unidade | Escova limpeza geral, material corpo plástico, material cerdas nylon, características adicionais duas extremidades. Descrição complementar: comp cerca de 182mm/alt. 15mm/largura:15mm. Escova dupla para limpeza geral, contendo em uma extremidade três fileiras de cerdas duras em Nylon, com outra contendo uma fileira. Autoclavável. Limpeza de instrumentais cirúrgicos. | SIM | SIM | SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS 024683 | 481972 | Rolo | Escova limpeza - cme, material cerdas: cerdas de nylon, aplicação: para endoscópio, haste: haste flexível, ponta ativa: em toda extensão, comprimento total: cerca de 15 m, apresentação: em rolo, diâmetro ponta:cerca de 3 mm, tipo uso descartável. Para verificação da limpeza. Cerdas em toda extensão. | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024683 | 481973 | Rolo | Escova limpeza - cme, material cerdas:cerdas de nylon, aplicação: para endoscópio, haste: haste flexível, ponta ativa: em toda extensão, comprimento total: cerca de 15 m, apresentação:em rolo, diâmetro ponta:cerca de 6 mm, tipo uso descartável. Para verificação da limpeza. Cerdas em toda extensão. | SIM | NÃO | SIM |
|  | PROVPPS 024683 | 481959 | unidade | Escova para canal para limpeza dos canais dos endoscópios, material cerdas: cerdas de nylon; ponta ativa: em uma das extremidades; haste: haste flexível; reprocessável modelo de referência: . cerca de 2400 mm, diâmetro cerca de 1 mm. Comp de 10mm de cerdas. | SIM | SIM | SIM |
|  | PROVPPS 024683 | 481963 | unidade | Escova limpeza - cme, material cerdas:cerdas de nylon, aplicação: para endoscópio, haste:haste flexível, ponta ativa:nas duas extremidades, diâmetro ponta: comp das cerdas 20mm, tipo uso: reprocessável Comprimento da escova 260cm - diâmetro das cerdas: 5mm; com escova de limpeza e ponto de secagem 6x300mm. | SIM | SIM | SIM |
|  | PROVPPS 024683 | 481963 | unidade | Escova para canal para limpeza dos canais dos endoscópios, pós realização de exames; material cerdas: cerdas de nylon; ponta ativa: em uma das extremidades; haste: haste flexível; reprocessável modelo de referência: .cerca de 230 mm, diâmetro cerca de 3 mm. Com 20mm de cerdas. | SIM | SIM | SIM |

|  | PROVPPS 024683 | 481941 | unidade | Escova para canal para limpeza dos canais dos endoscópios, pós realização de exames; material cerdas: cerdas de nylon; ponta ativa: em uma das extremidades; haste: haste flexível; reprocessável modelo de referência: cerca de 2200 mm, diâmetro cerca de 5 mm. com cerca de 25mm de cerdas. | SIM | NÃO | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS06309 | 481882 | unidade | Escova para limpeza de canulados (vídeo cirurgia). características: escova circular, cerdas em nylon, haste em aço inox retorcido ou plástico, diâmetro de 2 mm, compr cerdas 40mm e comprimento total de 400mm. Reprocessável. | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS06309 | 481849 | unidade | Escova para limpeza de canulados. Características: cerdas em nylon com espaçamento de 1,5mm, 25mm do comp. cerdas , com comprimento total de 100mm.Aramadas em aço inox. Reprocessável | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS06309 | 481848 | unidade | Escova para limpeza de canulados. Características: cerdas em nylon com espaçamento mínimo de 1 mm, 1.0 mm de diâmetro. cerdas circulares semirrígidas, não abrasivas, distribuídas na ponta distal numa área de 1.3 a 3.0 cm. cabo com 1 mm de diâmetro, no máximo, em aço inox retorcido ou plástico ou metal revestido com plástico liso ou similar, semi-flexível, não abrasivo, 10mm das cerdas de comprimento.Comprimento de 1000mm Embalagem segura com identificação do produto, validade e lote. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS06309 | 481848 | unidade | Escova para limpeza de canulados. Características: cerdas em nylon com espaçamento de 1,5mm, 15mm do comp. cerdas , com comprimento total de 200mm. Aramadas em aço inox. Reprocessável | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS06309 | 481890 | unidade | Escova para limpeza de canulados. Características: cerdas em nylon com 2,5 mm de diâmetro. Cerdas circulares de 15mm, não abrasivas, distribuídas na ponta distal Cabo plástico de polímero com no mínimo 60 cm de comprimento. Comp das cerdas 40mm.Embalagem segura com identificação do produto, validade e lote. Reprocessável. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS06309 | 481891 | unidade | Escova para limpeza de canulados. Características: cerdas em nylon com com 5 mm de diâmetro. Cerdas circulares de 20 mm de extensão, não abrasivas, distribuídas na ponta distal Cabo plástico de polímero com no mínimo 60 cm de comprimento. Embalagem segura com identificação do produto, validade e lote. Reprocessável. | SIM | SIM | NÃO |

|  | EBS06309 | 481892 | unidade | Escova para limpeza de canulados. Características: cerdas em nylon com espaçamento de 1 a 1.5 mm, 5.5 a 6.0 mm de diâmetro. cerdas circulares semirrígidas, não abrasivas, distribuídas na ponta distal numa área de 4.8 a 8 cm. Cabo com diâmetro entre 2 e 4 mm, em aço inox retorcido ou plástico ou metal revestido com plástico liso ou similar, semi-flexível, não abrasivo, com no mínimo 50 cm de comprimento. Embalagem segura com identificação do produto, validade e lote. | SIM | SIM | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS06309 | 481929 | unidade | Escova para limpeza de canulados. Características: cerdas em nylon com espaçamento mínimo de 1 mm, 1.5 a 1.6 mm de diâmetro. cerdas circulares semirrígidas, não abrasivas, distribuídas na ponta distal numa área de 1.4 a 3.0 cm. cabo com diâmetro entre 1 e 1.2 mm, em aço inox retorcido ou plástico ou metal revestido com plástico liso ou similar, semi-flexível, não abrasivo, medindo entre 100 e 150 cm de comprimento. Embalagem segura com identificação do produto, validade e lote. | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS06309 | 481894 | unidade | Escova para limpeza de canulados. Características: cerdas em nylon com espaçamento mínimo de 1 mm, haste flexível em aço inox retorcido, diâmetro de 1.5 mm e comp das cerdas de 15mm. Comprimento mínimo de 45 cm. Micro escova. | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS06309 | 491894 | unidade | Escova limpeza - CME, aplicação: para canulado, material cerdas: cerdas de nylon, ponta ativa: em uma das extremidades, diâmetro ponta: cerca de 2,5 mm, haste: cabo de polímero, ,comp cerdas 15mm, comprimento total: cerca de 600mm, tipo uso: reprocessável | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS06309 | 481925 | unidade | Kit de escovas para limpeza de canulados. contendo 07 escovas com cerdas em nylon nos tamanhos aproximado de: 01 de 5 mm x 61 cm; 01 de 7 mm x 61 cm; 01 de 10 mm x 61 cm; 01 de 10 mm x 40 cm; 01 de 3 mm x 22 cm; 01 de 5 mm x 30 cm e 01 de 2 mm x 30 cm. cabo em aço aramado fino, flexível e retorcido. Reprocessável.. aprs: kit | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS06061 | 481850 | unidade | Escova limpeza – CME, aplicação: p, canulado, material cerdas: cerdas de nylon, ponta ativa: em uma das extremidades, diâmetro ponta: cerca de 3 mm, haste: haste liga metálica,comprimento total: cerca de 20 cm, tipo uso: reprocessável | SIM | SIM | SIM |

|  | EBS06061 | 481860 | unidade | Escova limpeza – CME, aplicação: para canulado, material cerdas: cerdas de nylon, ponta ativa: em uma das extremidades, diâmetro ponta: cerca de 4 mm, haste: haste liga metálica, comprimento total: cerca de 20 cm, tipo uso: reprocessável. cerca de diâmetro de 4 aumentando para 7mm. | SIM | SIM | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS06061 | 481869 | unidade | Escova limpeza – CME, aplicação: para canulado, material cerdas: cerdas de nylon, ponta ativa: em uma das extremidades, comp das cerdas 50mm diâmetro ponta: cerca de 8 mm, haste: haste liga metálica,comprimento total: cerca de 50 cm, tipo uso: reprocessável | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS06061 | 481859 | unidade | Escova para limpeza de canulados. características: cerdas em nylon, haste flexível em metal retorcido, diâmetro de 3 mm, comp das cerdas 25mm e comprimento mínimo de 40 cm . tipo uso: reprocessável | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024686 | 481847 | unidade | Escova para limpeza de endoscópio (válvula e/ou para abertura de canais). Características: cerdas em nylon (cabeça da escova) de no mínimo 8 mm de diâmetro e manopla; haste de aço inox trançado , revestida de plástico, de no mínimo 5,3 cm de comprimento das cerdas. Autoclavável. Embalagem com dados de identificação, número do lote, data de fabricação, validade. Comprimento total: 240cm. | SIM | SIM | SIM |
|  | PROVPPS 024685 | 396682 | unidade | Escova para limpeza de instrumental em geral. Características: cerdas em nylon rígidas, cabo plástico rígido medindo 160mmx 12mm. Rara ranhura. Embalagem com identificação do produto, validade e lote. Comprimento total da escova entre 20 e 25 cm. | SIM | SIM | SIM |
|  | PROVPPS 024685 | 409848 | unidade | Escova para limpeza de instrumental em geral. Características: cerdas com 5 tufos,Conjunto com 3 escovas cada uma medindo 3mmx 50mm x 650mm, 6mm x 50mm x 650mm, 10mmx50mmx650mm.( Diamxcomp cerdas x comp total) Embalagem com identificação do produto, validade e lote. | SIM | SIM | SIM |
|  | PROVPPS 024685 | 482005 | unidade | Escova para limpeza de instrumental em geral. Características: cerdas rígidas em nylon com espaçamento mínimo de 1 mm nas duas extremidades. Sendo que uma das extremidades possui 3 fileiras de cerdas e a outra com uma fileira de cerdas. Comprimento mínimo total da escova de 25 cm. Medida: 180mmx38mmx25mm. | SIM | SIM | SIM |

|  | EBS06061 | 481858 | unidade | Escova limpeza - CME, aplicação: para canulado, material cerdas: cerdas de nylon, ponta ativa: em uma das extremidades, diâmetro ponta: cerca de 2 mm, haste: haste liga metálica, comprimento total: cerca de 40 cm, tipo uso: reprocessável. Autoclavável. | SIM | SIM | SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS06061 | 481850 | unidade | Escova limpeza - CME, aplicação: para canulado, material cerdas: cerdas de nylon, ponta ativa: em uma das extremidades, diâmetro ponta: cerca de 3 mm, haste: haste liga metálica, cerdas 100mm, comprimento total: cerca de 60 cm, tipo uso: reprocessável | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS06061 | 481872 | unidade | Escova limpeza - CME, aplicação: para canulado, material cerdas: cerdas de nylon, ponta ativa: em uma das extremidades, diâmetro ponta: cerca de 3 mm, haste: haste liga metálica, cerdas de 100mm, comprimento total: cerca de 40 cm, tipo uso: reprocessável | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS06061 | 481869 | unidade | Escova limpeza - CME, aplicação: para canulado, material cerdas: cerdas de nylon, ponta ativa: em uma das extremidades, diâmetro ponta: cerca de 8 mm, haste: haste liga metálica,comp cerdas 100mm, comprimento total: cerca de 900mm, tipo uso: reprocessável | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS06061 | 396680 | unidade | Escova limpeza - CME, aplicação: para canulado, material cerdas: cerdas de nylon, ponta ativa: em uma das extremidades, diâmetro ponta: cerca de 10mm, haste: haste liga metálica,comp cerdas 100mm, comprimento total: cerca de 600mm, tipo uso: reprocessável | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS06061 | 338311 | unidade | Escova limpeza - CME, aplicação: para canulado, material cerdas: cerdas de nylon, ponta ativa: em uma das extremidades, diâmetro ponta: cerca de 7 mm, haste: haste liga metálica,comp cerdas 100mm, comprimento total: cerca de 400mm, tipo uso: reprocessável | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS06061 | 338311 | unidade | Escova limpeza - CME, aplicação: para canulado, material cerdas: cerdas de nylon, ponta ativa: em uma das extremidades, diâmetro ponta: cerca de 7mm, haste: haste liga metálica,comp cerdas 100mm, comprimento total: cerca de 600mm, tipo uso: reprocessável | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS06061 | 481957 | unidade | Escova limpeza - CME, aplicação: para canulado, material cerdas: cerdas de nylon, ponta ativa: em uma das extremidades, diâmetro ponta: cerca de 5 mm, haste: haste liga metálica,comp cerdas 100mm, comprimento total: cerca de 600mm, tipo uso: reprocessável | SIM | SIM | SIM |

|  | EBS06061 | 341548 | unidade | Escova limpeza - CME, aplicação: para canulado, material cerdas: cerdas de nylon, ponta ativa: em uma das extremidades, diâmetro ponta: cerca de 6 mm, haste: haste liga metálica,comp cerdas 100mm, comprimento total: cerca de 400mm, tipo uso: reprocessável |  | SIM | NÃO | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS 024685 | 343805 | unidade | ESCOVA LIMPEZA GERAL, MATERIAL CORPO POLIETILENO, MATERIAL CERDAS NÁILON, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LImpeza de válvulas. medidas 150mmx11mmx30mm em uma extremidade, na outra 5mmx20mm. Comprimento total cerca de 30cm |  | SIM | SIM | SIM |
|  | PROVPPS 024685 | 396682 | unidade | ESCOVA | LIMPEZA GERAL, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, MATERIAL CERDAS | SIM | NÃO | SIM |
|  |  |  |  | NÁILON, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Escova de mão 104mmx28mmx95mm. |  |  |  |  |
|  | EBS06061 | 481894 | unidade | Escova limpeza - CME, aplicação: para canulado, material cerdas: cerdas de nylon, ponta ativa: em uma das extremidades, diâmetro ponta: cerca de 10 mm, haste: cabo de polímero, ,comp cerdas 50mm, comprimento total: cerca de 600mm, tipo uso: reprocessável |  | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS06061 | 481893 | unidade | Escova limpeza - CME, aplicação: para canulado, material cerdas: cerdas de nylon, ponta ativa: em uma das extremidades, diâmetro ponta: cerca de 8 mm, haste: cabo de polímero, ,comp cerdas 50mm, comprimento total: cerca de 300mm, tipo uso: reprocessável |  | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS06061 | 481861 | unidade | Escova limpeza - CME, aplicação: para canulado, material cerdas: cerdas de nylon, ponta ativa: em uma das extremidades, diâmetro ponta: cerca de 5 mm, haste: cabo de polímero, ,comp cerdas 20mm, comprimento total: cerca de 600mm, tipo uso: reprocessável |  | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS00676 | 437278 | unidade | Fio de kirschner 1 mm, não absorvível, material aço inoxidável, corpo liso e ponta cortante, comprimento de 28 a 30 cm. |  | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS00679 | 437278 | unidade | Fio de kirschner 1,5 mm, não absorvível, material aço inoxidável, corpo liso e ponta cortante, comprimento de 28 a 30 cm. |  | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS00682 | 437278 | unidade | Fio de kirschner 2 mm, não absorvível, material aço inoxidável, corpo liso e ponta cortante, comprimento de 28 a 30 cm. |  | SIM | NÃO | NÃO |

|  | EBS00684 | 437278 | unidade | Fio de kirschner 2,5 mm, não absorvível, material aço inoxidável, corpo liso e ponta cortante, comprimento de 28 a 30 cm. | SIM | NÃO | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS00686 | 437279 | unidade | Fio de kirschner/steinmann 3 mm, não absorvível, material aço inoxidável, corpo liso e ponta cortante, comprimento de 28 a 30 cm. Uso único. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS00687 | 437279 | unidade | Fio de kirschner/steinmann 3,5 mm, não absorvível, material aço inoxidável, corpo liso e ponta cortante, comprimento de 28 a 30 cm. Uso único. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS00688 | 437280 | unidade | Fio de kirschner/steinmann 4 mm, não absorvível, material aço inoxidável, corpo liso e ponta cortante, comprimento de 28 a 30 cm. Uso único. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS00689 | 437280 | unidade | Fio de kirschner/steinmann 4,5 mm, não absorvível, material aço inoxidável, corpo liso e ponta cortante, comprimento de 28 a 30 cm. Uso único. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 024695 | 437310 | unidade | Fio ortopédico implantável, material: aço inoxidável, tipo: steinmann, diâmetro de 4,8mm, tipo corpo: liso, uso: uso único. Fio de steinmann, tamanho 4.8mm. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS00690 | 437310 | unidade | Fio de kirschner/steinmann 5 mm, não absorvível, material aço inoxidável, corpo liso e ponta cortante, comprimento de 28 a 30 cm. Uso único. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 024694 | 232372 | unidade | Esponja dupla face, sendo uma abrasiva para limpeza de cautério com camada adesiva, nas dimensões mínimas de 4,8 cm x 4,8 cm. Utilizada para remoção de resíduos da ponta de cautério mono e bi-polares. adere a campos cirúrgicos descartáveis e reutilizáveis. Livre de látex. | SIM | SIM | SIM |
|  | PROVPPS 024693 | 428831 | unidade | Fita para impressora de autoclave à vapor d´água, 5,7 mm, em nylon, compatível com autoclave especificada em edital. deve propiciar visualização nítida de impressão. embalagem com identificação do produto, lote e validade. Compatibilidade com equipamento: HUCFF- SERCON; IPPMG- PHOENIX L | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024692 | 411151 | unidade | Indicador de selagem, apresentação: tira de papel, uso: teste para rotina operacional, aplicação: monitorar qualidade seladoras hospitalares, dimensão: 180 x 75 mm, característica adicional: uso em papel grau cirúrgico e PEAD. Teste de selagem para seladoras rotativas hospitalares. | SIM | SIM | NÃO |

|  | EBS02256 | 411032 | Caixa da sterrad | Kit caixa coletora de cassete, sistema de caixa coletora para receber cassetes utilizados no processo de plasma de peróxido de hidrogênio, contendo caixa de papelão montável com capacidade para 30 cassetes, rolos (bobina) para impressão de registro 7 cm de largura, pratos de coleta de resíduos de peróxido de hidrogênio e cartuchos de impressão. Uso no equipamento do Hospital(Sterrad 100S). | SIM | NÃO | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS00446 | 428819 | unidade | Marcador de instrumental, material livre de látex, de alta durabilidade e resistente ao processo de esterilização em autoclaves. folha com no mínimo de 130 tiras auto adesivas, pré-cortadas, cores diversas, tipo lisa, sendo no mínimo 116 tiras tamanho de 0,5 x 2,8 cm e 18 tiras de 0,5 x 6 cm. aceita-se variação de 0,01 mm nas tiras. todo material deve ser atóxico, resistente, apresentar alta durabilidade, e manter suas características originais após exposição a detergentes e a autoclavagem a vapor d´água. embalagem segura com identificação do produto, validade e lote. obs.: hu especificar cor em edital. sete cores primárias, podendo ter folhas com listras ou formas. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS06073 | 428824 | unidade | Marcador de instrumental, material livre de látex, de alta durabilidade e resistente ao processo de esterilização em autoclaves. rolo com fita auto adesiva, cores diversas, tipo lisa, tamanho de 600 a 800 cm, largura cerca de 3 mm. todo material deve ser atóxico, resistente, apresentar alta durabilidade, e manter suas características originais após exposição a detergentes e a autoclavagem a vapor d´água. embalagem segura com identificação do produto, validade e lote. obs.: hu especificar cor em edital. sete cores primárias, podendo ter folhas com listras ou formas. | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS06074 | 428825 | unidade | Marcador de instrumental, material livre de látex, de alta durabilidade e resistente ao processo de esterilização em autoclaves. rolo com fita auto adesiva, cores diversas, tipo lisa, tamanho de 600 a 800 cm, largura cerca de 6 mm. todo material deve ser atóxico, resistente, apresentar alta durabilidade, e manter suas características originais após exposição a detergentes e a autoclavagem a vapor d´água. embalagem segura com identificação do produto, validade e lote. obs. obs.: hu especificar cor em edital. sete cores primárias, podendo ter folhas com listras ou formas. | SIM | SIM | SIM |

|  | PROVPPS 024691 | 440338 | unidade | Material laboratório, tipo: indicador de limpeza, material: frasco, aplicação para teste cavitação, outros componentes: para, lavadoras ultrassônicas. Indicador químico, apresentação: ampola. | SIM | NÃO | SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS 024690 | 414343 | unidade | Linha costura, material: algodão, comprimento: 183 m, número: 0, características adicionais: tipo cordonete encerado e trançado. Descrição complementar: Cor branca. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS00362 | 405909 | unidade | Removedor de oxidação de instrumentais cirúrgicos de aço inox. Solução revitalizadora e removedora de ferrugem, manchas, corrosões e placas de depósitos alcalinos e minerais, composta de ácido fosfórico e mescla de tensoativos não iônicos, solvente e água, não corrosiva e não abrasiva. embalagem com identificação do produto, precauções, modo de utilização, validade e lote. o produto será adquirido na forma concentrada, porém a análise será realizada considerando o menor custo da solução diluída por litro. Frasco ou galão de plástico de até 1L com dosador, e rótulo de acordo com as exigências da ANVISA. | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS00362 | 229341 | unidade | Removedor ferrugem, aplicação: superfície metálica. renovador de instrumentais, composição: a base de ácido fosfórico e detergente não iônico, PH 1,0, uso água quente e fria, uso manual e automatizado, biodegradável. apresentação: frasco com dosador, e rótulo de acordo com as exigências da ANVISA. | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS01968 | 463157 | unidade | Solução pré limpeza para instrumentais cirúrgicos, com matéria orgânica, na forma líquida ou de espuma, com ou sem enzima, com tensoativos não- iônicos e agentes umectantes, ph neutro, livre de irritantes dérmicos e oculares. unidade de fornecimento: frasco de 500 a 1000 ml, pronto-uso com borrifador, e apoio anatômico. rótulo com identificação do produto, lote e validade, instruções de uso e precauções. Aprs: litro | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS01957 | 417981 | unidade | Teste para monitoramento do nível de energia das lavadoras ultrassônicas , avaliar a cavitação, na limpeza dos instrumentais cirúrgicos, pronto uso, resultado imediato, com leitura visual autoexplicativa através de mudança de cor, atóxico. apresentação em frasco. Embalagem externa com identificação do produto, orientações de uso, precauções e descarte, lote e validade. compatibilidade com lavadora com 12 transdutores | SIM | SIM | NÃO |

|  | EBS00447 | 440338 | unidade | Teste de resíduo de sujidade: teste indicativo de eficácia de limpeza simulando presença de sangue para verificação da eficácia de limpeza em processos automatizados, em conformidade com a norma iso 15883. atóxico. deve ser possível anexá-la em guia de registro de resultados. acompanha cartão de referência para avaliação do resultado. acompanha dispositivo desafio para uso em lavadoras ultrassônicas inclusive para conexão dos cânulados e lavadoras termodesinfectadoras. | SIM | SIM | SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS 024689 | 411151 | unidade | Teste para seladora contínua para papel grau cirúrgico. deve possuir cinco campos para registro das informações: número da seladora, data da selagem, nome do operador, assinatura do operador e resultado. cada unidade deverá conter o número do lote, fabricação e validade. | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS13456 | 241164 | unidade | Caneta permanente, material corpo: plástico, material ponta: plástico, formato: cilíndrico, tipo escrita: fina, cor tinta: vermelha, aplicação: identificação em plásticos de laboratório, características adicionais: tinta permanente e resistente a autoclave, água, álcool. Cores diversas. Atóxica. Caneta auxiliar na monitorização da rastreabilidade dos produtos de saúde | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS13593 | 439240 | unidade | Fio para cerclagem, material titânio, tipo descartável, diâmetro cerca 0,6 mm. estéril. uso único. embalagem individual, segura, com informações da identificação do produto, data de fabricação, validade e lote e registro anvisa. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS01991 | 439240 | unidade | Fio para cerclagem, material aço inoxidável, tipo descartável, diâmetro 1 mm. rolo com 10 metros. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS01992 | 437277 | unidade | Fio para cerclagem, material aço inoxidável, tipo descartável, diâmetro 1,2 mm. rolo com 10 metros. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS13594 | 437272 | unidade | Fio para cerclagem, material titânio, tipo descartável, diâmetro cerca 1,5 mm. estéril. uso único. embalagem individual, segura, com informações da identificação do produto, data de fabricação, validade e lote e registro anvisa. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS12837 | 474418 | unidade | Fio para cerclagem com trava, material aço inoxidável, diâmetro cerca de 1,8 mm. estéril. uso único. embalagem individual, segura, com informações da identificação do produto, data de fabricação, validade e lote e registro anvisa. | SIM | NÃO | NÃO |

|  | PROVPPS0 24688 | 321900 | unidade | Protetor auricular tipo concha: dupla material: plástico rígido material haste: aço inoxidável material almofada: espuma tamanho: único características adicionais: formato oval, regulável, nível ruídos 31DB material interno: espuma espessura: 10 mm. Abafador de ruídos. | SIM | SIM | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS0 24687 | 303127 | unidade | Removedor, Tipo: Hidrocarboneto Alifático, Terpenos, Protelentes Be, Cor:Incolor, Aspecto Físico:Líquido, Aplicação:Remover Cola De Vinil, Apresentação:Spray . Frasco: 250ml. Pronto uso. Com utilização em CME. Não deixar resíduo. Não irritante dérmico. Não corrosivo. | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS04884 | 445635 | unidade | Desinfetante de nível intermediário para superfícies fixas e equipamentos, à base da substância ativa antimicrobiana phmb 3,5% e cloreto de alquil dimetil benzil amônio 5%, para limpeza e desinfecção simultânea de superfícies fixas, equipamentos e artigos médicos, ou seja, limpeza e desinfecção em um único processo. O produto deve possuir sistema de diluição eletrônico com microcontrolador e que garanta a diluição do produto para pronto uso entre 0,5% a 2%. O fornecedor deve disponibilizar frascos borrifadores para utilização pela equipe e substituí-los quando necessário, e rolos de etiqueta de identificação para borrifador. O fornecedor deverá realizar treinamentos e suporte técnico periódico e sempre que solicitado pelo hospital, bem como a verificação de funcionamento adequado e calibração do equipamento diluidor. O produto deve apresentar laudos de atividade antimicrobiana bem como de estabilidade reblas/anvisa. Aprs: litro | SIM | SIM | SIM |
|  | PROVPPS0 24664 | 432384 | unidade | Bobina Papel Impressora Tipo Papel: Papel Térmico Cor: Branca ou amarelo ou azul Comprimento: 22 M Largura: 57 MM. Aplicação: Impressora Térmica Características Adicionais: Certificação Ambiental Gramatura: 56 G/M2 AUTOCLAVE - APARELHO PHOENIX – CME IPPMG | NÃO | SIM | NÃO |