COMISSÃO DE PADRONIZAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE

CATÁLOGO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR MATERIAIS PARA ASSISTÊNCIA RESPIRATÓRIA

COMPLEXO HOSPITALAR – UFRJ/EBSERH - (HUCFF/IPPMG/ME) 2025

Complexo Hospitalar da Universidade/EBSERH

Comissão de Padronização de Produtos para Saúde /CPPS/CH-UFRJ

Elaborado por

Debora Khalil Teixeira

Danielle Soraya Lourenço Fernandes Gomes Glauber Gouvêa

Cristiane Fernandes Cunha Bhering Telma Galvão de Assis Gazelle Isabela Dias Ferreira de Melo Jaqueline Souza da Silva

Verônica Pinheiro Viana Paulo Fernando da Silva

Colaboradores e Revisores:

Ana Carolina Leal Santos – Enfermeira - Chefe da Unidade de Terapia Intensiva 1 HUCFF Denise Barros Bernardes Pereira – Fisioterapeuta - Setor Multiprofissional 1 HUCFF Maria Dias Torres Kenedi – Fisioterapeuta - Setor Multiprofissional 1 HUCFF

Guilherme Alves da Silva - Técnico em Enfermagem (CDEB – Inaloterapia) 1 HUCFF Humberto Leal Cruz Neto – Fisioterapeuta - Setor de Apoio Diagnóstico e Terapêutico 2 IPPMG

Rodrigo Vasconcelos E Carmo – Medicina - Maria Isabel Kos Pinheiro de Andrade - Fonoaudiologia

Mariana Pinheiro Brendim – Fonoaudiologia.

Homologado por

COMISSÃO DE PADRONIZAÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE

Os materiais aqui descritos são de utilização do Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Rio de Janeiro (HUCFF/ IPPMG/ ME).

Este catálogo tem por objetivo apresentar a PADRONIZAÇÃO, bem como as informações técnicas necessárias à aquisição de produtos à saúde e deve ser utilizado como documento orientador na elaboração do Termo de Referência para compras.

Sumário

1. ITENS AVULSOS

| AGHU X (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | Descrição | Unidade de medida | Padrão HUCFF | Padrão IPPMG | Padrão ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS09479 | 443851 | Acessório de incubadora neonatal hospitalar, tipo: MANGA ÍRIS, aplicação: auxilia a passagem e posicionamento de cabos, circuito de ventiladores, CPAP, entre outros. Confeccionado em SILICONE, ser facilmente removível, .Aprs: unidade. Deverá ser compatível com INCUBADORA VISION 2286 - FANEM. Enviar amostra para teste. | unidade | NÃO | NÃO | SIM |
|  | EBS13660 | 479650 | Adaptador de cânula para sensores de capnografia, tamanho ADULTO e PEDIÁTRICO, material POLÍMERO, utilizado em conjunto ao sensor de capnografia, serve como suporte e para fazer a leitura da passagem do ar. Uso universal, REUTILIZÁVEL. Apresentação: UNIDADE. Quantitativo relacionado aos equipamentos em uso: 200 unIdades para MONITOR PHILIPS- DIXTAL Efficia CM150; 50 unidades para MONITOR PHILIPS IntelliVue MX800 ; 200 unidades para o aparelho Grager Atlan A300 (carro de anestesia); 50 unidades para Midray SV600. Enviar amostra para teste. | unidade. | NÃO | SIM | SIM |
|  | EBS13661 | 479652 | Adaptador de cânula para sensores de capnografia, tamanho NEONATAL, material POLÍMERO, utilizado em conjunto ao sensor de capnografia, serve como suporte e para fazer a leitura da passagem do ar. REUTILIZÁVEL. ¦ Apresentação: UNIDADE. Equipamentos de compatibilidade: MONITOR PHILIPS- DIXTAL Efficia CM150 (25 unIdades); MONITOR PHILIPS IntelliVue MX800 (25 unidades); Aparelho Grager Atlan A300 (carro de anestesia: 50 unidades). Enviar amostra para teste. | unidade | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS08972 | 477718 | Adaptador para frasco de sevoflurano. Conjunto com corpo Sevo, retentor de mola, O-rings, haste e mola. O conjunto adaptador é usado para encher o vaporizador de agentes anestésicos, ajudando a prevenir a perda. Com DOIS TUBOS INTERNOS, um para deixar o ar escapar e outro para deixar o agente fluir. Os adaptadores são codificados com uma cor específica do agente correspondente ao agente anestésico, COR AMARELA é para o agente vaporizador de sevoflurano. O | unidade | NÃO | SIM | SIM |

|  |  |  | adaptador garante que o enchimento correto seja conectado ao vaporizador.Apresentação: UNIDADE. COMPATÍVEL COM: *MINDRAY V60 *DRÄGER VAPOR 3000. Enviar amostra para teste. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS02148 | 451584 | Aranha de METAL para máscara VNI, COM 4 GANCHOS para uso em fixação de máscara com auxílio de fixador cefálico ADULTO E PEDIÁTRICO. ¦ Apresentação: UNIDADE | unidade | NÃO | SIM | SIM |
|  | EBS01993 | 427996 | Atomizador LARINGOTRAQUEAL PARA ADMINISTRAÇÃO DE ANESTÉSICOS LOCAIS EM NASAL, OROFARINGE E LARINGE (periglótica); deve ser atraumático, flexível e com encaixe para seringa luer-lock. ¦ Apresentação: UNIDADE | unidade | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS15499 | 475112 | BOCAL USO MÉDICO BOCAL com FILTRO FIXO, para TESTE RESPIRATÓRIO, em PLÁSTICO resistente, compatível com equipamento especificado em edital. Característica adicional: COMPATÍVEL COM OS EQUIPAMENTOS EBS02003 (PowerBreathe nível 1 e nível 2), e EBS10099 (PowerBreathe K5 com software). Bocal anatômico compatível também com manovacuômetro analógico, confeccionado em material plástico rígido ou silicone atóxico, reutilizável. Deve apresentar encaixe universal ou compatível com conectores padrão. Design ergonômico, com bordas arredondadas, proporcionando vedação adequada aos lábios e conforto ao paciente durante a realização de medidas de pressão inspiratória e expiratória máxima (PI.máx e PE.máx). Com identificação do fabricante e validade. | unidade | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS08413 | 475106 | Bocal descartável para ESPIROMETRIA, confeccionado em plástico, DIMENSÕES: 70 x 25 mm (comprimento x diâmetro). Com dados de identificação do fabricante, validade e registro Anvisa. Característica adicional: Bocal bico de pato higienizável para uso em medidor de pico de fluxo expiratório (peak flow meter). Confeccionado em plástico atóxico, inodoro, rígido ou semi-flexível, com formato anatômico, bordas arredondadas e superfície lisa, permitindo vedação adequada durante o uso. Deve ser compatível com modelos padrão de peak flow meter, com encaixe universal. Indicado para uso individual em avaliação da função pulmonar na mensuração do pico de fluxo expiratório (PFE). Acondicionado em embalagem individual ou múltipla. | unidade | SIM | SIM | NÃO |

|  | EBS07055 | 475106 | Bocal descartável tipo TUBETES para ESPIROMETRIA, confeccionado em PAPELÃO RESISTENTE, DIMENSÕES: 65 a 70 mm x 28 mm (comprimento x diâmetro externo), com película plastificada na parte externa, evitando que o bocal cole nos lábios do paciente durante o teste de espirometria. Com dados de identificação e registro na Anvisa. | unidade | SIM | SIM | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS0 24510 | 475112 | Bocal - Uso Médico Compatibilidade: Compatível C/ Manovacuômetro; Materia Prima: Plástico Resistente; Modelo: Laminar Reto; Esterilidade: Descartável | unidade | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS05185 | 478685 | Bolsa reservatório de OXIGÊNIO PARA REANIMADOR MANUAL NEONATAL. Confeccionada em SILICONE TRANSPARENTE, reutilizável, resistente a desinfecção, COM CAPACIDADE DE 250 ml. Tubo EXTENSOR DE OXIGÊNIO DE NO MÍNIMO 150 cm. Permitir encaixe universal a qualquer marca de reanimador.Aprs: unidade | unidade | NÃO | SIM | SIM |
|  | EBS07058 | 478683 | Bolsa reservatório de OXIGÊNIO PARA REANIMADOR MANUAL ADULTO. Confeccionado em PVC TRANSPARENTE, reutilizável, resistente a desinfecção, com CAPACIDADE DE 2 LITROS. Tubo EXTENSOR DE OXIGÊNIO DE NO MÍNIMO 150 cm. Permitir encaixe universal a qualquer marca de reanimador. Aprs: unidade | unidade | NÃO | SIM | SIM |
|  | EBS07060 | 478675 | Bolsa reservatório de OXIGÊNIO PARA REANIMADOR MANUAL PEDIÁTRICO. Confeccionado em PVC TRANSPARENTE, reutilizável, resistente a desinfecção, COM CAPACIDADE DE 500 ml. Tubo EXTENSOR DE OXIGÊNIO DE NO MÍNIMO 150 cm. Permitir encaixe universal a qualquer marca de reanimador, ou, comprar em lote com EBS01198..Aprs: unidade | unidade | NÃO | SIM | SIM |
|  | EBS07034 | 455474 | Material P/ Vni - Cpap / Bipap TIPO PRONGA NASAL Cânula NASAL PARA SISTEMA DE OXIGENAÇÃO POR ALTO FLUXO, tamanho ADULTO (G). Em SILICONE OU SIMILAR. Capacidade de FLUXO DE OXIGÊNIO ATÉ 60 l/min. Características: material macio, orifícios e contornos anatômicos que propicie ajuste suave e fluxo seguro, com conector e sistema de ajuste para fixação na cabeça e de estabilização na face. Atóxico, isento de resíduos, impurezas e de irritantes dérmicos, possuir flexibilidade e conexões seguras, de fácil montagem, e oferecer conforto e segurança na utilização. NÃO ESTÉRIL, biocompatível e de uso único. Embalagem segura contendo identificação do produto, lote e validade. ¦ Apresentação: UNIDADE | unidade | NÃO | SIM | SIM |

|  | EBS07033 | 455473 | Material P/ Vni - Cpap / Bipap TIPO PRONGA NASAL Cânula NASAL PARA SISTEMA DE OXIGENAÇÃO POR ALTO FLUXO, tamanho ADULTO (M). Em SILICONE OU SIMILAR. Capacidade de FLUXO DE OXIGÊNIO ATÉ 60 l/min. Características: material macio, orifícios e contornos anatômicos que propicie ajuste suave e fluxo seguro, com conector e sistema de ajuste para fixação na cabeça e de estabilização na face. Atóxico, isento de resíduos, impurezas e de irritantes dérmicos, possuir flexibilidade e conexões seguras, de fácil montagem, e oferecer conforto e segurança na utilização. NÃO ESTÉRIL, biocompatível e de uso único. Embalagem segura contendo identificação do produto, lote e validade. ¦ Apresentação: UNIDADE | unidade | NÃO | SIM | SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS01996 | 455475 | Material P/ Vni - Cpap / Bipap TIPO PRONGA NASAL Cânula NASAL PARA SISTEMA DE OXIGENAÇÃO POR ALTO FLUXO, tamanho ADULTO (P). EM SILICONE OU SIMILAR. CAPACIDADE DE FLUXO DE OXIGÊNIO ATÉ 60 l/min. Características: material macio, orifícios e contornos anatômicos que propicie ajuste suave e fluxo seguro, com conector e sistema de ajuste para fixação na cabeça e de estabilização na face. Atóxico, isento de resíduos, impurezas e de irritantes dérmicos, possuir flexibilidade e conexões seguras, de fácil montagem, e oferecer conforto e segurança na utilização. NÃO ESTÉRIL, biocompatível e de uso único. Embalagem segura contendo identificação do produto, lote e validade. ¦ Apresentação: UNIDADE | unidade | NÃO | SIM | SIM |
|  | EBS01999 | 454165 | Material P/ Vni - Cpap / Bipap TIPO PRONGA NASAL Cânula NASAL PARA SISTEMA DE OXIGENAÇÃO POR ALTO FLUXO, tamanho NEONATAL. EM SILICONE OU SIMILAR. COM VARIAÇÃO DE FLUXO DE OXIGÊNIO ENTRE 1 a 8 l/min. Características: material macio, orifícios e contornos anatômicos que propicie ajuste suave e fluxo seguro, com conector e sistema de ajuste para fixação na cabeça e de estabilização na face. Atóxico, isento de resíduos, impurezas e de irritantes dérmicos, possuir flexibilidade e conexões seguras, de fácil montagem, e oferecer conforto e segurança na utilização. NÃO ESTÉRIL, biocompatível e de uso único. Embalagem segura contendo identificação do produto, lote e validade. ¦ Apresentação: UNIDADE | unidade | NÃO | SIM | SIM |
|  | EBS00055 | 621733 | Cateter nasal, TIPO ÓCULOS. Tamanho NEONATAL, cerca de 2,10 m, aplicação: oxigenoterapia. Tubo em PVC flexível, pronga em material flexível com contorno | unidade | NÃO | SIM | SIM |

|  |  |  | arredondado. A prova de deformação e torção, com anel de ajuste em látex / silicone, adaptador conector universal para umidificador. Descartável, estéril, embalagem individual e de fácil manuseio, com identificação do produto, lote e validade. Característica adicional: a pronga deverá ser exclusivamente de silicone. RAM Cânula – cânula/cateter nasal para oxigenoterapia pacientes neonatos. Tamanhos identificados por cor, recomendada para uso em terapia respiratória não invasiva de baixo ou alto fluxo. Fluxo 0.446 cmH2O/L/min @ 2.5 LPM. Quantitativo proporcional das cores:1/4 do total solicitado será de cor branca, 1/4 de cor verde, 1/4 de cor azul e 1/4 de cor laranja. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS01998 | 454166 | Material P/ Vni - Cpap / Bipap TIPO PRONGA NASAL Cânula NASAL PARA SISTEMA DE OXIGENAÇÃO POR ALTO FLUXO, tamanho PEDIÁTRICO. EM SILICONE OU SIMILAR. COM VARIAÇÃO DE FLUXO DE OXIGÊNIO ENTRE 1 a 20 l/min. Características: material macio, orifícios e contornos anatômicos que propicie ajuste suave e fluxo seguro, com conector e sistema de ajuste para fixação na cabeça e de estabilização na face. Atóxico, isento de resíduos, impurezas e de irritantes dérmicos, possuir flexibilidade e conexões seguras, de fácil montagem, e oferecer conforto e segurança na utilização. NÃO ESTÉRIL, biocompatível e de uso único. Embalagem segura contendo identificação do produto, lote e validade. | unidade | NÃO | SIM | SIM |
|  | PROVPPS0 24511 | 454265 | Ventilador Não Invasivo Tipo*: Bipap Aplicação: Adulto E Pediátrico Modos Ventilação: Sensível A Pressão, Fluxo C/ Volume Assegurado Faixa De Pressão: Cerca De 4 A 30 Cm H20 Componente 1: Rampa Componente 2: Compensação De Vazamento Componente 4: Alarme Dados Processados: Cartão Dados E Leitor Adicional: Filtros Adicional*: Umidificador Adicional 1: Traqueia | unidade | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS05346 | 292930 | Escova P/ Citologia Cateter DE BRONCOSCOPIA PARA LAVADO BRONCOALVEOLAR, para aplicação de medicação, CORPO EM TEFLON, entrada lateral para seringa. Material deve permitir esterilização por processo químico. Compatível com CANAL DE TRABALHO DE 1.8 mm, MEDINDO CERCA DE 120 cm DE COMPRIMENTO; constituído de material plástico ou similar. Embalagem com identificação do produto, validade, lote e registro Anvisa. ¦ Apresentação: UNIDADE | unidade | NÃO | SIM | NÃO |

|  | EBS05096 | 455935 | Cateter PARA TROCA DE TUBO ENDOTRAQUEAL, permite a ventilação do paciente durante o processo de troca, descartável, ESTÉRIL, TAMANHO 83 cm, troca TOT para USO EM CÂNULA > ou = 4 mm, 11 FR, 2 vias com adaptador para ventilação durante troca, corpo do cateter com marcações em centímetro e furos laterias e distais. Embalagem individual com abertura e transferência asséptica, identificação do produto, validade, lote, registro Anvisa. ¦ Apresentação: UNIDADE | unidade | SIM | SIM | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS05091 | 455934 | GUIA DE INTUBAÇÃO TRAQUEAL, CATETER DE TROCA, material: POLÍMERO, PARA TOT CERCA DE 3 mm (DI), com furos laterais, RADIOPACO, graduado, ESTÉRIL, descartável. Embalagem resistente com abertura asséptica, contendo identificação do produto, lote e validade de fácil visualização e possuir registro na Anvisa/MS. ¦ Apresentação: UNIDADE. Característica adicional: ponta delicadamente angulada, mandril de metal removível, entradas laterais e adaptadores para ventilação do paciente durante o procedimento | unidade | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS14440 | 455937 | Cateter PARA TROCA DE TUBO ENDOTRAQUEAL, permite a ventilação do paciente durante o processo de troca, descartável, ESTÉRIL, TAMANHO mínimo de 80 cm (troca TOT para USO EM CÂNULA > ou = 7 mm), medindo 19 Fr externo, 2 vias com adaptador para ventilação durante troca, corpo do cateter com marcações em centímetro e furos laterias e distais. Embalagem individual com abertura e transferência asséptica, identificação do produto, validade, lote, registro Anvisa. | unidade | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS01994 | 454147 | Circuito RESPIRATÓRIO PARA SISTEMA DE OXIGENAÇÃO POR ALTO FLUXO, USO ADULTO. Material PLÁSTICO OU SIMILAR, contendo: VIA INSPIRATÓRIA com conexão proximal ou distal ou ambas para os sensores de temperatura e fluxo. CÂMARA DE UMIDIFICAÇÃO e adaptador duplo para entrada e mistura de gases. Todo sistema deve ser atóxico, isento de resíduos e impurezas e de irritantes dérmicos, possuir flexibilidade e conexões seguras, de fácil montagem, e oferecer conforto e segurança na utilização. NÃO ESTÉRIL, biocompatível e de uso único. Embalagem segura contendo identificação do produto, lote e validade. Podendo ser fornecido umidificador aquecido em comodato ou ser compatível com equipamento especificado em edital. ¦ Apresentação: UNIDADE | unidade | NÃO | SIM | SIM |
|  | EBS01995 | 455673 | Circuito RESPIRATÓRIO PARA SISTEMA DE OXIGENAÇÃO POR ALTO FLUXO, USO PEDIÁTRICO. Material PLÁSTICO OU SIMILAR, contendo: VIA INSPIRATÓRIA com | unidade | NÃO | SIM | SIM |

|  |  |  | conexão proximal ou distal ou ambas para os sensores de temperatura e fluxo. CÂMARA DE UMIDIFICAÇÃO e adaptador duplo para entrada e mistura de gases. Todo sistema deve ser atóxico, isento de resíduos e impurezas e de irritantes dérmicos, possuir flexibilidade e conexões seguras, de fácil montagem, e oferecer conforto e segurança na utilização. NÃO ESTÉRIL, biocompatível e de uso único. Embalagem segura contendo identificação do produto, lote e validade. Podendo ser fornecido umidificador aquecido em comodato ou ser compatível com equipamento VN 500 DRAGER ¦ Apresentação: UNIDADE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS07066 | 434632 | Circuito UNIVERSAL PARA VENTILADORES MECÂNICOS, paciente PEDIÁTRICO, conjunto composto por: 01 traquéia com fio aquecido e conectores, 01 traquéia simples pequena tipo extensor, 01 conector/adaptador para extensor e 01 câmara de umidificação auto alimentável completa. RAMO INSPIRATÓRIO DE 1,75 m, com conexões de entrada proximal e distal para os sensores de temperatura e fluxo. Kit com válvula de alívio de pressão e câmara de água auto-alimentável. Para uso em umidificador respiratório com aquecimento para sistema de alto fluxo, compatível com o equipamento VN 500 DRAGER Uso único. ¦ Apresentação: UNIDADE | unidade | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS14072 | 614942 | Circuito respiratório invasivo para ventilação oscilatória de alta frequência composto por: 2 traquéias longas, 2 traquéias médias e 1 traquéia curta, fio aquecido, peça T com conector, fio guia,3 conectores retos, 1 dreno expurgador,1 sensor de fluxo neonatal,1 conector Jackson.Apresentação: UNIDADE. Compatível com respirador Babylog VN500 | unidade | NÃO | NÃO | SIM |
|  | EBS02004 | 614922 | Circuito COMPLETO PARA BABYPUFF composto de: T DE AYRE para utilização em ressuscitador INFANTIL; MANGUEIRA com conexão dupla de entrada de gás com 2,10 m; TUBO CORRUGADO para reanimação; PULMÃO TESTE de ressuscitador infantil; MÁSCARA REDONDA em silicone nº 00 e 0. Matéria-prima do material: plástico e silicone.Aprs: conjunto. COMPATÍVEL COM BABYPUFF INFANT RESSUSCITATOR 1020 FANEM. | unidade | NÃO | NÃO | SIM |
|  | EBS09971 | 457460 | Cateter MOUNT, com traqueia extensível: Circuito para ventilador pulmonar, tipo cateter mount, TAMANHO cerca 10 cm, material PLÁSTICO, composto por traqueia corrugada com parte interna lisa, conector cotovelo Di 15/22 mm com entrada adicional, conector reto Di 22 mm. Todo o sistema deve ser resistente, atóxico, livre | unidade | NÃO | SIM | SIM |

|  |  |  | de resíduos e impurezas, propiciar ajuste seguro nas conexões, manuseio fácil. Embalagem contendo identificação do produto, lote e validade. Possuir registro na Anvisa. ¦ Apresentação: UNIDADE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS07191 | 455153 | TRAQUEIA CORRUGADA 15 mm (diâmetro) x 1200 mm (comprimento), ADULTO, em SILICONE, para circuito de ventilação, com conectores para tubo traqueal, para uso em aparelho de anestesia e respiradores. Reutilizável. Com registro no MS/Anvisa. Características adicionais: conectores em ambas as extremidades, de silicone, vulcanizados no tubo corrugado, livres de látex, material totalmente autoclavável e biocompatível. | unidade | NÃO | SIM | SIM |
|  | EBS07182 | 455152 | Tubo corrugado, tipo traquéia de ramo único; matéria prima: silicone; Característica Adicional: Parte Interna Lisa; Adicional: Conectores Em Ambas Extremidades; Diâmetro Interno: 22 MM; Comprimento: Cerca De 120 CM; Reutilizável. Com registro no MS/Anvisa. Características adicionais: conectores em ambas as extremidades, de silicone, vulcanizados no tubo corrugado, livres de látex, material totalmente autoclavável e biocompatível. | unidade | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS07068 | 447068 | CLIP PARA OBSTRUÇÃO NASAL DURANTE MANOBRA DA ESPIROMETRIA, para uso em espirômetro, deve possuir registro ativo na Anvisa e atender a legislação vigente. ¦ Apresentação: UNIDADE | unidade | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS07215 | 455836 | Conector Y, em POLICARBONATO, para circuito respiratório, em ÂNGULO DE 90°, com TAMANHO 22 x 15 x 22 mm.Aprs: unidade | unidade | NÃO | NÃO | SIM |
|  | EBS07071 | 455833 | Conector Y DE POLISULFONA para circuito NEONATAL/PEDIÁTRICO, DIÂMETRO: D. EXT X D. INT 22 x 15, 22 x 15, 15 x 15 MM, para uso em VENTILADOR PULMONAR, compatível com o equipamento especificado em edital. Esterilizável. Produto deve possuir registro vigente na Anvisa. Aprs: unidade | unidade | NÃO | SIM | SIM |
|  | EBS02154 | 455843 | Conector EM COTOVELO 90°, uso em circuito ventilatório, DIMENSÕES DE 22 m x 15 m x 15 F.Aprs: unidade | unidade | NÃO | SIM | SIM |
|  | EBS01103 | 282738 | Conector espaçador PARA AEROSSOLTERAPIA (PUFF), para ADAPTAÇÃO NO CIRCUITO DA VENTILAÇÃO MECÂNICA, apresenta CONEXÕES UNIVERSAIS, com | unidade | SIM | SIM | SIM |

|  |  |  | orifício para administração de medicação (MDI), com tampa presa ao espaçador, confeccionado em polímero, peça de tamanho único, adaptação universal, uso único. Característica adicional: conector reto 22 mm com tampa, não é retrátil, acrílico transparente para visualização do puff medicamentoso. Estéril. Registro Anvisa válido na entrega. Apresentação: UNIDADE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS07054 | 377918 | ESPAÇADOR tipo AEROCÂMARA RETRÁTIL, uso ADULTO, para adaptação no circuito da ventilação mecânica, pequeno espaço morto, apresenta conexões universais. Uso único, ESTÉRIL, embalagem individual. Apresentação: UNIDADE. | unidade | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS07072 | 465114 | Conector INTERMEDIÁRIO COM ENTRADA LATERAL, para uso em VENTILADOR PULMONAR, conexão universal Produto deve possuir registro vigente na Anvisa. ¦ Apresentação: UNIDADE | unidade | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS07075 | 455838 | Conector PARA CIRCUITO DE VENTILAÇÃO, RETO, DIMENSÕES 13 M x 15 M, para uso em VENTILADOR PULMONAR, conexão universal, Esterilizável. Produto deve possuir registro vigente na Anvisa. ¦ Apresentação: UNIDADE | unidade | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS07076 | 455837 | Conector PARA CIRCUITO DE VENTILAÇÃO, RETO, DIMENSÕES 15 F x 22 F, para uso em VENTILADOR PULMONAR, conexão universal, Esterilizável. Produto deve possuir registro vigente na Anvisa. ¦ Apresentação: UNIDADE | unidade | NÃO | SIM | SIM |
|  | EBS07073 | 455839 | Conector PARA CIRCUITO DE VENTILAÇÃO, RETO, DIMENSÕES 22 x 22 MM, para uso em APARELHO DE ANESTESIA, conexão universal, Esterilizável. Produto deve possuir registro vigente na Anvisa. ¦ Apresentação: UNIDADE | unidade | NÃO | SIM | SIM |
|  | EBS09280 | 478632 | Componente do reanimador manual NEONATAL, CONECTOR DE EXPIRAÇÃO para conexão da válvula PEEP. Compatível com o reanimador manual utilizado na instituição. ¦ Apresentação: UNIDADE | unidade | NÃO | SIM | SIM |
|  | EBS07077 | 455831 | Conector EM FORMATO TUBULAR EM T DA CÉLULA SENSOR DE OXIGÊNIO, para uso em VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE, compatível com o equipamento - LISTUNG no HUCFF e MEGA no IPPMG. Produto deve possuir registro vigente na Anvisa. ¦ Apresentação: UNIDADE | unidade | SIM | SIM | SIM |

|  | EBS05016 | 400936 | Conjunto DE CRICOTIROTOMIA; cateter introdutor SEM BALÃO; contendo agulha de punção, fio guia e dilatador compatíveis; cateter para via aérea COM 2 mm DE DIÂMETRO E 6 cm DE COMPRIMENTO; embalagem ESTÉRIL e transparente, USO PEDIÁTRICO. ¦ Apresentação: UNIDADE. Referência: KIT MINITRACH – PORTEX CRICOTIROIDOSTOMIA DE URGÊNCIA | unidade | SIM | SIM | SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS04966 | 404522 | Conjunto DE CRICOTIROTOMIA; cateter introdutor SEM BALÃO; contendo agulha de punção, fio guia e dilatador compatíveis; cateter para via aérea COM 3 a 4 mm DE DIÂMETRO e 4 a 6 cm DE COMPRIMENTO; embalagem ESTÉRIL e transparente. ¦ Apresentação: UNIDADE. Referência: KIT MINITRACH – PORTEX CRICOTIROIDOSTOMIA DE URGÊNCIA | unidade | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS05015 | 400935 | Conjunto DE CRICOTIROTOMIA; cateter introdutor SEM BALÃO; contendo agulha de punção, fio guia e dilatador compatíveis; cateter para via aérea COM 6 mm DE DIÂMETRO e 6 a 8 cm DE COMPRIMENTO; embalagem ESTÉRIL e transparente. ¦ Apresentação: UNIDADE. Referência: KIT MINITRACH – PORTEX CRICOTIROIDOSTOMIA DE URGÊNCIA | unidade | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS04965 | 456574 | Conjunto DE CRICOTIROTOMIA; contendo, minimamente, cateter para via aérea COM 4 a 5 mm DE DIÂMETRO e 9 cm DE COMPRIMENTO, com BALÃO; fixador ou flange para fixação, seringa, agulha de punção e/ou bisturi, fio guia compatível, conector luer look de 15 mm. Embalagem ESTÉRIL e transparente. ¦ Apresentação: UNIDADE. Referência: KIT MINITRACH – PORTEX CRICOTIROIDOSTOMIA DE URGÊNCIA | unidade | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS08321 | 365722 | Cuffômetro - Medidor Uso Médico, verifica a pressão do balonete do tubo endotraqueal, tipo manômetro analógico, com faixa de graduado de 0 a 120 cmH²O e monitor integrado. Com manual de instrução e conservação. Garantia mínima de 01 ano.¦ Apresentação: UNIDADE | unidade | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS07085 | 362887 | DISPOSITIVO DE PRESSÃO POSITIVA EXPIRATÓRIA para expansão pulmonar com sistema de pressão positiva interligado ao suporte de oxigênio para prevenir ou reverter atelectasias. Embalagem individual contendo dados de identificação, procedência e atender a legislação sanitária vigente e pertinente ao produto. ¦ Apresentação: UNIDADE | unidade | SIM | SIM | NÃO |

|  | EBS13824 | 432165 | Dreno de Capnografia, DRENO DE ÁGUA PARA ANALISADOR DE GASES. Composto por corpo – plástico POLIESTIRENO, garrafa coletora – plástico POLIETILENO, filtro – FIBRA DE POLIPRAPILENO e um Anel – NITRÍLICO, uso ADULTO e PEDIÁTRICO. Produto ESTÉRIL de uso ÚNICO, PROIBIDO REPROCESSAR. Apresentação: UNIDADE Característica adicional: subsistema de retenção de água com filtro hidrofóbico autovedante para proteção do sistema de análise de gás. Uso pediátrico. | unidade | NÃO | SIM | SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS01105 | 357699 | ESPAÇADOR C0M MÁSCARA BABY - 0 A 2 ANOS - FLEXÍVEL - Espaçador VALVULADO PARA TERAPIA INALATÓRIA com MÁSCARA INFANTIL P. Reservatório com CAPACIDADE APROXIMADA ENTRE 160 ml a 250 ml, tubo em PLÁSTICO RÍGIDO, incolor, translúcido, com bocal e válvula, com ENCAIXE UNIVERSAL a frasco de medicamento. Para usar em bombinhas. Todo material deve ser resistente, atóxico, isento de substâncias alergênicas, propiciar uso seguro, proporcionar conforto e perfeito amoldamento à face, fácil manuseio e higienização. NÃO ESTÉRIL, biocompatível. Embalagem com identificação do produto, validade e lote. | unidade | NÃO | SIM | SIM |
|  | EBS01105 | 321786 | ESPAÇADOR COM MÁSCARA INFANTIL(PEQUENA) ULTRA-FLEXÍVEL - Espaçador VALVULADO PARA TERAPIA INALATÓRIA com MÁSCARA INFANTIL P. Reservatório com CAPACIDADE APROXIMADA ENTRE 160 ml a 250 ml, tubo em PLÁSTICO RÍGIDO, incolor, translúcido, com bocal e válvula, com ENCAIXE UNIVERSAL a frasco de medicamento. Para usar em bombinhas. Todo material deve ser resistente, atóxico, isento de substâncias alergênicas, propiciar uso seguro, proporcionar conforto e perfeito amoldamento à face, fácil manuseio e higienização. NÃO ESTÉRIL, biocompatível. Embalagem com identificação do produto, validade e lote. | unidade | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS07090 | 229629 | EXERCITADOR MUSCULATURA EXPIRATÓRIA, tipo BÁSICO, para assistência à função respiratória, transparente com demarcação e resistência sistema. Embalagem individual contendo dados de identificação, procedência e atender a legislação sanitária vigente e pertinente ao produto. ¦ Apresentação: UNIDADE | unidade | NÃO | SIM | SIM |
|  | EBS07155 | 292040 | EXERCITADOR MUSCULATURA EXPIRATÓRIA, tipo para PRESSÃO EXPIRATÓRIA POSITIVA VIBRATÓRIA, 22 mm, com VÁLVULA INSPIRATÓRIA UNIDIRECIONAL. Embalagem individual contendo dados de identificação, procedência e atender a legislação sanitária vigente e pertinente ao produto. ¦ Apresentação: UNIDADE | unidade | NÃO | SIM | SIM |

|  | EBS07206 | 347772 | EXERCITADOR MUSCULATURA EXPIRATÓRIA, tipo para treinamento dos músculos respiratórios, em ACRÍLICO, com válvula para controle de resistência por meio de mola, ajuste de 4 a 20 cm H2O. Embalagem individual contendo dados de identificação, procedência e atender a legislação sanitária vigente e pertinente ao produto. ¦ Apresentação: UNIDADE | unidade | NÃO | SIM | SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS02003 | 617934 | Dispositivo Portátil Para Terapia Respiratória (EXERCITADOR) Treinador MUSCULAR RESPIRATÓRIO, acompanhado por bocal e clip nasal. EM PLÁSTICO ABS e POLIPROPILENO. PESO APROXIMADO DE 750 g. Pressão ajustável com no mínimo 9 cmH²O. Fornece pressão consistente e específica para a expansão dos alvéolos, fazendo todo trabalho de higiene brônquica, ou como alternativa à terapia física do tórax, funcionar independente da forma como o paciente respira, rápida ou lentamente. Possuir Registro Anvisa. Característica adicional: tipo Powerbreathe nível 1, nível de esforço baixo e treinamento de carga ajustável variável mecanicamente em 9 níveis (10-90 cmH2O), para que se adeque a necessidade e evolução do paciente. Bocal antibacteriano. | unidade | NÃO | SIM | SIM |
|  | EBS02003 | 617934 | Dispositivo Portátil Para Terapia Respiratória (EXERCITADOR) Treinador MUSCULAR RESPIRATÓRIO, acompanhado por bocal e clip nasal. EM PLÁSTICO ABS e POLIPROPILENO. PESO APROXIMADO DE 750 g. Pressão ajustável com no mínimo 9 cmH²O. Fornece pressão consistente e específica para a expansão dos alvéolos, fazendo todo trabalho de higiene brônquica, ou como alternativa à terapia física do tórax, funcionar independente da forma como o paciente respira, rápida ou lentamente. Possuir Registro Anvisa.Característica adicional: tipo Powerbreathe nível 2, com resistência média, 9 níveis de cargas ajustáveis manualmente de 10 até 170 CMH20. Bocal antibacteriano. | unidade | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS10099 | 617935 | (EXERCITADOR)Treinador MUSCULAR RESPIRATÓRIO, PORTÁTIL, permite monitorar todas as variáveis respiratórias durante o treinamento, COM SOFTWARE que fornece informações processadas automaticamente durante o processo de respiração em tempo real, como por exemplo, unidades físicas de energia e assim o início da fadiga pode ser detectado rapidamente. Capacidade de ajuste de carga (1 cmH²O por 1 cmH²O) atingindo de 3 a 200 cmH²O, com sensibilidade para treinar | unidade | SIM | SIM | SIM |

|  |  |  | pacientes com força muscular menor ou igual a 20 cmH²O, ajustar a carga dinamicamente, impondo maior carga no início das inspirações e menor carga próxima da capacidade vital. Possuir Registro Anvisa. Características adicionais: tipo POWERbreathe K5 + software. Permite até 30 perfis de usuários e 1.200 sessões armazenadas por usuário, medição de PIF e S-index; Interface gráfica Breathe-Link view. Permite importação e exportação de arquivos para o compartilhamento de dados entre usuários Inspire-Link, em tempo real, com feedback em gráficos de alta resolução. Modos: treino, aquecimento e resfriamento. Recarregável. Conjunto de válvula removível para facilitar a limpeza. Bocal ergonômico,adequado para uso adulto e pediátrico. Relatório em PDF de teste e treino. Dados de treino com: carga, força, fluxo, volume e energia. Acompanha: bocal e filtro, manual de uso e conservação, recarga e carrinho de exposição, bolsa para transporte, clip para o nariz, comprimidos para higienização do produto, garantia de 01 ano. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS01193 | 458439 | Extensão PARA CATETER DE OXIGENOTERAPIA, MATERIAL PVC siliconizado, tipo atóxico, transmitância VERDE, COMPRIMENTO 2 M, isento de látex, tipo USO ESTÉRIL, descartável. ¦ Apresentação: UNIDADE (obs: cada unidade contém 2 metros de "chicote") | unidade | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS04931 | 479622 | Filtro BACTERIANO E VIRAL TIPO HEPA, USO ADULTO, PARA RAMO EXPIRATÓRIO EM CIRCUITO RESPIRATÓRIO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA. ISENTO DE LÁTEX. Devendo conter membrana hidrofóbica com baixa resistência ao fluxo aéreo; eficiência bacteriana e viral de 99,99%. Produto de uso único. Embalagem com identificação do produto, validade e lote. Empresa deve encaminhar prospecto/documentos com características detalhadas do material. ¦ Apresentação: UNIDADE | unidade | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS05101 | 479618 | Filtro BACTERIANO E VIRAL TIPO HEPA, USO NEONATAL, para ramo expiratório em circuito respiratório de ventilação mecânica. Isento de látex. Devendo conter membrana hidrofóbica com baixa resistência ao fluxo aéreo; EFICIÊNCIA BACTERIANA E VIRAL DE 99,99%. Produto de uso único. Embalagem com identificação do produto, validade e lote. Empresa deve encaminhar prospecto/documentos com características detalhadas do material. ¦ Apresentação: UNIDADE | unidade | NÃO | SIM | SIM |

|  | EBS05102 | 479619 | Filtro BACTERIANO E VIRAL TIPO HEPA, USO PEDIÁTRICO, para ramo expiratório em circuito respiratório de ventilação mecânica. Isento de látex. Devendo conter membrana hidrofóbica com baixa resistência ao fluxo aéreo; EFICIÊNCIA BACTERIANA E VIRAL DE 99,99%. Produto de uso único. Embalagem com identificação do produto, validade e lote. Empresa deve encaminhar prospecto/documentos com características detalhadas do material. ¦ Apresentação: UNIDADE. Características adicionais: uso em volume corrente de 35 a 1000ml, obrigatório possuir filtragem BIDIRECIONAL, e apresentar resistência de 3,5 a 60 litros/min. Enviar amostra para IPPMG e Maternidade Escola. | unidade | NÃO | SIM | SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS01107 | 479624 | Filtro BACTERIANO E VIRAL TIPO HME, ESTÉRIL, USO ADULTO, eficiência de retenção de contaminantes maior que 99%. Com umidificador, condensador com membranas hidrofóbicas e higroscópica, elestrostático, com adaptação para tubo endotraqueal ou cânula de traqueostomia, ventilador mecânico e uma via para capnógrafo luer lock. ISENTO DE LÁTEX. TRAQUEIA CORRUGADA COM cerca de 14 cm, de material maleável. VOLUMES CORRENTES DE 150-1500 ml, aproximadamente, ESPAÇO MORTO PADRÃO. Todo o sistema deve ser resistente, atóxico, livre de resíduos e impurezas, propiciar ajuste seguro nas conexões, filtragem segura, manuseio fácil, segurança na utilização e atender à legislação vigente. Embalagem contendo identificação do produto, lote e validade. ¦ Apresentação: UNIDADE | unidade | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS05204 | 479620 | Filtro BACTERIANO E VIRAL TIPO HMEF, ESTÉRIL, USO ADULTO, trocador de calor e umidade, para ser acoplado aos sistemas ventilatórios (colocados entre o tubo endotraqueal/traqueostomia e o conector em Y do circuito do ventilador mecânico), promovendo filtração bacteriana e viral. Evita infecção respiratória durante a administração de gases ou vapores anestésicos, com a utilização de apenas uma peça do filtro HMEF, protege-se as linhas inspiratória e expiratória ao mesmo tempo. Membrana hidrofóbica e higroscópica, eletrostática, EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO: BACTERIANA E VIRAL 99,999%. Possui traqueia corrugada com conexões padrão, extensível de material maleável de 8 a 15 cm. VOLUMES CORRENTES DE 150-1500 ml, aproximadamente, COM ESPAÇO MORTO PADRÃO. Todo o sistema deve ser resistente, atóxico, livre de resíduos e impurezas, propiciar ajuste seguro nas conexões, filtragem segura, manuseio fácil, segurança na utilização e atender à legislação vigente. Embalagem contendo identificação do | unidade | SIM | SIM | SIM |

|  |  |  | produto, lote e validade. ¦ Apresentação: UNIDADE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS0 24512 | 479618 | FILTRO ANTI-BACTERIANO PARA PACIENTE - NEONATAL - HMEF- (VOL.15ML A 50ML) - Filtro BACTERIANO E VIRAL TIPO HMEF, ESTÉRIL, USO NEONATAL, trocador de calor e umidade, para ser acoplado aos sistemas ventilatórios (colocados entre o tubo endotraqueal/traqueostomia e o conector em Y do circuito do ventilador mecânico), promovendo filtração bacteriana e viral. Evita infecção respiratória durante a administração de gases ou vapores anestésicos, com a utilização de apenas uma peça do filtro HMEF, protege-se as linhas inspiratória e expiratória ao mesmo tempo. Membrana hidrofóbica e higroscópica, eletrostática, EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO: BACTERIANA E VIRAL 99,999%. Possui traqueia corrugada com conexões padrão, extensível de material maleável de 8 a 15 cm. Atendendo a peso de paciente neonatal e VOLUMES CORRENTES de 15-50 ml, aproximadamente, COM ESPAÇO MORTO PADRÃO. Todo o sistema deve ser resistente, atóxico, livre de resíduos e impurezas, propiciar ajuste seguro nas conexões, filtragem segura, manuseio fácil, segurança na utilização e atender à legislação vigente. Embalagem contendo identificação do produto, lote e validade. | unidade | NÃO | SIM | SIM |
|  | EBS05202 | 479615 | Filtro BACTERIANO E VIRAL TIPO HMEF, ESTÉRIL, USO INFANTIL, trocador de calor e umidade, para ser acoplado aos sistemas ventilatórios (colocados entre o tubo endotraqueal/traqueostomia e o conector em Y do circuito do ventilador mecânico), promovendo filtração bacteriana e viral. Evita infecção respiratória durante a administração de gases ou vapores anestésicos, com a utilização de apenas uma peça do filtro HMEF, protege-se as linhas inspiratória e expiratória ao mesmo tempo. Membrana hidrofóbica e higroscópica, eletrostática, EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO: BACTERIANA E VIRAL 99,999%. Possui traqueia corrugada com conexões padrão, extensível de material maleável de 8 a 15 cm. Atendendo a peso de paciente neonatal e VOLUMES CORRENTES de 30-250 ml, aproximadamente, COM ESPAÇO MORTO PADRÃO. Todo o sistema deve ser resistente, atóxico, livre de resíduos e impurezas, propiciar ajuste seguro nas conexões, filtragem segura, manuseio fácil, segurança na utilização e atender à legislação vigente. Embalagem contendo identificação do produto, lote e validade. ¦ Apresentação: UNIDADE | unidade | NÃO | SIM | SIM |
|  | EBS12890 | 458801 | FILTRO para reservatório de absorvedor de CO2, material ESPUMA de poliéster, para uso em APARELHO DE ANESTESIA, descartável. Embalagem com 40 unidades. | unidade | NÃO | SIM | SIM |

|  |  |  | Apresentação: UNIDADE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS01126 | 459174 | Frasco COM VÁLVULA DE ASPIRAÇÃO À VÁCUO (VACUÔMETRO). Tampa injetada em nylon, manômetro de 0 a 30 Hg, botão de controle do fluxo de aspiração, bico de sucção e boia de segurança. FRASCO COLETOR DE NO MÍNIMO 400 ml (diâmetro da boca do frasco coletor igual ao diâmetro interno), em policarbonato, conexão padrão ABNT em rede canalizadora de vácuo. Aprs: unidade. Recomendação da CPPS: comprar este item em lote com a borracha de vedação: EBS 02170. Enviar amostra dos dois itens simultâneamente. Justificativa: A borracha ebs02170 é para reposição em caso de fratura ou extravio da original, se a de reposição não vedar, a aspiração não ocorrerá. COMPRAR EM LOTE COM O EBS02170 E EBS05700. | unidade | NÃO | NÃO | SIM |
|  | EBS05700 | 459170 | Frasco COM VÁLVULA DE ASPIRAÇÃO EM AR COMPRIMIDO. Tampa injetada em nylon, botão de controle do fluxo de aspiração, bico de sucção. FRASCO COLETOR DE 500 ml (diâmetro da boca do frasco coletor igual ao diâmetro interno), EM VIDRO, conexão padrão ABNT em rede canalizada de vácuo. Obs.: esterilizável. ¦ Apresentação: UNIDADE. Recomendação da CPPS: comprar este item em lote com a borracha de vedação: EBS 02170. Enviar amostra dos dois itens simultâneamente. COMPRAR EM LOTE COM O EBS01126 E EBS2170. | unidade | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS00550 | 619159 | Frasco COLETOR PARA ASPIRAÇÃO BRONQUIO ALVEOLAR (bronquinho): recipiente ESTÉRIL, graduado, CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 70 ml E NO MÁXIMO 120 ml. Com tubo de sucção em PVC maleável, tampa em polipropileno com rosca total (evita vazamento e a contaminação do ambiente ao abrir o frasco), alça para fixação e transporte. Local para identificação da paciente. Contendo 1 extensor com flexibilidade segura para adaptação ao broncoscópio e sonda de aspiração, 1 dispositivo de saída (adaptador macho em forma de cone) para adaptação ao aspirador e alça. Embalagem segura e resistente, com abertura asséptica, contendo identificação do produto, data da fabricação, validade e lote de fácil visualização. Aprs: unidade | unidade | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS04951 | 483396 | Fixador ADESIVO PARA CATETER/ SONDA NASAL. Tamanho ADULTO, cor BEGE. Base adesiva COM FORMATO BORBOLETA MEDINDO 4 a 6 cm (L) x 3,5 a 4,0 cm (A), com prolongamentos de tiras adesivas para fixar o cateter. Composição: NÃO | unidade | SIM | SIM | SIM |

|  |  |  | TECIDO A BASE DE POLIÉSTER E/ OU VISCOSE E ADESIVO ACRÍLICO. Textura macia, maleável e moldável aos contornos anatômicos, atóxico, isento de agentes alergizantes e irritantes dérmicos, resíduos e impurezas. Todo material deve ser resistente, maleável e totalmente moldável a anatomia nasal, devendo propiciar conforto e fixação sem exercer pressão sobre as asas nasais, fácil aplicação, e manter a adesividade segura durante o uso, e retirada sem trauma e sem deixar resíduos de cola na pele. NÃO ESTÉRIL, e de uso único. Embalagem segura, com identificação do produto, data de fabricação validade e lote. ¦ Apresentação: UNIDADE. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS07105 | 483396 | (FIXADOR) ADESIVO PARA FIXAÇÃO DE CATETER/ SONDA NASAL. Tamanho PEDIÁTRICO, cor BEGE. Base adesiva com formato borboleta MEDINDO 2,6 a 2,8 cm (L) x 1,5 a 1,7 cm (A), com prolongamentos de tiras adesivas para fixar o cateter. Composição: NÃO TECIDO A BASE DE POLIÉSTER E OU VISCOSE, E ADESIVO ACRÍLICO. Textura macia, maleável e moldável aos contornos anatômicos, atóxico, isento de agentes alergizantes e irritantes dérmicos, resíduos e impurezas. Todo material deve ser resistente, maleável e totalmente moldável a anatomia nasal, devendo propiciar conforto e fixação sem exercer pressão sobre as asas nasais, fácil aplicação, e manter a adesividade segura durante o uso, e retirada sem trauma e sem deixar resíduos de cola na pele. NÃO ESTÉRIL, e de uso único. Embalagem segura, com identificação do produto, data de fabricação validade e lote. ¦ Apresentação: UNIDADE | unidade | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS07091 | 454174 | Fixador CEFÁLICO tipo FAIXA (banda), para CPAP NEONATAL, tamanho GRANDE, CIRCUNFERÊNCIA CEFÁLICA DE 31 a 37 cm, uso único e descartável. Embalagem individual contendo dados de identificação, procedência e atender a legislação sanitária vigente e pertinente ao produto. ¦ Apresentação: UNIDADE | unidade | NÃO | SIM | SIM |
|  | EBS07093 | 454174 | Fixador CEFÁLICO tipo FAIXA (banda), para CPAP NEONATAL, tamanho MÉDIO, CIRCUNFERÊNCIA CEFÁLICA DE 27 a 31 cm, uso único e descartável. Embalagem individual contendo dados de identificação, procedência e atender a legislação sanitária vigente e pertinente ao produto. ¦ Apresentação: UNIDADE | unidade | NÃO | SIM | SIM |
|  | EBS07094 | 454174 | Fixador CEFÁLICO tipo FAIXA (banda), para CPAP NEONATAL, tamanho PEQUENO, CIRCUNFERÊNCIA CEFÁLICA DE 23 a 27 cm, uso único e descartável. Embalagem | unidade | NÃO | SIM | SIM |

|  |  |  | individual contendo dados de identificação, procedência e atender a legislação sanitária vigente e pertinente ao produto. ¦ Apresentação: UNIDADE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS07109 | 454174 | Fixador CEFÁLICO tipo GORRO, para CPAP NEONATAL, tamanho GRANDE, uso único e descartável. Embalagem individual contendo dados de identificação, procedência e atender a legislação sanitária vigente e pertinente ao produto. ¦ Apresentação: UNIDADE | unidade | NÃO | SIM | SIM |
|  | EBS07110 | 454174 | Fixador CEFÁLICO tipo GORRO, para CPAP NEONATAL, tamanho MÉDIO, uso único e descartável. Embalagem individual contendo dados de identificação, procedência e atender a legislação sanitária vigente e pertinente ao produto. ¦ Apresentação: UNIDADE | unidade | NÃO | SIM | SIM |
|  | EBS07111 | 454174 | Fixador CEFÁLICO tipo GORRO, para CPAP NEONATAL, tamanho PEQUENO, uso único e descartável. Embalagem individual contendo dados de identificação, procedência e atender a legislação sanitária vigente e pertinente ao produto. ¦ Apresentação: UNIDADE | unidade | NÃO | SIM | SIM |
|  | EBS01117 | 481530 | Fixador PARA CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA, TAMANHO ADULTO, CONFECCIONADO EM 100% POLIAMIDA OU EM MALHA DE ALGODÃO acolchoado e sistema de fechamento em velcro. MEDIDA mínima de 40 cm de comprimento x mínima de 1,5 cm de largura. Não estéril, uso único. Embalagem individual. ¦ Apresentação: UNIDADE | unidade | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS01119 | 481531 | Fixador PARA CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA, TAMANHO INFANTIL. COMPOSTO POR DUAS BANDAS, CONFECCIONADO EM TECIDO DE ALGODÃO, atóxico, hipoalergênico e anti-escaras. Velcro nas extremidades para fixação da cânula, medindo no mínimo 4 cm de comprimento. Regulável através de velcro para união das bandas, sendo um medindo no mínimo 17 cm de comprimento e a outra com no mínimo 7 cm de comprimento. Ambas com largura cerca de 2 cm. Embalagem individual, com dados de identificação conforme legislação vigente. ¦ Apresentação: UNIDADE | unidade | NÃO | SIM | SIM |
|  | EBS01120 | 605514 | Fixador PARA MÁSCARA DE VNI - VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA COMPOSTO POR QUATRO BANDAS, sendo duas bandas superiores e duas bandas inferiores. Em | unidade | SIM | SIM | NÃO |

|  |  |  | ALGODÃO ATÓXICO OU NEOPRENE, hipoalérgico e anti-escaras, velcro para fixação nas pontas. Acompanha presilhas para fixação na máscara. TAMANHO ADULTO. Apresentação: UNIDADE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS01121 | 605515 | Fixador PARA MÁSCARA DE VNI - VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA COMPOSTO POR QUATRO BANDAS, sendo duas bandas superiores e duas bandas inferiores. Em ALGODÃO ATÓXICO OU NEOPRENE, hipoalérgico e anti-escaras, velcro para fixação nas pontas. TAMANHO PEDIÁTRICO. ¦ Apresentação: UNIDADE | unidade | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS01122 | 481523 | Fixador para tubo endotraqueal adulto. Conjunto composto de BARREIRA SINTÉTICA ADERENTE FACIAL em material que previna lesões de pele (hidrocolóide ou similar), com tira de fixação ao pescoço ajustável e ERGONÔMICA, de fixação e ajuste seguros; USO EM ADULTOS diâmetros de tubo cerca de 5,0 a 9,5 mm; com sistema de proteção para oclusão do tubo endotraqueal; com braçadeira de tubo de encaixe móvel, para manuseio seguro em procedimentos de higiene oral e aspiração sem risco de extubação acidental. Hipoalergênico, atóxico e LIVRE DE LÁTEX. Embalagem individual, com dados de identificação, procedência, fabricação, validade e registro no MS. ¦ Apresentação: UNIDADE. Características adicionais: acompanha sistema de lacre tipo presilha de nylon ou braçadeira que se garanta firmemente posicionado ao tubo evitando extubação acidental. ATENÇÃO: O fixador deve ser confeccionado em material que não retenha umidade (risco de lesão por maceração). | unidade | SIM | SIM | SIM |
|  | PROVPPS02 4385 | 481525 | Fixador PARA TUBO ENDOTRAQUEAL PEDIÁTRICO. Conjunto composto de barreira sintética aderente facial em material que previna lesões de pele (hidrocolóide ou similar), com tira de fixação ao pescoço ajustável e ERGONÔMICA, de fixação e ajuste seguros; USO EM CRIANÇAS diâmetros de tubo cerca de 3,5, a 5,5 mm; com sistema de proteção para oclusão do tubo endotraqueal; com braçadeira de tubo de encaixe móvel, para manuseio seguro em procedimentos de higiene oral e aspiração sem risco de extubação acidental. Hipoalergênico, atóxico e LIVRE DE LÁTEX. Embalagem individual, com dados de identificação, procedência, fabricação, validade e registro no MS. ¦ Apresentação: UNIDADE. Características adicionais: acompanha sistema de lacre tipo presilha de nylon ou braçadeira que se garanta firmemente posicionado ao tubo evitando extubação acidental. ATENÇÃO: O fixador deve ser confeccionado em material que não retenha umidade | unidade | SIM | SIM | SIM |

|  |  |  | (risco de lesão por maceração). |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS13845 | 481527 | Fixador PARA TUBO ENDOTRAQUEAL INFANTIL. Dispositivo se constitui de TIRA ALGODÃO ou similar respirável, COM VELCRO AJUSTÁVEL. Textura macia, maleável e moldável aos contornos anatômicos, atóxico, isento de agentes alergizantes e irritantes dérmicos, resíduos e impurezas. Todo material deve ser resistente, devendo propiciar conforto e fixação sem exercer pressão sobre a pele, fácil aplicação, e manter a adesividade segura durante o uso, e retirada sem trauma. Livre de látex, NÃO ESTÉRIL, e de uso único. Embalagem segura, com identificação do produto, data de fabricação validade e lote. ¦ Apresentação: UNIDADE | unidade | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS02141 | 481524 | Fixador PARA TUBO ENDOTRAQUEAL NEONATAL. Dispositivo se constitui de ADESIVO NÃO TECIDO ou similar respirável. PARA DIÂMETROS DE TUBO (de 2 a 4 mm). Textura macia, maleável e moldável aos contornos anatômicos, atóxico, isento de agentes alergizantes e irritantes dérmicos, resíduos e impurezas. Todo material deve ser resistente, devendo propiciar conforto e fixação sem exercer pressão sobre a pele, fácil aplicação, e manter a adesividade segura durante o uso, e retirada sem trauma e sem deixar resíduos de cola na pele. Livre de látex, NÃO ESTÉRIL, e de uso único. Embalagem segura, com identificação do produto, data de fabricação validade e lote. ¦ Apresentação: UNIDADE | unidade | NÃO | NÃO | SIM |
|  | EBS02166 | 452987 | Guia DE INTUBAÇÃO PARA TUBOS TRAQUEAIS, tamanho INFANTIL, em ALUMÍNIO REVESTIDO COM PLÁSTICO, paredes lisas. Todo o material deve ser ESTERILIZÁVEL, resistente, apresentar maleabilidade e utilização segura. Embalagem segura contendo identificação do produto, lote e validade. ¦ Apresentação: UNIDADE | unidade | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS13984 | 452983 | Guia DE INTUBAÇÃO PARA TUBOS TRAQUEAIS, tamanho INFANTIL, em METAL REVESTIDO COM POLÍMERO, paredes lisas. Todo o material deve ser ESTÉRIL, DESCARTÁVEL resistente, apresentar maleabilidade e utilização segura. Embalagem segura contendo identificação do produto, lote e validade. | unidade | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS08897 | 452982 | GUIA DE INTUBAÇÃO para tubos traqueais, tamanho NEONATAL (34 cm) em metal revestido com plástico, paredes lisas. Todo o material deve ser ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, apresentar maleabilidade e utilização segura. Embalagem segura contendo identificação do produto, lote e validade. ¦ Apresentação: UNIDADE | unidade | NÃO | SIM | NÃO |

|  | EBS05076 | 452984 | GUIA DE INTUBAÇÃO PARA TUBOS TRAQUEAIS, material AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO ADULTO, dispositivo de segurança com rosca e parafuso. Todo o material deve ser ESTERILIZÁVEL, resistente, apresentar utilização segura. Embalagem segura contendo identificação do produto, lote e validade. | unidade | SIM | SIM | SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS02167 | 452986 | Guia DE INTUBAÇÃO PARA TUBOS TRAQUEAIS, tamanho ADULTO, em ALUMÍNIO REVESTIDO COM PLÁSTICO, paredes lisas. Todo o material deve ser ESTERILIZÁVEL, resistente, apresentar maleabilidade e utilização segura. Embalagem segura contendo identificação do produto, lote e validade. | unidade | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS05091 | 455934 | GUIA DE INTUBAÇÃO TRAQUEAL, CATETER DE TROCA, material: POLÍMERO, PARA TOT CERCA DE 3 mm (DI), com furos laterais, RADIOPACO, graduado, ESTÉRIL, descartável. Embalagem resistente com abertura asséptica, contendo identificação do produto, lote e validade de fácil visualização e possuir registro na Anvisa/MS. | unidade | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS02168 | 452988 | Guia de intubação traqueal tipo BOUGIE para intubação traqueal difícil, TAMANHO ADULTO, material revestido em POLÍMERO. Compatível com tubos endotraqueais de DIÂMETRO de cerca de 5 mm a cerca de 10 mm, COMPRIMENTO cerca de 60 cm, segmento distal ANGULADO, superfície antiaderente. Marca nítida indicativa do ponto de deflexão e da profundidade, ponta maciça arredondada. Todo o material deve ser isento de látex, resistente e propiciar utilização segura. ESTÉRIL e DESCARTÁVEL. Embalagem individual, contendo identificação do produto, lote e validade. ¦ Apresentação: UNIDADE | unidade | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS05080 | 452989 | Guia de intubação traqueal tipo BOUGIE para intubação traqueal difícil, TAMANHO INFANTIL, material revestido em POLÍMERO. Compatível com tubos endotraqueais de DIÂMETRO de cerca de 2,5 mm a cerca de 4,5 mm, COMPRIMENTO cerca de 50 cm, segmento distal ANGULADO, superfície antiaderente. Marca nítida indicativa do ponto de deflexão e da profundidade, ponta maciça arredondada. Todo o material deve ser resistente e propiciar utilização segura. ESTÉRIL e DESCARTÁVEL. Embalagem individual, contendo identificação do produto, lote e validade. ¦ Apresentação: UNIDADE | unidade | NÃO | SIM | SIM |
|  | EBS07112 | 452990 | Guia de intubação traqueal tipo BOUGIE VENTILADO, para intubação traqueal difícil, TAMANHO ADULTO, material revestido em POLÍMERO. Compatível com | unidade | SIM | SIM | SIM |

|  |  |  | tubos endotraqueais de DIÂMETRO de cerca de 5 mm a cerca de 10 mm, COMPRIMENTO cerca de 60 cm, segmento distal ANGULADO, superfície antiaderente. Marca nítida indicativa do ponto de deflexão e da profundidade, ponta maciça arredondada. Todo o material deve ser isento de látex, resistente e propiciar utilização segura. ESTÉRIL e DESCARTÁVEL. Embalagem individual, contendo identificação do produto, lote e validade. ¦ Apresentação: UNIDADE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS01111 | 617929 | Inspirômetro DE INCENTIVO À VOLUME, PEDIÁTRICO, câmara principal COM COLUNA DE VOLUME DE 0 a 2500 ml, graduada a cada 125 ml ou 250 ml e câmara secundária com graduação do fluxo de ar atingido durante o treinamento. VÁLVULA UNIDIRECIONAL. CONSTRUÍDO TOTALMENTE EM POLÍMERO e com indicador do fluxo inspirado amplo na cor AMARELA; possui suporte para fixação, tubo flexível, expansível e bocal atóxico. Uso individual. ¦ Apresentação: UNIDADE | unidade | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS01113 | 617930 | Inspirômetro DE INCENTIVO À VOLUME, ADULTO, câmara principal COM COLUNA DE VOLUME DE 0 a 5000 ml, GRADUADA A CADA 250 ml e câmara secundária com graduação do fluxo de ar atingido durante o treinamento. VÁLVULA UNIDIRECIONAL. CONSTRUÍDO EM POLÍMERO e com indicador do fluxo inspirado amplo na cor AMARELA; possui suporte para fixação, tubo flexível, expansível e bocal atóxico. Uso individual. ¦ Apresentação: UNIDADE Característica adicional: tipo Voldyne Adulto | unidade | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS01110 | 617927 | Inspirômetro DE INCENTIVO À FLUXO ADULTO/INFANTIL, composto POR CORPO MONTADO, MANGUEIRA E BOCAL, 3 CÂMARAS GRADUADAS em CC, sendo respectivamente 600, 900 e 1200 com esferas em seu interior, as quais proporcionam feedback visual ao paciente, filtro de proteção na entrada do tubo flexível e bocal. Local para alojar o bocal. Uso individual. ¦ Apresentação: UNIDADE Característica adicional: tipo Respiron Kids, uso INFANTIL. | unidade | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS01110 | 617928 | Inspirômetro DE INCENTIVO À FLUXO ADULTO/INFANTIL, composto POR CORPO MONTADO, MANGUEIRA E BOCAL, 3 CÂMARAS GRADUADAS em CC, sendo respectivamente 600, 900 e 1200 com esferas em seu interior, as quais proporcionam feedback visual ao paciente, filtro de proteção na entrada do tubo flexível e bocal. Local para alojar o bocal. Uso individual. ¦ Apresentação: UNIDADE Característica adicional: uso ADULTO. REFERÊNCIAS: tipo Respiron Classic/Triflo, ou | unidade | NÃO | SIM | NÃO |

|  |  |  | Inspirômetro a Fluxo Tristar da NewMed; Registro Anvisa válido na entrega. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS01112 | 617933 | Instrumento para terapia vibratória expiratória para mobilização de secreções composto por corpo, tampa, cone, bocal de polipropileno) e esfera (aço carbono com revestimento superficial). Característica adicional: tipo SHAKER nível alto. OBS: compatível com o processo de limpeza e desinfecção em termo desinfectadora, que suporte temperatura de 85° C. | unidade | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS01112 | 617932 | Instrumento para terapia vibratória expiratória para mobilização de secreções composto por corpo, tampa, cone, bocal de polipropileno) e esfera (aço carbono com revestimento superficial). Característica adicional: tipo SHAKER nível médio. OBS: compatível com o processo de limpeza e desinfecção em termo desinfectadora, que suporte temperatura de 85° C. | unidade | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS01112 | 617931 | Instrumento para terapia vibratória expiratória para mobilização de secreções composto por corpo, tampa, cone, bocal de polipropileno) e esfera (aço carbono com revestimento superficial). Característica adicional: tipo SHAKER nível baixo. OBS: compatível com o processo de limpeza e desinfecção em termo desinfectadora, que suporte temperatura de 85° C. | unidade | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS07115 | 476524 | JARRA PARA USO EM UMIDIFICADOR AQUECIDO, completa para umidificação, paciente NEONATAL, para uso em umidificador aquecido, compatível com o equipamento. Reutilizável e esterilizável, com instruções e nível de água serigrafadas. Embalagem individual segura contendo identificação do produto, lote e validade. Características adicionais: conjunto aquecedor de líquidos para circuito ventilatório em ventilador mecânico, composto de: base aquecedora acompanhada de jarra, cuba ou copo termoplástico de 250 ml de umidificação com entrada de ar proveniente do equipamento e saída de ar que parte da jarra para o paciente para aplicação de gases aquecidos com finalidade de umidificação das vias aéreas. Material autoclavável e atóxico de conexões universais. Registro Anvisa válido na entrega. | unidade | NÃO | SIM | SIM |
|  | EBS05032 | 445351 | Lâmina PARA LARINGOSCÓPIO, RETA nº 0, EM AÇO INOXIDÁVEL à prova de ferrugem e com acabamento acetinado para redução do brilho e reflexão, com bordas arredondadas, com lâmpada LED. Esterilizável. Deve possuir registro na | unidade | NÃO | SIM | SIM |

|  |  |  | Anvisa. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS05033 | 445353 | Lâmina PARA LARINGOSCÓPIO, RETA nº 1, EM AÇO INOXIDÁVEL à prova de ferrugem e com acabamento acetinado para redução do brilho e reflexão, com bordas arredondadas, com lâmpada LED. COMPRIMENTO DE 9.0 (+/- 0.5) cm. Esterilizável. Deve possuir registro na Anvisa. | unidade | NÃO | SIM | SIM |
|  | EBS05038 | 445607 | Laringoscópio ¦¦ Tipo Lâmpada: De Led ¦¦ Componentes: C/ 5 Lâminas ¦¦ Componentes Adicionais: C/Cabo ¦¦ Material 2: Em Aço Inoxidável ¦¦ Tamanho Cabo: Infantil ¦¦ Embalagem*: C/ Estojo. | conjunto | NÃO | SIM | SIM |
|  | EBS01141 | 454645 | Máscara FACIAL FLEXÍVEL, em SILICONE, SEM coxim inflável; tamanho NEONATAL nº 00. Para anestesia ou VNI - ventilação não invasiva, com formato anatômico triangular ou redondo, peça única (monobloco), conexão universal. .Aprs: unidade | unidade | NÃO | NÃO | SIM |
|  | EBS01138 | 454644 | Máscara FACIAL FLEXÍVEL, em SILICONE, SEM coxim inflável, tamanho NEONATAL nº 0. Para anestesia ou VNI - ventilação não invasiva, com formato anatômico triangular ou redondo, peça única (monobloco), conexão universal. Aprs: unidade | unidade | NÃO | NÃO | SIM |
|  | EBS01142 | 454643 | Máscara FACIAL FLEXÍVEL, em SILICONE, SEM coxim inflável, tamanho NEONATAL nº 1. Para anestesia ou VNI - ventilação não invasiva, com formato anatômico triangular ou redondo, peça única (monobloco), conexão universal. Aprs: unidade | unidade | NÃO | NÃO | SIM |
|  | EBS01139 | 454643 | Máscara FACIAL FLEXÍVEL, em SILICONE, SEM coxim inflável, tamanho PEDIÁTRICO nº 2. Para anestesia ou VNI - ventilação não invasiva, com formato anatômico triangular ou redondo, peça única (monobloco), conexão universal. Aprs: unidade | unidade | NÃO | NÃO | SIM |
|  | EBS01140 | 454643 | Máscara FACIAL FLEXÍVEL, em SILICONE, SEM coxim inflável, tamanho PEDIÁTRICO nº 3. Para anestesia ou VNI - ventilação não invasiva, com formato anatômico triangular ou redondo, peça única (monobloco), conexão universal. Aprs: unidade | unidade | NÃO | NÃO | SIM |
|  | EBS07152 | 455672 | Máscara PARA VNI - VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA, tipo ALMOFADA NASAL, tamanho GRANDE, em SILICONE, com camadas duplas, deve acompanhar fixador em silicone, sem suporte na testa. Material resistente e possuir acabamentos | unidade | NÃO | SIM | SIM |

|  |  |  | regulares, ser de manuseio fácil e seguro. ¦ Apresentação: UNIDADE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS07153 | 454147 | Máscara PARA VNI - VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA, tipo ALMOFADA NASAL, tamanho MÉDIO, em SILICONE, com camadas duplas, deve acompanhar fixador em silicone, sem suporte na testa. Material resistente e possuir acabamentos regulares, ser de manuseio fácil e seguro. ¦ Apresentação: UNIDADE | unidade | NÃO | SIM | SIM |
|  | EBS07154 | 454149 | Máscara PARA VNI - VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA, tipo ALMOFADA NASAL, tamanho PEQUENO, em SILICONE, com camadas duplas, deve acompanhar fixador em silicone, sem suporte na testa. Material resistente e possuir acabamentos regulares, ser de manuseio fácil e seguro. ¦ Apresentação: UNIDADE | unidade | NÃO | SIM | SIM |
|  | EBS01134 | 606911 | Máscara FACIAL TOTAL PARA CPAP/BIPAP de formato anatômico (olhos, nariz e boca), TRANSPARENTE, COXIM EM SILICONE (LIVRE DE LÁTEX) auto moldável que distribui a pressão de maneira uniforme no rosto, testa e queixo e proporciona melhor vedação e conforto. Suporte cefálico em material acolchoado com sistema de fixador regulável de pelo menos quatro pontas, de fácil encaixe/remoção em casos de emergência. Deve possuir porta de exalação, porta de eliminação de pressão, articulação transparente com portas de exalação internas e válvula de arraste de ar. Características adicionais: TAMANHO INFANTIL - (S) | unidade | NÃO | SIM | SIM |
|  | EBS01135 | 606910 | Máscara FACIAL TOTAL PARA CPAP/BIPAP de formato anatômico (olhos, nariz e boca), TAMANHO PEQUENO, com cotovelo removível que permite flexibilidade de acordo com o ventilador em uso. Deve ACOMPANHAR DOIS COTOVELOS DE CORES DISTINTAS: 01 (um) COTOVELO PARA USO COM VENTILADOR DE RAMO ÚNICO (VNI - ventilação não invasiva) e 1 (um) COTOVELO PARA UTILIZAÇÃO COM VENTILADOR DE RAMO DUPLO (ventilação invasiva). Material propileno transparente, COXIM EM SILICONE (LIVRE DE LÁTEX) auto moldável que distribui a pressão de maneira uniforme no rosto, testa e queixo e proporciona melhor vedação e conforto. Suporte cefálico em material acolchoado com sistema de fixador regulável de pelo menos quatro pontas, de fácil encaixe/remoção em casos de emergência. Deve possuir porta de exalação, porta de eliminação de pressão, articulação transparente com portas de exalação internas e válvula de arraste de ar. Todo o produto deverá possuir acabamentos regulares e ser de manuseio fácil e seguro. Características adicionais: TAMANHO INFANTIL extra small (XS) | unidade | NÃO | SIM | SIM |

|  | EBS01135 | 606910 | Máscara FACIAL TOTAL PARA CPAP/BIPAP de formato anatômico (olhos, nariz e boca), TAMANHO PEQUENO, com cotovelo removível que permite flexibilidade de acordo com o ventilador em uso. Deve ACOMPANHAR DOIS COTOVELOS DE CORES DISTINTAS: 01 (um) COTOVELO PARA USO COM VENTILADOR DE RAMO ÚNICO (VNI – ventilação não invasiva) e 1 (um) COTOVELO PARA UTILIZAÇÃO COM VENTILADOR DE RAMO DUPLO (ventilação invasiva). PRODUZIDA EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE, COXIM EM SILICONE (LIVRE DE LÁTEX) auto moldável que distribui a pressão de maneira uniforme no rosto, testa e queixo e proporciona melhor vedação e conforto. Suporte cefálico em material acolchoado com sistema de fixador regulável de pelo menos quatro pontas, de fácil encaixe/remoção em casos de emergência. Deve possuir porta de exalação, porta de eliminação de pressão, articulação transparente com portas de exalação internas e válvula de arraste de ar. Todo o produto deverá possuir acabamentos regulares e ser de manuseio fácil e seguro. Característica adicional: tamanho infantil pp ou extra extra small (XXS). | unidade | NÃO | SIM | SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS02013 | 454586 | Máscara FACIAL ADULTO TAMANHO 3 (três) P, EM SILICONE, COM COXIM INFLÁVEL, para anestesia, ventilação ou reanimação manual, formato anatômico triangular ou redondo, peça única (monobloco), conexão universal. Características adicionais: modelo facial oval multifuncional, cúpula em plástico ou acrílico transparente, com presilha tipo anel de gancho removível, bordas com coxim inflável em plástico PVC oferecendo selagem hermética em baixa pressão, com válvula de insuflação NÃO METÁLICA para ajuste anatômico individual, material livre de látex, uso único, descartável. Registro ANVISA válido na entrega. | unidade | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS01136 | 454584 | Máscara FACIAL ADULTO TAMANHO 4 (quatro) M, EM SILICONE, COM COXIM INFLÁVEL, para anestesia, ventilação ou reanimação manual, formato anatômico triangular ou redondo, peça única (monobloco), conexão universal. Características adicionais: modelo facial oval multifuncional, cúpula em plástico ou acrílico transparente, com presilha tipo anel de gancho removível, bordas com coxim inflável em plástico PVC oferecendo selagem hermética em baixa pressão, com válvula de insuflação NÃO METÁLICA para ajuste anatômico individual, material livre de látex, uso único, descartável. Registro ANVISA válido na entrega. | unidade | SIM | NÃO | SIM |

|  | EBS02016 | 454585 | Máscara FACIAL ADULTO TAMANHO 5 (cinco) G, EM SILICONE, COM COXIM INFLÁVEL, para anestesia, ventilação ou reanimação manual, formato anatômico triangular ou redondo, peça única (monobloco), conexão universal. Características adicionais: modelo facial oval multifuncional, cúpula em plástico ou acrílico transparente, com presilha tipo anel de gancho removível, bordas com coxim inflável em plástico PVC oferecendo selagem hermética em baixa pressão, com válvula de insuflação NÃO METÁLICA para ajuste anatômico individual, material livre de látex, uso único, descartável. Registro ANVISA válido na entrega. | unidade | SIM | NÃO | SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS01170 | 454548 | Máscara Gasoterapia; Aplicação: P/ Traqueostomia; Material: PVC; Tamanho: Infantil; Tipo Fixação: C/ Fixador Cervical Ajustável; Tipo Conector: Conector Padrão Giratório C/ Orifício (ACRESCENTADO) Máscara PARA OXIGENIOTERAPIA / AEROSSÓIS EM TRAQUEOSTOMIA E LARINGECTOMIA, TAMANHO PEDIÁTRICO, em PVC, transparente, maleável com fixador elástico ajustável, conector rígido giratório de até 360º para traqueia. Material macio, resistente, isento de irritantes dérmicos, atóxico, acabamento regular que proporcione ajuste anatômico e utilização segura, devendo atender a legislação vigente. Reutilizável e permitir limpeza. Embalagem contendo identificação do produto, lote e validade. | unidade | NÃO | SIM | SIM |
|  | EBS01169 | 454547 | Máscara Gasoterapia; Aplicação: P/ Traqueostomia; Material: Silicone; Tamanho: Adulto; Tipo Fixação: C/ Fixador Cervical Ajustável; Tipo Conector: Conector Padrão Giratório C/ Orifício (ACRESCENTADO) Máscara PARA OXIGENIOTERAPIA/AEROSSÓIS EM TRAQUEOSTOMIA E LARINGECTOMIA, TAMANHO ADULTO, em PVC, transparente, maleável com fixador elástico ajustável, conector rígido giratório de até 360º para traqueia e comporta tubo ondulado de 22 mm e extensão de cânula nasal. Material macio, resistente, isento de irritantes dérmicos, atóxico, acabamento regular que proporcione ajuste anatômico e utilização segura, devendo atender a legislação vigente. Reutilizável e permitir limpeza. Embalagem contendo identificação do produto, lote e validade. | unidade | NÃO | SIM | SIM |
|  | EBS01156 | 451032 | Máscara LARÍNGEA, para PACIENTES ATÉ 5 kg. TAMANHO 01. Tubo transparente em PVC, látex free, COM COXIM INFLÁVEL, curvatura anatômica, impressões com marcações do tamanho, volume e peso do paciente. Conector de 15 mm, cuff anatômico alargado e pré curvado, permitindo suporte ventilatório com pressão positiva de até 20 cm H2O. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. Embalagem individual, com | unidade | NÃO | SIM | SIM |

|  |  |  | abertura asséptica, contendo identificação do produto conforme a legislação vigente. Possuir registro Anvisa. ¦ Apresentação: UNIDADE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS01166 | 451037 | Máscara LARÍNGEA, para PACIENTES ENTRE 5 a 10 kg. TAMANHO 1,5. Tubo transparente em PVC, látex free, COM COXIM INFLÁVEL, curvatura anatômica, impressões com marcações do tamanho, volume e peso do paciente. Conector de 15 mm, cuff anatômico alargado e pré curvado, permitindo suporte ventilatório com pressão positiva de até 20 cm H2O. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. Embalagem individual, com abertura asséptica, contendo identificação do produto conforme a legislação vigente. Possuir registro Anvisa. ¦ Apresentação: UNIDADE | unidade | NÃO | SIM | SIM |
|  | EBS01163 | 451033 | Máscara LARÍNGEA, para PACIENTES ENTRE 10 a 20 kg. TAMANHO 02. Tubo transparente em PVC, látex free, COM COXIM INFLÁVEL, curvatura anatômica, impressões com marcações do tamanho, volume e peso do paciente. Conector de 15 mm, cuff anatômico alargado e pré curvado, permitindo suporte ventilatório com pressão positiva de até 20 cm H2O. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. Embalagem individual, com abertura asséptica, contendo identificação do produto conforme a legislação vigente. Possuir registro Anvisa. ¦ Apresentação: UNIDADE | unidade | NÃO | SIM | SIM |
|  | EBS01164 | 451031 | Máscara LARÍNGEA, para PACIENTES ENTRE 20 a 30 kg. TAMANHO 2,5. Tubo transparente em PVC, látex free, COM COXIM INFLÁVEL, curvatura anatômica, impressões com marcações do tamanho, volume e peso do paciente. Conector de 15 mm, cuff anatômico alargado e pré curvado, permitindo suporte ventilatório com pressão positiva de até 20 cm H2O. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. Embalagem individual, com abertura asséptica, contendo identificação do produto conforme a legislação vigente. Possuir registro Anvisa. ¦ Apresentação: UNIDADE | unidade | NÃO | SIM | SIM |
|  | EBS01165 | 451034 | Máscara LARÍNGEA, para PACIENTES ENTRE 30 a 50 kg. TAMANHO 03. Tubo transparente em PVC, látex free, COM COXIM INFLÁVEL, curvatura anatômica, impressões com marcações do tamanho, volume e peso do paciente. Conector de 15 mm, cuff anatômico alargado e pré curvado, permitindo suporte ventilatório com pressão positiva de até 20 cm H2O. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. Embalagem individual, com abertura asséptica, contendo identificação do produto conforme a legislação vigente. Possuir registro Anvisa. ¦ Apresentação: UNIDADE | unidade | NÃO | SIM | SIM |

|  | EBS01167 | 451035 | Máscara LARÍNGEA, para PACIENTES ENTRE 50 a 70 kg. TAMANHO 04. Tubo transparente em PVC, látex free, COM COXIM INFLÁVEL, curvatura anatômica, impressões com marcações do tamanho, volume e peso do paciente. Conector de 15 mm, cuff anatômico alargado e pré curvado, permitindo suporte ventilatório com pressão positiva de até 20 cm H2O. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. Embalagem individual, com abertura asséptica, contendo identificação do produto conforme a legislação vigente. Possuir registro Anvisa. ¦ Apresentação: UNIDADE | unidade | NÃO | SIM | SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS01168 | 451036 | Máscara LARÍNGEA, para PACIENTES ENTRE 70 a 100 kg. TAMANHO 05. Tubo transparente em PVC, látex free, COM COXIM INFLÁVEL, curvatura anatômica, impressões com marcações do tamanho, volume e peso do paciente. Conector de 15 mm, cuff anatômico alargado e pré curvado, permitindo suporte ventilatório com pressão positiva de até 20 cm H2O. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. Embalagem individual, com abertura asséptica, contendo identificação do produto conforme a legislação vigente. Possuir registro Anvisa. ¦ Apresentação: UNIDADE | unidade | NÃO | SIM | SIM |
|  | EBS07135 | 451070 | Máscara LARÍNGEA, para PACIENTES COM ATÉ 5 kg. TAMANHO 01. Látex free, COM TUBO DE DRENAGEM GÁSTRICA INTEGRADO permitindo descompressão passiva e ativa por aspiração do conteúdo gástrico com sonda gástrica. Tubo transparente em PVC, curvatura anatômica, impressões com marcações do tamanho, volume e peso do paciente. Conector de 15 mm, cuff anatômico alargado e pré curvado, permitindo suporte ventilatório com pressão positiva de > 30 cm ar. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. Embalagem individual, com abertura asséptica, contendo identificação do produto conforme a legislação vigente. Possuir registro Anvisa. ¦ Apresentação: UNIDADE | unidade | NÃO | SIM | SIM |
|  | EBS13817 | 451071 | Máscara LARÍNGEA em PVC, para PACIENTES COM 10 a 20 kg. TAMANHO 02. Látex free, COM TUBO DE DRENAGEM GÁSTRICA INTEGRADO permitindo descompressão passiva e ativa por aspiração do conteúdo gástrico com sonda gástrica. Tubo transparente em PVC, curvatura anatômica, impressões com marcações do tamanho, volume e peso do paciente. Conector de 15 mm, cuff anatômico alargado e pré curvado, permitindo suporte ventilatório com pressão positiva de > 30 cm ar. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. Embalagem individual, com abertura asséptica, contendo identificação do produto conforme a legislação vigente. Possuir registro Anvisa. ¦ Apresentação: UNIDADE | unidade | SIM | SIM | NÃO |

|  | EBS13818 | 451069 | Máscara LARÍNGEA em PVC, para PACIENTES COM 20 a 30 kg. TAMANHO 2,5. Látex free, COM TUBO DE DRENAGEM GÁSTRICA INTEGRADO permitindo descompressão passiva e ativa por aspiração do conteúdo gástrico com sonda gástrica. Tubo transparente em PVC, curvatura anatômica, impressões com marcações do tamanho volume e peso do paciente. Conector de 15 mm, cuff anatômico alargado e pré curvado, permitindo suporte ventilatório com pressão positiva de > 30 cm ar. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. Embalagem individual, com abertura asséptica, contendo identificação do produto conforme a legislação vigente. Possuir registro Anvisa. ¦ Apresentação: UNIDADE | unidade | SIM | SIM | SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS13819 | 451072 | Máscara LARÍNGEA em PVC, para PACIENTES COM 30 a 50 kg. TAMANHO 03. Látex free, COM TUBO DE DRENAGEM GÁSTRICA INTEGRADO permitindo descompressão passiva e ativa por aspiração do conteúdo gástrico com sonda gástrica. Tubo transparente em PVC, curvatura anatômica, impressões com marcações do tamanho, volume e peso do paciente. Conector de 15 mm, cuff anatômico alargado e pré curvado, permitindo suporte ventilatório com pressão positiva de > 30 cm ar. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. Embalagem individual, com abertura asséptica, contendo identificação do produto conforme a legislação vigente. Possuir registro Anvisa. ¦ Apresentação: UNIDADE | unidade | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS07133 | 451073 | Máscara LARÍNGEA, para PACIENTES COM 50 a 70 kg. TAMANHO 04. Látex free, COM TUBO DE DRENAGEM GÁSTRICA INTEGRADO permitindo descompressão passiva e ativa por aspiração do conteúdo gástrico com sonda gástrica. Tubo transparente em PVC, curvatura anatômica, impressões com marcações do tamanho, volume e peso do paciente. Conector de 15 mm, cuff anatômico alargado e pré curvado, permitindo suporte ventilatório com pressão positiva de > 30 cm ar. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. Embalagem individual, com abertura asséptica, contendo identificação do produto conforme a legislação vigente. Possuir registro Anvisa. ¦ Apresentação: UNIDADE | unidade | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS07134 | 451480 | Máscara LARÍNGEA, para PACIENTES COM 70 a 100 kg. TAMANHO 05. Látex free, COM TUBO DE DRENAGEM GÁSTRICA INTEGRADO permitindo descompressão passiva e ativa por aspiração do conteúdo gástrico com sonda gástrica. Tubo transparente em PVC, curvatura anatômica, impressões com marcações do tamanho, volume e peso do paciente. Conector de 15 mm, cuff anatômico alargado | unidade | SIM | SIM | SIM |

|  |  |  | e pré curvado, permitindo suporte ventilatório com pressão positiva de > 30 cm ar. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. Embalagem individual, com abertura asséptica, contendo identificação do produto conforme a legislação vigente. Possuir registro Anvisa. ¦ Apresentação: UNIDADE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS07124 | 455941 | Máscara NASAL, tamanho NEONATAL G (uso em recém-nascido com peso de 1300 a 1600 g), em SILICONE, anatômica, adaptável em circuito de CPAP nasal. Compatível com sistema especificado em edital. Material resistente a limpeza e desinfecção, uso hospitalar. Enviar fotos do produto e instruções de uso com recomendações do fabricante. | unidade | NÃO | NÃO | SIM |
|  | EBS07125 | 455940 | Máscara NASAL, tamanho NEONATAL M (uso em recém-nascido com peso de 1000 a 1300 g), em SILICONE, anatômica, adaptável em circuito de CPAP nasal. Compatível com sistema especificado em edital. Material resistente a limpeza e desinfecção, uso hospitalar. Enviar fotos do produto e instruções de uso com recomendações do fabricante...Aprs: unidade | unidade | NÃO | NÃO | SIM |
|  | EBS07126 | 455939 | Máscara NASAL, tamanho NEONATAL P (uso em recém-nascido com peso de 700 a 1000 g), em SILICONE, anatômica, adaptável em circuito de CPAP nasal. Compatível com sistema especificado em edital. Material resistente a limpeza e desinfecção, uso hospitalar. Enviar fotos do produto e instruções de uso com recomendações do fabricante. Aprs: unidade | unidade | NÃO | NÃO | SIM |
|  | EBS09547 | 320228 | Manovacuômetro – ANALÓGICO para a mensuração da força da musculatura inspiratória e a força da musculatura expiratória, determinada pela pressão negativa e pressão positiva. Em ESCALA DE NO MÍNIMO 120 cmH²O. Conter Adaptador para aplicação com bocal exclusivo para avaliação da Pi/Pe-max. Clamp nasal anatômico. Conector tipo Rescal com válvula de obstrução. Manômetro de simples higienização, não estéril, partes móveis (bocal, conector e adaptador) autoclaváveis. Calibrado de acordo com as normas do INMETRO, na fabricação. Manual de instruções e bolsa para transporte. Deve conter registro na Anvisa e certificado de acreditação no INMETRO. | unidade | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS01184 | 347647 | Material fisioterapia, tipo: medidor de fluxo expiratório, material: eixo interno aço inox, corpo plástico, aplicação: adulto, características adicionais: escala de valores | unidade | SIM | SIM | NÃO |

|  |  |  | de 60 a880l/min (Peak flow). |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS02164 | 470904 | MEMBRANA (diafragma), para uso em VÁLVULA SUPERIOR anti-reinalação do REANIMADOR MANUAL; modelo BICO DE PATO, material SILICONE. Embalagem individual contendo dados de identificação, procedência e atender a legislação sanitária vigente e pertinente ao produto. Apresentação: UNIDADE | unidade | NÃO | SIM | SIM |
|  | EBS07160 | 415898 | NEBULIZADOR COM CONECTORES, completo, para uso em ventilador pulmonar, compatível com o equipamento ventilador pulmonar especificado em edital. Deve atender à descrição do item fornecido pelo fabricante do equipamento. Apresentação: unidade. Características adicionais: Uso em ventiladores Mindray e Dixtal 3012. | unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS07162 | 415929 | NEBULIZADOR MICRO MIST, para USO EM VENTILADOR PULMONAR, compatível com o equipamento ventilador pulmonar especificado em edital. Deve atender à descrição do item fornecido pelo fabricante do equipamento. Produto deve possuir registro vigente na Anvisa. ¦ Apresentação: UNIDADE. Características adicionais: Uso em ventiladores Mindray e Dixtal 3012. | unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS01190 | 437645 | MACRONEBOLIZADOR PARA OXIGÊNIO, TAMANHO INFANTIL. - 500ML - Macronebulizador PARA OXIGÊNIO, TAMANHO INFANTIL. Composto por: frasco em plástico injetado de alta resistência, graduado, capacidade de até 500 ml. Traqueia em silicone, flexível e lisa internamente, conexão em metal com rosca. MÁSCARA FACIAL em PVC macio, flexível e transparente, presilhas para fixação na cabeça. | unidade | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS01191 | 435425 | MACRONEBOLIZADOR PARA OXIGÊNIO, TAMANHO ADULTO. - 500ML - Macronebulizador PARA OXIGÊNIO, TAMANHO ADULTO. Composto por: frasco em plástico injetado de alta resistência, graduado, capacidade de até 500 ml. Traqueia em silicone, flexível e lisa internamente, conexão em metal com rosca. MÁSCARA FACIAL em PVC macio, flexível e transparente, presilhas para fixação na cabeça. | unidade | NÃO | SIM | SIM |
|  | EBS07161 | 413261 | NEBULIZADOR T COM CONECTORES, kit de nebulização para uso em ventilador mecânico, composto por conector T, copo e extensão de silicone, LIVRE DE LÁTEX, tamanho ADULTO; aprovada para procedimentos de limpeza de desinfecção | unidade | SIM | NÃO | NÃO |

|  |  |  | térmica e química, compatível com ventilador (modelo descrito no edital), a apresentação do produto deve obedecer a legislação atual vigente. Apresentação: UNIDADE. Características adicionais: Uso em ventiladores Mindray e Dixtal 3012 conexões universais. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS02170 | 445898 | O´ring, para tampa de frasco de aspiração, compatível com a marca especificada em edital. ¦ Apresentação: UNIDADE. Características adicionais: Borracha de vedação para frascos de vidro de 500 ml. COMPRAR EM LOTE COM O EBS01126 E EBS05700. | unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS02057 | 607402 | Oxímetro DE PULSO COMPACTO E PORTÁTIL, apresentar SPO2, FC e barra de intensidade do pulso, desliga automático após retirar o dedo. Dados técnicos: SPO2 - 0 a 100%; faixa de pulso - 30 a 245 BPM. Visor com LED´s informando o nível da bateria no painel. Tira de suporte do equipamento para pendurar no pescoço. Alimentação por pilha ou bateria. | unidade | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS01207 | 454169 | Pronga NASAL (refil), TAMANHO 00, EM SILICONE, anatômica, adaptável em circuito de CPAP nasal. Uso único. ¦ Apresentação: UNIDADE | unidade | NÃO | NÃO | SIM |
|  | EBS01206 | 454168 | Pronga NASAL (refil), TAMANHO 0, EM SILICONE, anatômica, adaptável em circuito de CPAP nasal. Uso único. ¦ Apresentação: UNIDADE | unidade | NÃO | SIM | SIM |
|  | EBS01208 | 454163 | Pronga NASAL (refil), TAMANHO 1, EM SILICONE, anatômica, adaptável em circuito de CPAP nasal. Uso único. ¦ Apresentação: UNIDADE | unidade | NÃO | SIM | SIM |
|  | EBS01209 | 454164 | Pronga NASAL (refil), TAMANHO 2, EM SILICONE, anatômica, adaptável em circuito de CPAP nasal. Uso único. ¦ Apresentação: UNIDADE | unidade | NÃO | SIM | SIM |
|  | EBS01210 | 454165 | Pronga NASAL (refil), TAMANHO 3, EM SILICONE, anatômica, adaptável em circuito de CPAP nasal. Uso único. ¦ Apresentação: UNIDADE | unidade | NÃO | SIM | SIM |
|  | EBS01211 | 454166 | Pronga NASAL (refil), TAMANHO 4, EM SILICONE, anatômica, adaptável em circuito de CPAP nasal. Uso único. ¦ Apresentação: UNIDADE | unidade | NÃO | SIM | SIM |
|  | EBS01212 | 454167 | Pronga NASAL (refil), TAMANHO 5, EM SILICONE, anatômica, adaptável em circuito | unidade | NÃO | SIM | SIM |

|  |  |  | de CPAP nasal. Uso único. ¦ Apresentação: UNIDADE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS07168 | 478923 | Pulmão teste, tamanho NEONATAL, completo, para USO EM VENTILADOR PULMONAR, compatível com o equipamento especificado em edital. Reutilizável. ¦ Apresentação: UNIDADE | unidade | NÃO | SIM | SIM |
|  | EBS07167 | 478923 | Pulmão teste, tamanho PEDIÁTRICO/ NEONATAL, completo, para USO EM VENTILADOR PULMONAR, compatível com o equipamento especificado em edital. Reutilizável. ¦ Apresentação: UNIDADE Característica adicional: tamanho pediátrico/infantil. | unidade | NÃO | SIM | SIM |
|  | EBS01197 | 456411 | Reanimador MANUAL, USO NEONATAL, esterilizável. BALÃO CONFECCIONADO EM SILICONE, de alta qualidade, COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO DE 250 ml, acompanha máscara de tamanho compatível com formato anatômico em material macio, resistente e translúcido, com encaixe perfeito a válvula permitindo giro de 360 graus nos dois sentidos), válvula superior não reinalatória limitadora de pressão (pop-off) 40 cmH2, corpo principal, válvula inferior de entrada de O2, válvula da bolsa, bolsa reservatório de oxigênio com capacidade máxima de 500 ml, extensão para ligação à rede de oxigênio. Todo o conjunto deve ser desmontável, o diafragma, válvulas e demais peças que compõem o reanimador ofertado devem ser vendidas no mercado de forma avulsa. Possuir registro no Ministério da Saúde/Anvisa. Aprs: unidade | unidade | NÃO | SIM | SIM |
|  | EBS01196 | 456409 | Reanimador MANUAL, USO ADULTO, esterilizável. BALÃO CONFECCIONADO EM SILICONE, de alta qualidade, COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO DE 1600 ml, acompanha máscara de tamanho compatível com formato anatômico em material macio, resistente e translúcido, com encaixe perfeito a válvula permitindo giro de 360 graus nos dois sentidos, válvula superior não reinalatória limitadora de pressão (pop-off) 60 cmH2, corpo principal, válvula inferior de entrada de O2, válvula da bolsa, bolsa reservatório de oxigênio com capacidade mínima de 2500 ml, extensão para ligação à rede de oxigênio. Todo o conjunto deve ser desmontável, os diafragmas, válvulas e demais peças que compõem o reanimador ofertado devem ser vendidas no mercado de forma avulsa. Possuir registro no Ministério da Saúde/Anvisa..Aprs: unidade | unidade | NÃO | SIM | SIM |

|  | EBS01198 | 456410 | Reanimador MANUAL, USO PEDIÁTRICO, esterilizável. BALÃO CONFECCIONADO EM SILICONE, de alta qualidade, COM CAPACIDADE DE, NO MÍNIMO, 500 ml, acompanha máscara de tamanho compatível com formato anatômico em material macio, resistente e translúcido, com encaixe perfeito a válvula permitindo giro de 360 graus nos dois sentidos), válvula superior não reinalatória limitadora de pressão (pop-off) 40 cmH2, corpo principal, válvula inferior de entrada de O2, válvula da bolsa, bolsa reservatório de oxigênio com capacidade mínima de 2500 ml, extensão para ligação à rede de oxigênio. Todo o conjunto deve ser desmontável, o diafragma, válvulas e demais peças que compõem o reanimador ofertado devem ser vendidas no mercado de forma avulsa. Possuir registro no Ministério da Saúde/Anvisa..Aprs: unidade | unidade | NÃO | SIM | SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS02164 | 470904 | MEMBRANA (diafragma), para uso em VÁLVULA SUPERIOR anti-reinalação do REANIMADOR MANUAL; modelo BICO DE PATO, material SILICONE. Embalagem individual contendo dados de identificação, procedência e atender a legislação sanitária vigente e pertinente ao produto. Obs.: material deve ser compatível com reanimador utilizado na instituição. Apresentação: UNIDADE | unidade | NÃO | SIM | SIM |
|  | EBS11441 | 285762 | Componente do reanimador manual, VÁLVULA PEEP, 5 a 20 cm H2O, para uso em VNI - ventilação não invasiva, MATERIAL PVC, isento de látex. Compatível com o reanimador manual utilizado na instituição. ¦ Apresentação: UNIDADE | unidade | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS07338 | 277835 | REGULADOR DE VÁCUO TORÁCICO, aplicação em aspirações torácicas e gástrica, composto por: tubo em POLICARBONATO graduado de 0 a 25 cm h²0, transparente e resistente a impactos, tampa de entrada de água, tubo central, conexão para a rede de vácuo e para o frasco coletor; conector entrada rosca fêmea 9/16 pol x 18 fios, saída rosca macho. Permitindo ajuste fino de fluxo graduado de 0 a 25 cm h²0. Deve possuir garantia contra defeito de fabricação, manual com instruções de uso. ¦ Apresentação: UNIDADE | unidade | SIM | SIM | SIM |
|  | PROVPPS02 3517 | 267434 | VÁLVULA REDUTORA PARA REDE CANALIZADA DE AR COMPRIMIDO, confeccionada em metal cromado; manômetro de baixa pressão de 0 a 10 kgf/cm²; botão de controle. Conexões e cor padrão ABNT. Embalagem com dados de identificação, procedência, fabricação, validade e registro no MS. | unidade | SIM | SIM | SIM |

|  | PROVPPS02 3518 | 267435 | VÁLVULA REDUTORA PARA REDE CANALIZADA DE OXIGÊNIO, confeccionada em metal cromado, manômetro de baixa pressão de 0 a 10 kgf/cm²; botão de controle. Conexões e cor padrão ABNT. Embalagem com dados de identificação, procedência, fabricação, validade e registro no MS. | unidade | SIM | SIM | SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS02 3519 | 267436 | VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO PARA CILINDRO DE ÓXIDO NITROSO, confeccionada em metal cromado, COM FLUXÔMETRO E MANÔMETRO, com faixa de indicação mínima de 0 a 300 kgf/cm², pressão de saída regulada em 3,5 kgf/cm², saída com fluxômetro acoplado com faixa de indicação mínima de 0 a 15 litros por minuto, com rosca padrão de cilindro de óxido nitroso conexões e cor padrão ABNT. Embalagem com dados de identificação, procedência, fabricação, validade e registro no MS. | unidade | SIM | SIM | SIM |
|  | PROVPPS02 3520 | 389770 | VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO, confeccionada em metal cromado, COM FLUXÔMETRO E MANÔMETRO, com faixa de indicação mínima de 0 a 300 kgf/cm², pressão de saída regulada em 3,5 kgf/cm², saída com fluxômetro acoplado com faixa de indicação mínima de 0 a 15 litros por minuto, com rosca padrão de cilindro de oxigênio, conexões e cor padrão ABNT. Embalagem com dados de identificação, procedência, fabricação, validade e registro no MS. | unidade | SIM | SIM | SIM |
|  | PROVPPS02 3521 | 454856 | Fluxômetro PARA REDE DE OXIGÊNIO. Em METAL CROMADO, ESCALA DE 0,1 a 3,5 l/m, ou alternativamente de 0,1 a 5 l/m, exatidão da escala de +/- 5%, bilhas em policarbonato, esfera em aço inoxidável, leitura indicada no centro da esfera. Presença de dispositivo para adaptação de látex, garantia de perfeita vedação, botão de controle de fluxo fixado e porca borboleta com inserto em metal permitindo fácil manutenção, sistema de vedação tipo agulha flutuante evitando vazamentos, rosca de saída, conexões e cor PADRÃO ABNT, sistema de compensação de pressão, tampa de proteção da rosca do conector de gás em plástico maleável. As peças que compõem o fluxômetro devem ser vendidas no mercado de forma avulsa. Embalagem com dados de identificação, procedência, fabricação, validade e registro no MS. Resistente a processos de limpeza. | unidade | SIM | SIM | SIM |
|  | PROVPPS02 3522 | 280472 | Fluxômetro PARA REDE DE AR COMPRIMIDO. Em METAL CROMADO, ESCALA DE 0 a 15 l/m, bilhas em policarbonato, esfera em aço inoxidável, botão de controle de | unidade | SIM | SIM | SIM |

|  |  |  | fluxo e porca borboleta com inserto em metal, conexões e cor PADRÃO ABNT. As peças que compõem o fluxômetro devem ser vendidas no mercado de forma avulsa. Embalagem com dados de identificação, procedência, fabricação, validade e registro no MS. Resistente a processos de limpeza. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS02 3523 | 280471 | Fluxômetro PARA REDE DE OXIGÊNIO. Em METAL CROMADO, ESCALA DE 0 a 15 l/m, exatidão da escala de +/- 5%, bilhas em policarbonato, esfera em aço inoxidável, leitura indicada no centro da esfera. Presença de dispositivo para adaptação de látex, garantia de perfeita vedação, botão de controle de fluxo fixado e porca borboleta com inserto em metal permitindo fácil manutenção, sistema de vedação tipo agulha flutuante evitando vazamentos, rosca de saída, conexões e cor PADRÃO ABNT, sistema de compensação de pressão, tampa de proteção da rosca do conector de gás em plástico maleável. As peças que compõem o fluxômetro devem ser vendidas no mercado de forma avulsa. Embalagem com dados de identificação, procedência, fabricação, validade e registro no MS. Resistente a processos de limpeza, acompanhado de instruções do fabricante. | unidade | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS02011 | 454162 | Sistema CPAP NASAL NEONATAL, TAMANHO 00, (pressão positiva contínua de vias aéreas), PARA RECÉM NASCIDO DE ATÉ 800 g. Uso único. Contendo: CÂNULA com conexão para via inspiratória, EM SILICONE, 2 TRAQUEIAS CORRUGADAS com 10 mm de diâmetro e adaptação segura à cânula, 1 VIA PARA MONITOR DE PRESSÃO, 1 ADAPTADOR RÍGIDO para umidificador, 1 TOUCA DE TECIDO ELÁSTICO com dispositivo para fixação. Deve acompanhar conectores para ventilador, linha expiratória e inspiratória. Embalagem segura contendo identificação do produto, lote e validade. Todo sistema deve ser atóxico, isento de resíduos e impurezas e de irritantes dérmicos, resistente, transparente, de fácil montagem, ter conexões seguras, macio, confortável, flexibilidade segura, oferecer segurança na utilização e atender a legislação vigente. ¦ Apresentação: UNIDADE. | unidade | NÃO | NÃO | SIM |
|  | EBS01205 | 454162 | Sistema CPAP NASAL NEONATAL, TAMANHO 00, (pressão positiva contínua de vias aéreas), DE SILICONE FLEXÍVEL e transparente, com abertura frontal para encaixe a interface de via de inspiração e expiração, interface e via inspiratória e expiratória composta de 2 tubos corrugados de PVC com conectores universais para adaptação em respirador no ramo inspiratório e expiratório e linha de monitorização de pressão em PVC cristal, com saída para conexão no respirador, para uso com | unidade | NÃO | NÃO | SIM |

|  |  |  | máscara nasal e ou pronga nasal com abertura frontal, fixador cefálico (touca) do tipo gorro para CPAP neonatal tamanho 00, de material resistente, antialérgico, elástico. Obs.: REUTILIZÁVEL, passível de reprocessamento. Aprs: unidade |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS02009 | 454161 | Sistema CPAP NASAL NEONATAL, TAMANHO 0, (pressão positiva contínua de vias aéreas). Uso único. Contendo: CÂNULA com conexão para via inspiratória, EM SILICONE, 2 TRAQUEIAS CORRUGADAS com 10 mm de diâmetro e adaptação segura à cânula, 1 VIA PARA MONITOR DE PRESSÃO, 1 ADAPTADOR RÍGIDO para umidificador, 1 TOUCA DE TECIDO ELÁSTICO com dispositivo para fixação. Deve acompanhar conectores para ventilador, linha expiratória e inspiratória. Embalagem segura contendo identificação do produto, lote e validade. Todo sistema deve ser atóxico, isento de resíduos e impurezas e de irritantes dérmicos, resistente, transparente, de fácil montagem, ter conexões seguras, macio, confortável, flexibilidade segura, oferecer segurança na utilização e atender a legislação vigente. ¦ Apresentação: UNIDADE | unidade | NÃO | NÃO | SIM |
|  | EBS01203 | 454161 | Sistema CPAP NASAL NEONATAL, TAMANHO 0, (pressão positiva contínua de vias aéreas), DE SILICONE FLEXÍVEL e transparente, com abertura frontal para encaixe a interface de via de inspiração e expiração, interface e via inspiratória e expiratória composta de 2 tubos corrugados de PVC com conectores universais para adaptação em respirador no ramo inspiratório e expiratório e linha de monitorização de pressão em PVC cristal, com saída para conexão no respirador, para uso com máscara nasal e ou pronga nasal com abertura frontal, fixador cefálico (touca) do tipo gorro para CPAP neonatal tamanho 0, de material resistente, antialérgico, elástico. Obs.: REUTILIZÁVEL, passível de reprocessamento. Aprs: unidade | unidade | NÃO | NÃO | SIM |
|  | EBS02010 | 454156 | Sistema CPAP NASAL NEONATAL, TAMANHO 1, (pressão positiva contínua de vias aéreas). Uso único. Contendo: CÂNULA com conexão para via inspiratória, EM SILICONE, 2 TRAQUEIAS CORRUGADAS com 10 mm de diâmetro e adaptação segura à cânula, 1 VIA PARA MONITOR DE PRESSÃO, 1 ADAPTADOR RÍGIDO para umidificador, 1 TOUCA DE TECIDO ELÁSTICO com dispositivo para fixação. Deve acompanhar conectores para ventilador, linha expiratória e inspiratória. Embalagem segura contendo identificação do produto, lote e validade. Todo sistema deve ser atóxico, isento de resíduos e impurezas e de irritantes dérmicos, resistente, transparente, de fácil montagem, ter conexões seguras, macio, | unidade | NÃO | NÃO | SIM |

|  |  |  | confortável, flexibilidade segura, oferecer segurança na utilização e atender a legislação vigente. ¦ Apresentação: UNIDADE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS01204 | 454156 | Sistema CPAP NASAL NEONATAL, TAMANHO 1, (pressão positiva contínua de vias aéreas), DE SILICONE FLEXÍVEL e transparente, com abertura frontal para encaixe a interface de via de inspiração e expiração, interface e via inspiratória e expiratória composta de 2 tubos corrugados de PVC com conectores universais para adaptação em respirador no ramo inspiratório e expiratório e linha de monitorização de pressão em PVC cristal, com saída para conexão no respirador, para uso com máscara nasal e ou pronga nasal com abertura frontal, fixador cefálico (touca) do tipo gorro para CPAP neonatal tamanho 1, de material resistente, antialérgico, elástico. Obs.: REUTILIZÁVEL, passível de reprocessamento. Aprs: unidade | unidade | NÃO | NÃO | SIM |
|  | EBS02012 | 454157 | Sistema CPAP NASAL NEONATAL, TAMANHO 2, (pressão positiva contínua de vias aéreas). Uso único. Contendo: CÂNULA com conexão para via inspiratória, EM SILICONE, 2 TRAQUEIAS CORRUGADAS com 10 mm de diâmetro e adaptação segura à cânula, 1 VIA PARA MONITOR DE PRESSÃO, 1 ADAPTADOR RÍGIDO para umidificador, 1 TOUCA DE TECIDO ELÁSTICO com dispositivo para fixação. Deve acompanhar conectores para ventilador, linha expiratória e inspiratória. Embalagem segura contendo identificação do produto, lote e validade. Todo sistema deve ser atóxico, isento de resíduos e impurezas e de irritantes dérmicos, resistente, transparente, de fácil montagem, ter conexões seguras, macio, confortável, flexibilidade segura, oferecer segurança na utilização e atender a legislação vigente. ¦ Apresentação: UNIDADE | unidade | NÃO | SIM | SIM |
|  | EBS01199 | 454157 | Sistema CPAP NASAL NEONATAL, TAMANHO 2, (pressão positiva contínua de vias aéreas), DE SILICONE FLEXÍVEL e transparente, com abertura frontal para encaixe a interface de via de inspiração e expiração, interface e via inspiratória e expiratória composta de 2 tubos corrugados de PVC com conectores universais para adaptação em respirador no ramo inspiratório e expiratório e linha de monitorização de pressão em PVC cristal, com saída para conexão no respirador, para uso com máscara nasal e ou pronga nasal com abertura frontal, fixador cefálico (touca) do tipo gorro para CPAP neonatal tamanho 2, de material resistente, antialérgico, elástico. Obs.: REUTILIZÁVEL, passível de reprocessamento. Aprs: unidade | unidade | NÃO | NÃO | SIM |

|  | EBS02006 | 454158 | Sistema CPAP NASAL NEONATAL, TAMANHO 3, (pressão positiva contínua de vias aéreas). Uso único. Contendo: CÂNULA com conexão para via inspiratória, EM SILICONE, 2 TRAQUEIAS CORRUGADAS com 10 mm de diâmetro e adaptação segura à cânula, 1 VIA PARA MONITOR DE PRESSÃO, 1 ADAPTADOR RÍGIDO para umidificador, 1 TOUCA DE TECIDO ELÁSTICO com dispositivo para fixação. Deve acompanhar conectores para ventilador, linha expiratória e inspiratória. Embalagem segura contendo identificação do produto, lote e validade. Todo sistema deve ser atóxico, isento de resíduos e impurezas e de irritantes dérmicos, resistente, transparente, de fácil montagem, ter conexões seguras, macio, confortável, flexibilidade segura, oferecer segurança na utilização e atender a legislação vigente. ¦ Apresentação: UNIDADE | unidade | NÃO | SIM | SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS01200 | 454158 | Sistema CPAP NASAL NEONATAL, TAMANHO 3, (pressão positiva contínua de vias aéreas), DE SILICONE FLEXÍVEL e transparente, com abertura frontal para encaixe a interface de via de inspiração e expiração, interface e via inspiratória e expiratória composta de 2 tubos corrugados de PVC com conectores universais para adaptação em respirador no ramo inspiratório e expiratório e linha de monitorização de pressão em PVC cristal, com saída para conexão no respirador, para uso com máscara nasal e ou pronga nasal com abertura frontal, fixador cefálico (touca) do tipo gorro para CPAP neonatal tamanho 3, de material resistente, antialérgico, elástico. Obs.: REUTILIZÁVEL, passível de reprocessamento. Aprs: unidade | unidade | NÃO | NÃO | SIM |
|  | EBS02007 | 454159 | Sistema CPAP NASAL NEONATAL, TAMANHO 4, (pressão positiva contínua de vias aéreas). Uso único. Contendo: CÂNULA com conexão para via inspiratória, EM SILICONE, 2 TRAQUEIAS CORRUGADAS com 10 mm de diâmetro e adaptação segura à cânula, 1 VIA PARA MONITOR DE PRESSÃO, 1 ADAPTADOR RÍGIDO para umidificador, 1 TOUCA DE TECIDO ELÁSTICO com dispositivo para fixação. Deve acompanhar conectores para ventilador, linha expiratória e inspiratória. Embalagem segura contendo identificação do produto, lote e validade. Todo sistema deve ser atóxico, isento de resíduos e impurezas e de irritantes dérmicos, resistente, transparente, de fácil montagem, ter conexões seguras, macio, confortável, flexibilidade segura, oferecer segurança na utilização e atender a legislação vigente. ¦ Apresentação: UNIDADE | unidade | NÃO | SIM | SIM |

|  | EBS01201 | 454159 | Sistema CPAP NASAL NEONATAL, TAMANHO 4, (pressão positiva contínua de vias aéreas), DE SILICONE FLEXÍVEL e transparente, com abertura frontal para encaixe a interface de via de inspiração e expiração, interface e via inspiratória e expiratória composta de 2 tubos corrugados de PVC com conectores universais para adaptação em respirador no ramo inspiratório e expiratório e linha de monitorização de pressão em PVC cristal, com saída para conexão no respirador, para uso com máscara nasal e ou pronga nasal com abertura frontal, fixador cefálico (touca) do tipo gorro para CPAP neonatal tamanho 4, de material resistente, antialérgico, elástico. Obs.: REUTILIZÁVEL, passível de reprocessamento. Aprs: unidade | unidade | NÃO | NÃO | SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS02008 | 454160 | Sistema CPAP NASAL NEONATAL, TAMANHO 5, (pressão positiva contínua de vias aéreas). Uso único. Contendo: CÂNULA com conexão para via inspiratória, EM SILICONE, 2 TRAQUEIAS CORRUGADAS com 10 mm de diâmetro e adaptação segura à cânula, 1 VIA PARA MONITOR DE PRESSÃO, 1 ADAPTADOR RÍGIDO para umidificador, 1 TOUCA DE TECIDO ELÁSTICO com dispositivo para fixação. Deve acompanhar conectores para ventilador, linha expiratória e inspiratória. Embalagem segura contendo identificação do produto, lote e validade. Todo sistema deve ser atóxico, isento de resíduos e impurezas e de irritantes dérmicos, resistente, transparente, de fácil montagem, ter conexões seguras, macio, confortável, flexibilidade segura, oferecer segurança na utilização e atender a legislação vigente. ¦ Apresentação: UNIDADE | unidade | NÃO | SIM | SIM |
|  | EBS05577 | 454401 | SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL nº 06, tipo SONDA, modelo PARA USO EM CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA, NEONATAL, com conexão em T, em PVC atóxico, flexível, transparente e RADIOPACA, graduada de centímetro em centímetro com orifícios na extremidade distal com ponta arredondada; luva plástica siliconizada envolvendo a sonda; via de instilação com válvula anti-refluxo, válvula para controle de vácuo com trava por pressão e tampa protetora na extremidade distal, com MDI (aerosol terapia). ESTÉRIL, USO ÚNICO. Embalagem individual com abertura asséptica, contendo a identificação do produto, lote, validade, dados do fabricante, fabricação e registro na Anvisa/MS.Aprs: unidade | unidade | NÃO | NÃO | SIM |
|  | EBS00226 | 454401 | SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL nº 06, tipo SONDA, modelo PARA USO EM CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA, NEONATAL, em PVC atóxico, flexível, transparente e radiopaca, graduada de centímetro em centímetro com orifícios na | unidade | NÃO | SIM | SIM |

|  |  |  | extremidade distal com ponta arredondada; luva plástica siliconizada envolvendo a sonda; conector em Y com duplo (pivôs giratórios) para conexão em cânula traqueostomia de um lado e circuito do ventilador mecânico do outro; via de instilação com válvula anti-refluxo, válvula para controle de vácuo com trava por pressão e tampa protetora na extremidade distal, com MDI (aerosol terapia). ESTÉRIL, USO ÚNICO. Embalagem individual com abertura asséptica, contendo a identificação do produto, lote, validade, dados do fabricante, fabricação e registro na Anvisa/MS.Característica adicional: conexão em cotovelo. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS05578 | 454408 | SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL nº 08, tipo SONDA, modelo PARA USO EM CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA, NEONATAL, com conexão em T, em PVC atóxico, flexível, transparente e RADIOPACA, graduada de centímetro em centímetro com orifícios na extremidade distal com ponta arredondada; luva plástica siliconizada envolvendo a sonda; via de instilação com válvula anti-refluxo, válvula para controle de vácuo com trava por pressão e tampa protetora na extremidade distal, com MDI (aerosol terapia). ESTÉRIL, USO ÚNICO. Embalagem individual com abertura asséptica, contendo a identificação do produto, lote, validade, dados do fabricante, fabricação e registro na Anvisa/MS.Aprs: unidade | unidade | NÃO | NÃO | SIM |
|  | EBS00229 | 454405 | SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL nº 12, tipo SONDA, modelo PARA USO EM CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA, ADULTO, com conexão em cotovelo em PVC atóxico, flexível, transparente e radiopaca, graduada de centímetro em centímetro com orifícios na extremidade distal com ponta arredondada; luva plástica siliconizada envolvendo a sonda; conector em Y com duplo (pivôs giratórios) para conexão em cânula traqueostomia de um lado e circuito do ventilador mecânico do outro; via de instilação com válvula anti-refluxo, válvula para controle de vácuo com trava por pressão e tampa protetora na extremidade distal, com MDI (aerosol terapia). ESTÉRIL, USO ÚNICO. Embalagem individual com abertura asséptica, contendo a identificação do produto, lote, validade, dados do fabricante, fabricação e registro na Anvisa/MS. | unidade | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS00230 | 454402 | SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL nº 14, tipo SONDA, modelo PARA USO EM CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA, ADULTO, com conexão em cotovelo em PVC atóxico, flexível, transparente e radiopaca, graduada de centímetro em centímetro com orifícios na extremidade distal com ponta arredondada; luva | unidade | SIM | SIM | SIM |

|  |  |  | plástica siliconizada envolvendo a sonda; conector em Y com duplo (pivôs giratórios) para conexão em cânula traqueostomia de um lado e circuito do ventilador mecânico do outro; via de instilação com válvula anti-refluxo, válvula para controle de vácuo com trava por pressão e tampa protetora na extremidade distal, com MDI (aerosol terapia). ESTÉRIL, USO ÚNICO. Embalagem individual com abertura asséptica, contendo a identificação do produto, lote, validade, dados do fabricante, fabricação e registro na Anvisa/MS. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS00231 | 454398 | SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL nº 16, tipo SONDA, modelo PARA USO EM CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA, ADULTO, com conexão em cotovelo em PVC atóxico, flexível, transparente e radiopaca, graduada de centímetro em centímetro com orifícios na extremidade distal com ponta arredondada; luva plástica siliconizada envolvendo a sonda; conector em Y com duplo (pivôs giratórios) para conexão em cânula traqueostomia de um lado e circuito do ventilador mecânico do outro; via de instilação com válvula anti-refluxo, válvula para controle de vácuo com trava por pressão e tampa protetora na extremidade distal, com MDI (aerosol terapia). ESTÉRIL, USO ÚNICO. Embalagem individual com abertura asséptica, contendo a identificação do produto, lote, validade, dados do fabricante, fabricação e registro na Anvisa/MS. | unidade | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS12209 | 454407 | SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL nº 05, modelo para USO EM TUBO OROTRAQUEAL, NEONATAL, com conexão em cotovelo em PVC ou similar, atóxico, flexível, transparente e INCOLOR, graduada de centímetro em centímetro com orifícios na extremidade distal com ponta arredondada; luva plástica siliconizada envolvendo a sonda; conector em Y com duplo (pivôs giratórios) para conexão em tubo endotraqueal de um lado e circuito do ventilador mecânico do outro; via de instilação com válvula anti-refluxo, válvula para controle de vácuo com trava por pressão e tampa protetora na extremidade distal, com MDI (aerosol terapia). Todo sistema deve ser resistente, atóxico, isento de agentes alergênicos, resíduos e impurezas, de fácil manuseio, com flexibilidade, aspiração e utilização segura. ESTÉRIL, USO ÚNICO. Embalagem individual com abertura e transferência asséptica, identificação do produto, validade e lote. ¦ Apresentação: UNIDADE | unidade | NÃO | NÃO | SIM |
|  | EBS04897 | 454396 | SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL nº 06, tipo SONDA para USO EM TUBO OROTRAQUEAL, NEONATAL, em PVC atóxico, flexível, translúcido, graduada | unidade |  |  |  |

|  |  |  | de centímetro em centímetro com orifícios na extremidade distal com ponta arredondada; luva plástica siliconizada envolvendo a sonda; conector em Y com duplo (pivôs giratórios) para conexão em tubo endotraqueal de um lado e circuito do ventilador mecânico do outro; via de instilação com válvula anti-refluxo, COM MDI (aerosol terapia), conexão em cotovelo na extremidade distal, válvula para controle de vácuo com trava por pressão e tampa protetora. ¦ Apresentação: UNIDADE |  | NÃO | SIM | SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS04898 | 454406 | SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL nº 08, tipo SONDA para USO EM TUBO OROTRAQUEAL, NEONATAL, em PVC atóxico, flexível, translúcido, graduada de centímetro em centímetro com orifícios na extremidade distal com ponta arredondada; luva plástica siliconizada envolvendo a sonda; conector em Y com duplo (pivôs giratórios) para conexão em tubo endotraqueal de um lado e circuito do ventilador mecânico do outro; via de instilação com válvula anti-refluxo, COM MDI (aerosol terapia), conexão em cotovelo na extremidade distal, válvula para controle de vácuo com trava por pressão e tampa protetora. ¦ Apresentação: UNIDADE | unidade | NÃO | SIM | SIM |
|  | EBS04899 | 454399 | SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL nº 10, tipo SONDA para USO EM TUBO ENDOTRAQUEAL, PEDIÁTRICO, em PVC atóxico, flexível, translúcido, graduada de centímetro em centímetro com orifícios na extremidade distal com ponta arredondada; luva plástica siliconizada envolvendo a sonda; conector em Y com duplo (pivôs giratórios) para conexão em tubo endotraqueal de um lado e circuito do ventilador mecânico do outro; via de instilação com válvula anti-refluxo, COM MDI (aerosol terapia), conexão em cotovelo na extremidade distal, válvula para controle de vácuo com trava por pressão e tampa protetora. - USO EM TUBO OROTRAQUEAL. | unidade | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS04900 | 454400 | SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL nº 12, tipo SONDA para USO EM TUBO ENDOTRAQUEAL, ADULTO, em PVC atóxico, flexível, translúcido, graduada de centímetro em centímetro com orifícios na extremidade distal com ponta arredondada; luva plástica siliconizada envolvendo a sonda; conector em Y com duplo (pivôs giratórios) para conexão em tubo endotraqueal de um lado e circuito do ventilador mecânico do outro; via de instilação com válvula anti-refluxo, COM MDI (aerosol terapia), conexão em cotovelo na extremidade distal, válvula para | unidade | SIM | SIM | SIM |

|  |  |  | controle de vácuo com trava por pressão e tampa protetora. - USO EM TUBO OROTRAQUEAL. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS04901 | 454397 | SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL nº 14, tipo SONDA para USO EM TUBO ENDOTRAQUEAL, ADULTO, em PVC atóxico, flexível, translúcido, graduada de centímetro em centímetro com orifícios na extremidade distal com ponta arredondada; luva plástica siliconizada envolvendo a sonda; conector em Y com duplo (pivôs giratórios) para conexão em tubo endotraqueal de um lado e circuito do ventilador mecânico do outro; via de instilação com válvula anti-refluxo, COM MDI (aerosol terapia), conexão em cotovelo na extremidade distal, válvula para controle de vácuo com trava por pressão e tampa protetora. - USO EM TUBO OROTRAQUEAL. | unidade | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS04902 | 454398 | SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL nº 16, tipo SONDA para USO EM TUBO ENDOTRAQUEAL, ADULTO, em PVC atóxico, flexível, translúcido, graduada de centímetro em centímetro com orifícios na extremidade distal com ponta arredondada; luva plástica siliconizada envolvendo a sonda; conector em Y com duplo (pivôs giratórios) para conexão em tubo endotraqueal de um lado e circuito do ventilador mecânico do outro; via de instilação com válvula anti-refluxo, COM MDI (aerosol terapia), conexão em cotovelo na extremidade distal, válvula para controle de vácuo com trava por pressão e tampa protetora.- USO EM TUBO OROTRAQUEAL. | unidade | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS08943 | 432244 | LINHA DE SILICONE PARA SENSOR DE FLUXO, USO EM VENTILADOR PULMONAR, com duas vias, com conectores compatíveis com sensor de fluxo do ventilador especificado em edital. Embalagem segura contendo identificação do produto, lote e validade. Deve atender legislação vigente. ¦ Apresentação: Unidade. Característica adicional sobre os conectores: na Maternidade Escola deverão ser compatíveis com ventilador VM IX5. No IPPMG deverão apresentar compatibilidade com 3 equipamentos: MONITOR PHILIPS- DIXTAL Efficia CM150; MONITOR PHILIPS IntelliVue MX800; Aparelho Grager Atlan A300 (Carro de anestesia). Midray SV600. SOLICITAR AMOSTRA. | unidade | NÃO | SIM | SIM |
|  | EBS08928 | 430216 | VÁLVULA EXPIRATÓRIA/ EXALATÓRIA PARA VENTILADOR MECÂNICO, esterilizável, original ou compatível com ventilador especificado em edital. OBSERVAÇÃO - | unidade | NÃO | NÃO | SIM |

|  |  |  | COMPATÍVEL COM: VENTILADOR MECÂNICO IX5 10 UNIDADES); MODELO DIXTAL 3012. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS07121 | 446815 | Kit SENSORES DE FLUXO, ADULTO, para uso em VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE, compatível com o equipamento especificado em edital. Conjunto composto por 1 LINHA de silicone e 3 SENSORES de fluxo adulto. Esterilizável. Embalagem segura contendo identificação do produto, lote e validade. Deve atender legislação vigente. ¦ Apresentação: UNIDADE. Característica adicional: Na Maternidade Escola deverá ser compatível com: Ventilador Pulmonar p/ Transporte Microtak Resgate Total - Takaoka. No IPPMG deverá ser compatível com MONITOR PHILIPS- DIXTAL Efficia CM150; MONITOR PHILIPS IntelliVue MX800; Aparelho Grager Atlan A300 (Carro de anestesia). Midray SV600. | unidade | NÃO | SIM | SIM |
|  | EBS07122 | 446817 | Kit SENSORES DE FLUXO, NEONATAL, para uso em VENTILADOR PULMONAR, compatível com o equipamento especificado em edital. Conjunto composto por 1 LINHA dupla de silicone e 1 SENSOR de fluxo neonatal. Esterilizável. Embalagem segura contendo identificação do produto, lote e validade. Deve atender legislação vigente. Aprs: unidade. Característica adicional: na Maternidade Escola deverá ser compatível com ventilador VM IX5. No IPPMG deverá ser compatível com MONITOR PHILIPS- DIXTAL Efficia CM150; MONITOR PHILIPS IntelliVue MX800; e Aparelho Grager Atlan A300 (Carro de anestesia). Midray SV600. | unidade | NÃO | SIM | SIM |
|  | EBS07122 | 446817 | Sensor para equipamento médico, tipo medição de fluxo, aplicação em ventilador pulmonar, COMPATÍVEL COM VENTILADOR VN 500 DRÄGER E VENTILADOR MARCA GE MODELO R860 (G1500197). | unidade | NÃO | SIM | SIM |
|  | PROVPPS0 24513 | 434063 | Tipo: Sistema De Tosse Assistida; Modelo: C/ Ajuste Digital, Painel De Controle, Visor Lcd; Material: Plástico Abs; Características Adicionais: Com Escala Cerca De +- 60 Cm H2o | unidade | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS0 24514 | 604884 | Modelo: Cicloergômetro Computadorizado, Portátil; Aplicação: P/ Braço E Perna, Uso No Leito; Tipo Pintura: Eletrostática, Base Articulável E Regulável; Tipo Painel: Tela Ajuste Digital; Tipo Medição: Simetria, Tônus, Força; Ajuste: Treino Passivo, Ativo E Assistido; Acessórios: Peseira, Manopla, C/ Sustentação Membros. | unidade | NÃO | SIM | NÃO |