## RM_Descritivo Técnico
ITEM 2 | DESCRITIVO | SUGESTÕES DE ALTERAÇÃO | JUSTIFICATIVA TÉCNICA
B | RESSONÂNCIA MAGNÉTICA
B.1 | PRINCIPIO DE FUNCIONAMENTO
B.1.1 | Equipamento de diagnóstico por imagens adquiridas através da emissão de ondas de alta frequência captadas por bobinas acopladas ao corpo humano gerando o alinhamento dos núcleos das moléculas de água da área do corpo a ser examinada.
B.1.2 | MODELO (PREENCHER COM O NOME DO MODELO OFERTADO)
B.2 | MAGNETO
B.2.1 | Imã supercondutivo, fechado, com blindagem ativa e proteção contra interferências externas;
B.2.2 | Diâmetro interno mínimo (Bore) de 69 cm;
B.2.3 | Estabilidade do campo magnético de no mínimo de 0,4 ppm/h (zero vírgula quatro parte por milhão por hora);
B.2.4 | Homogeneidade mínima para o Magneto de 30 cm menor ou igual a 0,5 PPM (VRMS);
B.2.5 | Processo de calibração das linhas de campo no interior do magneto (Shimming) passivo e ativo com tempo máximo de 20 segundos;
B.2.6 | O sistema deverá ser entregue funcionando com no mínimo 85% do nível máximo de Hélio líquido permitido pelo fabricante;
B.2.7 | Sistema criogênico com Hélio líquido, com sistema de segurança e alarme contra vazamento de hélio;
B.2.8 | Valor do campo Magnético de 1,5 T;
B.2.9 | Taxa máxima de evaporação típica de Hélio de 0,0L/h (sistema Zero BoilOff ou similar) em condições normais de funcionamento do sistema de refrigeração (coldhead e compressor) sem interrupção e dentro das especificações do fornecedor ou sistema de magneto selado.
B.3 | SISTEMA GRADIENTE
B.3.1 | Amplitude real ou performance mínima por eixo: mínimo de 30 mT/m para cada eixo (x,y e z);
B.3.2 | Slew rate por eixo: 120 T/m/s;
B.3.3 | Taxa de giro de no mínimo:100 T/m/s para cada eixo (x,y e z);
B.3.3 | Slew rate real ou performance a 100%;
B.4 | SISTEMA DE RADIOFREQUÊNCIA (RF)
B.4.1 | Campo de visão (FOV) com dimensões mínimas de 500 mm em todos os eixos (x,y,z);
B.4.2 | Largura de banda de no mínimo 1 MHz por canal de RF ou melhor;
B.4.3 | Número mínimo de canais: 32 canais ativos e independentes e simultâneos dentro do FOV já especificado;
B.4.4 | O sistema deve permitir a conexão simultânea de no mínimo 2 (duas) ou mais bobinas;
B.4.5 | Potência mínima do amplificador de transmissor de 10 kW;
B.4.6 | Sistema digital de processamento de sinal;
B.4.7 | Sistema que disponibilize aquisição paralela com fator real mínimo de aceleração de 3 vezes reais e diretas.
B.5 | BOBINAS DE RADIOFREQUENCIA
B.5.1 | Todas as bobinas de recepção de sinal devem estar disponíveis junto com a entrega do sistema com o número disponível de canais ou elementos independentes e compatíveis com o número de canais de recepção de radiofreqüência da máquina, (o número de canais indicado significa canais ativos simultaneamente e independentemente no FOV de trabalho). As mesmas devem ser descritas na oferta deixando claro quantos elementos possuem, se permitem ou não a utilização das técnicas de Aquisições Paralelas. Largura de banda de no mínimo 1 MHz por canal de RF ou melhor;
B.5.2 | Bobina PhasedArray (ou bobina de abdômem) compatível com aquisição paralela para exames cardíacos, com no mínimo 5 canais;
B.5.3 | Bobina Phasedarray compatível com aquisição paralela para exames de mama, com no mínimo 7(sete) canais e que tenha abertura para kit de biopsia;
B.5.4 | Bobina PhasedArray ou sistema de Bobinas para exames de Tórax, Abdome Total e Pelvis, com no mínimo 12 elementos e tecnologia de aquisição paralela, capaz de fazer seqüências de difusão no abdome total; Caso não seja possível a realização de exames cardíacos com esta bobina a empresa deverá ofertar uma bobina adicional compatível com a realização do mesmo.
B.5.5 | Bobina PhasedArray ou sistema de Bobinas para realizar exames do neuro-eixo inteiro (crânio, cervical, neurovascular e coluna total) em conjunto ou separados, sem reposicionar o paciente com no mínimo 12 canais;
B.5.6 | Bobina PhasedArray rígida dedicada ou sistema de bobinas para exames de joelho de no mínimo 16 elementos e tecnologia de aquisição paralela;
B.5.7 | Bobina PhasedArray rígida dedicada ou sistema de bobinas para exames de ombro de no mínimo 6 elementos;
B.5.8 | Bobina PhasedArray rígida dedicada ou sistema de bobinas para exames de punho de no mínimo 8 elementos e tecnologia de aquisição paralela;
B.5.9 | Bobina PhasedArray rígida dedicada ou sistema de bobinas para exames de tornozelo de no mínimo 8 elementos e tecnologia de aquisição paralela;
B.5.10 | Bobinas Flexíveis Multiuso com no mínimo 2 (dois) tamanhos diferentes (pequeno e grande) e de no mínimo 8 elementos e tecnologia de aquisição paralela.
B.6 | MESA DE EXAME, POSICIONAMENTO DO PACIENTE E SUPERVISÃO
B.6.1 | Altura mínima da mesa para posicionamento de 70 cm ou inferior;
B.6.2 | Deslocamento longitudinal e lateral motorizado;
B.6.3 | Movimentação automática da mesa durante o exame com capacidade de carga máxima de no mínimo 230 kg ou maior;
B.6.4 | Movimentação da mesa controlada pelo comando de mesa na sala de exames e a partir do console do equipamento;
B.6.5 | Movimento de mesa manual no caso de emergência.
B.6.6 | Intercomunicador de 02 (duas) vias operador/paciente;
B.6.7 | Música para o paciente (integrado, incluindo intrface para utilização CD e Porta USB); deve incluir 04(quatro) fones de ouvido reutilizavéis compátiveis para cada aparlho, integrado com o sistema de ressonância magnética;
B.6.8 | Alarme de emergência do paciente integrado com o sistema de ressonância magnética;
B.6.9 | A empresa dispõe da opção de mesa desacoplável (removível do magneto)?
B.7 | COMPUTADOR DO CONSOLE DO EQUIPAMENTO:
B.7.1 | Capacidade mínima de memória RAM de 16Gb;
B.7.2 | Capacidade mínima do(s) disco(s) de armazenamento de 1Tb, podendo ser por meio do fornecimento de HD externo;
B.7.3 | Com gravador de mídias físicas com visualizador de imagens DICOM;
B.7.4 | Com partição para Sistema operacional e aplicativos de no mínimo 128GB;
B.7.5 | Com processador (CPU) de no mínimo 4 (quatro) núcleos e freqüência do clock de no mínimo 3GHz;
B.7.6 | Interface de software e hardware para conexão a uma rede PACS – DICOM 3.0, ou melhor, com outras modalidades e todas as funcionalidades e protocolos DICOM incluídos no sistema: DICOM send/receive; DICOM query/retrieve; DICOM Storage Commitment; DICOM Print; DICOM Worklist;
B.7.7 | Mesa/rack de apoio para o console do operador;
B.7.8 | Monitor colorido de LCD ou LED, de no mínimo 20" polegadas, com tela plana de alta definição (mínimo 1280x1024);
B.7.9 | Mouse e/ou trackball e teclado alfanumérico sem fios;
B.7.10 | Os discos de armazenamento devem ser HD SAS ou HD SSD;
B.7.11 | Sistema de protocolos abertos, com possibilidade de alteração/personalização, envio e recepção por internet/intranet e protocolos compartilhados.
B.8 | WORKSTATION DE RECONSTRUÇÃO DE IMAGENS
B.8.1 | Capacidade mínima do(s) disco(s) de armazenamento de 1TB, podendo ser por meio do fornecimento de HD externo;
B.8.2 | Com monitores colorido de LCD ou tecnologia superior, de no mínimo 20" polegadas, com alta definição (mínimo 1280x1024), sendo 01(um) monitor para reconstrução de imagens e o outro para aquisição (totalizando 2 monitores);
B.8.3 | Com partição para Sistema operacional e aplicativos de no mínimo 128GB;
B.8.4 | Com processador (CPU) de no mínimo 4 (quatro) núcleos e freqüência de clock de no mínimo 2.2GHZ;
B.8.5 | Interface de software e hardware para conexão a uma rede PACS – DICOM 3.0, ou melhor, com outras modalidades e todas as funcionalidades e protocolos DICOM incluídos no sistema: DICOM send/receive; DICOM query/retrieve; DICOM Storage Commitment; DICOM Print; DICOM Worklist;
B.8.6 | Memória mínima de reconstrução de 8Gb;
B.8.7 | O(s) disco(s) de armazenamento deve(m) ser HD SAS ou HD SSD aplicativos;
B.8.8 | Placa de rede (ethernet) de no mínimo 1Gbs;
B.8.9 | Placa de vídeo de no mínimo 512MB;
B.8.10 | Todos os softwares de imagens solicitados deverão estar instalados e funcionando na workstation de reconstrução.
B.9 | SOFTWARE
B.9.1 | Software para redução de ruido
B.9.2 | Todos os estudos devem ser permitidos para pacientes adultos e pediátricos;
B.9.3 | Navegador respiratório virtual para sincronismo, rastreamento e acionamento automático das seqüências de pulso com a respiração do paciente, aplicável para todos os planos anatômicos.
B.9.4 | Neurologia
B.9.4.1 | Captura volumétricas reconstruídas em qualquer plano;
B.9.4.2 | Espectroscopia 2D Multivoxel;
B.9.4.3 | FLAIR ou similar;
B.9.4.4 | Mielografia com projeção radial múltipla, com sequencias 2D e 3D;
B.9.4.5 | Realização de exames para articulação temporomandibular;
B.9.4.6 | Sequência SE, GRE e EPI;
B.9.4.7 | Seqüência de perfusão cerebral Single-shot Echo Planar (EPI) para estudo de todo o encéfalo em uma aquisição com software de pósprocessamento de mapas coloridos TTP, MTT, rCBF (ou similar), rCBV (ou similar);
B.9.4.8 | Seqüência para Difusão Spin Echo-EPI, Gradiente Echo-EPI com valor mínimo de ponderação (b- value) de 10.000 s/mm2;
B.9.4.9 | Sequências baseadas em 3D da TSE ou FSE, para visualização melhorada do fluído;
B.9.4.10 | Software para correção de movimentos ativos executados pelo paciente para aquisições TSE e gradiente-eco (T1, T2, IR real e FLAIR ou DarkFluid) nos três eixos de aquisição (x, y e z) (Multivane, Propeller, Blade ou similar);
B.9.4.11 | Software para aquisição e pós-processamento de DTI e Tractografia;
B.9.4.12 | Software para aquisição e pós-processamento de perfusão;
B.9.4.13 | Supressão gordura STIR e supressão espectral.
B.9.5 | Angiografia
B.9.5.1 | Realização de exames de angioressonância periferica, renal e cerebral, sem contrastes;
B.9.5.2 | Sequencias 2D e 3D, realçadas por contraste;
B.9.5.3 | Software para angiografia com contraste avançado com movimentação automática de mesa e troca rápida entre as sequências 2D e 3D;
B.9.5.4 | Técnica de Timing Bolus;
B.9.5.5 | Time-of-flight (TOF) e Phase Contrast; Flair (Fluid attenuation IR) EPI ou similar; Para vasos arteriais e venosos; Quantificação de fluxo.
B.9.6 | Cardiologia
B.9.6.1 | Sequência Half Fourier Single-Shot TSE ou FSE;
B.9.6.2 | Sequências 2D e 3D Volume Imaging p/ aquisições dinâmicas; Software para correção de artefatos de movimento;
B.9.6.3 | Sequências para estudos de: Morfologia; Válvulas; Cine; Black Blood ou similar; ECG Sincronizado;
B.9.6.4 | Sequências TSE ou FSE ultracurtas;
B.9.6.5 | Tórax, Abdômen e Pélvis.
B.9.7 | Oncologia
B.9.7.1 | Seqüência para difusão de corpo;
B.9.7.2 | Sequências 2D e 3D Volume Imaging de aquisições dinâmicas; Sequencias SE, TSE ou FSE e FFE (ou similar) com supressão de gordura;
B.9.7.3 | Técnica para screening por imagens ponderadas em difusão de corpo todo sem reposicionar o paciente e junção automática das estações (DWIBS, REVEAL ou similar);
B.9.7.4 | Seqüência 3D Volume Imaging (VIBE, LAVA-XV ou THRIVE);
B.9.7.5 | Hardware e software que elimine a necessidade de reposicionamento do paciente ou troca de bobinas durante o procedimento, permitindo a realização de estudos de até 1,40m ou melhor;
B.9.8 | Ortopedia
B.9.8.1 | Técnica de reconstrução seletiva de água e gordura (não simultânea);
B.9.8.2 | Protocolos otimizados para redução da susceptibilidade magnética devido a metais.
B.9.9 | Pediatria
B.9.9.1 | Protocolos otimizados para estudos de pacientes pediátricos com idades diferentes.
B.10 | ALIMENTAÇÃO
B.10.1 | Freqüência: 60 Hertz;
B.10.2 | Tensão: O fornecedor deverá prever qualquer dispositivo necessário para adequação à tensão de alimentação da infraestrutura física local;
B.10.3 | Tipo: Trifásico.
B.11 | PERIFÉRICOS
B.11.1 | Almofadas para posicionamento do paciente;
B.11.2 | Armário para acondicionamento das bobinas, confeccionado preferencialmente em compensado revestido com laminado texturizado ou similar;
B.11.3 | Colchão para a mesa;
B.11.4 | Conjunto de faixas/cintas de fixação do paciente;
B.11.5 | Fantomas para calibração e controle da qualidade para ensaios da relação sinal-ruído, uniformidade da imagem, espessura, posição de scan, distorção geométrica, resolução espacial e imagem dupla;
B.11.6 | Mobiliário para os demais equipamentos da sala de comando (para acomodação da estação de trabalho, do computador de aquisição das imagens, do nobreak, da impressora a seco e console remoto da bomba injetora de contraste);
B.11.7 | Nobreak para a estação de trabalho compatível com o sistema e com alimentação de entrada 220 Volts ou bivolt;
B.11.8 | Suporte para cabeça/perna e para joelho;
B.11.9 | Suporte/armário para fantoma.
B.11.10 | Estabilizadores de rede compatíveis para o sistema de RNM (se necessário). Caso não seja necessário, declarar explicitamente na proposta
B.12 | OUTROS EQUIPAMENTOS ADICIONAIS
B.12.1 | 01 (uma) Bomba Injetora de Contraste compatível com o equipamento de Ressonância Magnética, com pelo menos as seguintes características:Dispor de estrutura completamente não magnética, sem interferência eletromagnética;Propiciar monitoramento abrangente em tempo real dos estados de pressão e operação do sistema;Ofertar controle remoto de injeção para reduzir as radiações prejudiciais aos operadores;Dispor de recurso para aviso de expulsão de ar antes das injeções para reduzir o risco de embolia aérea;Trabalhar com um limite de pressão de pelo menos no range de: 10– 2000psi;Volume programável de preenchimento automático e taxa de fluxo;presentar interface amigável com tela sensível ao toque de LCD e com indicação dos parâmetros básicos de injeção e sistema de detecção de extravasamento;Infusão automática e simultânea (com 2 saídas para seringas de pelo menos 100ml) de meio de contraste e soro;Dispor de função KVO keeping-vein-open (mantendo a veia aberta) e Velocidade de Fluxo que atenda o range de no mínimo 0.1 à 1ml/seg.
B.12.2 | 01 (uma) impressora a seco (Dry printer) compatível com o equipamento de Ressonância Magnética, com pelo menos as seguintes características: Fototermográfica (laser a seco);Qualidade de impressão de 325 pixels por polegada, com espaçamento de 78 mícrons entre os pontos a laser;Produtividade que atinja entre 45 e 85 filmes por hora;Dispor de filme para geração de imagens à laser;Apresentar compatibilidade com os diversos tamanhos de filme, como: 14x17pol, 11x14pol, 10x12pol, 8x10 pol;Oferecer conectividade de rede com interface DICOM;Conexão de rede Ethernet e alimentação elétrica bivolt automático.
B.12.3 | 01(um) Sistema de Chiller à água compatível com o ambiente/serviço de Ressonância Magnética e com redundância integrada para climatização das salas de exame, comando e sala técnica e com pelo menos as seguintes características:Oferecer modo standby e compressor refrigerado à Hélio;Fluxo de água constante no circuito primário para melhor dissipação de calor na água;Entrada de água gelada;Conexões e partes internas em aço inox, cobre ou materiais sintéticos;Sistema de condensação a Ar;Todos os insumos necessários para instalação do Chiller (por ex. água destilada); Dispor de painel de controle remoto ou sistema supervisório para fixação na sala técnica;Sistema de exaustão de segurança;Sistema composto por duplo circuito de refrigeração;Oferecer recurso para atenuação de ruído;Apresentar variador de frequência do ventilado e potência de Refrigeração deverá ser compatível com o equipamento a ser ofertado, assim como os ambientes do Serviço de Ressonância Magnética
B.12.4 | A empresa deverá fornecer e instalar sistema de sinalização luminosa vermelha acima da face externa da porta de acesso a sala de Ressonância Magnética.
B.13 | EXIGENCIA TÉCNICA OU NORMATIVA
B.13.1 | NBR IEC 60601-1
B.13.2 | NBR IEC 60601-1-2
B.13.3 | NBR IEC 60601-2-33
B.13.4 | Registro de produto emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), conforme disposições da Lei n°: 6.360/1976, RDC Anvisa n°: 185/2001 e RDC Anvisa n°: 32/2007
B.14 | GERAL
A.14.1 | Fornecimento de todos os cabos, conectores, acessórios indispensáveis ao funcionamento do equipamento;
A.14.2 | Garantia e assistencia técnica de 36 meses;
A.14.3 | Manual operacional em português;
A.14.4 | Manual técnico em português ou inglês;
A.14.5 | Todos os softwares devem possuir licença vitalicia, se aplicavel;
A.14.6 | Treinamento operacional, conforme necessidade da unidade.
A.15 | INFORMAÇÕES TÉCNICAS E LOGÍSTICA
A.15.1 | Qual a capacidade mensal de produção e logística de fornecimento desse equipamento?
A.15.2 | Qual a capacidade mensal de instalação desse equipamento?
A.15.3 | Em caso de contratação por solução TURN KEY, quantos projetos conseguem ser desenvolvidos simultaneamente?
A.15.4 | A empresa possui condições de realizar a entrega desse equipamento em todo o território nacional? Caso não possua cobertura nacional, favor especificar os estados ou regiões onde não há possibilidade de atendimento logístico.
A.15.5 | A empresa dispõe de uma rede de assistência técnica treinada, certificada e credenciada pelo fabricante com abrangência nacional, apta a prestar suporte técnico durante a instalação e no período de garantia do equipamento, contemplando o fornecimento de peças, partes, acessórios, software e serviços de engenharia? Se houver restrições, favor detalhar os locais onde o serviço não está disponível ou está limitado.
A.15.6 | O Ministério da Saúde possui uma identidade visual (logotipo, cores e tipografia) de identificação do programa para ser aplicada diretamente no corpo do equipamento, considerando não ser indicado o uso de adesivos. A empresa possui capacidade técnica para realizar essa aplicação conforme as especificações, em local e tamanho a ser definido pela empresa conforme melhor conveniência técnica? Se sim, qual seria a sugestão e método de aplicação?
A.16 | OUTROS QUESTIONAMENTOS
Para fins de aplicação de margens de preferência e de requisitos de conteúdo nacional nas compras governamentais de tais equipamentos, pergunta-se:
A.16.1 | Os equipamentos fabricados pela empresa estão registrados no Cadastro do Finame do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (CFI/BNDES)? Em caso afirmativo, liste os produtos cadastrados e os respectivos códigos com base na Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM).
A.16.2 | A empresa é habilitada na Lei de Informática (Lei nº 8.248/1991), na Lei de Informática da ZFM (Lei nº 8.387/1991) ou na ZFM (Decreto-Lei nº 288/1967)?
A.16.3 | Quais equipamentos fabricados pela empresa estão amparados pelas respectivas leis? Em caso afirmativo, liste os produtos habilitados e os respectivos códigos com base na Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM).
A.16.4 | Os equipamentos fabricados pela empresa são resultantes de tecnologias desenvolvidas no País, segundo os critérios das Portarias MCT nº 950, de 12.12.2006, ou MCTI nº 4.514, de 02.03.2021 e, portanto, possuem o reconhecimento de bens ou produtos desenvolvidos no País pelo MCTI? Em caso afirmativo, liste os produtos reconhecidos e os respectivos códigos com base na Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM).