COTAÇÃO PARA ESTIMATIVA DE VALOR DA CONTRATAÇÃO

Ao

Ministério da Saúde – MS

Diretoria da Força Nacional do SUS – FN-SUS/SAES/MS

Brasília/DF

A empresa XXXXXXXXXXX, estabelecida no endereço XXXXXXXXXXX, CEP XXXXXXXXX, telefone XXXXXXXXXX, e-mail XXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF sob o nº XXXXXXXXXXXX, inscrição estadual nº XXXXXXXXXX, vem apresentar sua cotação de preços para estimativa de valor destinada à aquisição de Hospital de Campanha Modular da Força Nacional do SUS – FN-SUS, de alta mobilidade, rápida implantação, operação contínua, isolamento biológico com pressão negativa, capacidade cirúrgica, resistência climática elevada e infraestrutura integrada para funcionamento em cenários de emergências em saúde pública, desastres e crises humanitárias.

# DO OBJETO

Aquisição de 01 Hospital de Campanha Modular, constituído por no mínimo 14 módulos estruturais principais, admitida a incorporação de módulos adicionais quando tecnicamente necessária, com capacidade mínima para 28 leitos operacionais e 6 poltronas de medicação, incluindo estrutura física modular e os sistemas de engenharia necessários ao seu funcionamento.

A solução deverá ser integrada, transportável, reutilizável, de rápido desdobramento e apta à operação contínua durante 24 horas por dia, incluindo estrutura, cobertura, fechamentos, piso clínico, isolamento térmico, interligações, climatização, instalações elétricas, geração de energia, gases medicinais, abastecimento e tratamento de água, saneamento, WASH, comunicações, acondicionamento logístico e demais interfaces necessárias à sua entrada em operação.

Os componentes deverão ser entregues em Brasília/DF, devidamente acondicionados, identificados, inventariados e acompanhados da documentação técnica, manuais, treinamento e demais elementos necessários à montagem, operação, manutenção e armazenamento.

# ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA RESUMIDA PARA FORMAÇÃO DA COTAÇÃO

## 1. Capacidade assistencial

- 20 leitos de internação/enfermaria clínica;

- 4 leitos críticos de Sala Vermelha/Emergência;

- 2 leitos de isolamento biológico com pressão negativa;

- 2 leitos de Recuperação Pós-Anestésica – RPA;

- 6 poltronas de medicação e procedimentos;

- 1 sala cirúrgica destinada a pequenas cirurgias, urgências e procedimentos de controle de danos;

- 1 módulo único compatível com a implantação de 4 consultórios médicos ou multiprofissionais;

- 1 módulo destinado ao Atendimento em Saúde Mental e Apoio Psicossocial – SMAPS;

- 1 módulo destinado ao Posto de Comando e Controle;

- 1 módulo destinado ao repouso e recuperação das equipes em regime de operação contínua;

- sistema de conectores, corredores e passagens protegidas para interligação funcional dos módulos;

- área de recepção, acolhimento e classificação de risco;

- CME/processamento de produtos para saúde;

- apoio diagnóstico para ultrassonografia, radiologia digital e apoio laboratorial;

- farmácia, almoxarifado e apoio logístico;

- WASH, sanitários, chuveiros, rouparia e infraestrutura para lavanderia expedicionária;

- infraestrutura de comunicação, tecnologia da informação e comando operacional integrada ao Módulo 13 – Posto de Comando e Controle.

## 2. Composição física de referência

O Hospital deverá possuir no mínimo 14 módulos estruturais principais, com área modular total de referência entre aproximadamente 868 m² e 1.050 m², preferencialmente configurada na faixa de 900 m² a 1.000 m².

| Módulo | Função | Faixa de área útil |
| --- | --- | --- |
| 1 | Recepção e Triagem | 60–75 m² |
| 2 | Sala Vermelha – 4 leitos | 70–80 m² |
| 3 | Centro Cirúrgico + RPA | 95–115 m² |
| 4 | Enfermaria Clínica A – 7 leitos | 90–105 m² |
| 5 | Enfermaria Clínica B – 7 leitos | 90–105 m² |
| 6 | Enfermaria Clínica C – 6 leitos | 80–95 m² |
| 7 | Isolamento com Pressão Negativa – 2 leitos | 70–85 m² |
| 8 | CME + Diagnóstico | 75–90 m² |
| 9 | WASH/Sanitários/Rouparia | 55–70 m² |
| 10 | Farmácia/Almoxarifado/Logística | 55–70 m² |
| 11 | Consultórios – módulo único compatível com 4 consultórios | 32–40 m² |
| 12 | Atendimento SMAPS – Saúde Mental e Apoio Psicossocial | 32–40 m² |
| 13 | Posto de Comando e Controle | 32–40 m² |
| 14 | Repouso – recuperação das equipes | 32–40 m² |
| 15 | Conectores – interligação selada e protegida entre os módulos | Conforme layout |

A área destinada às seis poltronas de medicação poderá ser incorporada ao eixo ambulatorial mediante compartimentação funcional ou constituir módulo adicional, caso necessário para assegurar adequada circulação e funcionamento.

O componente 15 – Conectores possui caráter funcional e não será contabilizado entre os 14 módulos estruturais principais. O quantitativo e as dimensões deverão resultar do layout ofertado, assegurando interligação selada, protegida e acessível entre os ambientes. Áreas técnicas externas destinadas a geradores, HVAC, gases, reservatórios, tratamento de água e demais sistemas também não integram a contagem dos 14 módulos principais.

2.1 Requisitos funcionais dos módulos 11 a 15

Módulo 11 – Consultórios. Deverá constituir unidade de 32–40 m² compatível com quatro consultórios ou quatro posições de atendimento funcionalmente equivalentes, mediante compartimentação interna flexível, com privacidade, circulação, higienização das mãos e compatibilidade com mesas, cadeiras, macas ou superfícies de exame e instalações necessárias. A empresa deverá demonstrar a compatibilidade por planta baixa ou desenho técnico.

Módulo 12 – Atendimento SMAPS. Deverá possuir 32–40 m² e proporcionar ambiente protegido para Saúde Mental e Apoio Psicossocial, com privacidade visual e acústica, climatização, iluminação adequada, mobiliário de atendimento e configuração interna compatível com acolhimento, escuta qualificada, avaliação em saúde mental e intervenções breves.

Módulo 13 – Posto de Comando e Controle. Deverá possuir 32–40 m² e concentrar as atividades de coordenação, planejamento, comunicação, informação e gestão da missão, comportando estações de trabalho, rede lógica, conectividade sem fio, rádios, comunicação terrestre e/ou satelital, videoconferência, painéis situacionais, impressão e alimentação elétrica protegida integrada ao sistema de UPS.

Módulo 14 – Repouso. Deverá possuir 32–40 m² e assegurar condições para repouso e recuperação das equipes em regime de operação contínua, com climatização, iluminação regulável, tomadas para carregamento de equipamentos, guarda de pertences e mobiliário móvel ou dobrável compatível com revezamento.

Componente 15 – Conectores. Deverá formar sistema de circulação protegida, selada e resistente a intempéries, com continuidade de piso, cobertura e fechamento e, quando aplicável, climatização. Deverá permitir circulação de macas, cadeiras de rodas, carrinhos, equipamentos e profissionais, admitindo conexões lineares, laterais e multiponto/hubs conforme o layout.

## 3. Características estruturais mínimas

Os módulos assistenciais deverão possuir estrutura principal autoportante, pré-montada, articulada ou funcionalmente equivalente, concebida para aplicações expedicionárias e sucessivos ciclos de montagem, desmontagem, transporte e armazenamento.

• utilizar liga de alumínio estrutural de elevada resistência, preferencialmente de padrão aeronáutico, ou material de desempenho equivalente ou superior;

• reduzir ao mínimo a utilização de postes, perfis, travessas, pinos e componentes estruturais soltos;

• permitir montagem sem necessidade habitual de guindastes ou maquinário pesado;

• utilizar número reduzido de ferramentas;

• possuir sistema próprio de ancoragem para diferentes tipos de terreno;

• possuir interfaces padronizadas de rápida conexão entre módulos;

• permitir expansão, redução e reconfiguração da estrutura;

• permitir manutenção e substituição localizada de componentes.

## 4. Cobertura, fechamento e isolamento

• impermeabilidade;

• resistência à radiação ultravioleta;

• propriedade antifúngica;

• superfície lavável;

• comportamento retardante ao fogo;

• liner interno;

• barreira térmica ou radiante;

• elevada estanqueidade;

• compatibilidade com limpeza, desinfecção e descontaminação hospitalar.

Deverão ser apresentados certificados ou laudos de comportamento ao fogo segundo NFPA 701, DIN 4102-B1/M2 ou norma equivalente.

A solução deverá ser capaz de operar em condições externas entre aproximadamente -10 °C e +55 °C.

## 5. Piso clínico

• rígido;

• modular;

• nivelável;

• impermeável;

• antiderrapante;

• lavável;

• resistente a agentes químicos e desinfetantes;

• compatível com circulação de macas, camas, cadeiras de rodas, carrinhos e equipamentos;

• sem degraus ou desníveis relevantes nas conexões entre módulos;

• hermeticamente ou funcionalmente selado ao envelope da estrutura.

A capacidade de carga deverá ser compatível com mesas cirúrgicas, camas hospitalares, equipamentos de suporte avançado e demais equipamentos previstos nos ambientes assistenciais.

## 6. Resistência ambiental

• ventos sustentados de pelo menos 100 km/h;

• picos de vento de até aproximadamente 120 km/h;

• chuva intensa da ordem de 100 mm/h, sem infiltração que comprometa a operação;

• insolação direta;

• poeira, umidade e condições ambientais adversas.

O fornecedor deverá apresentar memória de cálculo, laudo, ensaio ou documentação técnica comprobatória.

## 7. Climatização, ventilação e controle de ar

O Hospital deverá possuir sistema HVAC modular e setorizado, permitindo operação independente dos ambientes críticos.

Para formação da cotação, deverá ser considerada capacidade global preliminar da ordem de 60 a 74 TR, equivalente a aproximadamente 211 a 260 kW térmicos.

Para os módulos 11 a 14, deverá ser considerada, como referência preliminar, capacidade de climatização da ordem de 2,5 a 3 TR por módulo, sujeita à validação mediante memorial de cálculo térmico da solução ofertada.

O fornecedor deverá apresentar memorial de cálculo térmico considerando área, ocupação, equipamentos, incidência solar, isolamento do envelope, renovação de ar e temperatura externa de projeto.

### 7.1 Isolamento biológico

• dois leitos;

• antecâmara;

• sistema HVAC dedicado;

• gradiente de pressão ajustável entre aproximadamente -15 Pa e -30 Pa;

• 12 a 15 trocas de ar por hora;

• filtragem final HEPA H14;

• eficiência mínima de 99,995% para partículas de 0,3 µm;

• monitoramento contínuo da pressão;

• alarmes visuais e sonoros;

• exaustão segura;

• solução específica para efluentes líquidos potencialmente contaminados.

### 7.2 Centro Cirúrgico

• climatização hospitalar específica;

• pressão positiva em relação aos ambientes adjacentes;

• controle de temperatura;

• renovação e filtragem do ar;

• referência preliminar de aproximadamente 20 trocas totais de ar por hora, sujeita ao dimensionamento executivo.

## 8. Sistema elétrico e geração de energia

O sistema deverá ser dimensionado para carga elétrica conectada preliminar da ordem de 215 a 301 kW. A demanda operacional simultânea estimada deverá ser considerada na faixa aproximada de 175 a 235 kW.

Para os módulos 11 a 14, constituem referências preliminares: Módulo de Consultórios 2–3 kW; Atendimento SMAPS 2–3 kW; Posto de Comando e Controle 4–5 kW; Repouso 2–3 kW. A empresa deverá informar as cargas efetivamente consideradas e demonstrar sua compatibilidade com os equipamentos e utilidades propostos.

Deverá ser prevista geração de energia com capacidade firme mínima de aproximadamente 300 kVA em arquitetura redundante N+1. Poderá ser apresentada, como referência, solução composta por três grupos geradores da ordem de 150 kVA ou outra configuração tecnicamente equivalente ou superior.

• grupos geradores;

• transferência automática;

• QGBT;

• quadros setoriais;

• cabos;

• conectores de rápida instalação;

• aterramento;

• equipotencialização;

• DPS;

• proteção contra sobrecorrentes;

• iluminação normal;

• iluminação de emergência;

• monitoramento;

• UPS/nobreak para cargas críticas.

Deverá ser considerada UPS modular com capacidade preliminar de aproximadamente 60 a 80 kVA, com autonomia inicial de 15 a 30 minutos para cargas prioritárias.

## 9. Gases medicinais

O Hospital deverá possuir sistema modular de gases medicinais com válvulas setoriais, alarmes e conexões rápidas.

| Ambiente | O₂ | Ar medicinal | Vácuo |
| --- | --- | --- | --- |
| Recepção/Triagem | 2 | – | 1 |
| Medicação | 6 | – | – |
| Sala Vermelha | 8 | 4 | 4 |
| Centro Cirúrgico/RPA | 6 | 4 | 4 |
| Enfermarias | 20 | – | 10 |
| Isolamento | 4 | 2 | 2 |
| TOTAL MÍNIMO | 46 | 10 | 21 |

A central de oxigênio deverá ser dimensionada preliminarmente para aproximadamente 15 a 20 Nm³/h, com fonte principal e sistema independente de contingência. A reserva deverá garantir pelo menos 24 horas de atendimento das cargas críticas.

O sistema deverá considerar ainda ar medicinal de aproximadamente 250 a 350 L/min, vácuo clínico de aproximadamente 40 a 60 m³/h e exaustão de gases anestésicos no Centro Cirúrgico quando aplicável.

Os módulos de Atendimento SMAPS, Posto de Comando e Controle e Repouso não demandam rede fixa própria de gases medicinais como requisito mínimo. O Módulo de Consultórios poderá receber ponto de oxigênio quando previsto no projeto executivo, sem alteração dos quantitativos mínimos globais estabelecidos.

## 10. Abastecimento e tratamento de água

Para formação da proposta deverá ser considerada demanda operacional preliminar de 3.000 a 4.500 litros/dia e capacidade de armazenamento entre 12.000 e 15.000 litros.

O sistema deverá permitir cerca de 72 horas de operação com reservação própria em regime austero, complementada por capacidade de reposição e tratamento para operações prolongadas.

A solução de tratamento de água deverá possuir capacidade mínima aproximada de 1.000 a 1.500 litros por hora.

• pré-filtragem;

• filtração multicamadas;

• carvão ativado;

• cloração controlada;

• desinfecção por UV ou tecnologia equivalente;

• bombeamento;

• pressurização;

• monitoramento;

• coleta de amostras;

• conexões de rápida instalação.

## 11. WASH, saneamento e resíduos

• sanitários de pacientes;

• sanitários de profissionais;

• sanitário acessível;

• chuveiros;

• lavatórios;

• DML;

• rouparia;

• roupa suja;

• lavanderia expedicionária de contingência;

• águas cinzas;

• esgoto sanitário;

• efluentes assistenciais;

• resíduos comuns;

• resíduos infectantes;

• perfurocortantes;

• armazenamento temporário de resíduos.

## 12. Transporte e acondicionamento

Os componentes deverão ser acondicionados por módulos ou subsistemas em cases resistentes e identificados.

• peso bruto total;

• volume total;

• número de volumes;

• quantidade e tipo de cases;

• número estimado de paletes aéreos;

• compatibilidade com paletes 463L;

• plano de carga;

• necessidade de equipamentos de movimentação.

A configuração deverá ser compatível com transporte terrestre e aéreo expedicionário.

## 13. Tempo de implantação

A solução completa deverá possuir capacidade de atingir prontidão clínica em até 24 horas, por equipe de até aproximadamente 15 operadores treinados, consideradas condições previamente definidas de terreno e disponibilidade dos componentes.

A proposta deverá informar separadamente: (i) tempo necessário para fechamento estrutural estanque; e (ii) tempo necessário para prontidão clínica completa.

## 14. Assistência técnica e treinamento

• montagem inicial;

• instalação;

• testes;

• comissionamento;

• treinamento das equipes da FN-SUS;

• formação de multiplicadores;

• manuais em português;

• plano de manutenção preventiva;

• manutenção corretiva;

• kit inicial de peças sobressalentes;

• kits de reparo;

• garantia;

• suporte técnico;

• assistência técnica no Brasil ou estrutura contratualmente assegurada para atendimento nacional.

## 15. FAT/SAT e testes de aceitação

• montagem completa;

• tempo de implantação;

• equipe utilizada;

• ancoragem;

• piso;

• interligações;

• circulação de maca;

• estanqueidade;

• climatização;

• distribuição elétrica;

• aterramento;

• geração e transferência;

• iluminação de emergência;

• hidráulica;

• tratamento de água;

• gases medicinais;

• pressão negativa;

• alarmes;

• desmontagem;

• conferência do inventário;

• reacondicionamento;

• treinamento.

## 16. Documentos a serem apresentados com a cotação

• planta baixa e layout preliminar;

• quantidade total de módulos;

• área útil de cada módulo;

• área total;

• tecnologia construtiva;

• peso e cubagem;

• memorial preliminar de climatização;

• capacidade dos equipamentos de HVAC;

• quadro preliminar de cargas elétricas;

• proposta de geração de energia;

• proposta de UPS;

• configuração dos gases medicinais;

• capacidade da fonte de oxigênio;

• sistema de água e WASH;

• reservação;

• capacidade do tratamento de água;

• número e características dos cases;

• plano de paletização;

• prazo de montagem;

• número de operadores;

• ferramentas necessárias;

• prazo de fabricação e entrega;

• garantia;

• assistência técnica;

• prazo de reposição de componentes críticos;

• relação de peças sobressalentes;

• treinamento;

• FAT/SAT;

• vida útil estimada da estrutura, membranas, piso e demais componentes principais.

ORIENTAÇÕES PARA APRESENTAÇÃO DA SOLUÇÃO TÉCNICA E DA COMPOSIÇÃO DO PREÇO

Considerando a complexidade e a natureza integrada do Hospital de Campanha Modular, não será suficiente a apresentação apenas do valor global da solução. A empresa deverá apresentar a composição técnica e financeira da solução ofertada, discriminando os módulos estruturais, sistemas, equipamentos e componentes necessários ao atendimento das capacidades físicas, assistenciais e de engenharia estabelecidas neste documento.

Para cada item ou subsistema deverão ser informados, no mínimo: código CATMAT ou código de catálogo aplicável, quando identificado; descrição; fabricante; marca; modelo; quantidade ofertada; unidade de fornecimento; capacidade nominal; principais características técnicas; ambiente ou módulo de destino; valor unitário; valor total; prazo de garantia; país de fabricação e prazo estimado de reposição de componente crítico.

Quando o quantitativo definitivo depender do projeto de engenharia da solução ofertada, a quantidade indicada neste modelo será considerada referência de dimensionamento. A empresa deverá informar o quantitativo efetivamente proposto e apresentar memória de cálculo que demonstre sua suficiência. Poderão ser aceitos quantitativos diferentes entre propostas tecnicamente equivalentes, desde que a capacidade total instalada, a redundância e o desempenho sejam iguais ou superiores aos requisitos mínimos.

Os códigos CATMAT indicados como “a definir/validar” deverão ser compatibilizados com o Catálogo de Materiais e Serviços aplicável durante a consolidação da pesquisa de preços, sem alteração da especificação técnica ou da capacidade mínima do item.

MATRIZ DE COMPATIBILIZAÇÃO POR ÁREA FUNCIONAL

A empresa deverá apresentar, juntamente com a cotação, Matriz de Compatibilização da Solução demonstrando que os módulos, equipamentos e utilidades ofertados comportam fisicamente o mobiliário, os leitos, as circulações e as instalações necessárias a cada ambiente. A matriz deverá ser acompanhada de planta baixa ou desenho técnico da configuração ofertada.

Matriz A – Compatibilidade física e assistencial

| ÁREA FUNCIONAL | ÁREA ÚTIL | CAPACIDADE | MOBILIÁRIO/EQUIPAMENTOS A ACOMODAR | MÓDULOS OFERTADOS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Recepção/Triagem | 60–75 m² | Fluxo contínuo | Balcões, mesas, cadeiras, triagem e circulação | Informar |
| Sala Vermelha | 70–80 m² | 4 leitos críticos | 4 posições críticas e equipamentos | Informar |
| Centro Cirúrgico/RPA | 95–115 m² | 1 sala + 2 RPA | Mesa cirúrgica, anestesia, instrumentação e 2 leitos | Informar |
| Enfermaria A | 90–105 m² | 7 leitos | 7 leitos e apoio | Informar |
| Enfermaria B | 90–105 m² | 7 leitos | 7 leitos e apoio | Informar |
| Enfermaria C | 80–95 m² | 6 leitos | 6 leitos e apoio | Informar |
| Isolamento | 70–85 m² | 2 leitos | 2 leitos, antecâmara e apoio | Informar |
| CME/Diagnóstico | 75–90 m² | Processamento/diagnóstico | Bancadas, processamento, RX/USG e apoio | Informar |
| WASH | 55–70 m² | Apoio sanitário | Sanitários, chuveiros, DML, rouparia | Informar |
| Farmácia/Logística | 55–70 m² | Armazenamento | Estantes, cadeia de frio e estoque | Informar |
| Módulo de Consultórios | 32–40 m² | 04 consultórios/posições | Quatro posições com mesa, cadeiras, maca/superfície de exame, lavatório e circulação | Informar (ref. 1) |
| Atendimento SMAPS | 32–40 m² | Atendimento individual /multiprofissional | Mobiliário de acolhimento, privacidade visual/acústica e circulação | Informar (ref. 1) |
| Posto de Comando e Controle | 32–40 m² | Coordenação operacional | Estações de trabalho, TI, rádios, painéis situacionais e comunicação | Informar (ref. 1) |
| Repouso | 32–40 m² | Recuperação das equipes | Mobiliário de repouso, guarda de pertences e pontos de carregamento | Informar (ref. 1) |
| Conectores | Conforme layout | Interligação protegida | Circulação de macas, cadeiras de rodas, carrinhos, equipamentos e equipes | Informar |

Matriz B – Compatibilidade dos sistemas de engenharia

| Área funcional | HVAC proposto | Carga elétrica | Gases medicinais | Água/esgoto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Recepção/Triagem | Informar | Informar | Conforme projeto | Lavatório |
| Sala Vermelha | Informar | Informar | O₂/ar/vácuo | Lavatório |
| Centro Cirúrgico/RPA | Informar | Informar | O₂/ar/vácuo | Água/esgoto |
| Enfermaria A | Informar | Informar | O₂/vácuo | Conforme necessidade |
| Enfermaria B | Informar | Informar | O₂/vácuo | Conforme necessidade |
| Enfermaria C | Informar | Informar | O₂/vácuo | Conforme necessidade |
| Isolamento | Dedicado | Informar | O₂/ar/vácuo | Sistema segregado |
| CME/Diagnóstico | Informar | Informar | Quando necessário | Água/esgoto |
| WASH | Informar | Informar | – | Completo |
| Farmácia/Logística | Informar | Informar | – | – |
| Módulo de Consultórios | Informar (ref. 2,5–3 TR) | Informar (ref. 2–3 kW) | O₂ se previsto | Água/esgoto |
| Atendimento SMAPS | Informar (ref. 2,5–3 TR) | Informar (ref. 2–3 kW) | – | Conforme solução |
| Posto de Comando e Controle | Informar (ref. 2,5–3 TR) | Informar (ref. 4–5 kW) | – | – |
| Repouso | Informar (ref. 2,5–3 TR) | Informar (ref. 2–3 kW) | – | – |
| Conectores | Informar quando climatizados | Informar | – | Conforme solução |

A proposta deverá demonstrar que o mobiliário e os equipamentos previstos cabem efetivamente na área útil ofertada, sem comprometimento da circulação de pacientes, macas, profissionais, equipamentos e rotas de emergência.

PLANILHA ANALÍTICA DE COMPOSIÇÃO DO PREÇO

A composição abaixo deverá ser preenchida pela empresa com a especificação efetivamente ofertada. Os quantitativos de referência destinam-se à comparação de soluções e poderão ser ajustados pelo fornecedor mediante memória de cálculo e comprovação de desempenho equivalente ou superior.

GRUPO 1 – MÓDULOS ESTRUTURAIS

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO / REQUISITO | UN | QTDEREF. | QTDE. OFERTADA | MARCA/ MODELO/ CAPACIDADE | VALOR UNIT. R$ | VALOR TOTAL R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Módulo Recepção/Triagem, 60–75 m² | un. | 1 |  |  |  |  |
| 1.2 | Módulo Sala Vermelha, 70–80 m² | un. | 1 |  |  |  |  |
| 1.3 | Módulo Centro Cirúrgico/RPA, 95–115 m² | un. | 1 |  |  |  |  |
| 1.4 | Módulo Enfermaria Clínica A, 90–105 m² | un. | 1 |  |  |  |  |
| 1.5 | Módulo Enfermaria Clínica B, 90–105 m² | un. | 1 |  |  |  |  |
| 1.6 | Módulo Enfermaria Clínica C, 80–95 m² | un. | 1 |  |  |  |  |
| 1.7 | Módulo de Isolamento, 70–85 m² | un. | 1 |  |  |  |  |
| 1.8 | Módulo CME/Diagnóstico, 75–90 m² | un. | 1 |  |  |  |  |
| 1.9 | Módulo WASH/Sanitários (2)/Rouparia, 55–70 m² | un. | 1 |  |  |  |  |
| 1.10 | Módulo Farmácia/Almoxarifado/Logística, 55–70 m² | un. | 1 |  |  |  |  |
| 1.11 | Módulo de Consultórios – unidade compatível com 4 consultórios ou posições de atendimento, 32–40 m² | un. | 1 |  |  |  |  |
| 1.12 | Módulo de Atendimento SMAPS – Saúde Mental e Apoio Psicossocial, 32–40 m² | un. | 1 |  |  |  |  |
| 1.13 | Módulo Posto de Comando e Controle, 32–40 m² | un. | 1 |  |  |  |  |
| 1.14 | Módulo de Repouso das equipes, 32–40 m² | un. | 1 |  |  |  |  |
| SUBTOTAL GRUPO 1 |  |  |  |  |  |  |  |

Quantidade mínima global: 14 módulos estruturais principais. Será admitido número superior quando necessário para atender integralmente à solução.

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO / REQUISITO | UN. | QTDE. REF. | QTDE. OFERTADA | MARCA/ MODELO/ CAPACIDADE | VALOR UNIT. R$ | VALOR TOTAL R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Sistema de piso clínico rígido, nivelável, antiderrapante, lavável e selado | cj. | 1/ módulo |  |  |  |  |
| 2.2 | Liner interno hospitalar lavável e removível | cj. | 1/ módulo |  |  |  |  |
| 2.3 | Isolamento térmico/barreira radiante | cj. | 1/ módulo |  |  |  |  |
| 2.4 | Sistema de ancoragem/lastreamento | cj. | 1/ módulo |  |  |  |  |
| 2.5 | Conectores/túneis de interligação selados | un. | Conforme layout |  |  |  |  |
| 2.6 | Hubs ou conectores multiponto | un. | Conforme layout |  |  |  |  |
| 2.7 | Portas rígidas ou semirrígidas hospitalares | un. | Conforme layout |  |  |  |  |
| 2.8 | Cases e acondicionamento por módulo/subsistema | un. | Conforme composição |  |  |  |  |
| SUBTOTAL GRUPO 2 |  |  |  |  |  |  |  |

O componente 15 – Conectores não será computado entre os 14 módulos estruturais principais e deverá ser cotado

GRUPO 2 – PISOS, ISOLAMENTO, CONECTORES E ACESSÓRIOS ESTRUTURAIS

A empresa deverá informar os quantitativos efetivos de conectores, hubs, portas, cases e demais elementos necessários para que todos os ambientes funcionem como estrutura hospitalar única, protegida e interligada.

No Grupo 2 – Pisos, Isolamento, Conectores e Acessórios Estruturais, em quantitativo suficiente para a configuração integral ofertada.

GRUPO 3 – CLIMATIZAÇÃO E VENTILAÇÃO

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO / REQUISITO | UN. | QTDE. REF. | QTDE. OFERTADA | MARCA/MODELO/CAPACIDADE | VALOR UNIT. R$ | VALOR TOTAL R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Unidade HVAC modular portátil, capacidade de referência ~3,5 TR | un. | 6 |  |  |  |  |
| 3.2 | Unidade HVAC modular portátil, capacidade de referência ~5 TR | un. | 9 |  |  |  |  |
| 3.3 | Plenums, dutos, insuflação, retorno, renovação e drenagem de condensado | cj. | Conforme projeto |  |  |  |  |
| 3.4 | Painel de comando, sensores e monitoramento do HVAC | cj. | 1 sistema |  |  |  |  |
| SUBTOTAL GRUPO 3 |  |  |  |  |  |  |  |

Configuração de referência: 15 unidades HVAC totalizando aproximadamente 66 TR, inserida na faixa global de projeto de 60–74 TR. A empresa poderá propor quantitativos e capacidades diferentes desde que demonstre, por memória de cálculo, capacidade, desempenho a +55 °C, distribuição por módulo e redundância equivalentes ou superiores. Para os módulos de Consultórios, SMAPS, Posto de Comando e Controle e Repouso, considerar como referência preliminar 2,5–3 TR por módulo.

GRUPO 4 – SISTEMA DE ISOLAMENTO BIOLÓGICO

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO / REQUISITO | UN. | QTDE. REF. | QTDE. OFERTADA | MARCA/ MODELO/ CAPACIDADE | VALOR UNIT. R$ | VALOR TOTAL R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Sistema de climatização dedicado do isolamento | cj. | 1 |  |  |  |  |
| 4.2 | Sistema de exaustão com filtragem HEPA H14 | linha | Mín. 2 |  |  |  |  |
| 4.3 | Monitor de pressão diferencial dos quartos | un. | 2 |  |  |  |  |
| 4.4 | Monitor de pressão diferencial da antecâmara | un. | 1 |  |  |  |  |
| 4.5 | Painel de controle e alarmes do isolamento | un. | 1 |  |  |  |  |
| 4.6 | Sistema/elementos de antecâmara e vedação | cj. | 1 |  |  |  |  |
| 4.7 | Sistema de retenção/descontaminação de efluentes do isolamento | cj. | 1 |  |  |  |  |
| SUBTOTAL GRUPO 4 |  |  |  |  |  |  |  |

O conjunto deverá assegurar -15 Pa a -30 Pa, 12–15 ACH, filtragem final HEPA H14 e monitoramento contínuo. A empresa deverá discriminar exaustores, filtros, sensores, UTAs/equipamentos, dutos, dampers e demais componentes empregados.

GRUPO 5 – INFRAESTRUTURA DO CENTRO CIRÚRGICO E RPA

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO / REQUISITO | UN. | QTDE. REF. | QTDE. OFERTADA | MARCA/ MODELO/ CAPACIDADE | VALOR UNIT. R$ | VALOR TOTAL R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Sistema de climatização/tratamento de ar da área cirúrgica | cj. | 1 |  |  |  |  |
| 5.2 | Filtragem e insuflação de ar para sala cirúrgica | cj. | 1 |  |  |  |  |
| 5.3 | Sistema de controle/monitoramento de pressão positiva | un. | 1 |  |  |  |  |
| 5.4 | Sistema de exaustão de gases anestésicos, quando aplicável | cj. | 1 |  |  |  |  |
| 5.5 | Infraestrutura elétrica crítica do centro cirúrgico/RPA | cj. | 1 |  |  |  |  |
| 5.6 | Infraestrutura de gases medicinais do centro cirúrgico/RPA | cj. | 1 |  |  |  |  |
| 5.7 | Infraestrutura hidráulica para escovação/lavagem | cj. | 1 |  |  |  |  |
| SUBTOTAL GRUPO 5 |  |  |  |  |  |  |  |

Os equipamentos médico-hospitalares podem permanecer fora da cotação-base, mas a empresa deverá comprovar que área e utilidades são compatíveis com mesa cirúrgica, anestesia, foco, instrumentação, monitores e dois leitos de RPA.

GRUPO 6 – GERAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO / REQUISITO | UN. | QTDE. REF. | QTDE. OFERTADA | MARCA/MODELO/CAPACIDADE | VALOR UNIT. R$ | VALOR TOTAL R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Grupo gerador, capacidade de referência ~150 kVA | un. | 3 |  |  |  |  |
| 6.2 | QGBT principal | un. | 1 |  |  |  |  |
| 6.3 | Sistema/chave de transferência automática | cj. | 1 |  |  |  |  |
| 6.4 | Quadro elétrico setorial/modular | un. | Mín. 1/ módulo |  |  |  |  |
| 6.5 | UPS/nobreak modular, faixa 60–80 kVA | sist. | 1 |  |  |  |  |
| 6.6 | Sistema de aterramento e equipotencialização | cj. | 1 |  |  |  |  |
| 6.7 | Cabos, extensões e conectores rápidos | cj. | Conforme projeto |  |  |  |  |
| 6.8 | Iluminação externa e de emergência | cj. | 1 |  |  |  |  |
| SUBTOTAL GRUPO 6 |  |  |  |  |  |  |  |

Arquitetura de referência: 3 geradores de aproximadamente 150 kVA, capacidade instalada ~450 kVA e capacidade firme mínima ~300 kVA em N+1. Será aceita solução distinta mediante memória de cálculo que preserve capacidade firme, redundância e alimentação integral das cargas críticas.

GRUPO 7 – ABASTECIMENTO, RESERVAÇÃO E TRATAMENTO DE ÁGUA

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO / REQUISITO | UN. | QTDE. REF. | QTDE. OFERTADA | MARCA/MODELO/CAPACIDADE | VALOR UNIT. R$ | VALOR TOTAL R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Reservatório/bladder de referência ~5.000 L | un. | 3 |  |  |  |  |
| 7.2 | Sistema móvel de tratamento de água 1,0–1,5 m³/h | cj. | 1 |  |  |  |  |
| 7.3 | Bomba de captação/transferência | un. | 2 (1+1) |  |  |  |  |
| 7.4 | Bomba de pressurização de água potável | un. | 2 (1+1) |  |  |  |  |
| 7.5 | Sistema de pré-filtragem/filtração multicamadas | cj. | 1 |  |  |  |  |
| 7.6 | Filtração por carvão ativado | cj. | 1 |  |  |  |  |
| 7.7 | Sistema de dosagem/cloração controlada | cj. | 1 |  |  |  |  |
| 7.8 | Sistema UV ou tecnologia equivalente | cj. | 1 |  |  |  |  |
| 7.9 | Instrumentação e monitoramento de qualidade/pressão/nível | cj. | 1 |  |  |  |  |
| 7.10 | Tubulações, mangueiras, válvulas e engates rápidos | cj. | Conforme projeto |  |  |  |  |
| SUBTOTAL GRUPO 7 |  |  |  |  |  |  |  |

Reservação de referência: aproximadamente 15.000 L. Poderá ser proposta configuração diferente desde que mantenha 12.000–15.000 L e permita manutenção sem interrupção integral do abastecimento.

GRUPO 8 – ESGOTAMENTO, ÁGUAS CINZAS E EFLUENTES

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO / REQUISITO | UN. | QTDE. REF. | QTDE. OFERTADA | MARCA/ MODELO/CAPACIDADE | VALOR UNIT. R$ | VALOR TOTAL R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | Bomba para águas cinzas/efluentes | un. | 2 (1+1) |  |  |  |  |
| 8.2 | Reservação temporária de efluentes | cj. | Conforme projeto |  |  |  |  |
| 8.3 | Sistema de prevenção de refluxo e controle de odores | cj. | 1 |  |  |  |  |
| 8.4 | Mangueiras, tubulações e conexões de descarga | cj. | Conforme projeto |  |  |  |  |
| 8.5 | Sistema de tratamento/descontaminação dos efluentes do isolamento | cj. | 1 |  |  |  |  |
| SUBTOTAL GRUPO 8 |  |  |  |  |  |  |  |

O fornecedor deverá informar capacidade, vazão, tipo de bomba, altura manométrica, materiais e condições de operação.

GRUPO 9 – GASES MEDICINAIS

QUADRO DE PONTOS TERMINAIS MÍNIMOS DE GASES MEDICINAIS

| Área | O₂ | Ar medicinal | Vácuo |
| --- | --- | --- | --- |
| Recepção/Triagem | 2 | – | 1 |
| Medicação | 6 | – | – |
| Sala Vermelha | 8 | 4 | 4 |
| Centro Cirúrgico/RPA | 6 | 4 | 4 |
| Enfermarias – 20 leitos | 20 | – | 10 |
| Isolamento – 2 leitos | 4 | 2 | 2 |
| TOTAL MÍNIMO | 46 | 10 | 21 |

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO / REQUISITO | UN. | QTDE. REF. | QTDE. OFERTADA | MARCA/ MODELO/ CAPACIDADE | VALOR UNIT. R$ | VALOR TOTAL R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | Central/fonte principal de O₂, capacidade 15–20 Nm³/h | sist. | 1 |  |  |  |  |
| 9.2 | Fonte independente de reserva de O₂ para 24 h de cargas críticas | sist. | 1 |  |  |  |  |
| 9.3 | Central de ar medicinal, capacidade 250–350 L/min | sist. | 1 |  |  |  |  |
| 9.4 | Compressores de ar medicinal em redundância | un. | Mín. 2 |  |  |  |  |
| 9.5 | Central de vácuo clínico, capacidade 40–60 m³/h | sist. | 1 |  |  |  |  |
| 9.6 | Bombas de vácuo em redundância | un. | Mín. 2 |  |  |  |  |
| 9.7 | Painel central de alarmes de gases medicinais | un. | 1 |  |  |  |  |
| 9.8 | Válvulas de seccionamento, rede, manifolds e pontos terminais | cj. | Conforme projeto |  |  |  |  |
| SUBTOTAL GRUPO 9 |  |  |  |  |  |  |  |

Pontos terminais mínimos: O₂ 46; ar medicinal 10; vácuo 21. A empresa deverá apresentar esquema da rede e quantitativo de tubulações/mangueiras, manifolds, válvulas, alarmes e pontos terminais.

GRUPO 10 – CME E PROCESSAMENTO DE PRODUTOS PARA SAÚDE

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO / REQUISITO | UN. | QTDE. REF. | QTDE. OFERTADA | MARCA/MODELO/CAPACIDADE | VALOR UNIT. R$ | VALOR TOTAL R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1 | Bancada de área contaminada | un. | 1 |  |  |  |  |
| 10.2 | Cuba/pia de expurgo | cj. | 1 |  |  |  |  |
| 10.3 | Bancada de preparo/área limpa | un. | 1 |  |  |  |  |
| 10.4 | Pontos hidráulicos e drenagem | cj. | Conforme layout |  |  |  |  |
| 10.5 | Pontos elétricos dedicados e infraestrutura | cj. | Conforme equipamentos |  |  |  |  |
| 10.6 | Sistema de ventilação/climatização da CME | cj. | 1 |  |  |  |  |
| 10.7 | Reserva de espaço/utilidades para esterilizador compacto | posição | 1 |  |  |  |  |
| 10.8 | Reserva de espaço/utilidades para lavadora/seladora | posição | Conforme projeto |  |  |  |  |
| SUBTOTAL GRUPO 10 |  |  |  |  |  |  |  |

Mesmo quando autoclave, lavadora, seladora ou demais equipamentos forem adquiridos separadamente, o projeto físico deverá reservar área, energia, água, drenagem, ventilação e conexões necessárias.

GRUPO 11 – WASH, SANITÁRIOS, ROUPARIA E APOIO À LAVANDERIA

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO / REQUISITO | UN. | QTDE. REF. | QTDE. OFERTADA | MARCA/ MODELO/ CAPACIDADE | VALOR UNIT. R$ | VALOR TOTAL R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1 | Vaso sanitário para pacientes/profissionais | un. | Dimensionar |  |  |  |  |
| 11.2 | Sanitário acessível completo | un. | Mín. 1 |  |  |  |  |
| 11.3 | Chuveiro expedicionário | un. | Dimensionar |  |  |  |  |
| 11.4 | Lavatório/pia com conexões hidráulicas | un. | Dimensionar |  |  |  |  |
| 11.5 | DML e ponto de limpeza | cj. | 1 |  |  |  |  |
| 11.6 | Área/equipamentos de rouparia limpa | cj. | 1 |  |  |  |  |
| 11.7 | Área/recipientes para roupa suja | cj. | 1 |  |  |  |  |
| 11.8 | Infraestrutura para lavanderia expedicionária de contingência | cj. | 1 |  |  |  |  |
| 11.9 | Rede de águas cinzas | cj. | 1 |  |  |  |  |
| 11.10 | Rede de esgotamento sanitário | cj. | 1 |  |  |  |  |
| 11.11 | Área/recipientes para armazenamento temporário de resíduos | cj. | 1 |  |  |  |  |
| SUBTOTAL GRUPO 11 |  |  |  |  |  |  |  |

A empresa deverá apresentar quantitativos compatíveis com 28 leitos, 6 poltronas e a equipe operacional, justificando o dimensionamento dos aparelhos sanitários e pontos de consumo.

GRUPO 12 – COMUNICAÇÕES, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMANDO

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO / REQUISITO | UN. | QTDE. REF. | QTDE. OFERTADA | MARCA/ MODELO/ CAPACIDADE | VALOR UNIT. R$ | VALOR TOTAL R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.1 | Rede lógica estruturada e cabeamento | cj. | 1 |  |  |  |  |
| 12.2 | Switches de rede | un. | Dimensionar |  |  |  |  |
| 12.3 | Access points Wi‑Fi | un. | Dimensionar |  |  |  |  |
| 12.4 | Roteadores/equipamentos de borda | un. | Dimensionar |  |  |  |  |
| 12.5 | Sistema de comunicação satelital, quando aplicável | cj. | 1 |  |  |  |  |
| 12.6 | Rádios/telefonia de apoio | cj. | Dimensionar |  |  |  |  |
| 12.7 | Estações de trabalho | un. | Dimensionar |  |  |  |  |
| 12.8 | Impressoras/recursos de apoio | un. | Dimensionar |  |  |  |  |
| 12.9 | Racks, patch panels e acessórios | cj. | Dimensionar |  |  |  |  |
| 12.10 | UPS/proteção elétrica específica de TI, quando necessário | cj. | Dimensionar |  |  |  |  |
| SUBTOTAL GRUPO 12 |  |  |  |  |  |  |  |

A empresa deverá informar quantidade, marca, modelo, capacidade e integração com a infraestrutura de energia e comunicação proposta. Os recursos de coordenação, rede lógica, conectividade, rádios, comunicação satelital quando aplicável, videoconferência, painéis situacionais e estações de trabalho deverão ser compatibilizados prioritariamente com o Módulo 13 – Posto de Comando e Controle.

GRUPO 13 – LOGÍSTICA, ACONDICIONAMENTO E ENTREGA

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO / REQUISITO | UN. | QTDE. REF. | QTDE. OFERTADA | MARCA/MODELO/CAPACIDADE | VALOR UNIT. R$ | VALOR TOTAL R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.1 | Cases rígidos ou semirrígidos de transporte | un. | Dimensionar |  |  |  |  |
| 13.2 | Racks e suportes de acondicionamento | un. | Dimensionar |  |  |  |  |
| 13.3 | Paletes e acessórios de peação | un. | Dimensionar |  |  |  |  |
| 13.4 | Carrinhos/equipamentos de movimentação | un. | Dimensionar |  |  |  |  |
| 13.5 | Kit de ferramentas de montagem/manutenção | kit | Dimensionar |  |  |  |  |
| 13.6 | Kit de reparo estrutural | kit | Dimensionar |  |  |  |  |
| 13.7 | Peças sobressalentes críticas | kit | Dimensionar |  |  |  |  |
| 13.8 | Identificação, inventário e rastreabilidade dos volumes | cj. | 1 |  |  |  |  |
| 13.9 | Plano de paletização 463L e plano de carga | serv. | 1 |  |  |  |  |
| 13.10 | Entrega da solução em Brasília/DF. | serv. | 1 |  |  |  |  |
| SUBTOTAL GRUPO 13 |  |  |  |  |  |  |  |

A proposta deverá informar massa total, cubagem total, quantidade de cases/volumes e número estimado de paletes 463L necessários para a configuração completa.

GRUPO 14 – SERVIÇOS ASSOCIADOS À ENTREGA DA SOLUÇÃO

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO / REQUISITO | UN. | QTDE. REF. | QTDE. OFERTADA | MARCA/MODELO/CAPACIDADE | VALOR UNIT. R$ | VALOR TOTAL R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.1 | Integração técnica da solução | serv. | 1 |  |  |  |  |
| 14.2 | Montagem e instalação para inspeção inicial na entrega por conta da empresa | serv. | 1 |  |  |  |  |
| 14.3 | Comissionamento e liberação operacional | serv. | 1 |  |  |  |  |
| 14.4 | FAT – teste de aceitação em fábrica, quando aplicável | serv. | 1 |  |  |  |  |
| 14.5 | SAT – teste de aceitação da solução montada | serv. | 1 |  |  |  |  |
| 14.6 | Treinamento de montagem, operação e manutenção | serv. | 1 |  |  |  |  |
| 14.7 | Documentação, manuais e memoriais técnicos | serv. | 1 |  |  |  |  |
| 14.8 | Garantia integral da solução | serv. | Informar |  |  |  |  |
| 14.9 | Manutenção preventiva inicial/assistência técnica | serv. | Informar |  |  |  |  |
| 14.10 | Suporte técnico e reposição de componentes críticos | serv. | Informar |  |  |  |  |
| SUBTOTAL GRUPO 14 |  |  |  |  |  |  |  |

Os serviços deverão ser cotados de forma transparente, inclusive quando seu custo estiver embutido no valor dos equipamentos ou subsistemas.

A composição de preços deverá refletir integralmente a configuração física de referência: 14 módulos estruturais principais, incluindo Módulo de Consultórios, Atendimento SMAPS, Posto de Comando e Controle e Repouso, além do sistema de conectores dimensionado conforme o layout e cotado como subsistema de interligação.

RESUMO FINANCEIRO DA SOLUÇÃO INTEGRADA

| GRUPO - SUBSISTEMA | VALOR |
| --- | --- |
| GRUPO 1 - Módulos estruturais | R$ __________________ |
| GRUPO 2 - Pisos, isolamento, conectores e acessórios | R$ __________________ |
| GRUPO 3 - Climatização e ventilação | R$ __________________ |
| GRUPO 4 - Isolamento biológico | R$ __________________ |
| GRUPO 5 - Centro Cirúrgico/RPA – infraestrutura | R$ __________________ |
| GRUPO 6 - Geração e distribuição de energia | R$ __________________ |
| GRUPO 7 - Água e tratamento | R$ __________________ |
| GRUPO 8 - Saneamento e efluentes | R$ __________________ |
| GRUPO 9 - Gases medicinais | R$ __________________ |
| GRUPO 10 - CME – infraestrutura | R$ __________________ |
| GRUPO 11 - WASH/Sanitários/Rouparia | R$ __________________ |
| GRUPO 12 - TI/Comunicações/Comando | R$ __________________ |
| GRUPO 13 - Logística/Acondicionamento/Transporte | R$ __________________ |
| GRUPO 14 - Serviços/Testes/Treinamento/Garantia | R$ __________________ |
| VALOR GLOBAL DA SOLUÇÃO INTEGRADA | R$ __________________ |

DECLARAÇÃO SOBRE A COMPOSIÇÃO E INTEGRAÇÃO DA SOLUÇÃO

A decomposição do valor em itens, equipamentos e subsistemas possui finalidade de permitir a análise da formação do preço, comparação entre soluções, identificação das capacidades ofertadas e posterior compatibilização com os códigos CATMAT e demais códigos de catálogo aplicáveis. A decomposição não descaracteriza o Hospital de Campanha como solução integrada, devendo a empresa responder pela interoperabilidade, compatibilidade, integração e desempenho global dos componentes ofertados.

Para todo equipamento ou subsistema cuja quantidade ofertada divergir da quantidade de referência constante deste documento, a empresa deverá apresentar justificativa técnica e memória de cálculo demonstrando que a configuração proposta atende ou supera a capacidade, a redundância, a autonomia e o desempenho requeridos.

O valor global deverá contemplar todos os itens, acessórios, componentes, adaptações, consumíveis de instalação, integrações, testes e serviços necessários à entrada em operação da solução, ainda que algum componente de pequena monta não esteja nominalmente discriminado na planilha, desde que indispensável ao funcionamento do subsistema cotado.

# DA VALIDADE DA PROPOSTA

A validade da cotação será de no mínimo 90 (noventa) dias, contados da data de sua assinatura.

# DO PRAZO DE ENTREGA

A empresa deverá informar o prazo previsto, em dias corridos, para fabricação, integração, testes, transporte e entrega integral da solução em Brasília/DF.

Prazo proposto: ______ dias corridos.

# DA GARANTIA

A empresa deverá informar o prazo de garantia integral da solução e, quando distintos, os prazos aplicáveis à estrutura, cobertura, pisos, HVAC, sistemas elétricos, geradores, tratamento de água, gases medicinais e demais subsistemas.

Garantia integral proposta: ______ meses.

# DOS DADOS DO REPRESENTANTE DA EMPRESA

RESPONSÁVEL: ________________________________

CPF: ________________________________

RG: ________________________________

E-mail: ________________________________

Telefone: ________________________________

Celular: ________________________________

# DATA E ASSINATURA

Brasília/DF, ______ de __________________ de 2026.

[Assinatura do Responsável Legal da Empresa]

[Nome do Responsável Legal]

[Cargo] - [Nome da Empresa]