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Ministério da Saúde – MS
Diretoria da Força Nacional do SUS – FN-SUS/SAES/MS
Brasília/DF
A empresa XXXXXXXXXXX, estabelecida no endereço XXXXXXXXXXX, CEP XXXXXXXXX, telefone XXXXXXXXXX, e-mail XXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF sob o nº XXXXXXXXXXXX, inscrição estadual nº XXXXXXXXXX, vem apresentar sua cotação de preços para estimativa de valor destinada à aquisição de Hospital de Campanha Modular da Força Nacional do SUS – FN-SUS, de alta mobilidade, rápida implantação, operação contínua, isolamento biológico com pressão negativa, capacidade cirúrgica, resistência climática elevada e infraestrutura integrada para funcionamento em cenários de emergências em saúde pública, desastres e crises humanitárias.
DO OBJETO
Aquisição de 01 Hospital de Campanha Modular, constituído por no mínimo 14 módulos estruturais principais, admitida a incorporação de módulos adicionais quando tecnicamente necessária, com capacidade mínima para 28 leitos operacionais e 6 poltronas de medicação, incluindo estrutura física modular e os sistemas de engenharia necessários ao seu funcionamento.
A solução deverá ser integrada, transportável, reutilizável, de rápido desdobramento e apta à operação contínua durante 24 horas por dia, incluindo estrutura, cobertura, fechamentos, piso clínico, isolamento térmico, interligações, climatização, instalações elétricas, geração de energia, gases medicinais, abastecimento e tratamento de água, saneamento, WASH, comunicações, acondicionamento logístico e demais interfaces necessárias à sua entrada em operação.
Os componentes deverão ser entregues em Brasília/DF, devidamente acondicionados, identificados, inventariados e acompanhados da documentação técnica, manuais, treinamento e demais elementos necessários à montagem, operação, manutenção e armazenamento.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA RESUMIDA PARA FORMAÇÃO DA COTAÇÃO
1. Capacidade assistencial
· 20 leitos de internação/enfermaria clínica;
· 4 leitos críticos de Sala Vermelha/Emergência;
· 2 leitos de isolamento biológico com pressão negativa;
· 2 leitos de Recuperação Pós-Anestésica – RPA;
· 6 poltronas de medicação e procedimentos;
· 1 sala cirúrgica destinada a pequenas cirurgias, urgências e procedimentos de controle de danos;
· 1 módulo único compatível com a implantação de 4 consultórios médicos ou multiprofissionais;
· 1 módulo destinado ao Atendimento em Saúde Mental e Apoio Psicossocial – SMAPS;
· 1 módulo destinado ao Posto de Comando e Controle;
· 1 módulo destinado ao repouso e recuperação das equipes em regime de operação contínua;
· sistema de conectores, corredores e passagens protegidas para interligação funcional dos módulos;
· área de recepção, acolhimento e classificação de risco;
· CME/processamento de produtos para saúde;
· apoio diagnóstico para ultrassonografia, radiologia digital e apoio laboratorial;
· farmácia, almoxarifado e apoio logístico;
· WASH, sanitários, chuveiros, rouparia e infraestrutura para lavanderia expedicionária;
· infraestrutura de comunicação, tecnologia da informação e comando operacional integrada ao Módulo 13 – Posto de Comando e Controle.
2. Composição física de referência
O Hospital deverá possuir no mínimo 14 módulos estruturais principais, com área modular total de referência entre aproximadamente 868 m² e 1.050 m², preferencialmente configurada na faixa de 900 m² a 1.000 m².
	Módulo
	Função
	Faixa de área útil

	1
	Recepção e Triagem
	60–75 m²

	2
	Sala Vermelha – 4 leitos
	70–80 m²

	3
	Centro Cirúrgico + RPA
	95–115 m²

	4
	Enfermaria Clínica A – 7 leitos
	90–105 m²

	5
	Enfermaria Clínica B – 7 leitos
	90–105 m²

	6
	Enfermaria Clínica C – 6 leitos
	80–95 m²

	7
	Isolamento com Pressão Negativa – 2 leitos
	70–85 m²

	8
	CME + Diagnóstico
	75–90 m²

	9
	WASH/Sanitários/Rouparia
	55–70 m²

	10
	Farmácia/Almoxarifado/Logística
	55–70 m²

	11
	Consultórios – módulo único compatível com 4 consultórios
	32–40 m²

	12
	Atendimento SMAPS – Saúde Mental e Apoio Psicossocial
	32–40 m²

	13
	Posto de Comando e Controle
	32–40 m²

	14
	Repouso – recuperação das equipes
	32–40 m²

	15
	Conectores – interligação selada e protegida entre os módulos
	Conforme layout



A área destinada às seis poltronas de medicação poderá ser incorporada ao eixo ambulatorial mediante compartimentação funcional ou constituir módulo adicional, caso necessário para assegurar adequada circulação e funcionamento.
O componente 15 – Conectores possui caráter funcional e não será contabilizado entre os 14 módulos estruturais principais. O quantitativo e as dimensões deverão resultar do layout ofertado, assegurando interligação selada, protegida e acessível entre os ambientes. Áreas técnicas externas destinadas a geradores, HVAC, gases, reservatórios, tratamento de água e demais sistemas também não integram a contagem dos 14 módulos principais.
2.1 Requisitos funcionais dos módulos 11 a 15
Módulo 11 – Consultórios. Deverá constituir unidade de 32–40 m² compatível com quatro consultórios ou quatro posições de atendimento funcionalmente equivalentes, mediante compartimentação interna flexível, com privacidade, circulação, higienização das mãos e compatibilidade com mesas, cadeiras, macas ou superfícies de exame e instalações necessárias. A empresa deverá demonstrar a compatibilidade por planta baixa ou desenho técnico.
Módulo 12 – Atendimento SMAPS. Deverá possuir 32–40 m² e proporcionar ambiente protegido para Saúde Mental e Apoio Psicossocial, com privacidade visual e acústica, climatização, iluminação adequada, mobiliário de atendimento e configuração interna compatível com acolhimento, escuta qualificada, avaliação em saúde mental e intervenções breves.
Módulo 13 – Posto de Comando e Controle. Deverá possuir 32–40 m² e concentrar as atividades de coordenação, planejamento, comunicação, informação e gestão da missão, comportando estações de trabalho, rede lógica, conectividade sem fio, rádios, comunicação terrestre e/ou satelital, videoconferência, painéis situacionais, impressão e alimentação elétrica protegida integrada ao sistema de UPS.
Módulo 14 – Repouso. Deverá possuir 32–40 m² e assegurar condições para repouso e recuperação das equipes em regime de operação contínua, com climatização, iluminação regulável, tomadas para carregamento de equipamentos, guarda de pertences e mobiliário móvel ou dobrável compatível com revezamento.
Componente 15 – Conectores. Deverá formar sistema de circulação protegida, selada e resistente a intempéries, com continuidade de piso, cobertura e fechamento e, quando aplicável, climatização. Deverá permitir circulação de macas, cadeiras de rodas, carrinhos, equipamentos e profissionais, admitindo conexões lineares, laterais e multiponto/hubs conforme o layout.
3. Características estruturais mínimas
Os módulos assistenciais deverão possuir estrutura principal autoportante, pré-montada, articulada ou funcionalmente equivalente, concebida para aplicações expedicionárias e sucessivos ciclos de montagem, desmontagem, transporte e armazenamento.
• utilizar liga de alumínio estrutural de elevada resistência, preferencialmente de padrão aeronáutico, ou material de desempenho equivalente ou superior;
• reduzir ao mínimo a utilização de postes, perfis, travessas, pinos e componentes estruturais soltos;
• permitir montagem sem necessidade habitual de guindastes ou maquinário pesado;
• utilizar número reduzido de ferramentas;
• possuir sistema próprio de ancoragem para diferentes tipos de terreno;
• possuir interfaces padronizadas de rápida conexão entre módulos;
• permitir expansão, redução e reconfiguração da estrutura;
• permitir manutenção e substituição localizada de componentes.
4. Cobertura, fechamento e isolamento
• impermeabilidade;
• resistência à radiação ultravioleta;
• propriedade antifúngica;
• superfície lavável;
• comportamento retardante ao fogo;
• liner interno;
• barreira térmica ou radiante;
• elevada estanqueidade;
• compatibilidade com limpeza, desinfecção e descontaminação hospitalar.
Deverão ser apresentados certificados ou laudos de comportamento ao fogo segundo NFPA 701, DIN 4102-B1/M2 ou norma equivalente.
A solução deverá ser capaz de operar em condições externas entre aproximadamente -10 °C e +55 °C.
5. Piso clínico
• rígido;
• modular;
• nivelável;
• impermeável;
• antiderrapante;
• lavável;
• resistente a agentes químicos e desinfetantes;
• compatível com circulação de macas, camas, cadeiras de rodas, carrinhos e equipamentos;
• sem degraus ou desníveis relevantes nas conexões entre módulos;
• hermeticamente ou funcionalmente selado ao envelope da estrutura.
A capacidade de carga deverá ser compatível com mesas cirúrgicas, camas hospitalares, equipamentos de suporte avançado e demais equipamentos previstos nos ambientes assistenciais.
6. Resistência ambiental
• ventos sustentados de pelo menos 100 km/h;
• picos de vento de até aproximadamente 120 km/h;
• chuva intensa da ordem de 100 mm/h, sem infiltração que comprometa a operação;
• insolação direta;
• poeira, umidade e condições ambientais adversas.
O fornecedor deverá apresentar memória de cálculo, laudo, ensaio ou documentação técnica comprobatória.
7. Climatização, ventilação e controle de ar
O Hospital deverá possuir sistema HVAC modular e setorizado, permitindo operação independente dos ambientes críticos.
Para formação da cotação, deverá ser considerada capacidade global preliminar da ordem de 60 a 74 TR, equivalente a aproximadamente 211 a 260 kW térmicos.
Para os módulos 11 a 14, deverá ser considerada, como referência preliminar, capacidade de climatização da ordem de 2,5 a 3 TR por módulo, sujeita à validação mediante memorial de cálculo térmico da solução ofertada.
O fornecedor deverá apresentar memorial de cálculo térmico considerando área, ocupação, equipamentos, incidência solar, isolamento do envelope, renovação de ar e temperatura externa de projeto.
7.1 Isolamento biológico
• dois leitos;
• antecâmara;
• sistema HVAC dedicado;
• gradiente de pressão ajustável entre aproximadamente -15 Pa e -30 Pa;
• 12 a 15 trocas de ar por hora;
• filtragem final HEPA H14;
• eficiência mínima de 99,995% para partículas de 0,3 µm;
• monitoramento contínuo da pressão;
• alarmes visuais e sonoros;
• exaustão segura;
• solução específica para efluentes líquidos potencialmente contaminados.
7.2 Centro Cirúrgico
• climatização hospitalar específica;
• pressão positiva em relação aos ambientes adjacentes;
• controle de temperatura;
• renovação e filtragem do ar;
• referência preliminar de aproximadamente 20 trocas totais de ar por hora, sujeita ao dimensionamento executivo.
8. Sistema elétrico e geração de energia
O sistema deverá ser dimensionado para carga elétrica conectada preliminar da ordem de 215 a 301 kW. A demanda operacional simultânea estimada deverá ser considerada na faixa aproximada de 175 a 235 kW.
Para os módulos 11 a 14, constituem referências preliminares: Módulo de Consultórios 2–3 kW; Atendimento SMAPS 2–3 kW; Posto de Comando e Controle 4–5 kW; Repouso 2–3 kW. A empresa deverá informar as cargas efetivamente consideradas e demonstrar sua compatibilidade com os equipamentos e utilidades propostos.
Deverá ser prevista geração de energia com capacidade firme mínima de aproximadamente 300 kVA em arquitetura redundante N+1. Poderá ser apresentada, como referência, solução composta por três grupos geradores da ordem de 150 kVA ou outra configuração tecnicamente equivalente ou superior.
• grupos geradores;
• transferência automática;
• QGBT;
• quadros setoriais;
• cabos;
• conectores de rápida instalação;
• aterramento;
• equipotencialização;
• DPS;
• proteção contra sobrecorrentes;
• iluminação normal;
• iluminação de emergência;
• monitoramento;
• UPS/nobreak para cargas críticas.
Deverá ser considerada UPS modular com capacidade preliminar de aproximadamente 60 a 80 kVA, com autonomia inicial de 15 a 30 minutos para cargas prioritárias.
9. Gases medicinais
O Hospital deverá possuir sistema modular de gases medicinais com válvulas setoriais, alarmes e conexões rápidas.
	Ambiente
	O₂
	Ar medicinal
	Vácuo

	Recepção/Triagem
	2
	–
	1

	Medicação
	6
	–
	–

	Sala Vermelha
	8
	4
	4

	Centro Cirúrgico/RPA
	6
	4
	4

	Enfermarias
	20
	–
	10

	Isolamento
	4
	2
	2

	TOTAL MÍNIMO
	46
	10
	21



A central de oxigênio deverá ser dimensionada preliminarmente para aproximadamente 15 a 20 Nm³/h, com fonte principal e sistema independente de contingência. A reserva deverá garantir pelo menos 24 horas de atendimento das cargas críticas.
O sistema deverá considerar ainda ar medicinal de aproximadamente 250 a 350 L/min, vácuo clínico de aproximadamente 40 a 60 m³/h e exaustão de gases anestésicos no Centro Cirúrgico quando aplicável.
Os módulos de Atendimento SMAPS, Posto de Comando e Controle e Repouso não demandam rede fixa própria de gases medicinais como requisito mínimo. O Módulo de Consultórios poderá receber ponto de oxigênio quando previsto no projeto executivo, sem alteração dos quantitativos mínimos globais estabelecidos.
10. Abastecimento e tratamento de água
Para formação da proposta deverá ser considerada demanda operacional preliminar de 3.000 a 4.500 litros/dia e capacidade de armazenamento entre 12.000 e 15.000 litros.
O sistema deverá permitir cerca de 72 horas de operação com reservação própria em regime austero, complementada por capacidade de reposição e tratamento para operações prolongadas.
A solução de tratamento de água deverá possuir capacidade mínima aproximada de 1.000 a 1.500 litros por hora.
• pré-filtragem;
• filtração multicamadas;
• carvão ativado;
• cloração controlada;
• desinfecção por UV ou tecnologia equivalente;
• bombeamento;
• pressurização;
• monitoramento;
• coleta de amostras;
• conexões de rápida instalação.
11. WASH, saneamento e resíduos
• sanitários de pacientes;
• sanitários de profissionais;
• sanitário acessível;
• chuveiros;
• lavatórios;
• DML;
• rouparia;
• roupa suja;
• lavanderia expedicionária de contingência;
• águas cinzas;
• esgoto sanitário;
• efluentes assistenciais;
• resíduos comuns;
• resíduos infectantes;
• perfurocortantes;
• armazenamento temporário de resíduos.
12. Transporte e acondicionamento
Os componentes deverão ser acondicionados por módulos ou subsistemas em cases resistentes e identificados.
• peso bruto total;
• volume total;
• número de volumes;
• quantidade e tipo de cases;
• número estimado de paletes aéreos;
• compatibilidade com paletes 463L;
• plano de carga;
• necessidade de equipamentos de movimentação.
A configuração deverá ser compatível com transporte terrestre e aéreo expedicionário.
13. Tempo de implantação
A solução completa deverá possuir capacidade de atingir prontidão clínica em até 24 horas, por equipe de até aproximadamente 15 operadores treinados, consideradas condições previamente definidas de terreno e disponibilidade dos componentes.
A proposta deverá informar separadamente: (i) tempo necessário para fechamento estrutural estanque; e (ii) tempo necessário para prontidão clínica completa.
14. Assistência técnica e treinamento
• montagem inicial;
• instalação;
• testes;
• comissionamento;
• treinamento das equipes da FN-SUS;
• formação de multiplicadores;
• manuais em português;
• plano de manutenção preventiva;
• manutenção corretiva;
• kit inicial de peças sobressalentes;
• kits de reparo;
• garantia;
• suporte técnico;
• assistência técnica no Brasil ou estrutura contratualmente assegurada para atendimento nacional.
15. FAT/SAT e testes de aceitação
• montagem completa;
• tempo de implantação;
• equipe utilizada;
• ancoragem;
• piso;
• interligações;
• circulação de maca;
• estanqueidade;
• climatização;
• distribuição elétrica;
• aterramento;
• geração e transferência;
• iluminação de emergência;
• hidráulica;
• tratamento de água;
• gases medicinais;
• pressão negativa;
• alarmes;
• desmontagem;
• conferência do inventário;
• reacondicionamento;
• treinamento.
16. Documentos a serem apresentados com a cotação
• planta baixa e layout preliminar;
• quantidade total de módulos;
• área útil de cada módulo;
• área total;
• tecnologia construtiva;
• peso e cubagem;
• memorial preliminar de climatização;
• capacidade dos equipamentos de HVAC;
• quadro preliminar de cargas elétricas;
• proposta de geração de energia;
• proposta de UPS;
• configuração dos gases medicinais;
• capacidade da fonte de oxigênio;
• sistema de água e WASH;
• reservação;
• capacidade do tratamento de água;
• número e características dos cases;
• plano de paletização;
• prazo de montagem;
• número de operadores;
• ferramentas necessárias;
• prazo de fabricação e entrega;
• garantia;
• assistência técnica;
• prazo de reposição de componentes críticos;
• relação de peças sobressalentes;
• treinamento;
• FAT/SAT;
• vida útil estimada da estrutura, membranas, piso e demais componentes principais.

ORIENTAÇÕES PARA APRESENTAÇÃO DA SOLUÇÃO TÉCNICA E DA COMPOSIÇÃO DO PREÇO
Considerando a complexidade e a natureza integrada do Hospital de Campanha Modular, não será suficiente a apresentação apenas do valor global da solução. A empresa deverá apresentar a composição técnica e financeira da solução ofertada, discriminando os módulos estruturais, sistemas, equipamentos e componentes necessários ao atendimento das capacidades físicas, assistenciais e de engenharia estabelecidas neste documento.
Para cada item ou subsistema deverão ser informados, no mínimo: código CATMAT ou código de catálogo aplicável, quando identificado; descrição; fabricante; marca; modelo; quantidade ofertada; unidade de fornecimento; capacidade nominal; principais características técnicas; ambiente ou módulo de destino; valor unitário; valor total; prazo de garantia; país de fabricação e prazo estimado de reposição de componente crítico.
Quando o quantitativo definitivo depender do projeto de engenharia da solução ofertada, a quantidade indicada neste modelo será considerada referência de dimensionamento. A empresa deverá informar o quantitativo efetivamente proposto e apresentar memória de cálculo que demonstre sua suficiência. Poderão ser aceitos quantitativos diferentes entre propostas tecnicamente equivalentes, desde que a capacidade total instalada, a redundância e o desempenho sejam iguais ou superiores aos requisitos mínimos.
Os códigos CATMAT indicados como “a definir/validar” deverão ser compatibilizados com o Catálogo de Materiais e Serviços aplicável durante a consolidação da pesquisa de preços, sem alteração da especificação técnica ou da capacidade mínima do item.

MATRIZ DE COMPATIBILIZAÇÃO POR ÁREA FUNCIONAL
A empresa deverá apresentar, juntamente com a cotação, Matriz de Compatibilização da Solução demonstrando que os módulos, equipamentos e utilidades ofertados comportam fisicamente o mobiliário, os leitos, as circulações e as instalações necessárias a cada ambiente. A matriz deverá ser acompanhada de planta baixa ou desenho técnico da configuração ofertada.
Matriz A – Compatibilidade física e assistencial
	ÁREA FUNCIONAL
	ÁREA ÚTIL
	CAPACIDADE
	MOBILIÁRIO/EQUIPAMENTOS A ACOMODAR
	MÓDULOS OFERTADOS

	Recepção/Triagem
	60–75 m²
	Fluxo contínuo
	Balcões, mesas, cadeiras, triagem e circulação
	Informar

	Sala Vermelha
	70–80 m²
	4 leitos críticos
	4 posições críticas e equipamentos
	Informar

	Centro Cirúrgico/RPA
	95–115 m²
	1 sala + 2 RPA
	Mesa cirúrgica, anestesia, instrumentação e 2 leitos
	Informar

	Enfermaria A
	90–105 m²
	7 leitos
	7 leitos e apoio
	Informar

	Enfermaria B
	90–105 m²
	7 leitos
	7 leitos e apoio
	Informar

	Enfermaria C
	80–95 m²
	6 leitos
	6 leitos e apoio
	Informar

	Isolamento
	70–85 m²
	2 leitos
	2 leitos, antecâmara e apoio
	Informar

	CME/Diagnóstico
	75–90 m²
	Processamento/diagnóstico
	Bancadas, processamento, RX/USG e apoio
	Informar

	WASH
	55–70 m²
	Apoio sanitário
	Sanitários, chuveiros, DML, rouparia
	Informar

	Farmácia/Logística
	55–70 m²
	Armazenamento
	Estantes, cadeia de frio e estoque
	Informar

	Módulo de Consultórios
	32–40 m²
	04 consultórios/posições
	Quatro posições com mesa, cadeiras, maca/superfície de exame, lavatório e circulação
	Informar (ref. 1)

	Atendimento SMAPS
	32–40 m²
	Atendimento individual /multiprofissional
	Mobiliário de acolhimento, privacidade visual/acústica e circulação
	Informar (ref. 1)

	Posto de Comando e Controle
	32–40 m²
	Coordenação operacional
	Estações de trabalho, TI, rádios, painéis situacionais e comunicação
	Informar (ref. 1)

	Repouso
	32–40 m²
	Recuperação das equipes
	Mobiliário de repouso, guarda de pertences e pontos de carregamento
	Informar (ref. 1)

	Conectores
	Conforme layout
	Interligação protegida
	Circulação de macas, cadeiras de rodas, carrinhos, equipamentos e equipes
	Informar



Matriz B – Compatibilidade dos sistemas de engenharia
	Área funcional
	HVAC proposto
	Carga elétrica
	Gases medicinais
	Água/esgoto

	Recepção/Triagem
	Informar
	Informar
	Conforme projeto
	Lavatório

	Sala Vermelha
	Informar
	Informar
	O₂/ar/vácuo
	Lavatório

	Centro Cirúrgico/RPA
	Informar
	Informar
	O₂/ar/vácuo
	Água/esgoto

	Enfermaria A
	Informar
	Informar
	O₂/vácuo
	Conforme necessidade

	Enfermaria B
	Informar
	Informar
	O₂/vácuo
	Conforme necessidade

	Enfermaria C
	Informar
	Informar
	O₂/vácuo
	Conforme necessidade

	Isolamento
	Dedicado
	Informar
	O₂/ar/vácuo
	Sistema segregado

	CME/Diagnóstico
	Informar
	Informar
	Quando necessário
	Água/esgoto

	WASH
	Informar
	Informar
	–
	Completo

	Farmácia/Logística
	Informar
	Informar
	–
	–

	Módulo de Consultórios
	Informar (ref. 2,5–3 TR)
	Informar (ref. 2–3 kW)
	O₂ se previsto
	Água/esgoto

	Atendimento SMAPS
	Informar (ref. 2,5–3 TR)
	Informar (ref. 2–3 kW)
	–
	Conforme solução

	Posto de Comando e Controle
	Informar (ref. 2,5–3 TR)
	Informar (ref. 4–5 kW)
	–
	–

	Repouso
	Informar (ref. 2,5–3 TR)
	Informar (ref. 2–3 kW)
	–
	–

	Conectores
	Informar quando climatizados
	Informar
	–
	Conforme solução



A proposta deverá demonstrar que o mobiliário e os equipamentos previstos cabem efetivamente na área útil ofertada, sem comprometimento da circulação de pacientes, macas, profissionais, equipamentos e rotas de emergência.

PLANILHA ANALÍTICA DE COMPOSIÇÃO DO PREÇO
A composição abaixo deverá ser preenchida pela empresa com a especificação efetivamente ofertada. Os quantitativos de referência destinam-se à comparação de soluções e poderão ser ajustados pelo fornecedor mediante memória de cálculo e comprovação de desempenho equivalente ou superior.
GRUPO 1 – MÓDULOS ESTRUTURAIS
	ITEM
	ESPECIFICAÇÃO / REQUISITO
	UN
	QTDEREF.
	QTDE. OFERTADA
	MARCA/ MODELO/
CAPACIDADE
	VALOR UNIT.  R$
	VALOR TOTAL R$

	1.1
	Módulo Recepção/Triagem, 60–75 m²
	un.
	1
	
	
	
	

	1.2
	Módulo Sala Vermelha, 70–80 m²
	un.
	1
	
	
	
	

	1.3
	Módulo Centro Cirúrgico/RPA, 95–115 m²
	un.
	1
	
	
	
	

	1.4
	Módulo Enfermaria Clínica A, 90–105 m²
	un.
	1
	
	
	
	

	1.5
	Módulo Enfermaria Clínica B, 90–105 m²
	un.
	1
	
	
	
	

	1.6
	Módulo Enfermaria Clínica C, 80–95 m²
	un.
	1
	
	
	
	

	1.7
	Módulo de Isolamento, 70–85 m²
	un.
	1
	
	
	
	

	1.8
	Módulo CME/Diagnóstico, 75–90 m²
	un.
	1
	
	
	
	

	1.9
	Módulo WASH/Sanitários (2)/Rouparia, 55–70 m²
	un.
	1
	
	
	
	

	1.10
	Módulo Farmácia/Almoxarifado/Logística, 55–70 m²
	un.
	1
	
	
	
	

	1.11
	Módulo de Consultórios – unidade compatível com 4 consultórios ou posições de atendimento, 32–40 m²
	un.
	1
	
	
	
	

	1.12
	Módulo de Atendimento SMAPS – Saúde Mental e Apoio Psicossocial, 32–40 m²
	un.
	1
	
	
	
	

	1.13
	Módulo Posto de Comando e Controle, 32–40 m²
	un.
	1
	
	
	
	

	1.14
	Módulo de Repouso das equipes, 32–40 m²
	un.
	1
	
	
	
	

	SUBTOTAL GRUPO 1
	


Quantidade mínima global: 14 módulos estruturais principais. Será admitido número superior quando necessário para atender integralmente à solução.
	ITEM
	ESPECIFICAÇÃO / REQUISITO
	UN.
	QTDE. REF.
	QTDE. OFERTADA
	MARCA/ MODELO/ CAPACIDADE
	VALOR UNIT. R$
	VALOR TOTAL R$

	2.1
	Sistema de piso clínico rígido, nivelável, antiderrapante, lavável e selado
	cj.
	1/
módulo
	
	
	
	

	2.2
	Liner interno hospitalar lavável e removível
	cj.
	1/ módulo
	
	
	
	

	2.3
	Isolamento térmico/barreira radiante
	cj.
	1/ módulo
	
	
	
	

	2.4
	Sistema de ancoragem/lastreamento
	cj.
	1/ módulo
	
	
	
	

	2.5
	Conectores/túneis de interligação selados
	un.
	Conforme layout
	
	
	
	

	2.6
	Hubs ou conectores multiponto
	un.
	Conforme layout
	
	
	
	

	2.7
	Portas rígidas ou semirrígidas hospitalares
	un.
	Conforme layout
	
	
	
	

	2.8
	Cases e acondicionamento por módulo/subsistema
	un.
	Conforme composição
	
	
	
	

	SUBTOTAL GRUPO 2
	


O componente 15 – Conectores não será computado entre os 14 módulos estruturais principais e deverá ser cotado 

GRUPO 2 – PISOS, ISOLAMENTO, CONECTORES E ACESSÓRIOS ESTRUTURAIS
A empresa deverá informar os quantitativos efetivos de conectores, hubs, portas, cases e demais elementos necessários para que todos os ambientes funcionem como estrutura hospitalar única, protegida e interligada.

No Grupo 2 – Pisos, Isolamento, Conectores e Acessórios Estruturais, em quantitativo suficiente para a configuração integral ofertada.
GRUPO 3 – CLIMATIZAÇÃO E VENTILAÇÃO
	ITEM
	ESPECIFICAÇÃO / REQUISITO
	UN.
	QTDE. REF.
	QTDE. OFERTADA
	MARCA/MODELO/CAPACIDADE
	VALOR UNIT. R$
	VALOR TOTAL R$

	3.1
	Unidade HVAC modular portátil, capacidade de referência ~3,5 TR
	un.
	6
	
	
	
	

	3.2
	Unidade HVAC modular portátil, capacidade de referência ~5 TR
	un.
	9
	
	
	
	

	3.3
	Plenums, dutos, insuflação, retorno, renovação e drenagem de condensado
	cj.
	Conforme projeto
	
	
	
	

	3.4
	Painel de comando, sensores e monitoramento do HVAC
	cj.
	1 sistema
	
	
	
	

	SUBTOTAL GRUPO 3
	



Configuração de referência: 15 unidades HVAC totalizando aproximadamente 66 TR, inserida na faixa global de projeto de 60–74 TR. A empresa poderá propor quantitativos e capacidades diferentes desde que demonstre, por memória de cálculo, capacidade, desempenho a +55 °C, distribuição por módulo e redundância equivalentes ou superiores. Para os módulos de Consultórios, SMAPS, Posto de Comando e Controle e Repouso, considerar como referência preliminar 2,5–3 TR por módulo.

GRUPO 4 – SISTEMA DE ISOLAMENTO BIOLÓGICO
	ITEM
	ESPECIFICAÇÃO / REQUISITO
	UN.
	QTDE. REF.
	QTDE. OFERTADA
	MARCA/ MODELO/ CAPACIDADE
	VALOR UNIT. R$
	VALOR TOTAL R$

	4.1
	Sistema de climatização dedicado do isolamento
	cj.
	1
	
	
	
	

	4.2
	Sistema de exaustão com filtragem HEPA H14
	linha
	Mín. 2
	
	
	
	

	4.3
	Monitor de pressão diferencial dos quartos
	un.
	2
	
	
	
	

	4.4
	Monitor de pressão diferencial da antecâmara
	un.
	1
	
	
	
	

	4.5
	Painel de controle e alarmes do isolamento
	un.
	1
	
	
	
	

	4.6
	Sistema/elementos de antecâmara e vedação
	cj.
	1
	
	
	
	

	4.7
	Sistema de retenção/descontaminação de efluentes do isolamento
	cj.
	1
	
	
	
	

	SUBTOTAL GRUPO 4
	


O conjunto deverá assegurar -15 Pa a -30 Pa, 12–15 ACH, filtragem final HEPA H14 e monitoramento contínuo. A empresa deverá discriminar exaustores, filtros, sensores, UTAs/equipamentos, dutos, dampers e demais componentes empregados.

GRUPO 5 – INFRAESTRUTURA DO CENTRO CIRÚRGICO E RPA
	ITEM
	ESPECIFICAÇÃO / REQUISITO
	UN.
	QTDE. REF.
	QTDE. OFERTADA
	MARCA/
MODELO/
CAPACIDADE
	VALOR UNIT. R$
	VALOR TOTAL R$

	5.1
	Sistema de climatização/tratamento de ar da área cirúrgica
	cj.
	1
	
	
	
	

	5.2
	Filtragem e insuflação de ar para sala cirúrgica
	cj.
	1
	
	
	
	

	5.3
	Sistema de controle/monitoramento de pressão positiva
	un.
	1
	
	
	
	

	5.4
	Sistema de exaustão de gases anestésicos, quando aplicável
	cj.
	1
	
	
	
	

	5.5
	Infraestrutura elétrica crítica do centro cirúrgico/RPA
	cj.
	1
	
	
	
	

	5.6
	Infraestrutura de gases medicinais do centro cirúrgico/RPA
	cj.
	1
	
	
	
	

	5.7
	Infraestrutura hidráulica para escovação/lavagem
	cj.
	1
	
	
	
	

	SUBTOTAL GRUPO 5
	


Os equipamentos médico-hospitalares podem permanecer fora da cotação-base, mas a empresa deverá comprovar que área e utilidades são compatíveis com mesa cirúrgica, anestesia, foco, instrumentação, monitores e dois leitos de RPA.
GRUPO 6 – GERAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
	ITEM
	ESPECIFICAÇÃO / REQUISITO
	UN.
	QTDE. REF.
	QTDE. OFERTADA
	MARCA/MODELO/CAPACIDADE
	VALOR UNIT. R$
	VALOR TOTAL R$

	6.1
	Grupo gerador, capacidade de referência ~150 kVA
	un.
	3
	
	
	
	

	6.2
	QGBT principal
	un.
	1
	
	
	
	

	6.3
	Sistema/chave de transferência automática
	cj.
	1
	
	
	
	

	6.4
	Quadro elétrico setorial/modular
	un.
	Mín. 1/
módulo
	
	
	
	

	6.5
	UPS/nobreak modular, faixa 60–80 kVA
	sist.
	1
	
	
	
	

	6.6
	Sistema de aterramento e equipotencialização
	cj.
	1
	
	
	
	

	6.7
	Cabos, extensões e conectores rápidos
	cj.
	Conforme projeto
	
	
	
	

	6.8
	Iluminação externa e de emergência
	cj.
	1
	
	
	
	

	SUBTOTAL GRUPO 6
	


Arquitetura de referência: 3 geradores de aproximadamente 150 kVA, capacidade instalada ~450 kVA e capacidade firme mínima ~300 kVA em N+1. Será aceita solução distinta mediante memória de cálculo que preserve capacidade firme, redundância e alimentação integral das cargas críticas.

GRUPO 7 – ABASTECIMENTO, RESERVAÇÃO E TRATAMENTO DE ÁGUA
	ITEM
	ESPECIFICAÇÃO / REQUISITO
	UN.
	QTDE. REF.
	QTDE. OFERTADA
	MARCA/MODELO/CAPACIDADE
	VALOR UNIT. R$
	VALOR TOTAL R$

	7.1
	Reservatório/bladder de referência ~5.000 L
	un.
	3
	
	
	
	

	7.2
	Sistema móvel de tratamento de água 1,0–1,5 m³/h
	cj.
	1
	
	
	
	

	7.3
	Bomba de captação/transferência
	un.
	2 (1+1)
	
	
	
	

	7.4
	Bomba de pressurização de água potável
	un.
	2 (1+1)
	
	
	
	

	7.5
	Sistema de pré-filtragem/filtração multicamadas
	cj.
	1
	
	
	
	

	7.6
	Filtração por carvão ativado
	cj.
	1
	
	
	
	

	7.7
	Sistema de dosagem/cloração controlada
	cj.
	1
	
	
	
	

	7.8
	Sistema UV ou tecnologia equivalente
	cj.
	1
	
	
	
	

	7.9
	Instrumentação e monitoramento de qualidade/pressão/nível
	cj.
	1
	
	
	
	

	7.10
	Tubulações, mangueiras, válvulas e engates rápidos
	cj.
	Conforme projeto
	
	
	
	

	SUBTOTAL GRUPO 7
	 


Reservação de referência: aproximadamente 15.000 L. Poderá ser proposta configuração diferente desde que mantenha 12.000–15.000 L e permita manutenção sem interrupção integral do abastecimento.

GRUPO 8 – ESGOTAMENTO, ÁGUAS CINZAS E EFLUENTES
	ITEM
	ESPECIFICAÇÃO / REQUISITO
	UN.
	QTDE. REF.
	QTDE. OFERTADA
	MARCA/ MODELO/CAPACIDADE
	VALOR UNIT. R$
	VALOR TOTAL R$

	8.1
	Bomba para águas cinzas/efluentes
	un.
	2 (1+1)
	
	
	
	

	8.2
	Reservação temporária de efluentes
	cj.
	Conforme projeto
	
	
	
	

	8.3
	Sistema de prevenção de refluxo e controle de odores
	cj.
	1
	
	
	
	

	8.4
	Mangueiras, tubulações e conexões de descarga
	cj.
	Conforme projeto
	
	
	
	

	8.5
	Sistema de tratamento/descontaminação dos efluentes do isolamento
	cj.
	1
	
	
	
	

	SUBTOTAL GRUPO 8
	


O fornecedor deverá informar capacidade, vazão, tipo de bomba, altura manométrica, materiais e condições de operação.

GRUPO 9 – GASES MEDICINAIS
QUADRO DE PONTOS TERMINAIS MÍNIMOS DE GASES MEDICINAIS
	Área
	O₂
	Ar medicinal
	Vácuo

	Recepção/Triagem
	2
	–
	1

	Medicação
	6
	–
	–

	Sala Vermelha
	8
	4
	4

	Centro Cirúrgico/RPA
	6
	4
	4

	Enfermarias – 20 leitos
	20
	–
	10

	Isolamento – 2 leitos
	4
	2
	2

	TOTAL MÍNIMO
	46
	10
	21




	ITEM
	ESPECIFICAÇÃO / REQUISITO
	UN.
	QTDE. REF.
	QTDE. OFERTADA
	MARCA/
MODELO/ CAPACIDADE
	VALOR UNIT. R$
	VALOR TOTAL R$

	9.1
	Central/fonte principal de O₂, capacidade 15–20 Nm³/h
	sist.
	1
	
	
	
	

	9.2
	Fonte independente de reserva de O₂ para 24 h de cargas críticas
	sist.
	1
	
	
	
	

	9.3
	Central de ar medicinal, capacidade 250–350 L/min
	sist.
	1
	
	
	
	

	9.4
	Compressores de ar medicinal em redundância
	un.
	Mín. 2
	
	
	
	

	9.5
	Central de vácuo clínico, capacidade 40–60 m³/h
	sist.
	1
	
	
	
	

	9.6
	Bombas de vácuo em redundância
	un.
	Mín. 2
	
	
	
	

	9.7
	Painel central de alarmes de gases medicinais
	un.
	1
	
	
	
	

	9.8
	Válvulas de seccionamento, rede, manifolds e pontos terminais
	cj.
	Conforme projeto
	
	
	
	

	SUBTOTAL GRUPO 9
	


Pontos terminais mínimos: O₂ 46; ar medicinal 10; vácuo 21. A empresa deverá apresentar esquema da rede e quantitativo de tubulações/mangueiras, manifolds, válvulas, alarmes e pontos terminais.

GRUPO 10 – CME E PROCESSAMENTO DE PRODUTOS PARA SAÚDE
	ITEM
	ESPECIFICAÇÃO / REQUISITO
	UN.
	QTDE. REF.
	QTDE. OFERTADA
	MARCA/MODELO/CAPACIDADE
	VALOR UNIT. R$
	VALOR TOTAL R$

	10.1
	Bancada de área contaminada
	un.
	1
	
	
	
	

	10.2
	Cuba/pia de expurgo
	cj.
	1
	
	
	
	

	10.3
	Bancada de preparo/área limpa
	un.
	1
	
	
	
	

	10.4
	Pontos hidráulicos e drenagem
	cj.
	Conforme layout
	
	
	
	

	10.5
	Pontos elétricos dedicados e infraestrutura
	cj.
	Conforme equipamentos
	
	
	
	

	10.6
	Sistema de ventilação/climatização da CME
	cj.
	1
	
	
	
	

	10.7
	Reserva de espaço/utilidades para esterilizador compacto
	posição
	1
	
	
	
	

	10.8
	Reserva de espaço/utilidades para lavadora/seladora
	posição
	Conforme projeto
	
	
	
	

	SUBTOTAL GRUPO 10
	


Mesmo quando autoclave, lavadora, seladora ou demais equipamentos forem adquiridos separadamente, o projeto físico deverá reservar área, energia, água, drenagem, ventilação e conexões necessárias.

GRUPO 11 – WASH, SANITÁRIOS, ROUPARIA E APOIO À LAVANDERIA
	ITEM
	ESPECIFICAÇÃO / REQUISITO
	UN.
	QTDE. REF.
	QTDE. OFERTADA
	MARCA/
MODELO/ CAPACIDADE
	VALOR UNIT. R$
	VALOR TOTAL R$

	11.1
	Vaso sanitário para pacientes/profissionais
	un.
	Dimensionar
	
	
	
	

	11.2
	Sanitário acessível completo
	un.
	Mín. 1
	
	
	
	

	11.3
	Chuveiro expedicionário
	un.
	Dimensionar
	
	
	
	

	11.4
	Lavatório/pia com conexões hidráulicas
	un.
	Dimensionar
	
	
	
	

	11.5
	DML e ponto de limpeza
	cj.
	1
	
	
	
	

	11.6
	Área/equipamentos de rouparia limpa
	cj.
	1
	
	
	
	

	11.7
	Área/recipientes para roupa suja
	cj.
	1
	
	
	
	

	11.8
	Infraestrutura para lavanderia expedicionária de contingência
	cj.
	1
	
	
	
	

	11.9
	Rede de águas cinzas
	cj.
	1
	
	
	
	

	11.10
	Rede de esgotamento sanitário
	cj.
	1
	
	
	
	

	11.11
	Área/recipientes para armazenamento temporário de resíduos
	cj.
	1
	
	
	
	

	SUBTOTAL GRUPO 11
	


A empresa deverá apresentar quantitativos compatíveis com 28 leitos, 6 poltronas e a equipe operacional, justificando o dimensionamento dos aparelhos sanitários e pontos de consumo.

GRUPO 12 – COMUNICAÇÕES, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMANDO
	ITEM
	ESPECIFICAÇÃO / REQUISITO
	UN.
	QTDE. REF.
	QTDE. OFERTADA
	MARCA/ MODELO/ CAPACIDADE
	VALOR UNIT. R$
	VALOR TOTAL R$

	12.1
	Rede lógica estruturada e cabeamento
	cj.
	1
	
	
	
	

	12.2
	Switches de rede
	un.
	Dimensionar
	
	
	
	

	12.3
	Access points Wi‑Fi
	un.
	Dimensionar
	
	
	
	

	12.4
	Roteadores/equipamentos de borda
	un.
	Dimensionar
	
	
	
	

	12.5
	Sistema de comunicação satelital, quando aplicável
	cj.
	1
	
	
	
	

	12.6
	Rádios/telefonia de apoio
	cj.
	Dimensionar
	
	
	
	

	12.7
	Estações de trabalho
	un.
	Dimensionar
	
	
	
	

	12.8
	Impressoras/recursos de apoio
	un.
	Dimensionar
	
	
	
	

	12.9
	Racks, patch panels e acessórios
	cj.
	Dimensionar
	
	
	
	

	12.10
	UPS/proteção elétrica específica de TI, quando necessário
	cj.
	Dimensionar
	
	
	
	

	SUBTOTAL GRUPO 12
	


A empresa deverá informar quantidade, marca, modelo, capacidade e integração com a infraestrutura de energia e comunicação proposta. Os recursos de coordenação, rede lógica, conectividade, rádios, comunicação satelital quando aplicável, videoconferência, painéis situacionais e estações de trabalho deverão ser compatibilizados prioritariamente com o Módulo 13 – Posto de Comando e Controle.
GRUPO 13 – LOGÍSTICA, ACONDICIONAMENTO E ENTREGA
	ITEM
	ESPECIFICAÇÃO / REQUISITO
	UN.
	QTDE. REF.
	QTDE. OFERTADA
	MARCA/MODELO/CAPACIDADE
	VALOR UNIT. R$
	VALOR TOTAL R$

	13.1
	Cases rígidos ou semirrígidos de transporte
	un.
	Dimensionar
	
	
	
	

	13.2
	Racks e suportes de acondicionamento
	un.
	Dimensionar
	
	
	
	

	13.3
	Paletes e acessórios de peação
	un.
	Dimensionar
	
	
	
	

	13.4
	Carrinhos/equipamentos de movimentação
	un.
	Dimensionar
	
	
	
	

	13.5
	Kit de ferramentas de montagem/manutenção
	kit
	Dimensionar
	
	
	
	

	13.6
	Kit de reparo estrutural
	kit
	Dimensionar
	
	
	
	

	13.7
	Peças sobressalentes críticas
	kit
	Dimensionar
	
	
	
	

	13.8
	Identificação, inventário e rastreabilidade dos volumes
	cj.
	1
	
	
	
	

	13.9
	Plano de paletização 463L e plano de carga
	serv.
	1
	
	
	
	

	13.10
	Entrega da solução em Brasília/DF.
	serv.
	1
	
	
	
	

	SUBTOTAL GRUPO 13
	


A proposta deverá informar massa total, cubagem total, quantidade de cases/volumes e número estimado de paletes 463L necessários para a configuração completa.

GRUPO 14 – SERVIÇOS ASSOCIADOS À ENTREGA DA SOLUÇÃO
	ITEM
	ESPECIFICAÇÃO / REQUISITO
	UN.
	QTDE. REF.
	QTDE. OFERTADA
	MARCA/MODELO/CAPACIDADE
	VALOR UNIT. R$
	VALOR TOTAL R$

	14.1
	Integração técnica da solução
	serv.
	1
	
	
	
	

	14.2
	Montagem e instalação para inspeção inicial na entrega por conta da empresa
	serv.
	1
	
	
	
	

	14.3
	Comissionamento e liberação operacional
	serv.
	1
	
	
	
	

	14.4
	FAT – teste de aceitação em fábrica, quando aplicável
	serv.
	1
	
	
	
	

	14.5
	SAT – teste de aceitação da solução montada
	serv.
	1
	
	
	
	

	14.6
	Treinamento de montagem, operação e manutenção
	serv.
	1
	
	
	
	

	14.7
	Documentação, manuais e memoriais técnicos
	serv.
	1
	
	
	
	

	14.8
	Garantia integral da solução
	serv.
	Informar
	
	
	
	

	14.9
	Manutenção preventiva inicial/assistência técnica
	serv.
	Informar
	
	
	
	

	14.10
	Suporte técnico e reposição de componentes críticos
	serv.
	Informar
	
	
	
	

	SUBTOTAL GRUPO 14
	


Os serviços deverão ser cotados de forma transparente, inclusive quando seu custo estiver embutido no valor dos equipamentos ou subsistemas.
A composição de preços deverá refletir integralmente a configuração física de referência: 14 módulos estruturais principais, incluindo Módulo de Consultórios, Atendimento SMAPS, Posto de Comando e Controle e Repouso, além do sistema de conectores dimensionado conforme o layout e cotado como subsistema de interligação.

RESUMO FINANCEIRO DA SOLUÇÃO INTEGRADA
	GRUPO - SUBSISTEMA
	VALOR

	GRUPO 1 - Módulos estruturais
	R$ __________________

	GRUPO 2 - Pisos, isolamento, conectores e acessórios
	R$ __________________

	GRUPO 3 - Climatização e ventilação
	R$ __________________

	GRUPO 4 - Isolamento biológico
	R$ __________________

	GRUPO 5 - Centro Cirúrgico/RPA – infraestrutura
	R$ __________________

	GRUPO 6 - Geração e distribuição de energia
	R$ __________________

	GRUPO 7 - Água e tratamento
	R$ __________________

	GRUPO 8 - Saneamento e efluentes
	R$ __________________

	GRUPO 9 - Gases medicinais
	R$ __________________

	GRUPO 10 - CME – infraestrutura
	R$ __________________

	GRUPO 11 - WASH/Sanitários/Rouparia
	R$ __________________

	GRUPO 12 - TI/Comunicações/Comando
	R$ __________________

	GRUPO 13 - Logística/Acondicionamento/Transporte
	R$ __________________

	GRUPO 14 - Serviços/Testes/Treinamento/Garantia
	R$ __________________

	VALOR GLOBAL DA SOLUÇÃO INTEGRADA
	R$ __________________



DECLARAÇÃO SOBRE A COMPOSIÇÃO E INTEGRAÇÃO DA SOLUÇÃO
A decomposição do valor em itens, equipamentos e subsistemas possui finalidade de permitir a análise da formação do preço, comparação entre soluções, identificação das capacidades ofertadas e posterior compatibilização com os códigos CATMAT e demais códigos de catálogo aplicáveis. A decomposição não descaracteriza o Hospital de Campanha como solução integrada, devendo a empresa responder pela interoperabilidade, compatibilidade, integração e desempenho global dos componentes ofertados.
Para todo equipamento ou subsistema cuja quantidade ofertada divergir da quantidade de referência constante deste documento, a empresa deverá apresentar justificativa técnica e memória de cálculo demonstrando que a configuração proposta atende ou supera a capacidade, a redundância, a autonomia e o desempenho requeridos.
O valor global deverá contemplar todos os itens, acessórios, componentes, adaptações, consumíveis de instalação, integrações, testes e serviços necessários à entrada em operação da solução, ainda que algum componente de pequena monta não esteja nominalmente discriminado na planilha, desde que indispensável ao funcionamento do subsistema cotado.

DA VALIDADE DA PROPOSTA
A validade da cotação será de no mínimo 90 (noventa) dias, contados da data de sua assinatura.

DO PRAZO DE ENTREGA
A empresa deverá informar o prazo previsto, em dias corridos, para fabricação, integração, testes, transporte e entrega integral da solução em Brasília/DF.
Prazo proposto: ______ dias corridos.

DA GARANTIA
A empresa deverá informar o prazo de garantia integral da solução e, quando distintos, os prazos aplicáveis à estrutura, cobertura, pisos, HVAC, sistemas elétricos, geradores, tratamento de água, gases medicinais e demais subsistemas.
Garantia integral proposta: ______ meses.

DOS DADOS DO REPRESENTANTE DA EMPRESA
RESPONSÁVEL: ________________________________
CPF: ________________________________
RG: ________________________________
E-mail: ________________________________
Telefone: ________________________________
Celular: ________________________________

DATA E ASSINATURA
Brasília/DF, ______ de __________________ de 2026.
[Assinatura do Responsável Legal da Empresa]
[Nome do Responsável Legal]
[Cargo] - [Nome da Empresa]
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